Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych urządzenia

| Fotele do chemioterapii – 10 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Fotel multi-funkcjonalny przeznaczony do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia Trendelenburga. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Długość leża: 2130 mm (+/-30mm) Szerokość leża 600 mm (+/- 30 mm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Przewodowy panel sterowania regulujący: - Kąt nachylenia segmentu pleców, - Kąt nachylenia siedziska, - Wysokość, - Kąt nachylenia segmentu nożnego - Regulacja położenia podnóżka -Funkcja antyszokowa /Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku, - Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. - Pozycja horyzontalna uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania z funkcjami: - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego sterowanie. - przycisk wyłączający sterowanie oznaczony np. STOP - sygnalizacja diodowa informująca o podłączeniu do sieci, - osobna sygnalizacja diodowa ładowaniu akumulatora (fotel wyposażony w akumulator) - przycisk blokujący panel sterowania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 550 mm do 950mm (+/-50mm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 17 0 (± 5 0) do + 70 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0d 0 0 do -17 0 (+/- 5o) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym) : -17 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem centralnym |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Fotel przejezdny, koła z centralną blokadą. Koła tworzywowe o średnicy min. 150mm. Dźwignie blokady centralnej wyłącznie w narożnikach od strony pleców, umieszczone przy kołach. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju bez zawartości lateksu. Możliwość wyboru koloru tapicerki, min. 4 propozycje (podać). Segment nożny i siedziska tapicerowane jednoczęściowym pokryciem. Segment nożny wyposażony w tworzywowy podnóżek, regulowany elektrycznie. Możliwość elektrycznego przybliżenia lub oddalenia od pacjenta. Podnóżek z możliwością łatwego demontażu. Demontaż zabezpieczony poprzez dwie blokady, odbywa się bez użycia narzędzi. Blokady z kolorystyczną, graficzną informacją „Zablokowane/odblokowane” |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Tylna część segmentu osłonięta tworzywową pokrywą o gładkich powierzchniach. Leże oparte na dwóch kolumnach o przekroju koła |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: - Dwa tworzywowe, wytłoczone w listwie odbojowej uchwyty do prowadzenia fotela, zlokalizowane przy segmencie pleców, - podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot przewodowy - osłona z PCV podłokietnika – 2szt - poduszka pod głowę pacjenta z możliwością regulacji położenia -wieszak kroplówki |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy |  | Tak, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |