Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych urządzenia

| Obcinarko-zgrzewarka do wytwarzania opakowań sterylizujących |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Walidowany proces zgrzewu zgodny z normą ISO 11607-2. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do automatycznego cięcia rękawów papierowo-foliowych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kompaktowa budowa. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wydajność produkcji: min. 15 szt./min. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość zgrzewu min. 12 mm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura zgrzewania max. 220 stopni C |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy cięcia połączony ze zgrzewaniem oraz tryb samego cięcia, zgrzewania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgrzewania rękawów typu papier/folia oraz Tyvek/folia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulowana liczba sztuk: 1 do 1000. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapisywanie danych w pamięci USB. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do istniejących systemów dokumentacji wsadowej za pomocą standardowych interfejsów RS 232, USB i Ethernet. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania torebek o długościach 100-2500 mm. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość cięcia podajnika, wykonywania zgrzewu: 42 cm (+/- 1 cm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V, min. moc 221 W. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary: 740 x 355 x 240 mm (S x G x W) +/-10%. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Rękaw/papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźniki STEAM, EO, FORM, H2O2, umieszczone poza obszarem opakowania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zalecana temperatura zgrzewu 145-155o C. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gramatura papieru 95 g/m². |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar rolki 600 mm × 70 m. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy |  | Tak, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |