Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych sprzętu medycznego

| DIATERMIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar ekranu |  | Tak, podać |  |  | < 9" - 0 pkt. ≥ 9" - 10 pkt. |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień |  | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej |  | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim |  | Tak, podać |  |  | 1-99 - 0 pkt. 100-299 - 5 pkt. 300< - 10 pkt. |
|  | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5% |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego |  | Tak, podać |  |  | 4-8 - 0 pkt. 9< - 10 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem igłowym dla procedur gastroenterologicznych - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardiochirurgiczne, - gastroenterologiczne, - laparoskopia |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W |  | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość aktywowania blokady ekranu dotykowego w celu uniknięcia przypadkowej zmiany nastaw |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania dwóch kompletów nastaw dla jednego gniazda. Przełączanie między nastawami za pomocą włącznika nożnego lub z uchwytu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny i z uchwytu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego |  | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe |  | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojedynczy włącznik nożny do koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem / 4 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość min. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 20 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt/ 20 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji / 4 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 154mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt / 1 szt . |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne, proste, długość 300mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne, proste, długość 110mm, końcówka 6mm x igła ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 3 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe, długość 200mm, końcówka 9mm x 0,3mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 3 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, bagnetowe, długość 200mm, końcówka 9mm x 0,6mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 3 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, okrągły uchwyt, bagnetowe, długość 200mm, końcówka 9mm x 0,3mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczypce bipolarne pokryte powłoką nieprzywierającą, okrągły uchwyt, bagnetowe, długość 200mm, końcówka 9mm x 0,6mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 10 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu 3 bolcowa; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 20 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 4 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrument laparoskopowy wielorazowego użytku, bipolarny, do koagulacji, zestaw: uchwyt z kablem, tuba z możliwością rotacji 360°, wkład Maryland; dł. 360mm, wtyczka po stronie instrumentu 2-pin 28 mm / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrument laparoskopowy wielorazowego użytku, bipolarny, do koagulacji, zestaw: uchwyt z kablem, tuba z możliwością rotacji 360°, wkład Okienkowy; dł. 360mm, wtyczka po stronie instrumentu 2-pin 28 mm / 5 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowy, laparoskopowy instrument do zamykania naczyń 7mm, prowadnica dł. 37cm, średnica 5mm, szczęki Maryland z nożem, możliwość rotacji 360°, aktywacja z uchwytu, możliwość włączenia lub wyłączenia zatrzasku w uchwycie / opakowanie 5 szt. / 3 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| PRZYSTAWKA ARGONOWA - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2026 roku, nie powystawowy |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w ekran dotykowy |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem |  | Tak/Nie |  |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
|  | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krokiem co 0,1 l/min. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W |  | Tak/Nie |  |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i elektrycznym miernikiem ciśnienia, DIN 477, nr 6 |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem dł. 3,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji/ 4 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Sztywna laparoskopowa elektroda argonowa do koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 370mm, Ø5mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Sztywna elektroda argonowa z przestawnym nożem do cięcia i koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 100mm, Ø5mm, długość noża 14mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Sztywna elektroda argonowa z przestawnym nożem do cięcia i koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 150mm, Ø5mm, długość noża 14mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu, średnica filtra 25mm / opakowanie 50 szt. / 1 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| ODSYSACZ DYMU Z POLA OPERACYJNEGO - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność min. 700 l/min |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | 3 poziomy wydajności odsysania, ustawiane jednym przyciskiem |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz filtra głównego |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik stanu filtra glównego |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Czterostopniowy filtr (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), łatwy do wymiany, umieszczony na panelu z przodu urządznia |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 6 kg z filtrem |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | 3 średnice weścia akcesoriów 22mm; 9,5mm; 6,4mm |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Głośność urządzenia oczekiwana przez Zamawiającego na poziomie nie większym niż 55 dBa |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik aktywacji (automatyczna aktywacja ssania podczas aktywacji cięcia i koagulacji) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Włącznik nożny pneumatyczny |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr do odsysacza dymu umożliwiający 4-stopniową filtrację (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), 35-godzinny, 3-portowy (6,4mm, 9,5mm, 22mm), z osłoną przed przypadkowym dotknięciem / 1 opakowanie 2 szt. / 6 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny,regulowany, z trzema przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem /1 opakowanie 20 szt./ 42 szt. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| PLATFORMA JEZDNA - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy i uchwyt na przełącznik nożny jednopedałowy |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania oraz uchwyt na butlę gazową |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wózek wyposażony w półki na diatermię z przystawką argonową oraz system odsysania dymu |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy |  |  | Tak, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 3 zapytania |
| Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |