Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych sprzętu medycznego

| ROBOT CHIRURGICZNY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 |  | podać |  |  |  |  |
| Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne |  | podać |  |  |  |  |
| Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne |  | podać |  |  |  |  |
| Konsola chirurgiczna – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Transmisja ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora. |  | Tak, podać ilość trybów skalowania |  |  | 1 tryb: 0 pkt. 2 tryby: 10 pkt. 3 tryby: 20 pkt. |
|  | Możliwość sterowania kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych lub możliwość dowolnego repozycjonowania kolumny z kamerą - w trakcie trwania zabiegu operacyjnego, bez konieczności zmiany położenia kaniuli endoskopowej w ciele pacjenta lub dołożenia kolejnej kaniuli endoskopowej w innym polu operacyjnym pacjenta i zmiany ułożenia, przesunięcia pozostałych kolumn z ramionami robotycznymi wokół stołu pacjenta |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Umożliwia sterowanie funkcjonalnościami co najmniej w zakresie: - wysprzęglania, włączania i wyłączania znacznika ICG za pomocą manetek sterujących - zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego, - włączania i wyłączania sygnału pochodzącego ze źródeł zewnętrznych i wyświetlanych na konsoli chirurgicznej – uruchamianie za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - haptycznej zmiany powiększenia cyfrowego obrazu za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - możliwości wykonania pełnego obrotu nadgarstkowego we wskazanym kierunku prawo lub lewo do osiągnięcia pełnego zakresu obrotu kątowego w osi wzdłużnej narzędzia – za pomocą jednego płynnego ruchu dłoni operatora bez konieczności używania dodatkowych przycisków lub sprzęgła, - sterowania ustawieniami systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z możliwością wywołania presetów systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej, - sterowania ustawieniami elektrochirurgii przez oprogramowanie robota chirurgicznego, - automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej - kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę. - Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną i wywołania z poziomu konsoli chirurgicznej co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa lub technologia wykorzystująca monitor i okulary 3D, - ekran dotykowy lub zestaw przycisków ręcznych do obsługi konsoli chirurgicznej i zarządzania wizualizacją, - panel przełączników nożnych lub zestaw przełączników ręcznych do uruchomiania elektrokoagulacji mono i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp z konsoli chirurgicznej do : - wyłącznika awaryjnego, - regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion robotycznych, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło), - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej). - Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja obrazu w konsoli chirurgicznej: - obraz pola operacyjnego z możliwością wyświetlania 2D HD lub 3D HD, - z wyświetlanymi komunikatami oraz ikonami w polu widzenia operatora dotyczącymi informacji o stanie systemu. |  | Tak, podać |  |  | Przeglądarka stereoskopowa: a) dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D HD) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D HD Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt b) tworząca obraz stereoskopowy 3D HD wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Funkcja umożliwiająca operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. Funkcjonalność zapewniona przez algorytm software polegający na zablokowaniu (zamrożeniu) narzędzi w polu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje sterowane przez operatora konsoli co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, - przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk, - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglania manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, - sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu, - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D HD/3D HD). - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (np.: USG) - sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej. |  | Tak, podać |  |  | a) możliwość przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk i nóg operatora (elektrokoagulacji) Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt b) sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej i głośnika z kolumny ramion robotycznych) Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt c) sterowanie funkcją telestracji Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość integracji z drugą konsolą chirurgiczną (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja restartu systemu chirurgii robotycznej z poziomu konsoli chirurgicznej przez operatora - bez konieczności usuwania narzędzi robotycznych z pola operacyjnego w czasie restartu systemu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Wózek/ki robotyczny/e pacjenta – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek robotyczny pacjenta z 4 szt. uniwersalnych ramion robotycznych lub 4 szt. wózków robotycznych z pojedynczymi ramionami robotycznymi (z czego 1 szt. ramienia robotycznego dedykowana do endoskopu z kamerą). |  | Tak, podać |  |  | Mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych w zakresie minimum 540 stopni Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wózek/ki robotyczne mobilne. |  | Tak, podać |  |  | Napęd elektryczny wózka: umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością co najmniej: - obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej, - możliwością ustalenia pivotu ramion/enia robotycznych/ego - z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia pivotu i dokowania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w mocowanie na narzędzia z możliwością zastosowania sterylnego, jednorazowego obłożenia ramienia robotycznego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy, - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 4 typy, - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy. - Artykulacyjne imadła co najmniej 3 typy |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE na dzień składania ofert. - Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji. - Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). - Wielorazowe artykulacyjne klipsownice chirurgii robotycznej. - Wielorazowe artykulacyjne narzędzie bipolarne o zmiennej sile zacisku bransz ( mocna/słaba). - Jednorazowy sterylny ssak-irygator z artykulacją nadgarstkową |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Endoskopy, w ramach dostawy: - 3 szt. endoskopu z końcówką 30°, 3D HD, - 1 szt. endoskopu z końcówką 0°, 3D HD, - wszystkie endoskopy zintegrowane z kamerą/ami, - wszystkie endoskopy o minimalnym powiększeniu optycznym 10 krotnym, - wszystkie endoskopy o minimalnym powiększeniu cyfrowym 4 krotnym, - wszystkie endoskopy: posiadają wbudowany laser podczerwieni w celu wizualizacji znacznika ICG. - wszystkie endoskopy: posiadają automatyczny balans bieli i kalibracji 3D, po podłączeniu endoskopu do kontrolera |  | Tak, podać |  |  | Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Trokar endoskopu o identycznych wymiarach jak trokary narzędzi robotycznych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia) z poziomu konsoli chirurgicznej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wykrywanie przez system robotyczny położenia endoskopu (o kącie 30 stopni) bezpośrednio po zamontowaniu do ramienia robotycznego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego z użyciem dedykowanego śrubokręta bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany narzędzia robotycznego na inny w czasie zabiegu operacyjnego z pamięcią jego ostatniego położenia w całym zasięgu ramienia robotycznego (również blisko granicy zasięgu ramienia). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| System wizyjny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | System wizyjny zintegrowany na poziomie oprogramowania z robotem chirurgicznym, na kolumnie mobilnej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System wizyjny wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD, - Endoskopy (parametry wymagane opisane w punkcie 24), - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego), - panel sterujący na ekranie monitora umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, - możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D HD i 3D HD) do monitorów zewnętrznych i źródeł odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym. - konfiguracja – komunikaty głosowe i instrukcja „krok po kroku” ułatwiające przygotowanie ustawienia i zadokowania wózka robotycznego pacjenta do pacjenta. |  | Tak, podać |  |  | Monitor toru wizyjnego wyświetlający obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG ) Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
| Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania minimum 700 zabiegów z zakresu: a) Urologia b) Chirurgia W tym 150 zestawów narzędzi dostępnych spośród narzędzi robotycznych zaawansowanych opisanych w punkcie 19. W przypadku staplera należy przyjąć 2 szt. magazynków do zabiegu. (m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową/ artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt 19, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny/ przedłużenia ramienia robotycznego, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych ) Termin przydatności do użycia narzędzi/ akcesoriów sterylnych, jednorazowego użytku nie może być krótszy niż 16 miesięcy |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System elektrochirurgii zintegrowany programowo z zaoferowanym robotem chirurgicznym (sterowanie z konsoli operatora) |  | Tak, podać - model/ typ - producent |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca udostępni symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplikacja na telefon komórkowy, która umożliwia operatorowi konsoli chirurgicznej na wgląd do danych zabiegu np.: czasu konsolowego, użytych narzędzi chirurgicznych - z możliwością porównania czasu konsolowego z danymi światowymi. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dostarczenia dodatkowej konsoli chirurgicznej, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej na wybrane zabiegi specjalne –terminy dostaw i odbioru do ustalenia przez obie strony). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemu chirurgii robotycznej poprzez łącze internetowe. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy |  |  | Tak, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 3 zapytania |
| Szkolenie personelu medycznego w zakresie: - obsługi robota chirurgicznego dla pracowników technicznych, - konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych do robota chirurgicznego. |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Dostawca zobowiązuje się do dokonania szkolenia rozszerzonego dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (robota chirurgicznego). Szkolenia zorganizowane dla 3 zespołów (skład zespołu: operator i asystent). Szkolenia będą odbywać się po odbiorze sprzętu w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Obszary kliniczne szkolenia: - urologia, - chirurgia ogólna i kolorektalna. |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |