Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych sprzętu

| - STÓŁ HEMODYNAMICZNY Z OPROGRAMOWANIEM (ANGIOGRAF) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 |  | podać |  |  |  |  |
| System składający się z: - pozycjonera; - stołu angiograficznego; - generatora RTG; - lampy RTG; - rentgenowskiego toru obrazowania; - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. |  | podać |  |  |  |  |
| Dostarczony sprzęt musi być zgodny z polskimi przepisami w zakresie wymogów Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2024 poz. 1277) wraz z Rozporządzeniami do Ustawy. |  | podać |  |  |  |  |
| STATYW |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Mocowanie statywu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, konstrukcji i wzmocnień stropów w pracowni. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Silnikowe ustawienie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta). |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Głębokość ramienia C lub G mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia > 100 cm. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) pacjenta na stole minimum 220 cm. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta. |  | ≥ 210° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) |  |  | ≥ 240° -5 pkt < 240° - 0 pkt |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta. |  | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) |  |  | ≥ 180° - 5 pkt < 180° - 0 pkt |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta. |  | ≥ 25°/s (podać) |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta. |  | ≥ 25°/s (podać) |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej. |  | ≥ 40°/s |  |  | ≥ 55 °/s – 5 pkt < 55 °/s – 0 pkt |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron). |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy RTG) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych – statycznych lub dynamicznych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć pozycji statywu. |  | TAK, min. 50 pozycji |  |  | ≥ 200 pozycji – 5 pkt < 200 pozycji – 0 pkt |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: - projekcję ramienia C, - położenie ramienia C w osi wzdłużnej, - położenie i wysokości płyty stołu, - SID i położenie przesłon oraz przesłon półprzepuszczalnych, powiększenia detektora (FOV) w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. |  | TAK/NIE podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Systemy zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: elektromechaniczne oraz bezdotykowy w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym. |  | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe (softwarowe). |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań. |  | TAK, opisać |  |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW. |  | TAK. Podać [kW] |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia wyjściowego generatora nie węższy niż 40-125kV |  | TAK. Podać [kV] |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji generatora nie dłuższy niż 1ms. |  | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii bezprzewodowej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Włącznik ekspozycji (do zdjęć radiografii i skopi) w sterowni. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| LAMPA RTG NA MONTAŻU SUFITOWYM |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość ognisk lampy minimum 2. |  | TAK. Podać |  |  | 2 ogniska – 0 pkt 3 ogniska – 5 pkt. |
|  | Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm. |  | TAK. Podać [mm] |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm. |  | TAK. Podać [mm] |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 6 MHU. |  | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 9 MHU. |  | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 15 min.) Min. 2000 W, podać |  | TAK. Podać [W] |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku płynnym |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Przysłony prostokątne |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia przysłon półprzepuszczalnych i prostokątnych bez promieniowania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pozycja przysłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przysłon bez promieniowania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0,9 mm Cu |  | TAK. Podać najwyższą wartość pojedynczego filtra [mm Cu] |  |  | = 0,9 mmCU – 0 pkt >0,9 mmCu – 5 pkt |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej lub stała dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik > 0,9 mm Cu (podać rozwiązanie) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej z automatycznym eksportem do nagłówka DICOM. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |  |  |  |  |
|  | Detektor matrycowy o wymiarach przekątnej nie mniej niż 29 cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela w detektorze ≤180 µm. |  | TAK/NIE, Podać |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Częstotliwość Nyquista [lp/mm] min. 2,7 lp/mm |  | TAK. Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Głębia bitowa min. 16 bit |  | TAK. Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | DQE (detective quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 73%. |  | TAK. Podać [%] |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych FOV nie mniejsza niż 5 |  | TAK. Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, mocowany na szynach jezdnych umożliwiających pozycjonowanie monitora po obu stronach stołu. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów z urządzeń elektroanatomicznych - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno sygnał min. w standardzie DVI i DisplayPort wraz z dedykowanymi panelemi umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS, systemy elektroanatomiczne 3D) |  | TAK, podać wielkość przekątnej |  |  | ≤ 58’’ – 0 pkt. > 58’’ – 15 pkt |
|  | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI i DisplayPort) , obraz live, obraz referencyjny, hemodynamika, możliwość podłączenia USG, system elektrofizjologiczny – 2 obrazy, system elektroanatomiczny 3D. |  | TAK, ≥ 8 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyprowadzenie (gniazdo min. DisplayPort) sygnałów obrazu live i referencyjnego umożliwiające transmisję poza pracownię lub do urządzeń zewnętrznych – 2 szt. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym |  | Tak, ≥8 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” |  | TAK /NIE, podać |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) z ekranu dotykowego bezpośrednio przy stole pacjenta |  | TAK /NIE, podać |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Standard obrazów DICOM |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitora |  | ≥ 350 Cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | W sterowni monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) Wariant 1. minimum 2 monitory o przekątnej minimum 24" z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych Wariant 2. minimum 1 monitory o przekątnej minimum 30’’ z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych Wariant 3. o przekątnej min 27’’ z podziałem monitorów na co najmniej 4 pola każdy z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych oraz sterowania wszystkich aplikacji podłączonych do angiografu (również ze źródeł zewnętrznych) ze wspólnej klawiatury i myszy |  | TAK, Podać wariant |  |  | Wariant 1 – 0 pkt Wariant 2 – 5 pkt Wariant 3 – 10 pkt |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu [kg] Min. 300 kg |  | Tak/Nie, podać |  |  | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) |  | Tak/Nie, podać |  |  | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Równoważnik pochłanialności blatu stołu ≤ 1.4mm Al |  | TAK. Podać [mm Al] |  |  | =1,4 mmAl – 0 pkt. <1,4 mmAl – 10 pkt |
|  | Przesuw wzdłużny blatu stołu nie mniejszy niż 120 cm – pływający ruch blatu stołu |  | TAK. Podać zakres [cm] |  |  | =120 cm – 0 pkt >120 cm – 5 pkt |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta min 35cm |  | TAK. Podać zakres [cm] |  |  | = 35 cm – 0 pkt. > 35 cm – 5 pkt |
|  | Pochylanie blatu stołu w osi długiej (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min. +/- 12° |  | TAK / NIE |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej min. 240° |  | TAK. Podać zakres [°] |  |  | = 240°– 0pkt >240° - 5 pkt |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż od 80 do 100 cm |  | TAK. Podać zakres [cm] |  |  | Bez punktacji |
|  | Długość blatu stołu bez płyty przedłużającej na akcesoria nie mniejsza niż 300 cm |  | Tak/Nie, podać |  |  | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Akcesoria minimum: - materac obejmujący całą długość blatu stołu - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy injekcji, - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu - ,,łódeczki” (przepuszczalne dla promieniowania rtg), - Podkładka z włókna węglowego do badań z dostępu radialnego z ruchomym stoliczkiem i podpórką pod rękę składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta. - statyw na płyny infuzyjne, - pasy pacjenta, |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| SYSTEM CYFROWY, POSTPROCESSING, OBRAZOWANIE 3D, ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania (np. typu DoseRite, Care+, Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) |  | TAK, podać nazwę, opisać |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozwiązanie dla danego producenta stosowane w systemach angiograficznych, zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę promieniowania poprzez: Wariant 1 Samodzielnie korygujące się algorytmy przetwarzania obrazu, dopasowujące jego jakość do osobistej percepcji użytkownika; każdy piksel analizowany jest w czasie rzeczywistym, krawędzie naczyń wyostrzane, drobne struktury – lepiej uwidocznione. (np. OPTIQ lub zależnie od nomenklatury producenta), lub Wariant 2 System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny), działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu (np. ClarityIQ lub zależnie od nomenklatury producenta). lub Wariant 3. sieci neuronowe dynamicznie sterujące parametrami ekspozycji |  | TAK, podać nazwę, opisać |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym |  | TAK, opisać |  |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w min. zakresie od 4 pulsów/s do 30 pulsów/s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w min. zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne trygerowane przebiegiem EKG (wyzwalane załamkiem R) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD |  | Min. 450 obrazów |  |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 960 x 960 pikseli w min. zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca prezentacyjna |  | 1024 x 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach |  |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy min. 1024x1024 |  | > 14 bit |  |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć obrazów na HD |  | Min. 25 000 obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 x min. 10 bit bez kompresji stratnej |  |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | DSA on-line i off-line |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej na dysk twardy aparatu w matrycy min.1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zoom w postprocessingu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rysowanie konturów naczyń na ekranie panelu dotykowego przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA |  | TAK, podać nazwę oferowanej opcji |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy w czasie rzeczywistym wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia rotacyjna |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Atriografia 3D umożliwiająca tworzenie trójwymiarowego obrazu lewego przedsionka przez angiografię rotacyjną |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport obrazu live, referencyjnego oraz rekonstrukcji lewego przedsionka do systemów min. Carto, EnSite, Rythmia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D zatoki wieńcowej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów ablacji a także wszczepiania kardiowerterów, umożliwiające pozycjonowanie markerów (punkty i linie) na powierzchni obiektu / w obiekcie 3D, uzyskanego / uzyskanym z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia rotacyjna dla potrzeb badań EP w zakresie max. 100° LAO do 59° RAO z możliwością rekonstrukcji 3D |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu lub podążanie modelu 3D za kątem ramienia co umożliwia błyskawiczną reakcję systemu bez konieczności używania dodatkowych przycisków |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu) - wykonywania obliczeń - wyboru sceny - wykonywania pomiarów (w tym QCA,) - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny - przesyłania obrazów na serwer, - archiwizowania na CD /DVD Powyższe funkcjonalności w obrębie wyłącznie konsoli angiografu (nie dopuszcza się powyższego rozwiązania wykonywanego przez dodatkową stację postprocesingowej) |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość zmiany protokołu w czasie trwania fluoroskopii |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Drugi zdublowany moduł sterowania parametrami ekspozycji w sterowni oraz funkcjami systemu cyfrowego w sterowni |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania angiografu w formie tabletu (działający poprzez dotyk palca w sterylnym środowisku zabiegowym) zainstalowany w Sali badań bezpośrednio przy stole pacjenta, zapewniający co najmniej następujące funkcjonalności bezpośrednio z poziomu panelu dotykowego: - Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów - Wyświetlanie obrazu fluoroskopowego - Pomiary bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowym w Sali badań - Możliwość wykonywania segmentacji zmian - Możliwość pełnej integracji i obsługi angiografu, IFR/FFR/IVUS włącznie z wyświetlanie obrazu IVUS na panelu dotykowym. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym ekranu sterującego angiografem w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. |  | TAK/NIE |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość wyświetlenia i archiwizowania obrazu DICOM |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| SYSTEM MONITOROWANIA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja badań hemodynamicznych |  | Podać typ i producenta |  |  | Bez punktacji |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 24” |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji oraz Ficka |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Obowiązek dostarczenia łącznie z 2 kompletami kabli EKG |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Obowiązek dostarczenia łącznie z mankietami wielorazowymi dla pacjentów dorosłych i dzieci. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02. Obowiązek dostarczenia łącznie z czujnikiem wielorazowym typu klips |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 ciśnień inwazyjnych. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze min. 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie systemem monitorowania hemodynamicznego z poziomu stołu pacjenta na module z ekranem dotykowym co najmniej w zakresie: • SNAP (zapis automatyczny) • Uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG • Pomiary minutowej pojemności serca • Skala monitora i szybkość odchylania • Pomiar NIBP |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub ( nośnikach USB lub kartach SD – Wykonawca zobowiązuje się do zablokowania portów nośnikach USB lub kartach SD komunikacyjnych Urządzenia ) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Przenośny moduł pomiarowy stacji hemodynamiki z wbudowanym ekranem wyświetlającym mierzone parametry, kompatybilny z modułami IntelliVue X3 firmy Philips, zainstalowanymi w Pracowniach Hemodynamiki i Pracowni Naczyniowej Szpitala |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt NIE - 0 pkt |
|  | System awaryjnego podtrzymania napięcia dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia. Dopuszcza się podłączenie do głównego UPS angiografu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa oświetlająca pole cewnikowania min. 60 000 lux zainstalowana na oddzielnym dedykowanym, ruchomym ramieniu. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Intercom do komunikacji pomiędzy salą badań a sterownią |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta- 1 szt. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe (bez konieczności restartu systemu) podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 15 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii, działania systemu obrazowania z posprocesingiem i archiwizacją, oraz wszystkich ruchów ramienia w wymaganym czasie. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolumna anestezjologiczna z gazami medycznymi i jedną półką: - dwuramienna kolumna z głowicą poziomą wyposażona w gniazda gazów medycznych min.: tlen, sprężone powietrze, próżnia, odciąg gazów AGSS, 8 gniazd elektrycznych, 4 gniazda RJ45, - udźwig kolumny 40 kg (+/-10%), - głowica z możliwością instalacji półki poziomej, zawieszonej na dwóch rurach mocowanych do spodu głowicy kolumny, - sterowanie kolumny przy pomocy hamulców pneumatycznych. |  | TAK/Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny duplikator do nagrywania płyt CD/DVD z nadrukiem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Komputer stacji lekarskiej do przeglądania i opisu badań angiografii/CT/MR z medycznym monitorem min. 24’’ oraz monitorem opisowym RIS/HIS min. 27’’ – 1 sztuka |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dokona konfiguracji angiografu z systemami informatycznymi szpitala. Licencje podłączenia oferowanych urządzeń do szpitalnych systemów PACS/RIS/HIS po stronie zamawiającego. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zużycie energii w trybie gotowości angiografu do skanowania ≤ 1,95 kW, |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zużycie energii w trybie wyłączenia angiografu ≤ 0,26 kW, |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Angiograf spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia oraz rozporządzenia REACH |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres: (min. 60) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). |  | TAK, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 3 zapytania |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| - ROZBUDOWA I AKTUALIZACJA INFRASTRUKTURY IT SZPITALA ORAZ INTEGRACJA SYSTEMÓW MEDYCZNYCH DLA NOWEGO ANGIOGRAFU – 1 KPL. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa wielomodalnościowego systemu do przeglądania i analizy badań sercowo-naczyniowych. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszcza się rozbudowę posiadanego przez zamawiającego rozwiązania, lub dostawę nowego rozwiązania. Niezależnie od wybranego scenariusza, dostarczane rozwiązanie musi spełniać wszystkie poniższe wymagania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obejmuje dostawę licencji, instalację na infrastrukturze zwirtualizowanej dostarczonej i przygotowanej przez zamawiającego, szkolenie aplikacyjne i min. 60-miesięcną gwarancję, która musi być zgodna z gwarancją dla poz. 137, specyfikacji A. |  | TAK, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 3 zapytania |
|  | Gwarancja obejmuję obsługę serwisową i wsparcie autorskie poniżej opisanego oprogramowania z uwzględnieniem upgrade i update systemu do najnowszych dostępnych wersji. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie licencje są licencjami bezterminowymi, nieograniczonymi w czasie. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Po dokonaniu aktualizacji i rozbudowy system/systemy muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania i powinny być ze sobą w pełni zintegrowane (m.in. z poziomu systemu opisanego w wymaganiach podstawowych musi być dostępne automatyczne wywoływanie modułów zaawansowanej analizy wraz z badaniami pacjenta, automatyczne przesyłanie obrazów pacjenta pomiędzy zintegrowanymi systemami/modułami. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Wymagania podstawowe systemu |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent systemu |  | TAK podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa systemu |  | TAK podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System w architekturze klient serwer, służący jako diagnostyczna przeglądarka obrazów DICOM. System nie przechowuje danych na stacji klienckiej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie sklasyfikowane jako wyrób medyczny, dołączyć odpowiedni dokument. |  | TAK, Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja nie ogranicza ilości podłączonych aparatów DICOM, zainstalowanych stacji klienckich (tzw. „licencja pływająca”), pojemności archiwum oraz ilości przyjmowanych badań |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System zgodny ze standardem DICOM 3.0 |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zgodność z następującymi klasami DICOM, jako SCU i SCP potwierdzona dokumentem DICOM Conformace Statement przez producenta oprogramowania: - X-Ray Angiographic Image Storage SOP Class - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 - X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage SOP Class - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 - Computed Radiography Image Storage SOP Class - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 - Digital X-Ray Image Storage - For Pres. SOP - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 - Digital X-Ray Image Storage - For Proc. SOP - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 - CT Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 - Nuclear Medicine Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 - Ultrasound Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 - Ultrasound Multi-frame Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 - MR Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 - RT Plan Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 - Ultrasound Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 - Ultrasound Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 - Raw Data Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 - Secondary Capture Image Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wgrania badania w formacie DICOM z nośników CD/DVD |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie dla DICOM Query\Retrieve |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu danych do innych systemów poprzez użycie DICOM Store SCU |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność nagrywania płyt CD/DVD z badaniami zgodnie ze standardem DICOM |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Logowanie do systemu z użyciem konta domenowego – opcja do wyboru na ekranie logowania bez konieczności podawania uwierzytelnień |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING, bez limitu ilości węzłów/podłączonych urządzeń) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System wspiera wirtualizację w oparciu o min. platformę Vmware i HyperV |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników środowiska przeglądowego i zarządzania obiegiem danych wykonanego w technologii WEB Technologia „zero footprint” - brak konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania Obsługiwane przeglądarki min.: EDGE, Chrome, Safari Tworzenie list roboczych przez użytkownika w oparciu o zdefiniowaną filtracje (min. rodzaj badania, data badania, osoba wykonująca badanie, wykonana procedura, oddział zlecający/instytucja) Zmiana kolejności prezentowanych kolumn (dla list: wyszukiwanie badań, wyszukiwanie pacjentów, odpytywanie zewnętrznych zasobów DICOM ) z użyciem funkcji „drag&drop”. Opcja dostępna także dla list roboczych tworzonych przez użytkownika. Możliwość wyboru prezentowanych kolumn w oknie wyszukiwania: pacjentów, badań, odpytania zewnętrznych zasobów DICOM (ukrycie/pokazanie kolumn według preferencji użytkownika) Prezentacja miniatur serii w oknie wyszukiwania pacjentów oraz badań wraz z uwzględnieniem poprzednich badań wybranego pacjenta rezydujących w systemie Wyszukiwanie pacjentów lub badań rezydujących w systemie bez uwzględniania wielkości liter Opcja linkowania(łączenia) kart pacjentów z odrębnych instytucji celem prezentacji historii choroby w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta). Edycja serii badania. Możliwość usunięcia wybranych serii badania - graficzna prezentacja wybranych serii modyfikowanego badania na podstawie miniatur serii badania, które zostaną oznaczone do usunięcia). Oznaczanie serii do usunięcia na miniaturach serii modyfikowanego badania. "Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu: - wybór filtracji (np. ostatni rok, ostatnie 3 lata) - dowolne dostosowanie zakresu linii czasu prezentowanych badań – według preferencji użytkownika - możliwość zmiany sposobu prezentacji folderu pacjenta (zmiana chronologii prezentowanych badań: badania od najnowszych do najstarszych lub badania od najstarszych do najnowszych) Funkcja anonimizacji badań, w tym również możliwość anonimizacji danych zapisanych bezpośrednio w obrębie obrazów US. Prezentacja tylko wybranych rodzajów badań w formie linii czasu Możliwość porównania dowolnych serii z modalności rezydujących w systemie w widoku obok siebie Możliwość uruchamiania zewnętrznych aplikacji posiadanych przez klienta w oparciu o zasób URL Możliwość dostosowania uruchamiania zewnętrznych aplikacji posiadanych przez klienta w oparciu o zasób URL na podstawie rodzaju badania (modalności) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników środowiska przeglądowego wykonanego w technologii WEB: obsługa danych pochodzących, od co najmniej trzech największych producentów urządzeń diagnostyki obrazowej: GE, Siemens, Philips. Obsługa modalności min.: - X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR) Możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu krzywej DICOM-EKG Funkcjonalność Możliwości wyboru prędkości prezentacji serii rezydujących w systemie (również dla badań CT, MR) - ilość klatek na sekundę Funkcjonalność prezentacji wybranych serii badania w pętli, automatyczna kontynuacja prezentacji kolejnych serii w badaniu po zakończeniu odtwarzania obecnej serii Operacje na obrazie: scrool; zoom; przesuniecie obrazu; przycisk pozwalający na reset ustawień po zmianach na obrazie; dopasowanie obrazu do szerokości, wysokości i przekątnej okna; wyostrzenia krawędzi, zmiana poziomu okna; pokazanie/ukrycie informacji o badaniu, drukowanie obrazu, zapisanie obrazu lub serii, funkcja wzmocnienia krawędzi, odbicie lustrzane/obrót; odwrócenie kolorów/inwersja; presety okna; sortowanie serii Dedykowane protokoły wyświetlania serii dla badań min.: - XA BIPLANE - badań Stress ECHO," |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja min. 2 jedoczesnych użytkowników klienta typu desktop/”grubego” |  |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Moduł importu do systemu dokumentów PDF (Adobe Portable Document Format) z możliwościami: załączenia dokumentu PDF do badania rezydującego w systemie umieszczenia dokumentu PDF w systemie bez wskazania badania do którego przynależy z możliwością wyboru daty importowanego dokumentu porównania załączonych dokumentów PDF do systemu w widoku obok siebie opcja powiększenia/zmniejszenia widoku dokumentu PDF opcja wydruku dokumentu PDF załączonego do systemu importu wielostronicowego dokumentu PDF chronologiczna prezentacja dokumentów w formie linii czasu pacjenta (możliwość ukrycia innych badań pacjenta - prezentacja tylko załączonych dokumentów PDF dla wybranego pacjenta) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| Moduł Zaawanasowanej analizy obrazów echokardiograficznych pochodzących z aparatów różnych producentów |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do oceny anatomicznej i czynnościowej lewej i prawej komory serca w badaniu echokardiograficznym z wykorzystaniem 2D, 3D, 4D u pacjentów z wadami serca oraz chorobami nowotworowymi wraz z niezbędnym wyposażeniem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie działające na zasadzie serwer - klient |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie typu Klient – min. 4 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie badaniami echo wraz z odpowiednimi wynikami |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie wyszukiwanie np. badań z danego dnia lub wykonanych przez określonego lekarza |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybki podgląd danych obrazowych badania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpośredni dostęp do wyników |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport danych pomiarowych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądarka obrazów dla badań echokardiograficznych – min. 4 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do przeglądania obrazów statycznych i ruchomych bezpośrednio na komputerze z możliwością zmiany prędkości odtwarzania, zmiany kontrastu i jasności obrazów, synchronizacji pętli obrazowych (brak synchronizacji, synchronizacja do początku pętli, synchronizacja do najdłuższej pętli) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do porównywania bieżącego badania pacjenta z wcześniejszymi; możliwość jednoczesnego porównania min. 10 badań danego pacjenta na jednym monitorze; możliwość porównywania obrazów z badań echokardiograficznych i angiograficznych danego pacjenta na jednym monitorze |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Porównywanie z wcześniejszymi badaniami chorego wykonanych na aparatach różnych producentów |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie obrazów w oryginalnej rozdzielczości |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nawigacji: obrót, zbliżenie, oddalenie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja sekwencji obrazów dla całej siatki wyświetlanych obrazów |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Definiowanie pierwszego oraz ostatniego obrazu w pętli |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport do formatów AVI, BMP, JPEG, DICOM |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja DICOM Secondary Capture |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wyznaczanie lewej komory i wyliczanie EF oraz GLS dla badań 2D – min. 1 licencja |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wykrywanie wsierdzia w fazie skurczu i rozkurczu serca |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyliczanie pojemności serca: EDV,ESV,SV |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyliczanie frakcji wyrzutowej EF |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyliczanie GLS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ocena funkcji, synchronii skurczu oraz odkształcenia dla lewej komory z badań 3D – min. 1 licencja |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar regionalnych objętości w obrębie całego cyklu pracy serca, |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja (za pomocą diagramu) i ocena synchronii skurczu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar EDV, ESV, SV oraz EF |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar składowych odkształcenia miokardium (3D, okrężnego, radialnego oraz podłużnego) w funkcji czasu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar składowych przemieszczenia poszczególnych obszarów miokardium (3D, okrężnego, radialnego, podłużnego oraz rotacyjnego) w czasie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar globalnej deformacji skrętnej komory (w ° oraz w °/cm) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Model 4D komory oparty na konturach wsierdzia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykorzystanie techniki śledzenia markerów akustycznych w przestrzeni 3D, co uwzględnia regionalne odkształcenia i przemieszczenia (3D, okrężne, radialne oraz podłużne) w obszarach ujścia przedsionkowo-komorowego lewego, w całym cyklu pracy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie modelu 4D komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wykrywanie przez program konturów wsierdzia dla wszystkich faz i przekrojów; |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne tworzenie niezbędnych przekrojów w osi długiej oraz w osi krótkiej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapis i eksport wyników |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie zakładek przechowujących stan pracy nad badaniem w programie i wszystkie wyniki |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport obrazów i filmów (BMP, AVI) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport wartości pomiarów, współrzędnych punktów na wykresie zmian objętości w czasie, a także współrzędnych przestrzennych modelu 4D lewej komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ocena objętości oraz funkcji dla prawej komory z badań 3D – min. 2 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary objętości (EDV, ESV, SV) oraz funkcji (EF) prawej komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykres objętości komory w czasie całego cyklu pracy serca |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Model 4D komory oparty jest na konturach wsierdzia, a nie na niedokładnych założeniach geometrycznych, co zapewnia zgodność z wynikami MRI |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Program uwzględnia w obliczeniach podłużny ruch prawej komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczny model 4D prawej komory obejmuje cały cykl pracy serca |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pół-automatyczne wykrywanie konturów wsierdzia w przestrzeni 3D |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana czułości wykrywania konturów wsierdzia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznej zmiany konturów uzyskanego modelu 4D komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wykrywanie faz końcowo-rozkurczowej i końcowo-skurczowej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne tworzenie przekrojów strzałkowego, czołowego i czterojamowego w fazach końcowo-rozkurczowej i końcowo-skurczowej – po wskazaniu trzech punktów orientacyjnych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie zakładek przechowujących stan pracy nad badaniem w programie i wszystkie wyniki |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport obrazów i filmów (BMP, AVI) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport wartości pomiarów, współrzędnych punktów na wykresie zmian objętości w czasie, a także współrzędnych przestrzennych modelu 4D prawej komory (CVS) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość szybkiego przełączenia pomiędzy fazą końcowo-skurczową a końcowo-rozkurczową celem weryfikacji konturów prawej komory |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane narzędzie do pomiaru TAPSE |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar FAC(Fractional Area Change ) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przedstawienia widoku prawej komory w postaci siatki |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Zautomatyzowany pakiet analizy odkształcania LV |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 2 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zautomatyzowana analiza konturów i śledzenia plamek za pomocą zaledwie kilku kliknięć |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpośredni dostęp do wyników (GLS, odkształcenie segmentowe ES) na ekranie, w arkuszu kalkulacyjnym i raporcie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznej edycji konturów z ponownym śledzeniem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja odkształcenia końcowoskurczowego i czasu do osiągnięcia szczytu w widoku z perspektywy buls-eye |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczegółowa analiza segmentowych krzywych odkształceń |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „buls eye” z podziałem na 18 segmentów |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Obliczenia Time-to-Peak prezentowane w postaci kolorowej mapy typu „buls eye”(18-segmentowej); |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG, danych dicom rozszerzonych oraz standardowych, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Zautomatyzowany pakiet analizy odkształcenia LA |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 2 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zautomatyzowana analiza konturów i śledzenia plamek za pomocą zaledwie kilku kliknięć |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpośredni dostęp do wyników (GLS, odkształcenie segmentowe ES) na ekranie, w arkuszu kalkulacyjnym i raporcie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznej edycji konturów z ponownym śledzeniem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja odkształcenia końcowoskurczowego i czasu do osiągnięcia szczytu w widoku z perspektywy bull‘s eye |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczegółowa analiza segmentowych krzywych odkształceń |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Zautomatyzowany pakiet analizy odkształcania RV |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 2 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zautomatyzowana analiza konturów i śledzenia plamek za pomocą zaledwie kilku kliknięć |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpośredni dostęp do wyników (GLS, odkształcenie segmentowe ES) na ekranie, w arkuszu kalkulacyjnym i raporcie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznej edycji konturów z ponownym śledzeniem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja odkształcenia końcowoskurczowego i czasu do osiągnięcia szczytu w widoku z "buls eye" |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczegółowa analiza segmentowych krzywych odkształceń |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG, danych dicom rozszerzonych oraz standardowych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Zaawansowany pakiet wyznaczenia odkształcenia mięśnia serca z danych DICOM niezależnie od producenta aparatu Echo |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 2 licencje |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wczytywanie i analiza obrazów 2D echo z echokardiografu dowolnego producenta |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śledzenie markerów akustycznych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Niezależna od kąta analiza wsierdzia i nasierdzia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Niezależna od kąta analiza prędkości, przemieszczenia oraz odkształcenia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza wszystkich składowych: podłużnych, poprzecznych, obwodowych i promieniowych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby wyświetlania: konturowy, orbitalny, parametryczny, z wektorami prędkości |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna analiza time-to-peak wszystkich wartości |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyliczanie objętości, globalnego odkształcenia, wartości FAC (Fractional Area Change) oraz EF (ejection fraction) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wybór poszczególnych punktów na konturze do analizy regionalnej |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Eksport obrazów, plików AVI oraz danych z analizy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Moduł Zaawanasowanej analizy obrazów TK i MR pochodzących z aparatów różnych producentów |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie działające na zasadzie serwer - klient |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Min. 4 licencje jednoczesnych użytkowników umożliwiające jednoczesną pracę we wszystkich poniższych aplikacjach do analizy badań TK i MR |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. Możliwość fuzji powyższych badań |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych –synchronizacja przewijania, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL). |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach MRA i CTA umożliwiające automatyczne usuwanie kości z pozostawienie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Automatyczne wyznaczanie linii środkowej oraz rozwinięcie naczynia na płaszczyźnie oraz tworzenie widoków poprzecznych naczynia. Automatyczne obliczanie minimalnej i maksymalnej średnicy, pola powierzchni naczynia i jego światła. Dedykowane narzędzia pomiarowe, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz pomiary tętniaka. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań CT serca z automatyczną segmentacją wszystkich komór serca i naczyń wieńcowych (min. LAD, LCX, RCA, PDA), automatycznym etykietowaniem i wyznaczaniem linii środkowej naczyń. Automatyczne obliczanie parametrów czynnościowych, tj. frakcji wyrzutowej (EF), rzutu serca (CO), objętości wyrzutowej (SV), masy komór LV i RV, ruchu ścian i pogrubienia ścian. Ocena tętnic wieńcowych z możliwością rozwinięcia wzdłuż linii centralnej, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy oraz wizualizacją typu IVUS. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane w aplikację, zautomatyzowane narzędzia raportowania zgodnie ze standardem CAD-RADS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna segmentacja i ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych typu Calcium Score z obliczaniem wskaźnika masowego, objętościowego i Agatstona. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Moduł Zaawanasowanej analizy obrazów angiograficznych (XA) pochodzących z aparatów różnych producentów |  |  |  |  |  |  |
|  | Licencja na min. 2 jednoczesnych użytkowników systemu dla dodatkowej aplikacji służącej do analizy lewej komory serca. Funkcjonalności: Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę Analiza lewej komory - automatyczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - ręczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - frakcja wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - objętość wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - grubość ściany Analiza lewej komory - kurczliwość ściany |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja na min. 2 jednoczesnych użytkowników dla aplikacji służącej do analizy naczyń wieńcowych. Wykonywanie kalibrowanych pomiarów dla badań XA, możliwość akceptacji danych autokalibracji, kalibracja do cewnika naczyniowego, możliwość ręcznego podania rozmiaru pixela. 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Licencja na min. 2 jednoczesnych użytkowników dla aplikacji służącej do analizy naczyń obwodowych Wykonywanie kalibrowanych pomiarów dla badań XA, możliwość akceptacji danych autokalibracji, kalibracja do cewnika naczyniowego, możliwość ręcznego podania rozmiaru pixela. 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Moduł integracji HL7 pomiędzy dostarczanym(i) systemem(ami) i integracja z systemem szpitalnym |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł integracji HL7/DICOM umożliwiający komunikację pomiędzy dostarczanymi systemami a szpitalnym Systemem HIS (KAMSOFT) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja HL7/DICOM w zakresie: Przyjmowania zleceń z systemu szpitalnego i generowanie na tej podstawie DICOM DMWL dla wybranych aparatów. Licencja DMWL bez ograniczenia ilości dodawanych aparatów. Wysyłania wyników (raportów) badań USG wykonanych i zatwierdzonych w powyżej opisanym system w formacie HL7 (embedded PDF) i/lub HL7 (RTF) do systemu HIS przy pomocy dedykowanego brokera HL7 Umieszczenie kontekstowego linku w systemie HIS pozwalającego na automatyczne otwieranie pacjenta i/lub badania w dostarczanym systemie Integracja z systemem HIS zamawiającego (KAMSOFT) powyższym zakresie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Integracja DICOM z centralnym PACS Zamawiającego w trybie odczyt i zapis – DICOM Query/Retrieve/Store |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Wymagania dodatkowe systemu |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja dostarczanego angiografu z opisanym powyżej systemem do przeglądania i analizy badań sercowo-naczyniowych polegająca na sterowaniu dostarczanym systemem z panelu dotykowego angiografu w sali badań |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Integracja dostarczanego angiografu z opisanym powyżej systemem do przeglądania analizy badań sercowo-naczyniowych, polegająca na synchronizacji na żywo ruchu ramienia angiografu (i wyświetlaniu na ekranie głównym angiograf w Sali zabiegowej) z orientacją przestrzenną wcześniej wykonanych w oparciu o TK segmentacji naczyniowych 3D (min. naczyń wieńcowych). Funkcjonalność możliwa do realizacji bez emisji promieniowania. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa niezbędnych licencji Windows Server pozwalających na uruchomienie min. 3 nowych maszyn wirtualnych na posiadanym przez zamawiającego klastrze (składającym się z 96 fizycznych rdzeni procesorów) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa licencji bazodanowej niezbędnej do instalacji dostarczanego rozwiązania |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie min. 2 administratorów systemu w zakresie podstawowego zarządzania systemem, w tym: - zarządzania użytkownikami - zarządzania (dodawania, usuwania i modyfikacji) podłączonych urządzeń (DICOM) i konfiguracji DICOM DMWL |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu i konfiguracja wielomodalnościowego systemu – min. 7 dni roboczych |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |