Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych

| Rękojeść napędowa systemu artroskopowego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Rękojeść napędowa do ostrzy i frezów artroskopowych, wielokrotnego użytku, przystosowana do sterylizacji parowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rękojeść autoklawowalna, wykonana lub pokryta materiałem polimerowym o wysokiej wytrzymałości termicznej i mechanicznej, typu poli(eteroeteroketon) lub równoważnym. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie pracą urządzenia za pomocą przycisków umieszczonych w rękojeści oraz/lub za pomocą przełącznika nożnego. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany przewód sterująco-zasilający o długości min. 4,5 m. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski sterujące umieszczone w rękojeści, wykonane z metalu lub materiału odpornego na intensywne użytkowanie i procesy sterylizacji. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem przy użyciu przełącznika nożnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie ostrzy/frezów w rękojeści typu zatrzaskowego, umożliwiające osadzenie narzędzia w co najmniej dwóch pozycjach. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość obrotowa w prawo/lewo do min. 8000 obr./min. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb oscylacji do min. 3000 oscylacji/obr./min. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca rękojeści z ostrzami i frezami w zakresie średnic od 2,0 mm do 5,5 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w co najmniej trzech poziomach/intensywnościach pracy, np. standardowym, efektywnym i agresywnym lub równoważnych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania z poziomu rękojeści parametrami pracy urządzenia, w tym kierunkiem obrotów prawo/lewo oraz trybem oscylacji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany prędkości obrotów/oscylacji z poziomu rękojeści. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja ssania w zakresie od 0% do 100%. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja umożliwiająca odłączenie elementu regulacji ssania w celu dokładnego mycia i czyszczenia rękojeści. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rękojeść kompatybilna z jednorazowymi, sterylnymi ostrzami i frezami przeznaczonymi do pracy z oferowanym systemem. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ostrza i frezy jednorazowego użytku, dostarczane sterylnie, pakowane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Frezy kostne dostępne w średnicach obejmujących co najmniej: 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 5,5 mm. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ostrza do tkanek miękkich dostępne w średnicach obejmujących co najmniej: 2,0 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 3,8 mm; 4,0 mm; 4,2 mm; 5,0 mm; 5,5 mm. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Lp. | Dodatkowe wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 24 miesiące | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |