Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych sprzętu

| - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 48 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Napięcie 11-16 V DC, możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego niebędącego przedmiotem zamówienia lub opisanej poniżej Stacji Dokującej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5%. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Strzykawka mocowana od przodu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny napęd strzykawki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcjonalna możliwość podłączenia odłączalnego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Masa pompy max.1,5 kg |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max. 250 x 70 x 160 mm (szer. x wys. x gł.). Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj. 3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj. 5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj. 10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj. 20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj. 30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj. 50/60ml =1-1800 ml/h |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość skonfigurowania do min. 50 oddziałów w jednej pompie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min. 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa wyposażona w tryb przejęci. Automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej . |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podjęcie infuzji przez pompę przejmującą bez konieczności naciskania przycisku START ani jakiegokolwiek innego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekazywanie parametrów infuzji pomiędzy pompami następuje automatycznie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompy podczas pracy w trybie przejęcia są czytelnie opisane symbolami jednoznacznie wskazującymi która pompa prowadzi infuzję a która oczekuje na podjęcie pracy. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Programowanie pracy w trybie przejęcie odbywa się z pozycji klawiatury pompy, wykluczając ryzyko pomyłki zaprogramowania niewłaściwej pompy. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów w stężeniu 2% i 5%. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania Sufentanylu różnych producentów w stężeniu 0,5% i 5%. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania trybu PCA. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącym na wyposażeniu Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa kompatybilna ze stacją dokującą model Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |

| - Pompy infuzyjne objętościowe - 16 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Napięcie 11-16 V DC, możliwośc zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego niebędącego przedmiotem zamówienia lub opisanej poniżej Stacji Dokującej |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego, dostępne dreny do podaży żywienia dojelitowego ze złączem ENFit. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Masa pompy max. 1,5 kg |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max. 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia odłączalnego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 9999 ml. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wypełnienie drenu z wyświetloną na ekranie prędkością i możliwością przerwania procesu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącego na wyposażeniu Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa kompatybilna ze stacją dokującą model Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |

| - Stacje dokujące na 4 pompy – 16 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Stacja dokująca na minimum 4 pompy opisane powyżej która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pokrywa stacji dokującej - 1 szt. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącego na wyposażeniu Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |

|  | Dodatkowe wymagania dla całego asortymentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |