Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I – Zakup i dostawa wymazówek do badania popłuczyn

Wymazówki do badania popłuczyn – 10 szt. - nowe, przeznaczone wyłącznie do badania popłuczyn, o talerzykowatej konstrukcji zapewniając możliwość pobierania zawsze takiej samej powtarzalnej objętości płynu, - przeznaczone do luminometru LM1 lub równoważnym

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.

Część II – Zakup i dostawa pHmetru

Laboratoryjny miernik pH, stężenia jonów i ORP – 1 szt. - jednokanałowy, z możliwością kontroli temp., - w zestawie z elektrodą, - zakres pomiaru min. pH 0 - 12, - zakres pomiaru stężenia jonowego co najmniej 1,0E-9 do 9,99E+9, - precyzja min. +/-0,5%; - precyzja pomiaru ORP min. +/-0,1mV; - zakres temperatur co najmniej 0C do 130C - czujnik: InLab® Expert Pro-ISM lub równoważny - wodoszczelny i pyłoszczelny (IP54) - zakres pomiaru mV od -2000 do 2000 mV - typ wyświetlacza: kolorowy wyświetlacz TFT, min 4” - transfer danych: Drukarka, PC, pamięć USB

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.

Część III – Zakup i dostawa elektrody do pHmetru

Elektroda do pH-metru – 1 szt. - pomiar pH zakres 0-14, - temp.0-100oC, - długość:120mm, średnica 12mm, - przyłącze-kabel 1,2m, elektrolit: polimer XEROLYT lub równoważna - materiał trzonu: PEEK - wałek z polieteroeteroketonu -odporny na czynniki chemiczne i fizyczne - czujnik pomiarowy w oparciu o technologię ISM lub równoważne - nowa, możliwa do zastosowania w pH-metr Seven Compact S220 -KIT, Mettler Toledo lub równoważnym

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.

Część IV – Zakup i dostawa wagosuszarki i szalek do wagosuszarek

Szalki aluminiowe do wagosuszarek, nowe – 250 szt. - Średnica szalki 90 mm - wysokość szalki h=8mm - możliwość suszenia proszków jak również cieczy

Wagosuszarka – 1 szt. - nośność 50g odczyt 1mg, - adiustacja zewnętrzna, - promiennik podczerwieni, - temperatura pracy +10 – +40 °C, - dokładność odczytu wilgotności 0,001 % - zakres temperatury suszenia nie mniej niż 160 °C - wyświetlacz LCD 5,3” z podświetleniem - wymiar szalki ø 90 mm, h= 8 mm - tryby wyświetlania minimum %D, %M, %R, g - sposoby suszenia minimum: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny - zakończenia suszenia: minimum 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) - Interfejs RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi - Model MA50.R lub równoważny

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja na wagosuszarkę minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Wagosuszarka fabrycznie nowa, kompletna, po uruchomieniu zdolna do pracy - Dostawa szalek i wagosuszarek w terminie do 30.04.2026 r.

Część V – Zakup i dostawa luminometru

Luminometr – 1 szt. - pomiar natężenia światła w oparciu o bioluminescencyjny ATP w badanej próbce - pomiar w jednostkach Relative Light Units (RLU) - wynik do 15s - walidacja: AOAC - detektor: fotomultipowielacz (Photomultiplier PMT) - automatyczna autodiagnostyka - łączność: USB, Bluetooth, WiFi - możliwość wprowadzania planów testowych oraz dodawania zdjęć elementów, z których testy mają być pobierane - detekcja prawidłowego kąta nachylenia urządzenia w trakcie pomiaru oraz uniemożliwienie przeprowadzenia pomiaru z nieprawidłowo ustawionym luminometrem - detekcja obecności wymazówki w komorze pomiarowej - oprogramowanie w luminometrze w języku polskim - oprogramowanie komputerowe w języku polskim - możliwość wielostanowiskowej instalacji oprogramowania komputerowego - oddzielne Testy do poboru wymazów oraz Testy do poboru próbek popłuczyn

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.

Część VI – Zakup i dostawa wagi precyzyjnej

Waga precyzyjna – 1 szt. - z kalibracją wewnętrzną, - szalka ze stali nierdzewnej, rozmiar szalki min. 180mm x 180mm, - legalizacja pierwotna - kompletne urządzenie (wraz z szalką, zasilaczem, nóżkami) po poskładaniu i podłączeniu do sieci zdolne do pracy - obciążenie maksymalne min 4500 g max 5000 g - obciążenie minimalne 500mg - dokładność odczytu [d] 10 mg - działka legalizacyjna [e] 100 mg - czas stabilizacji nie mniej niż 1,5 s - adiustacja wewnętrzna (automatyczna) - klasa dokładności OIML II - wyświetlacz 5,3” LCD (z podświetleniem) - archiwizacja i wymiana danych za pomocą USB - możliwość importu i eksportu baz danych za pomocą Pendrive. - możliwość zapisu ważeń w bazach danych (użytkowników, towarów, ważeń, tar, oraz pamięci ALIBI

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.

Część VII – Zakup i dostawa wagi technicznej

Waga techniczna – 1 szt. - kompletne urządzenie (wraz z szalką, zasilaczem, nóżkami, osłoną) po poskładaniu i podłączeniu do sieci zdolne do pracy - obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 600g - obciążenie minimalne 20 mg - dokładność odczytu [d] 1 mg - działka legalizacyjna [e] 10 mg - czas stabilizacji nie więcej niż 2 s - kalibracja wewnętrzna (automatyczna) - klasa dokładności OIML II - wyświetlacz 5,3” LCD (z podświetleniem) - wymiar szalki 128×128 mm - interface 2×RS232, USB-A, USB-B - temperatura pracy +10 – +40 °C - szalka ze stali nierdzewnej - legalizacja pierwotna

Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r.