Załącznik nr 1 do postępowania nr 4/2026

Część 1: Kardiomonitory – 8 szt.

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. min. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot zamówieni posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Certyfikat CE/deklaracja zgodności Dokumenty załączyć do oferty | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać/załączyć |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta z modułami zabudowanymi wewnątrz urządzenia. W tylnej części obudowy wbudowany pojemnik na akcesoria. | Tak, podać |  |
|  | Elastyczna i obrotowa pokrywa schowka na akcesoria do celów czyszczenia i dezynfekcji | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. z zabezpieczeniem mechanicznym w obudowie przed przypadkowym odłączeniem kabla zasilającego. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min.4 godziny pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.z możliwością zastosowania akumulatora o pojemności min. 5000 mAh pozwalającego na min. 6 godzin pracy. Akumulator na wyposażeniu – dostarczyć dla każdego kardiomonitoa. | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia niewystający poza obrys obudowy | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 10", rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli, pochylony pod kątem min. 10 stopni, max 12 stopni. Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Max. waga kardiomonitora 3,5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Ustawianie jasności ekranu na min. 10 poziomach | Tak, podać |  |
|  | Blokada ekranu przez użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Dostępna paleta min. 32 kolorów dla wyświetlanych krzywych oraz parametrów. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła i przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Dostępne tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min.4 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR, poziomu jasności ekranu, głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość ustawienia auto trybu nocnego z konfiguracją okresu czasowego kiedy ma się włączać -Tryb prywatny -Tryb intubacji | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w klawisze skrótu dowolnie konfigurowane przez użytkownika w wyświetlanym pasku w dolnej części monitora mieszczącym min. 14 pozycji. | Tak, podać |  |
|  | Monitor z dostępną funkcją OBLICZENIA (leków, hemodynamiczne, wentylacji, natlenienia, funkcji nerek). Funkcja niezależna od innych funkcji monitorowania co daje możliwość używania dla pacjentów monitorowanych przez inne monitory. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 240 godzin bez użycia podłączanych dodatkowo kart pamięci lub innych nośników danych, które mógłby spowodować wyciek danych wrażliwych pacjenta. Pamięć krzywych „full disclosure” z okresu min. 120 godz. dla jednej wybranej krzywej, oraz min 52 godzin dla trzech wybranych krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy. Możliwość przeglądania zatrzymanej krzywej w zakresie min.1-120 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min.20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora w tym na O.Chemioterapii | Tak, podać |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min.1-10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10-30 sekund | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1-15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) | Tak, podać |  |
|  | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji min. 4 pól z własną nazwą utworzoną przez użytkownika. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 odprowadzeń wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak, podać |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x 0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR | Tak, podać |  |
|  | Rozpoznawanie min. 37 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie | Tak, podać |  |
|  | Analiza QT,∆QTC, QTc w formułach min. Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej | Tak, podać |  |
|  | RESP |  |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak, podać |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak, podać |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut | Tak, podać |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor,Masimo | Tak, podać |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 6 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2.. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2 spośród ,in. wysoki, średni, niski | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Tak, podać |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji | Tak, podać |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 48 godzin. | Tak, podać |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak, podać |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-720 minut, ciągły, godzinowy(pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | Tak, podać |  |
|  | Temperatura (TEMP) |  |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatu. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury min. 0°C – 50,0°C | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów | Tak, podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Drukarka termiczna - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 3 szybkości wydruku min. 12,5mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s - szerokość papieru min. 48mm | Tak, podać |  |
|  | Skaner kodów kreskowych | Tak, podać |  |
|  | Moduł aplikacji klinicznych CAA: przewodnik sepsy, analizę HRV, EWS, GCS, podsumowanie 24 godz. EKG oraz badanie przesiewowe w kierunku CCHD - American Standard (Standard amerykański) i Two Standards (Dwa standardy). | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora a) przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy – min.1 szt. b) mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm – min. 1 szt c) przewód NIBP wielorazowy – min. 1szt d) czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - min. 1 szt. dodatkowo: e) mankiet dla pacjentów otyłych – min.1 szt./ całą dostawę f) przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy – min.1 szt. zapasowa g) mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm – min. 1 szt. zapasowa h) czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - min. 1 szt. zapasowa | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), kosz na akcesoria | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej min. 3 szt. z dostawą | Tak, podać |  |
|  | Dostawa | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24miesiące | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 2: ssak operacyjny 2 sztuki

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
| 1. | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
| 3. | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. min. 2026 | Tak, podać |  |
| 5. | Oświadczenie, że przedmiot zamówieni posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Certyfikat CE/deklaracja zgodności Dokumenty załączyć do oferty | Tak, podać |  |
| 6. | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Praca ssaka oparta o bezolejową membranową pompę próżniową lub Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne: 100-240V~ 50/60Hz | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne: DC 12V, 5A | Tak, podać |  |
|  | Pojemność akumulatora min.: 14,5 V, 2600 mAh | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 40 minut | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 24 l/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min. ± 5% | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu max. 55 dB | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | Tak, podać |  |
|  | Wymiary ssaka (dł. x szer. x wys.) max: 400 x 250 x 150 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga samego urządzenia maks. 3 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania urządzenia wyposażony w min: przejrzysty manometr z prezentacją podciśnienia min. w dwóch jednostkach (min. mmHg, kPa), włącznik/ wyłącznik, diody informacyjne (zasilanie sieciowe, zasilanie bateryjne, niski poziom naładowania baterii), wskaźnik naładowania baterii (obrazujący minimum 4 poziomy naładowania), pokrętło regulatora | Tak, podać |  |
|  | Stopień ochrony min. IP 43, EN1789 | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie dla każdego ssaka: W komplecie słój wielorazowy na wkłady jednorazowe o pojemności 1 litra – 1 szt W komplecie zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym – 1 szt Wkłady jednorazowe 1 litr – 5 szt Torba transportowa | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 5 kołach | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | Tak, podać |  |
|  | Dostawa | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24miesiące | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 3: Chłodziarka medyczna z monitoringiem sztuk 1

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać |  |
| II | Parametry techniczne lodówka medyczna z monitoringiem |  |  |
|  | Chłodziarka do przechowywania leków i cytostatyków stosowanych w chemioterapii | Tak, podać |  |
|  | Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym, czynnik chłodniczy min. R600 | Tak, podać |  |
|  | Napięcie / częstotliwość 220 - 240 V / 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Moc znamionowa/pobór mocy maks. 2.0 A/180 W | Tak, podać |  |
|  | Temperatura otoczenia zakres min. od +10 °C do 35 °C | Tak, podać |  |
|  | Pojemność brutto / netto - 420 / 297 l | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne w mm S x G x W S597 x G654 x W1884 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne w mm S x G x W S460 x G423 x W1660 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Poziom szumu maks. 49 dB(A) | Tak, podać |  |
|  | Układ chłodzenia / metoda odszraniana dynamiczny / auto | Tak, podać |  |
|  | Zakres temperatury min. +3°C do +16°C | Tak, podać |  |
|  | Oddawanie ciepła min. 463 kJ/h | Tak, podać |  |
|  | Gradient / max. Fluktuacja maks. 3,0 °C / 2,4 °C | Tak, podać |  |
|  | Materiał obudowy / kolor stal / biały | Tak, podać |  |
|  | Drzwi szklane | Tak, podać |  |
|  | Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne w kolorze białym | Tak, podać |  |
|  | Rodzaj sterowania - wyświetlacz kolorowy min. 2,4", w technologii tzw. Touch & Swipe | Tak, podać |  |
|  | Rodzaj alarmu – min. optyczny i dźwiękowy | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne-słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie | Tak, podać |  |
|  | Regulowane półki / materiał półki: 5 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek / całą chłodziarka: Min. 45 kg / 225 kg | Tak, podać |  |
|  | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | Tak, podać |  |
|  | Zamek mechaniczny, kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne | Tak, podać |  |
|  | Waga brutto / netto Maks.87/80 kg | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany interfejs Wi-Fi / LAN | Tak, podać |  |
|  | Chłodziarka z funkcją umożliwiającą podłączenie urządzenia z systemem rejestracji i nadzoru temperatury np. typu Smart Monitoring (nazwa użyta tylko i wyłącznie jako przykładowa, wskazująca na standard rozwiązania, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne) | Tak, podać |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w rejestrator temperatury i wilgotności z min. roczną subskrypcją (np. Netino nazwa użyta tylko i wyłącznie jako przykładowa, wskazująca na standard rozwiązania, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne) | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator temperatury wzorcowany w min. 1 punkcie pomiarowym przez Laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Temperatura zostanie wskazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy dostawy. | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 5 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 4: system monitorowania temperatury w lodówkach i pomieszczeniach sztuk 5

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne |  |  |
| II | Parametry techniczne system monitorowania temperatury w lodówkach i pomieszczeniach | Tak, podać |  |
|  | System monitorowania temperatury i zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek | Tak, podać |  |
|  | Zestaw umożliwiający monitorowanie temperatury w lodówce oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniu | Tak, podać |  |
|  | System składający się z rejestratorów, które mierzą daną wielkość fizyczną, a następnie przesyłają dane do urządzenia zbierającego dane z bezprzewodowych sensorów przesyłające je do chmury za pomocą połączenia internetowego przez port Ethernet. Instalacja systemu polegająca na rozmieszczeniu rejestratorów w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli | Tak, podać |  |
|  | System umożliwiający gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. | Tak, podać |  |
|  | System umożliwiający całodobowe monitorowanie temperatury i wilgotności w aptekach, zdefiniowanie dolnych i górnych progów temperatury / wilgotności, a w przypadku przekroczenia któregoś z progów wysyła powiadomienia SMS lub e-mail (w zależności od ustawień użytkownika) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja generowania raportów z pomiarami na żądanie lub automatycznie, w określonych dniach (np. pierwszy dzień tygodnia) | Tak, podać |  |
|  | Dostęp przez przeglądarkę internetową | Tak, podać |  |
|  | Aplikacja pozwalająca na wyświetlenie wszystkich rejestratorów dodanych do danego konta użytkownika wraz z ich bieżącymi pomiarami i statusem. –możliwość wygenerowania raportu albo zmiany ustawienia wybranych rejestratorów | Tak, podać |  |
|  | Filtrowanie i sortowanie sensorów. Np. po nazwie, numerze seryjnym, mierzonej wielkości fizycznej lub lokalizacji. Możliwość uzyskania informacji o min. niedziałających czujnikach, z niskim poziomie baterii | Tak, podać |  |
|  | #### Definiowane Reguły alarmowe. Platforma z funkcją wysyłki powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, w formie min. wiadomości e-mail, SMS jak i powiadomień w darmowej aplikacji mobilnej | Tak, podać |  |
|  | #### Możliwość wysyłania powiadomień do kilku odbiorców min. 5 | Tak, podać |  |
|  | Pomiary z sensorów zapisywane są w platformie serwerowej. Pomiary są przechowywane w platformie min. przez 5 lat. | Tak, podać |  |
|  | Nadawanie poziomu uprawnień dla wybranych grup użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Pomiary z wybranego okresu czasu mogą być w każdej chwili wyeksportowane formie raportu (min. pdf i csv) | Tak, podać |  |
|  | Dane wyświetlane w formie wykresu | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności – 5 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury min : -30° do 70°C | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury min. +/-0,2 °C ( w zakresie od 0 do 70 °C) | Tak, podać |  |
|  | Okres pomiaru: możliwość konfiguracji z zakresu min. od 1 minuty do 10 dni | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności min.: 0 do 100 % RH | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru min.. 3% w zakresie od 0 do 90% | Tak, podać |  |
|  | Technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym systemem rejestracji temperatury – platformą oraz aplikacją mobilną | Tak, podać |  |
|  | Integracja z systemami za pomocą otwartego API | Tak, podać |  |
|  | Bateria o żywotności min. 5 l | Tak, podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 60 000 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie/urządzenia do zbierania sygnału z rejestratorów – l. sztuk gwarantująca działanie systemy w placówce Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie do odbierania pomiarów z sensorów i przesyłanie ich do zaoferowanej platformy. | Tak, podać |  |
|  | Technika komunikacji min. Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHz | Tak, podać |  |
|  | Pokrycie zasięgiem min. 700 m2 – budynek piętrowy 3 poziomowy. | Tak, podać |  |
|  | Zapis w pamięci min. 400 000 pomiarów. W przypadku utraty łączności z oferowaną platformą po odzyskaniu funkcja dosłania brakujących pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie przy pomocy ładowarki sieciowej – dostarczyć wraz z dostawą dla wszystkich oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 5 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 5: Pojemnik do transportu cytostatyków z monitoringiem sztuk 1

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne |  |  |
|  | Wytrzymały pojemnik termoizolacyjny | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w ergonomiczny uchwyt | Tak, podać |  |
|  | Łatwy w utrzymaniu czystości (możliwość mycia w zmywarce) | Tak, podać |  |
|  | Pojemność: 31 l | Tak, podać |  |
|  | Masa maks. 2,06 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: maks. 646x 368x 340 mm - wymiary wewnętrzne maks.: 470 x 285 x 230 mm | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: - Przenośny rejestratory temperatury z oprogramowaniem - System zamykania pokrywy na zamek - Kieszonka na dokumenty - Wkład chłodzący min. 3 szt. | Tak, podać |  |
|  | Niska absorpcja ciepła | Tak, podać |  |
|  | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 5 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Cześć 6 : łóżka intensywnej opieki medycznej sztuk 2

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Łóżka intensywnej terapii przeznaczone na salę wybudzeń po operacjach onkologicznych, ergonomiczne | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową o podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+10mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach max. 990mm (+10mm). | TAK, podać |  |
|  | Rama łóżka metalowa pokryta farbą elektrostatyczną. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. 3 segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytą HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52 lub równoważną | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w zakresie min.15 cm | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg dla każdej pozycji leża w tym obciążenie dla pacjenta minimum 215 kg. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340mm do 760mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża z poziomu elementów sterujących dla pacjenta maksymalna osiągana wysokość nie więcej niż 490mm | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy, min. zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia pleców 0-65° +/- 5° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia oparcia nóg 0-30° +/- 2° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta) | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 12°– sterowanie przy pomocy przycisków oznaczonych odpowiednim piktogramem w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego/siedząca – sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonych odpowiednim piktogramem w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja naczyniowa - sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja do badań, sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne. Wysokość leża (bez materaca) w zakresie 720mm-740mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segment nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości -regulacji części plecowej -regulacji części nożnej | TAK |  |
|  | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka w połowie długości. Widoczne i łatwo dostępne w każdej pozycji leża. | TAK |  |
|  | Czas opuszczenia segmentu pleców przy pomocy dźwigni CPR z kąta 40° – poniżej 10 sekund. Amortyzacja (spowolnienie) opadania segmentu w ostatniej fazie poziomowania. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK |  |
|  | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | Wskaźnik hamulca – podświetlone oznaczenie gdy hamulec jest włączony lub zwolniony, wskaźnik widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe lub koło kierunkowe nastawne. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | TAK |  |
|  | Podwójne koła o średnicy min. 15 cm bez widocznej metalowej osi gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do min. 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do min. 15° | TAK |  |
|  | Barierki boczne ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca | TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji | TAK |  |
|  | Barierki tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Barierki od strony głowy poruszające się z segmentem pleców | TAK |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych w najwyższym punkcie od poziomu leża – minimum 39 cm | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe tworzywowe na krótszych bokach łóżka | TAK |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża – minimum 10. | TAK |  |
|  | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX6 | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – nie więcej niż 45dBa | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie minimum dwóch pełnych cykli zmiany pozycji leża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w pionowy uchwyt na butlę z tlenem (3 rozmiary do wyboru) z możliwością zamontowania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Wysięgnik ręki z uchwytem – do każdego łóżka - Wieszak kroplówki – do każdego łóżka | TAK |  |
|  | Materac z pianki poliuretanowej. Wymiary min. długość 200cm, szerokość 87cm, wysokość 14 cm. Szwy zgrzewane, osłona wodoodporna, pokrowiec bez zawartości lateksu. Długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka. | TAK |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Cześć 7: łózka medyczne sztuk 10

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Łóżka przeznczone do opieki nad pacjentami na oddziale chirurgii onkologicznej, zapewniające ergonomie pracy personelu medycznego | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową o podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+10mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach max. 990mm (+10mm). | TAK, podać |  |
|  | Rama łóżka metalowa pokryta farbą elektrostatyczną. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. 3 segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytą HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52 lub równoważną | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w zakresie min.15 cm | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg dla każdej pozycji leża w tym obciążenie dla pacjenta minimum 215 kg. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340mm do 760mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża z poziomu elementów sterujących dla pacjenta maksymalna osiągana wysokość nie więcej niż 490mm | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy, min. zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia pleców 0-65° +/- 5° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia oparcia nóg 0-30° +/- 2° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta) | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 12°– sterowanie przy pomocy przycisków oznaczonych odpowiednim piktogramem w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego/siedząca – sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonych odpowiednim piktogramem w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja naczyniowa - sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja do badań, sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne. Wysokość leża (bez materaca) w zakresie 720mm-740mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segment nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości -regulacji części plecowej -regulacji części nożnej | TAK |  |
|  | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka w połowie długości. Widoczne i łatwo dostępne w każdej pozycji leża. | TAK |  |
|  | Czas opuszczenia segmentu pleców przy pomocy dźwigni CPR z kąta 40° – poniżej 10 sekund. Amortyzacja (spowolnienie) opadania segmentu w ostatniej fazie poziomowania. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK |  |
|  | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | Wskaźnik hamulca – podświetlone oznaczenie gdy hamulec jest włączony lub zwolniony, wskaźnik widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe lub koło kierunkowe nastawne. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | TAK |  |
|  | Podwójne koła o średnicy min. 15 cm bez widocznej metalowej osi gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do min. 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do min. 15° | TAK |  |
|  | Barierki boczne ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca | TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji | TAK |  |
|  | Barierki tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Barierki od strony głowy poruszające się z segmentem pleców | TAK |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych w najwyższym punkcie od poziomu leża – minimum 39 cm | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe tworzywowe na krótszych bokach łóżka | TAK |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża – minimum 10. | TAK |  |
|  | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX6 | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – nie więcej niż 45dBa | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie minimum dwóch pełnych cykli zmiany pozycji leża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w pionowy uchwyt na butlę z tlenem (3 rozmiary do wyboru) z możliwością zamontowania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Wysięgnik ręki z uchwytem – min.5/dostawę - Wieszak kroplówki – do każdego łóżka | TAK |  |
|  | Materac z pianki poliuretanowej. Wymiary min. długość 200cm, szerokość 87cm, wysokość 14 cm. Szwy zgrzewane, osłona wodoodporna, pokrowiec bez zawartości lateksu. Długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka. | TAK |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 5 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 8: ssak elektryczny sztuk 10

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Ssak z zastosowaniem u pacjentów hospicjum domowego | Tak, podać |  |
|  | Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (jednostka min. bar i kPa) | Tak, podać |  |
|  | Ssak transportowy | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne | Tak, podać |  |
|  | Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podciśnienie / niski przepływ | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne podciśnienie (regulowane): min. -75 kPa | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny przepływ min. 15 l/min | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu maks. 59,6 dB | Tak, podać |  |
|  | Cykl pracy min. praca ciągła | Tak, podać |  |
|  | Stopień ochrony IP min. IP21 | Tak, podać |  |
|  | Waga maks.2,95 kg (ze wszystkimi akcesoriami) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maks.19 x 23 x 15 cm | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: - Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem - Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne) /każdy ssak - Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm /każdy ssak - Filtr antybakteryjno-hydrofobowy/min. 1 szt/ssak - Cewnik CH20/min. 1 szt/ssak - Przewód zasilający/min. 1 szt/ssak - Stojak na 5 kółkach z hamulcami min. 1 szt/ssak - Torba transportowa min. 1 szt/ssak | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim – min. 5 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część 9: szafki przyłóżkowe sztuk 20

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | Tak, podać |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, r. prod. 2026 | Tak, podać |  |
|  | Oświadczenie, że aparat posiada Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.2017 poz. 211). Certyfikat CE/deklaracja zgodności Oświadczenie załączyć do oferty. Dokumenty przedstawić na wezwanie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które może potwierdzić certyfikatem ISO 14001 lub równoważne | Tak, podać |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Szafka szpitalna, łatwa do utrzymania w czystości odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak, podać |  |
|  | Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały, front lakierowany na kolor wg palety RAL | Tak, podać |  |
|  | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem | Tak, podać |  |
|  | Podstawa stalowa z osłona z tworzywa ABS w kolorze białym | Tak, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm (białe), w tym min. 2 z blokadą | Tak, podać |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : 480x400x880 mm ±2 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
|  | Wymiary części szafki z drzwiczkami: 410x300x316 mm ±2 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm ±2 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Min. 5 kolorów do wyboru | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe nieodpłatne |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – min. 4 szt | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, montaż | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 7. | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji o ile dotyczy. W przypadku braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych załączyć oświadczenie | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.