Parametry techniczne i wymogi – Tomograf Komputerowy sztuk 1

|  | Wymagania Techniczne | Wartość Wymagana | Wartość Oferowana | Wartość oceniania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dane Ogólne |  |  |  |
|  | Wykonawca / Producent | TAK, podać |  |  |
|  | Nazwa, Typ I Model Urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Kraj Pochodzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wyposażenie dodatkowe nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe r. prod. 2026 | TAK, podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski i spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. (tj. Dz. U.2022 poz. 974). - Certyfikat CE lub deklaracja zgodności; - Potwierdzenie spełnienia wymagań normy min. IEC 60601-1; - Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 14001 (lub równoważne) - załączyć do oferty | TAK, podać |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia dostarczony w najnowszej wersji sprzętowej z oprogramowaniem w najnowszej wersji dla producenta, podać wersję | TAK, podać |  |  |
|  | Tomograf komputerowy spełniający wymogi aktualnego Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |  |
| A | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała wyposażony w minimum jeden detektor posiadający minimum 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm, umożliwiający uzyskanie minimum 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa/detektor. Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm- minimum 64 rzędy. | Tak/ podać |  |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm | Tak |  |  |
|  | Pochylanie gantry w zakresie min. ±28 st. | Tak |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | Tak |  |  |
|  | Udźwig stołu pacjenta min. 300 kg | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | Tak |  |  |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | Tak |  |  |
|  | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachować pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | Tak |  | 2 kamery 2D – 10 pkt 1 kamera 2D – 0 pkt |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami (wraz z dostawą min. 2 szt. osłony) - podgłówki do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | Tak |  |  |
| B | Generator i lampa |  |  |  |
|  | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW | Tak/ podać |  | ≥ 75 kW – 10 pkt 75 kW – 0 pkt |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | Tak/ podać |  | ≤ 70 kV – 20 pkt > 70 kV – 0 pkt |
|  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 135 kV | Tak/ podać |  | ≥ 140 kV – 10 pkt < 140 kV – 0 pkt |
|  | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | Tak/ podać |  | ≥ 625 mA – 10 pkt < 625 mA – 0 pkt |
|  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak/ podać |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min | Tak/ podać |  | ≥ 1,7 MHU/min – 10 pkt < 1,7 MHU/min – 0 pkt |
| C | Detektor |  |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,60 mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 11,5 pl/cm | Tak/ podać |  |  |
|  | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| D | System skanowania |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s | Tak/ podać |  | > 0,33 s – 0 pkt ≤ 0,33 s – 20 pkt |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak/ podać |  | ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |
|  | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 190 cm | Tak/ podać |  | ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak/Nie podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gentry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gentry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |  |  |
|  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak |  |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | Tak/Nie podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak |  |  |
|  | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy | Tak |  |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 512x512 | Tak/ podać |  | 1024x1024 – 10 pkt 512x512 – 0 pkt |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 40 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | Tak/ podać |  | ≥ 65 obrazów/s – 10 pkt <65 obrazów/s – 0 pkt |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | Tak |  |  |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji | Tak |  |  |
| E | Konsola technika |  |  |  |
|  | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 23” - rozdzielczość min. 1 Mpx | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 800 000 obrazów | Tak/ podać |  | ≥ 5 600 000 – 10 pkt <5 600 000 – 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi min: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | Tak |  |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. | Tak |  |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | TAK |  |  |
| F | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak |  |  |
|  | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  |  |
|  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak |  |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | Tak |  |  |
|  | Akwizycje min: Akwizycja obrazów do badań neurologicznych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych. Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych i/lub Dwuenergetycznych Akwizycja obrazów do badań szkieletowych, narządów w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kończyn. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak |  |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak |  |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia w badaniu dynamicznym o długości minimum 8 cm z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2 s | Tak |  |  |
|  | Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań oraz wstępna ocenę badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze tułowia, kończyn Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycjaumożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu | Tak |  |  |
|  | Algorytm ostrzegający o wykryciu w trakcie topogramu obecności niepożądanych elementów metalowych. Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |  |
| G | Stacja lekarska |  |  |  |
|  | Stacja lekarska w architekturze klient-serwer z: - zainstalowanym lokalnie oprogramowaniem serwerowym oraz możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na innych stanowiskach (zdalnych), - zainstalowanym lokalnie oprogramowaniem klienckim do lokalnej pracy radiologa - możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, - pełną natychmiastową dostępnością lokalną oraz zdalną do wszystkich zaimportowanych do stacji badań bieżących/poprzednich - pełną natychmiastową dostępnością lokalną oraz zdalną do poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, zdalnym dostępem po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja lekarska spełniająca aktualne wymagania dla stacji opisowych lekarskich w zakresie opisu badań TK oraz MR, wyposażona w min : - 2 monitory diagnostyczne, każdy o przekątnej nie mniejszej niż 24” i rozdzielczości nie mniejszej 2,3 MP, - pamięć RAM: co najmniej 96 GB, - pojemność macierzy: nie mniej niż 1,8 TB, - napęd optyczny: DVD RW, klawiatura, mysz. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Stacja umożliwiająca analizę badań min. TK oraz MR w zakresie opisanym poniżej | Tak |  |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, zakres daty poprzednich badań. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowym min: - Send/Receive, - Basic Print, - Query/Retrieve, - Storage Commitment. | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań min: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU, histogramy), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |  |
|  | Prezentacje Cine. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MinIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG. | Tak |  |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT. | Tak |  |  |
|  | Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: · automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, · automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, · automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, · synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ocena badań MR min. serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej CT, w tym z: - wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny dwuenergetycznych/spektralnych CT, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla niskiej/wysokiej energii, obrazu monoenergetycznego bazującego na obrazach obu energii, wyznaczenie dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych/spektralnych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - automatyczną segmentację płuc, serca, aorty. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT /badań naczyniowych, umożliwiające min: - automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, - śledzenie naczyń - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego oraz eksportu wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS wraz z określaniem współczynników skali LI-RADS. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS i TNM. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, w tym podgląd w 3D | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające automatyczną segmentację zmiany, wyznaczanie min. Max. Średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z SD | Tak |  |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne załadowanie, wyświetlenie i zarejestrowanie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w gęstości płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych (tzw. stool tagging), - ukrywanie jelita cienkiego, wyświetlanie odległości od odbytnicy | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: liczby zmian, łącznej masy i objętości zwapnień, indeksu zwapnień. Automatyczne zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dedykowane narzędzia raportowania zgodnie ze standardem CAD-RADS | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący min: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, predefiniowane szablony. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: -listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, -czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |  |
| G | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425, wkłady pojedyncze i 12-godzinne, Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej lub wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. Na wyposażeniu zestaw startowy materiałów Zużywalnych dla min.50 pacjentów (do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) | Tak |  |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w tym fantom rozdzielczości wysokokontrastowej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak |  |  |
|  | Osłony radiologiczne: Wieszak na fartuchy – 1 szt. oraz osłony radiologiczne osobiste dla pacjenta i personelu: - Fartuchy jednostronne lekkie – 0,25 mm Pb na całej powierzchni, rozmiar i kolor do wyboru w trakcie dostawy – 2 szt; - Fartuch lekki, zamknięty dla dzieci min. 0,25 mm Pb na całej powierzchni, posiada poduszki łagodzące nacisk na barki rozmiar i kolor do wyboru w trakcie dostawy – 1szt - Komplet osłon gonad dla kobiet – 1 komplet - Okulary ochronne dla pacjenta – 1 szt wielorazowe - Komplet osłon na gonady dla mężczyzn- 1 komplet - Komplet osłon na tarczycę S, M, L 0,35 mm Pb – 1 |  |  |  |
| H | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 4 dni po instalacji i uruchomieniu aparatu 6 dni w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | Tak |  |  |
| J | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Aparat przygotowany do planowanej w przyszłości integracji ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS. Zamawiający informuje, że koszty integracji nie są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie jedynie koszt po stronie dostarczanego aparatu. |  |  |  |
|  | Instalacja wraz z dostosowaniem pracowni w zakresie gwarantującym prawidłową pracę instalowanego aparatu. Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków wymaganych do bezpiecznej pracy oferowanego urządzenia, w tym min. zasilanie, kanały, sieci komputerowej pracowni jeśli nie spełniają one wymagań w zakresie dostarczanego sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji . Bezterminowe licencje | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja). Bezpłatne przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych (w tym części i zestawy serwisowe) zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do ciągłej aktualizacje infrastruktury IT systemu (w tym konsoli operatora oraz stanowisk diagnostycznych ) oraz oprogramowania systemowego i diagnostycznego (w tym konsoli operatora i stanowisk diagnostycznych wraz z interfejsem użytkownika) przy oferowanej konfiguracji, Serwisowanie, proaktywne, monitorowanie zdarzeń oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania w obrębie posiadanej wersji oraz podnoszenie do wersji najnowszej – w lokalizacji Zamawiającego oraz wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego umożliwiające aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania po każdej wprowadzonej zmianie przez producenta ) | TAK |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy łącznie z lampą i detektorem. Bez limitu skanów. | TAK |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat (w przypadku sprzętu komputerowego min. 7 lat) | TAK |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (również dla monitorów) testów akceptacyjnych-odbiorczych, podstawowych, specjalistycznych, wykonanie i dostarczenie testów pomiarów środowiskowych, pomiary skuteczności osłon stałych, projektu osłon stałych (projekt osłon stałych zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi – Zamawiający przekaże w tym celu Wykonawcy wszelkie pełnomocinictwa) | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych, gdy jest to wymagane stosownymi przepisami. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz wersja elektroniczna | TAK |  |  |

Wartości oferowanych parametrów uzupełnić obligatoryjnie.

Materiał producenta / potwierdzenie parametrów:

- W celu weryfikacji wymagań określonych w niniejszym OPZ Zamawiający może, już po upływie terminu składania ofert, wezwać Wykonawcę do przedłożenia materiałów producenta (karty katalogowe, instrukcje, broszury, raporty testów itp.) potwierdzających spełnienie wskazanych parametrów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane materiały w formie elektronicznej (PDF) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z wykazem lokalizacji, w którym dla każdego parametru podano: tytuł dokumentu, numer strony oraz oznaczenie sekcji/tabeli/rysunku.