ZAŁĄCZNIK NR 1A

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

do formularza ofertowego

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FEMP - 1/2026

Część nr 1 - Maszyna wytrzymałościowa:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| Maksymalna siła pomiarowa: min. 50 kN |  |
| Dokładność siły pomiarowej ± 1% |  |
| Zakres pomiarowy: co najmniej 50 kN-30 kN |  |
| Zakres dopuszczalnych odkształceń: ±1% |  |
| Dokładność pomiaru przemieszczenia do 0,5% |  |
| Rozdzielczość przemieszczenia maksymalnie do 0,01 mm |  |
| Zakres prędkości: od 0,05 mm/min do 500 mm/min |  |
| Maksymalny zakres pracy (ściskanie/rozciąganie): 850 mm |  |
| Standardowe wyposażenie |  |
| Szczęki płaskie o zakresie max 0-7 mm |  |
| Szczęki okrągłe o średnicach w zakresach min.: ø4, ø8, ø10, ø14 mm |  |
| Standardowe szczęki w zakresie (ściskanie i zginanie): 80x1 mm +/-10% |  |
| Silnik: o mocy min. 1 kW, zasilanie min. 230 V |  |

Część nr 2 - Spektrometr iskrowy:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| System optyczny |  |
| Jednooptyczny układ spektrometru typu Paschena-Runge'a |  |
| Wklęsła holograficzna siatka dyfrakcyjna |  |
| Uszczelniony, pyłoszczelny system multioptyczny |  |
| Zakres długości fal UV-VIS |  |
| Źródło wzbudzenia typu |  |
| Pulsacyjne, w pełni cyfrowe źródło optyczne |  |
| Wysokoenergetyczna iskra wstępna, kontrolowana komputerowo |  |
| Zakres częstotliwości do 600 Hz, z prądem szczytowym do 200 A |  |
| Pozycja iskrzenia |  |
| Powinien posiadać otwarty stojak na iskry, dostosowany do analizy dużych i małych próbek |  |
| Zdejmowana osłona oraz elektroda wolframowa. |  |
| Otwór plamisty min. 12mm |  |
| Kontrola i przetwarzanie danych |  |
| System operacyjny, zapewniający kompatybilność z szeroką gamą urządzeń |  |
| Min. 5 portów do komunikacji z drukarką i innymi urządzeniami |  |
| Minimum 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy oraz system przepłukiwania np. argonem przy minimalnym zużyciu gazu |  |
| Oprogramowanie |  |
| Oferujące prostą obsługę i funkcję do natychmiastowego rozpoczęcia analizy |  |
| Tryb konfiguracji chroniony hasłem dla dodatkowego zabezpieczenia |  |
| Warunki pracy |  |
| Temperatura pracy w zakresie: 10-35°C |  |
| Temperatura przechowywania w zakresie: 0-45°C |  |

Część nr 3 - Mikroskop:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| Temperatura pracy: od +10°C do +40°C |  |
| Wilgotność robocza: maks. 75% przy +35°C |  |
| Maksymalna wysokość użytkowania: 2000 m |  |
| Ciśnienie powietrza: od 800 hPa do 1060 hPa |  |
| Klasa ochrony: IP 20 lub lepsze |  |
| Pobór mocy min: 100 VA +/-10% |  |
| Zasilanie w zakresie: 100-240 V, 50-60 Hz |  |
| Funkcje operacyjne |  |
| Oświetlenie: LED o mocy min. 10W |  |
| Rewolwer obiektywowy: minimum pięciogniazdowa, kodowana, umożliwia szybką zmianę powiększenia |  |
| System optyczny korygowany do nieskończoności |  |
| Mechaniczny stolik, o wymiarach min. 75x30 mm, co zapewnia precyzyjne pozycjonowanie próbki |  |
| Zakres ruchu min: 30 mm, z regulacją na obu stronach |  |
| Powinien posiadać metody kontrastowe obejmujące przynajmniej typy: BF, DF, DIC, C-DIC, lub równoważne umożliwiające wszechstronne badania różnych materiałów. |  |
| Pole widzenia: min. 23 mm |  |
| Powiększenie: min. x500 |  |
| Powinien posiadać systemy zarządzania jasnością i oszczędzania energii |  |
| Powinien posiadać zintegrowany statyw, pozwalający na szybkie wykonywanie zdjęć bezpośrednio z mikroskopu |  |
| Powinien posiadać wyposażenie umożliwiające obserwację w polaryzacji, w tym analiza próbki w różnych technikach kontrastu |  |

Część nr 4 - Przyrząd do mierzenia grubości powłok lakierniczych:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| Precyzyjny pomiar grubości warstw do 100 um |  |
| Dokładność +/-2um |  |
| Miernik powinien być dostosowany do pracy w długim, nieograniczonym okresie użytkowania |  |
| Miernik powinien zapewniać stabilność wyników pomiarowych w zmiennych warunkach środowiskowych |  |
| Obsługa w min. 4 językach: urządzenie powinno być przystosowane do obsługi międzynarodowej |  |
| Możliwość bezprzewodowej transmisji danych do komputera lub drukarki |  |
| Miernik powinien być kompatybilny z szeroką gamą sond, różniących się zakresem pomiaru, dokładnością i powtarzalnością. |  |
| Oferowane sondy powinny być uniwersalne czyli umożliwiać pomiar różnych zakresów grubości na różnych typach materiałów, minimum takich jak stal i metale niezależne, z automatycznym rozpoznawaniem podłoża do szybkiego pomiaru |  |

Część nr 5 - Twardościomierz do metali:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| Powinien spełniać niezbędne normy pomiarowe minimum obejmujące typy: ASTM A1038/E140, DIN 50159, ISO EN 18265, ASME CRTD-91. |  |
| Sonda z funkcją regulacji obciążenia w zakresach HV1, HV5 i HV10 (~10N, ~50N, ~100N). |  |
| Powinien posiadać kalibrację zapewniającą szybkie dopasowanie do badanego materiału. |  |
| Powinien posiadać metody pomiarowe obejmujące minimum: - Ultradźwiękowa (UCI), - Dynamiczna (Leeba) – ASTM A956/E140/A370, ISO/EN 16859, 50156, GB/T 17394, JB/T 9378, ASME CRTD-91, - Statyczna (Rockwella) – DIN 50157. |  |
| Powinien posiadać kolorowy ekran kolorowy. |  |
| Pamięć w zakresie minimum do 1 mln wyników, z możliwością transmisji do PC. |  |
| Procesor co najmniej dwurdzeniowy, zapewniający płynność pracy. |  |
| Minimalna próbka: masa 0,3 kg, grubość 5 mm. |  |
| Automatyczna korelacja pomiędzy metodami Leeba i Rockwella. |  |
| Zaprogramowane krzywe konwersji, możliwość tworzenia własnych |  |

Część nr 6 - Miernik chropowatości do metali:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna |  |
| Elektromechaniczny, z procesorem typu DSP lub równoważnym zapewniającym szybki pomiar i niski pobór mocy. |  |
| Powinien spełniać parametry pomiarowe typu: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rs. |  |
| Zakres pomiarowy o minimalnym zakresie: - Oś X (pozioma): 17,5 mm - Oś Z (pionowa): 160 μm |  |
| Powinien być zgodny ze standardami obejmującymi przynajmniej typy: ISO, DIN, ANSI, JIS. |  |
| Rozdzielczość w zakresach co najmniej: 0,01 μm (±20 μm), 0,02 μm (±40 μm), 0,04 μm (±8 RC, PC-RC, Gauss, D-P). |  |
| Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania parametrów i wyników graficznych. |  |
| Powinien zapamiętywać minimalnie 100 wyników pomiarowych. |  |
| Powinien posiadać wbudowaną baterię typu litowo-jonowa, czas pracy powinien obejmować minimum 20 godzin. |  |
| Powinien posiadać automatyczne wyłączanie, oszczędzanie energii oraz możliwość podłączenia do komputera i drukarki. |  |
| Końcówka pomiarowa: spełniająca standardy diamentowej, o kącie 90° i promieniu min. 5 μm. |  |
| Prędkość przemieszczania końcówki: od 0,5 – 0,135mm/s. |  |
| Powinien posiadać wzorzec kalibracyjny i oprogramowanie pomiarowe |  |
| Powinien posiadać wymienne końcówki pomiarowe, umożliwiające pomiar chropowatości na różnych powierzchniach, co najmniej takich jak wały, rowki, małe otwory, elementy cylindryczne i płaskie. |  |
| Grafika pomiarowa powinna pokazywać co najmniej: profil chropowatości, współczynnik zakrzywienia materiału, profil bezpośredni. |  |
| Regulacja długości odcinka elementarnego w zakresie minimum: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm. |  |
| Ślizgacz: typu rubinowy, promień wzdłużny 40 mm, nacisk pomiarowy max. 4 mN |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.