Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Tester Indeksu Bonda

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa, przeznaczona do badania zdolności surowców do kruszenia poprzez oznaczenie energochłonności rozdrabniania (wyznaczanie indeksu Bonda), zgodnie z powszechnie stosowaną procedurą laboratoryjną dla tego typu badań.

- Kod CPV: 38540000-2 – Maszyny badawcze i pomiarowe

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Tester Indeksu Bonda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Urządzenie jest przeznaczone do badania zdolności surowców do kruszenia poprzez oznaczenie energochłonności rozdrabniania (wyznaczanie indeksu Bonda), zgodnie z powszechnie stosowaną procedurą laboratoryjną dla tego typu badań. |  |
| 2. | Urządzenie służy do rozdrabniania (mielenia) na sucho próbek surowców mineralnych. |  |
| 3. | Urządzenie charakteryzuje się zdolnością rozdrabniania materiału o największym uziarnieniu równym co najmniej 3 mm. |  |
| 4. | Maksymalna masa materiału poddawanego badaniu do 15 kg. |  |
| 5. | Urządzenie umożliwia uzyskanie produktu mielenia o uziarnieniu nie większym niż 0,100 mm . |  |
| 6. | Prędkość obrotowa młyna powinna wynosić co najmniej 70 obr./min. |  |
| 7. | Urządzenie posiada wyciągany, uszczelniony, stalowy zbiornik (bęben) o zaokrąglonych krawędziach wewnętrznych i pojemności 21,7 dm3. Wymiary wewnętrzne bębna to: 305x305 mm (długośćxśrednica) |  |
| 8. | Urządzenie posiada funkcję przechyłu bębna umożliwiającą łatwe opróżnienie naczynia oraz mechanizm prowadzący (np. szynę prowadzącą lub rozwiązanie równoważne) umożliwiający wygodne wyjęcie zbiornika |  |
| 9. | Urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz, który pozwala na wprowadzanie parametrów pracy młyna, tj. co najmniej uruchomienia i zatrzymania procesu, prędkości obrotowej, liczby obrotów oraz czasu mielenia. |  |
| 10. | Urządzenie posiada zamykaną obudowę, która chroni przed hałasem podczas pracy młyna. |  |
| 11. | Urządzenie posiada wyłącznik bezpieczeństwa, stopień ochrony co najmniej IP 50 - odpowiedni dla urządzeń laboratoryjnych pracujących w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE potwierdzającą spełnienie mających zastosowanie wymagań bezpieczeństwa. |  |
| 12. | Wymaganym wyposażeniem urządzenia jest zestaw kul (mielników) ze stali utwardzonej: - 285 sztuk, - łączna masa mielników 20,125 kg, - wymiary kul: 0,6’’ a 1,5’’ (15,2-38,1 mm), przy czym 120 szt. z nich musi mieć wymiar powyżej 1 cala |  |
| 13. | Urządzenie posiada w zestawie separator na kółkach i sito separujące do oddzielenia próbki od kul mielących. |  |
| 14. | Urządzenie jest zasilane 1-fazowo (230V) lub 3-fazowo (400V), moc napędu min. 0,75 kW; napięcie zmienne. |  |
| 15. | Masa urządzenie nie większa niż 300 kg, umożliwiająca instalację w standardowym laboratorium |  |
| 16. | Dokumentacja w języku polskim, tj. min. instrukcja użytkowania w wersji papierowej lub elektronicznej. |  |
| 17. | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |
| 18. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |
|  | Nazwa, typ/ model, producent oferowanego urządzenia |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

Parametry techniczne urządzenia zostały określone w oparciu o wymagania procedury laboratoryjnej oznaczania energochłonności rozdrabniania materiałów metodą wyznaczania indeksu Bonda (Bond Work Index). Procedura ta wymaga stosowania młyna kulowego o określonej geometrii bębna, określonej liczbie oraz masie mielników kulowych, a także określonej prędkości obrotowej młyna.

W związku z powyższym część parametrów technicznych urządzenia (m.in. pojemność i wymiary bębna, liczba i masa kul mielących oraz prędkość obrotowa młyna) wynika bezpośrednio z przyjętej metody badawczej i ma na celu zapewnienie poprawności oraz porównywalności wyników badań.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane urządzenie zapewni możliwość przeprowadzenia procedury oznaczania indeksu Bonda oraz osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Ilość: 1 szt

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław,

budynek L-1, pok. 073.

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie opakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

IV.  Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w zakresie możliwym do zastosowania dla urządzeń laboratoryjnych oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

V. Termin dostawy: Termin dostawy: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

VI. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6) / poz. 4

*niepotrzebne skreślić

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), w postaci tradycyjnej (papierowej) podpisana odręcznie i przesłana przez Bazę Konkurencyjności w postaci skanu dokumentu (cyfrowego odwzorowania dokumentu).