Załącznik nr 3 Parametry zamówienia

Zamówienie nr 1:

Zakup, dostawa, instalacja infrastruktury badawczej

| Specyfikacja | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI |
| --- | --- | --- |
| - Biotechnologiczna aparatury badawcza: |  |  |
| -bioreaktor 5 L – 1 szt. Minimalne parametry: -Pojemność robocza: 5 litrów -Ciśnienie pracy w zakresie od -1 do 4 bar -Temperatura pracy w zakresie od 1 do 140°C - urządzenie przystosowane do pracy z CIP oraz jednostki kontroli temperatury (TCU) - Materiał: szkło, stal AISI 316L lub równoważny |  |  |
| -bioreaktor 20 L – 1 szt. Minimalne parametry: -Pojemność robocza: 20 litrów -Ciśnienie od -1 do 4 bar -Temperatura od 1 do 140°C - urządzenie przystosowane do pracy z CIP oraz jednostki kontroli temperatury (TCU) - Materiał: stal AISI 316L lub równoważny |  |  |
| bioreaktor 500 L – 1 szt. Minimalne parametry: -Pojemność robocza: 500 litrów -Ciśnienie od -1 do 4 bar -Temperatura od 1 do 140°C - urządzenie przystosowane do pracy z CIP oraz jednostki kontroli temperatury (TCU) - Materiał: stal AISI 316L lub równoważny |  |  |
| -jednostki kontroli temperatury (TCU) – 4szt. Minimalne parametry: -Moc: 1 szt. – 48 kW 2 szt. – 12 kW 1 szt. – 2 kW -Zakres kontroli temperatury: od 0 do 150°C -Medium grzewcze: energia elektryczna -Medium chłodnicze: glikol/woda lodowa ~10°C - Materiał: stal AISI 316L lub równoważny |  |  |
| -stacja CIP/SIP – 1 szt. Minimalne parametry: -Typ: Jednozbiornikowa -Materiał: Stal nierdzewna AISI 316L lub równoważny -Funkcje: Mycie (CIP) i sterylizacja (SIP) bioreaktorów oraz rurociągów. |  |  |
| -instalacja rurociągowa – 1 kpl Minimalne parametry: -materiał: Stal nierdzewna AISI 316L lub równoważny - Zawory: Automatyczne membranowe, sterowane przez system sterowania wspierany przez AI Instalacja wykonana w sposób umożliwiający realizację zadań technologicznych w zakresie produkcji, mycia i sterylizacji urządzeń i rurociągów. Instalacja wykonana zgodnie z wymaganiami GMP. Zawory membranowe zabudowane na części produktowej, w pozostałej części instalacji (CIP, media technologiczne) zgodnie z wymaganiami i przeznaczeniem (zawory grzybkowe, zawory klapowe, zawory regulacyjne, itp.). Chropowatość powierzchni w kontakcie z produktem Ra<0,8 , połączenia TC zgodnie z normą DIN32676-A lub równoważną. |  |  |
| -system sterowania podstawowy – 1 szt. Minimalne parametry: -Funkcje: Kontrola podstawowych parametrów procesowych (temperatura, pH, obroty mieszadła, poziom tlenu) -Interfejs: Panel sterowania HMI do obsługi procesów technologicznych - Szafa sterownicza |  |  |
| -system sterowania wspierany poprzez AI – 1 szt. Minimalne parametry: -Funkcje: Automatyczna regulacja parametrów procesowych, optymalizacja procesu, wykrywanie zakończenia hodowli, monitoring zużycia substancji chemicznych wody i energii -Algorytmy: Uczenie maszynowe, analiza danych w czasie rzeczywistym - Interfejs: Panel sterowania HMI z wizualizacją całej instalacji do obsługi procesów technologicznych w zakresie produkcji, mycia oraz sterylizacji urządzeń i rurociągów |  |  |
| -czujniki komórek żywych – 1 kpl. Minimalne parametry: Wszystkie czujniki w wykonaniu odpowiednim do zastosowań biotechnologicznych, higieniczne, z adapterami montażowymi (jeżeli dotyczy). Odporne na wszystkie substancje w procesie technologicznym, CIP, SIP. • Temperatura • Pomiar pH • Poziom tlenu rozpuszczonego • Obroty mieszadła • Poziom piany • Przepływ • Ciśnienie • Ilość substancji • Zużycie energii • Poziom cieczy • CO2 • Czujnik komórek żywych |  |  |
| -wirówka – 1 szt. Minimalne parametry: -Typ: Przemysłowa, automatyczna. Dostosowana rozmiarem i parametrami do procesów biotechnologicznych -Materiał: Stal nierdzewna AISI 316L lub równoważny. -Funkcje: Odwirowanie komórek od płynu pohodowlanego |  |  |
| -pompy perystaltyczne – 12 szt. Minimalne parametry: -Typ: Przemysłowe (biotechnologia), regulowane -Funkcje: Dozowanie pożywek, buforów pH, substancji przeciwpieniących -Materiał: Stal nierdzewna AISI 316L, elastomery kompatybilne z produktami spożywczymi. |  |  |
| -pompy perystaltyczne pomocnicze/transferowe – 3 szt. Minimalne parametry: -Typ: Przemysłowe, regulowane -Funkcje: Transfer wsadów między bioreaktorami, transfer płynów do wirówki -Materiał: Stal nierdzewna AISI 316L, elastomery kompatybilne z produktami spożywczymi |  |  |
| - Urządzenia pomocnicze do biotechnologicznej aparatury badawczej |  |  |
| -stacja odwróconej osmozy – 1 szt. Minimalne parametry: •Wydajność: -Minimalny przepływ permeatu: 1,1 m³/h -Konduktometr: Zakres pomiarowy 0-50 µS/cm, z alarmem na wysoką przewodność permeatu oraz niski przepływ koncentratu. •Specyfikacje techniczne: -Wymagania wody zasilającej: Całkowite zasolenie (TDS) max: 2000 mg/l -Max. ciśnienie wody zasilającej i permeatu: 6 bar -Max. temperatura wody zasilającej: 35°C -Obudowy membran wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
| -zbiornik na wodę osmotyczną – 1 szt. Minimalne parametry: •Wydajność: -Maksymalna wydajność: 1,1 - 3 m³/h •Specyfikacje techniczne: -Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4404 lub tworzywo sztuczne (dopuszczone do kontaktu z żywnością) -System monitorowania poziomu wody: Automatyczny pomiar poziomu z funkcją odłączania stacji RO przy niskim poziomie wody |  |  |
| -zbiornik przygotowania buforów 500 L– 2 szt. Minimalne parametry: •Funkcje operacyjne: -Recyrkulacja i mieszanie roztworów przy pomocy pompy w bypassie zbiornika -Zakres temperatury pracy: od 1°C do 80°C (zbiornik bezciśnieniowy) •Specyfikacje techniczne: -Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4404 |  |  |
| -zbiornik przygotowania pożywki 1000 L – 1 szt. Minimalne parametry: •Funkcje operacyjne: -Mieszalnik dostosowany do rozpuszczania pożywek sypkich i płynnych, z możliwością dozowania przez właz lub zawór -Płaszcz grzewczy podłączony do TCU (kontrola temperatury) •Specyfikacje techniczne: -Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4404 |  |  |
| -agregat wody lodowej (chiller) – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatur: -Temperatura inlet/outlet: 12°C/7°C •Specyfikacje techniczne: -Moc chłodnicza: 40-50 kW •Zasilanie elektryczne: -Specyfikacja zasilania dostosowana do wymogów urządzenia (podłączenie 5p: 400V+N+PE) |  |  |
| -elektryczna wytwornica pary – 1 szt. Minimalne parametry: •Ciśnienie pary: -Minimalne ciśnienie: 5 bar •Systemy bezpieczeństwa: -Regulacja ciśnienia -Zawory bezpieczeństwa •Zasilanie wodą: -Woda zasilająca: Woda RO -System odmulania w celu utrzymania jakości wody i ochrony wytwornicy |  |  |

Zamówienie nr 2:

Zakup i dostawa  przyrządów laboratoryjnych – 1 kpl:

| Specyfikacja | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI |
| --- | --- | --- |
| - Mieszadło magnetyczne z grzaniem– 1 szt. Minimalne parametry: - Pojemność: 4 L - Maks. temperatura: 540°C - Zakres prędkości: od 100 do 1500 obr./min |  |  |
| - Wytrząsarka z czujnikiem IR – 1 szt. Minimalne parametry: •Typ napędu: Vortex •Prędkość: do 3000 obr./min •Czujnik IR: tak |  |  |
| - Luminomet– 1 szt. Minimalne parametry: •Czułość pomiaru: ≥0,1 RLU (Relative Light Units) •Zakres dynamiczny: 10^6 RLUCzas odczytu: od 1 do 10 sekund |  |  |
| - Wymazówki wysoka czułość do badania powierzchni, do luminometrów – 1 szt. Minimalne parametry: - Zgodność z luminometrem - Typ: sterylne, jednorazowe - Opakowanie: 100 szt. |  |  |
| - Płyta grzewcza- 1 szt. Minimalne parametry: •Maks. temperatura: 540°C •Powierzchnia grzewcza: 18x18 cm •Materiał: ceramika |  |  |
| - Łaźnia wodna z wytrząsaniem– 1 szt. Minimalne parametry: •Pojemność: 15 L •Zakres temperatury: do co najmniej 99°C •Opcja wytrząsania: tak |  |  |
| - Mikroskop– 1 szt. Minimalne parametry: •Powiększenie: do 1000x •Oświetlenie LED •Rewolwer: 4 obiektywy |  |  |
| - Wirówka– 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres prędkości: od 200 do 13500 obr./min •Maks. pojemność: 12 x 1,5 ml •Kontrola prędkości: tak |  |  |
| - Zamrażarka – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatury: od 0 do -40°C •Pojemność: 500 L •Kontrola temperatury: tak |  |  |
| - Chłodziarka – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatury: od 0 do 15°C •Pojemność: 450 L •Sterowanie elektroniczne |  |  |
| - Eksykator – 1 szt. Minimalne parametry: •Pojemność: 8 L •Wskaźnik wilgotności: tak •Materiał: szkło/PCV |  |  |
| - Kamera mikroskopowa – 1 szt. Minimalne parametry: •Rozdzielczość: 8.3 MP •Złącze USB 3.0 •Obsługiwane formaty: JPEG, RAW |  |  |
| - Wytrząsarka – 1 szt. Minimalne parametry: •Amplituda wytrząsania: 25 mm •Zakres prędkości: od 50 do 300 obr./min •Obciążenie maksymalne: 7 kg |  |  |
| - Waga laboratoryjna – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres ważenia: do 300 g •Dokładność: 0,001 g •Wyświetlacz: LCD |  |  |
| - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatury: od 5 do 70°C •Pojemność: 100 L •Kontrola temperatury: cyfrowa |  |  |
| - Homogenizator – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres prędkości: od 3000 do 25000 obr/min. •Praca ciągła: tak •Zakres objętości (H2O) od 0,001 do 1,5L |  |  |
| - Suszarka – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatury: od 30 do 300°C •Pojemność: 50 L •Wbudowany timer: tak |  |  |
| - Dygestorium laboratoryjne – 1 szt. Minimalne parametry: •Wymiary min.: 120x60x220 cm •Wentylacja: tak •Materiał: stal nierdzewna |  |  |
| - Inkubator laboratoryjny – 1 szt. Minimalne parametry: •Zakres temperatury: do 70°C •Pojemność: 43 L •Wymuszony obieg powietrza: tak |  |  |
| - Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem grawitacyjnym – 1 szt. Minimalne parametry: •Wymiary min.: 100x40x200 cm •Wyposażenie: wanna ociekowa na chemikalia •Wyciąg: grawitacyjny |  |  |
| - Stół laboratoryjny – 2 szt. Minimalne parametry: •Wymiary blatu min.: 140x70 cm •Materiał: stal nierdzewna •Odporny na chemikalia |  |  |
| - Krzesło laboratoryjne – 2 szt. Minimalne parametry: •Regulacja wysokości: od 40 do 60 cm •Materiał: poliuretan •Obciążenie maksymalne: 120 kg |  |  |
| - Stanowisko do mycia – 1 szt. Minimalne parametry: •Wymiary: 120x70x90 cm •Materiał: stal nierdzewna, polipropylenowy lub ceramiczny •Wyposażenie: zlew i bateria |  |  |
| - Stół wagowy – 1 szt. Minimalne parametry: •Wymiary min.: 90x60x85 cm •Konstrukcja antywibracyjna •Materiał: laminat, płyta kamienna |  |  |

………………………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do składania oferty