Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Echokardiograf (1 szt.)

W przypadku gdy w Opisie przedmiotu zamówienia lub pozostałej dokumentacji postępowania użyto nazw technologii, przykładowych oznaczeń handlowych, znaków towarowych, nazw producentów, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, należy je rozumieć wyłącznie jako wskazanie minimalnego oczekiwanego standardu jakościowego, technicznego, funkcjonalnego i użytkowego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie, które łącznie:

•	zapewnia osiągnięcie tego samego celu klinicznego, diagnostycznego, użytkowego i eksploatacyjnego co rozwiązanie opisane przez Zamawiającego,

•	posiada parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż minimalne wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia,

•	nie wymaga poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z dostawą, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją, szkoleniem, serwisem, licencjami lub dostosowaniem infrastruktury, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w dokumentacji postępowania,

•	pozostaje kompatybilne z przeznaczeniem klinicznym i organizacyjnym przewidzianym dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, jest zobowiązany wykazać jego równoważność poprzez jednoznaczne wskazanie oferowanych parametrów oraz załączenie do oferty dokumentacji producenta lub innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Parametry wymagane:

| I. Jednostka główna |  |
| --- | --- |
| 1 | Klasa aparatu – Stacjonarny echokardiograf klasy premium, przeznaczony do badań kardiologicznych dorosłych. |
| 2 | Układ przetwarzania wiązki – Cyfrowy układ formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, oparty na zaawansowanej architekturze cyfrowej zapewniającej wysoką efektywność przetwarzania |
| 3 | Zakres dynamiki – Regulowany, szeroki zakres dynamiki obrazowania i przetwarzania sygnału, z wysokim górnym poziomem deklarowanym przez producenta;. |
| 4 | Obrazowanie ciągłoogniskowe / autooptymalizacja – Aparat oferuje obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania albo technologię równoważną funkcjonalnie, zapewniającą optymalizację jakości obrazu bez konieczności ręcznej regulacji ognisk, wraz z automatyczną optymalizacją obrazu w czasie rzeczywistym. |
| 5 | Monitor – Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23,5”. |
| II. Tryby obrazowania |  |
| 6 | B-mode – Obrazowanie 2D (B-mode). |
| 7 | Częstotliwość odświeżania obrazu w 2D – Wysoka – co najmniej 3000 obrazów/sek, zależna od sondy i ustawień. |
| 8 | Obrazowanie poszerzone – Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej, umożliwiające uzyskanie pola obrazowania od powierzchni skóry ograniczonego odcinkiem, a nie punktem, lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. |
| 9 | Obrazowanie harmoniczne |
| 10 | M-mode |
| 11 | Anatomiczny M-mode – W czasie rzeczywistym oraz na zapisanych pętlach obrazowych 2D w pamięci CINE i z archiwum aparatu, z możliwością utworzenia krzywej / linii pomiarowej przez operatora. |
| 12 | Kolorowy M-mode |
| 13 | Doppler kolorowy – |
| 14 | Częstotliwość odświeżania obrazu w 2D + CF – Wysoka – co najmniej 225 obrazów/sek., zależna od sondy i ustawień; |
| 15 | Power Doppler – Tak, w tym tryb angio lub równoważny funkcjonalnie. |
| 16 | PW Doppler – Doppler spektralny z falą pulsacyjną. |
| 17 | Automatyczna optymalizacja spektrum – Automatyczna optymalizacja spektrum, w tym przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem lub funkcją równoważną. |
| 18 | Automatyczna korekcja kąta – Automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem lub funkcją równoważną. |
| 19 | Edycja badań archiwalnych – Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum aparatu. |
| 20 | Zakres korekcji kąta – Co najmniej od 0° do ±75°. |
| 21 | CW Doppler – Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD), maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/s. |
| 22 | Doppler tkankowy kolorowy – Tak, z wysoką częstotliwością – co najmniej 300 obrazów/sek.- odświeżania zależną od sondy i ustawień; |
| 23 | Jednoczesna prezentacja dwóch obrazów – Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów co najmniej w trybie 2D oraz kolorowego Dopplera. |
| III. Oprogramowanie i archiwizacja |  |
| 24 | Oprogramowanie pomiarowe – Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami do badań kardiologicznych. |
| 25 | Raport z badania – Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu. |
| 26 | Archiwizacja – Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku o pojemności min. 1 TB SSD. |
| 27 | Z-scores – Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów Z-scores. |
| IV. Głowica sektorowa do badania przezklatkowego |  |
| 28 | Typ głowicy – Głowica sektorowa do badania przezklatkowego, wykonana w technologii matrycowej / matrix array lub technologii równoważnej funkcjonalnie. |
| 29 | Zakres częstotliwości – Zakres pracy obejmujący co najmniej ok. 1,7–4,0 MHz (+/- 1 MHz). |
| 30 | Liczba elementów – Co najmniej 192 elementy piezoelektryczne albo rozwiązanie równoważne funkcjonalnie; Wykonawca poda liczbę deklarowaną przez producenta. |
| 31 | Kąt skanowania – Min. 90°. |
| V. Gwarancja, serwis, termin realizacji i dokumenty |  |
| 32 | Gwarancja – Okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora min. 24 miesiące. |
| 33 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii aparatu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa w tym terminie nie będzie możliwa, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu 5. dnia roboczego od zgłoszenia awarii dostarczyć, zainstalować i uruchomić na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia, do czasu skutecznego usunięcia awarii. |
| 34 | Zapewnienie zdalnej diagnostyki i naprawy on-line przez tunel VPN obejmująca min. - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferii. |
| 35 | Termin realizacji zamówienia – Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. |

Parametry premiowane – skala jakościowa łącznie do 30 punktów:

Łączna maksymalna liczba punktów w ramach parametrów premiowanych wynosi 30 punktów. Punkty przyznaje się wyłącznie za funkcje, parametry i okresy gwarancji jednoznacznie zaoferowane oraz potwierdzone dokumentacją producenta, kartą katalogową, instrukcją obsługi, oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

A. Jakość obrazowania – maksymalnie 12 punktów

| Lp. | Parametr premiowany | Skala punktowa / sposób oceny | Maks. pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica sektorowa przezklatkowa w technologii matrycowej o wysokiej gęstości elementów | Oferowana głowica sektorowa do badania przezklatkowego wykonana w technologii matrycowej / matrix array, o liczbie fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 280. | 4 |
| 2 | Szeroki kąt skanowania głowicy sektorowej | Kąt skanowania oferowanej głowicy sektorowej do badań przezklatkowych min. 100°. | 3 |
| 3 | Wysoka szybkość obrazowania w badaniach kardiologicznych | Częstotliwość odświeżania obrazu deklarowana przez producenta dla oferowanej konfiguracji: w 2D min. 5000 obrazów/s oraz w 2D + CF min. 400 obr./s, a w kolorowym Dopplerze tkankowym min. 600 obr./s; wartości zależne od sondy i ustawień | 5 |

B. Automatyczne protokoły pomiaru i diagnostyki / AI przyspieszające realizację badań – maksymalnie 12 punktów

| Lp. | Skala punktowa / sposób oceny | Maks. pkt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne rozpoznawanie projekcji do analizy odkształcenia lewej komory wraz z analizą GLS – Oprogramowanie wykorzystujące AI do automatycznego rozpoznawania projekcji do analizy odkształcenia podłużnego lewej komory, wraz z oznaczeniem obrysu mięśnia sercowego i prezentacją wyników w formie wykresu „oko byka” w jednym kroku. | 5 |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie projekcji i jednoczesne wyznaczanie objętości oraz frakcji wyrzutowej lewej komory – Oprogramowanie wykorzystujące AI do automatycznego rozpoznawania projekcji oraz wyznaczania objętości i frakcji wyrzutowej lewej komory w jednym kroku. | 4 |
| 3 | Automatyczne rozpoznawanie rodzajów spektrum dopplerowskiego – Oprogramowanie wykorzystujące AI do automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego. | 3 |

C. Wydłużony okres gwarancji – maksymalnie 6 punktów

| Lp. | Parametr premiowany | Skala punktowa / sposób oceny | Maks. pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora powyżej 24 miesięcy | 24–35 miesięcy – 0 pkt; 36–47 miesięcy – 2 pkt; 48–59 miesięcy – 4 pkt; 60 miesięcy i więcej – 6 pkt. | 6 |