…………………………………….

miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:

Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

NIP: 9542733146,

KRS: 0000399063

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr FENG.01.01-IP.02 -  17/2026, którego przedmiotem jest dostawa wytrząsarek laboratoryjnych z inkubacją i platformami uniwersalnymi – 4 szt. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz instalację, uruchomienie, rozruch i przeszkolenie personelu w miejscu użytkowania ww. urządzeń. Urządzenia będą wykorzystywane do celów laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego.

- Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWYCH WYTRZĄSAREK LABORATORYJNYCH Z INKUBACJĄ I PLATFORMAMI UNIWERSALNYMI – 4 SZT. | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT ____% |  |
| CENA BRUTTO |  |

- Przedstawiamy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia dla:

Sekcja 1: Informacje o producencie:

| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarki z inkubacją fabrycznie nowe, nieużywane, zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy personelu. Do zastosowań profesjonalnych, laboratoryjnych, w szczególności w pomieszczeniach Clean-Room klasy ISO 5-7. |  |
| 2. | Zgodność z obowiązującymi normami europejskimi, dyrektywami UE oraz znak CE. |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 4. | Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |
| 5. | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. |  |
| 6. | Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej – do 48h od momentu zgłoszenia usterki. Naprawa lub czasowe uruchomienie urządzenia musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych. |  |
| 7. | Wykonawca zapewni możliwość świadczenia serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 5 lat od zakończenia okresu gwarancji. Serwis pogwarancyjny realizowany będzie odpłatnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego. |  |
| 8. | Wytrząsarki laboratoryjne z inkubacją, platformy, adaptery do zestawienia wewnątrz i na zewnątrz, wykonane z materiałów odpornych na działanie mieszanek alkoholi oraz Lysoforminy stosowanych do dezynfekcji. |  |

| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego urządzenia (parametry, typ / model, itp.) |
|  | Typ | Wytrząsarka z inkubacją, do użytku profesjonalnego |  |
|  | Możliwość zestawienia | Możliwość piętrowego zestawienia dwóch urządzeń w pionie (adaptery do zestawienia, jeżeli wymagane są, w standardzie, wykonane z materiałów odpornych na czynniki laboratoryjne) |  |
|  | Ustawienie na podłożu | Urządzenie umożliwiające podwyższenie konstrukcji o ok. 20–25 cm od poziomu podłogi przy zastosowaniu elementów konstrukcyjnych dostarczonych przez producenta lub rozwiązań równoważnych, odpornych na czynniki laboratoryjne i środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Załadunek platform | Przy 250obr/min minimum 15 kg (suma załadunku na 3 platformach). Przy 500obr/min minimum 10kg (przy wykorzystaniu konstrukcji urządzenia z 1 platformą, oraz demontażu 2 dodatkowych) |  |
|  | Zakres temperatury inkubacji | od min. 10°C poniżej temperatury otoczenia do min. +70°C |  |
|  | Dokładność utrzymania temperatury | Min. ±0,5°C przy 37°C, z regulacją min. 0,5°C |  |
|  | Sterowanie | Mikroprocesorowe PID lub lepsze |  |
|  | Prędkość obrotowa | Min. 50-500 obr/min z regulacją min. co 2 obr/min. |  |
|  | Praca | Ciągła i czasowa: min. od 1 minuty do 999 godzin |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia | Max. 85 x 90 x 100 cm (szer. × gł. × wys.) |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory roboczej | Min. 43 x 43 x 43 cm (szer. × gł. × wys.) |  |
|  | Waga całkowita pionowo ustawionych 2 urządzeń netto | maks. 430kg (waga wraz z adapterem do zestawienia urządzeń w pionie, jeżeli jest wymagany) |  |
|  | Komora | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne, platformy ze stali nierdzewnej pokryte matą antypoślizgową |  |
|  | Platformy wytrząsające wewnątrz komory | Minimum 3 piętrowe platformy do wytrząsania o wymiarach min. 42 x 42 cm (szer. x głęb.) umożliwiające umieszczenie próbek o wysokości minimalnej 135mm na każdej z platform. Konstrukcja platform dająca możliwość regulacji wysokości platform oraz możliwość korzystania z 1 platformy z demontażem pozostałych. Platformy wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na czynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne |  |
|  | Obudowa zewnętrzna | Ze stali nierdzewnej lub stali zwykłej malowanej proszkowo, lub równoważna, odporna na czynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne |  |
|  | Zabezpieczenia i alarmy | Zatrzymanie pracy przy otwarciu drzwi urządzenia, alarm dźwiękowy i/lub wizualny o przekroczeniu ustawionych parametrów, zabezpieczenie przed przegrzaniem i niekontrolowanym wzrostem temperatury |  |
|  | Interfejs komunikacji | Do odczytu i zapisu parametrów procesu w czasie (RS232 lub/i USB lub/i gniazdo SD lub/i równoważne złącze do transmisji danych) |  |
|  | Funkcje dodatkowe | Wyświetlacz LED/LCD z możliwością ustawienia i odczytu parametrów Pamięć wewnętrzna pozwalająca na automatyczny restart po ponownym włączeniu zasilania |  |
|  | Zasilanie | 230V, 50/60HZ |  |

| Lp. | WYMAGANIA DODATKOWE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie personelu użytkownika przeprowadzone przez serwis producenta, |  |
| 2. | Zapewnienie pełnej dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej, instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim, instrukcja serwisowa / konserwacyjna lub równoważny harmonogram czynności serwisowych z listą części zamiennych, karta gwarancyjna, |  |
| 3. | Kwalifikacja IQ/OQ wykonana przez autoryzowany serwis producenta, |  |
| 4. | Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia od producenta – certyfikatu kalibracji lub świadectwa sprawdzenia czujnika temperatury wraz z systemem odczytu temperatury wykonane przez firmę posiadającą do tego uprawniania (minimum 2 punkty pomiarowe). |  |

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr FENG.01.01-IP.02 - 17/2026, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO,
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………..                                                                                                   …………………………………………..

Miejsce i data		                                               (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr FENG.01.01-IP.02 - 17/2026, którego przedmiotem jest dostawa wytrząsarek laboratoryjnych z inkubacją i platformami uniwersalnymi – 4 szt. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz instalację, uruchomienie, rozruch i przeszkolenie personelu w miejscu użytkowania ww. urządzeń. Urządzenia będą wykorzystywane do celów laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego (zapytanie realizowane jest przez Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.  w ramach projektu pn. projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka Smart), oświadczam/oświadczamy że:

pomiędzy Wykonawcą, tj. _________________________ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………………………………………..                                    …….…………….………….………………………………………………

Miejsce i data		                                (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych 								w dokumencie uprawniającym do 							                     występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo)

Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta.

W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.