…………………………………….

miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:

Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

NIP: 9542733146,

KRS: 0000399063

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr FENG.01.01-IP.02 -  18/2026, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego, przeznaczonego do bezpiecznego i efektywnego wykonywania prac badawczych w warunkach laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje zakup oraz dostawę do miejsca użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje:

CZĘŚĆ 1: Szafa ognioodporna do przechowywania odczynników – 1 sztuka;

CZĘŚĆ 2: Profesjonalne ramię odciągowe do usuwania gazów, oparów i substancji szkodliwych dla zdrowia – 1 sztuka;

na następujących warunkach:

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w poniższej tabeli:

| CZĘŚĆ 1: SZAFA OGNIOODPORNA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW – 1 SZTUKA | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT ____% |  |
| CENA BRUTTO |  |

| CZĘŚĆ 2: Profesjonalne ramię odciągowe do usuwania gazów, oparów i substancji szkodliwych dla zdrowia – 1 sztuka | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT ____% |  |
| CENA BRUTTO |  |

2.   Przedstawiamy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia dla:

CZĘŚĆ 1: Szafa ognioodporna do przechowywania odczynników – 1 sztuka

Sekcja 1: Informacje o producencie:

| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szafa ognioodporna fabrycznie nowa, nieużywana, przeznaczona do bezpiecznego przechowywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych |  |
| 2. | Znak CE oraz zgodność z obowiązującymi normami UE (np. EN 14470-1, EN16121) |  |
| 3. | Praca zgodna z normami BHP/GMP — zapewniająca izolację chemikaliów od środowiska zewnętrznego. |  |
| 4. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| 5. | Czas reakcji serwisowej, usunięcie usterki: maksymalnie 10 dni roboczych |  |
| 6. | Dostawa do miejsca użytkowania realizowana przez Wykonawcę. |  |
| 7. | Szafa wykonana z materiałów odpornych na działanie mieszanek alkoholi oraz Lysoforminą stosowanych do dezynfekcji |  |

| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego urządzenia (parametry, typ / model, itp.) |
|  | Nazwa | Szafa ognioodporna do przechowywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych |  |
|  | Odporności ogniowa | Minimum 90 minut - Typ 90 |  |
|  | Przechowywanie | Możliwość bezpiecznego przechowywania w wydzielonych, oznakowanych przestrzeniach substancji o zagrożeniach: H302+H332, H314, H317, H334, H400, H411, EUH071 oraz H225, H319, H336 – zgodnie z wymaganiami BHP i ADR. |  |
|  | Obudowa i wnętrze | W całości wykonana z materiałów ognioodpornych: stal nierdzewna lub blacha malowana proszkowo, wnętrze szafy wykonane z materiałów o wysokiej odporności chemicznej na agresywne opary i ciecze |  |
|  | Wentylacja | Wewnętrzny kanał wentylacyjny z możliwością podłączenia do zewnętrznej instalacji wentylacyjnej o średnicy max. – Ø 125 mm |  |
|  | Półki | Minimum 3 regulowane półki, z podniesionymi krawędziami i zamkniętymi narożami wykonane ze stali nierdzewnej o nośności co najmniej 50kg każda |  |
|  | Taca ociekowa | Wyjmowana taca zbierająca wycieki jako element wyposażenia |  |
|  | Drzwi | Jednostronne prawe lub lewe |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | Minimalne: 1900/550/550mm (wysokość / szerokość / głębokość) Maksymalnie: 2100/650/650mm (wysokość / szerokość / głębokość) |  |
|  | Waga netto (z półkami) | Max. 220 kg (ze względu na ograniczenia stropu budynku) |  |
|  | Funkcję/wyposażenie dodatkowe | Automatyczne uszczelnianie drzwi i otworu wentylacyjnego w przypadku pożaru |  |

| Lp. | WYMAGANIA DODATKOWE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi (PL i/lub EN) i podłączenia wentylacji. |  |
| 2. | Certyfikat testu ogniowego producenta |  |
| 3. | Certyfikat ISO 9001 producenta. |  |

CZĘŚĆ 2: Profesjonalne ramię odciągowe do usuwania gazów, oparów i substancji szkodliwych dla zdrowia – 1 sztuka

Sekcja 1: Informacje o producencie:

| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń i oparów w warunkach laboratoryjnych. |  |
| 2. | Zgodność z obowiązującymi normami europejskimi i dyrektywami UE, oznaczenie CE. |  |
| 3. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. |  |
| 4. | Dostawa realizowana przez Wykonawcę. |  |
| 5. | Ramię odciągowe wykonane z materiałów odpornych na działanie mieszanek alkoholi oraz Lysoforminy stosowanych do dezynfekcji |  |

| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego urządzenia (parametry, typ / model, itp.) |
|  | Typ urządzenia | Profesjonalne ramię odciągowe |  |
|  | Przeznaczenie | Usuwanie gazów, oparów, zapachów oraz substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym: bardzo toksycznych, drażniących, uczulających, żrących, toksycznych w następstwie wdychania (H302+H332, H314, H317, H334, H400, H411, EUH071) oraz łatwopalnych cieczy i par działających drażniąco na oczy (H225, H319, H336). |  |
|  | Wydajność przepływu powietrza | Wartość nominalna ≥ 140 m³/h |  |
|  | Zasięg roboczy | Całkowity zasięg roboczy (od sufitu pomieszczenia clean room): 1800 (+/-100) mm. Nieruchome ramię (od sufitu clean room): 500–700 mm, Ruchome ramię 1100-1300mm |  |
|  | Liczba przegubów | Min. 3 (ramię trójprzegubowe lub więcej) |  |
|  | Średnica rur | Min. Ø 50 mm, maks. Ø 100 mm |  |
|  | Materiały konstrukcyjne | Rury, przeguby i końcówki pochłaniające wykonane z materiałów odpornych chemicznie: np. stal kwasoodporna, aluminium anodowane, lub tworzywa chemicznie odporne (np. PP, EPDM), odpowiadające wymogom ESD/EX. |  |
|  | Montaż | Do stropu systemowego z zastosowaniem konstrukcji wsporczo-pośredniczącej, ze względu na obecność sufitu podwieszanego kasetonowego znajdującego się w odległości około 50cm od stropu. |  |
|  | Regulacja i zakres ruchu | Manualna, z możliwością precyzyjnego ustawienia pozycji roboczej (samopodtrzymująca konstrukcja) |  |
|  | Końcówki pochłaniające | Dostępne różne rodzaje głowic (np. PETG, aluminium, przewodzący PP, EPDM) dopasowane do rodzaju zanieczyszczenia (dym, opary). W zestawie 3 końcówki np.: kopułowa, kołnierzowa, końcówka o ergonomicznej konstrukcji uchwytów po obu stronach okapu ułatwiająca manewrowanie pod nim |  |
|  | Zgodność ATEX/ESD | Wersja dopuszczona dla stref EX i ESD |  |
|  | Odporność na środki chemiczne | Materiały muszą być odporne na opary alkoholi i innych substancji chemicznych. |  |
|  | Możliwość demontażu | Elementy łatwe w demontażu – dla potrzeb czyszczenia i serwisu |  |

| Lp. | WYMAGANIA DODATKOWE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE, z dyrektywą 2006/42/EC oraz normami EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019. |  |
| 3. | Dokumentacja serwisowa, eksploatacyjna i instalacyjna. |  |
| 4. | Wymagania dotyczące montażu ramienia odciągowego: Podana długość całkowita ramienia odciągowego w wymaganiach technicznych specyfikacji (pkt. 4) nie obejmuje elementów konstrukcji montażowej, pomiędzy kanałem odciągowym w stropie budynku, a sufitem podwieszanym kasetonowym pomieszczenia. Odległość pomiędzy nimi wynosi ok 50cm. W ramach niniejszego przetargu oferent jest zobowiązany dostarczyć konstrukcję montażową oraz szczelny przepust przez panel sufitowy, aby podczas zmian położenia ramienia odciągowego nie nastąpiło uszkodzenie jakichkolwiek elementów ramienia odciągowego oraz sufitu wraz z uszczelnieniem. |  |

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr FENG.01.01-IP.02 - 18/2026, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO,
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………..                                                                                                   …………………………………………..

Miejsce i data		                                               (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr FENG.01.01-IP.02 - 18/2026, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego, przeznaczonego do bezpiecznego i efektywnego wykonywania prac badawczych w warunkach laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje zakup oraz dostawę do miejsca użytkowania. (zapytanie realizowane jest przez Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.  w ramach projektu pn. projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka Smart), oświadczam/oświadczamy że:

pomiędzy Wykonawcą, tj. _________________________ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………………………………………..

…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data		                                             (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych 								w dokumencie uprawniającym do 							                     występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo)

Proszę zaznaczyć, na które części przedmiotu zamówienia składana jest oferta, a następnie wypełnić tylko te punkty formularza oferty, które dotyczą wybranej/wybranych części.

Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta.

Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta.

W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia.

W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.