FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy – ……………………........................................................................................................

Adres Wykonawcy – …….......................................................................................................................................

Adres do korespondencji  – ……………….................................................................................................................

Tel.: - .......................................................................; E-mail: ...............................................................................;

NIP - .....................................................................; REGON - ..............................................................................;

Dotyczy: dostawy zestawu do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym badań farmakologicznych i toksykologicznych w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie na podstawie umowy nr FERS.01.05-IP.08-0301/23-00.

ja/my niżej podpisany/i:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z treścią zapytania i zaproszenia, ewentualnych wyjaśnień do zapytania i zaproszenia oraz jej zmian, jeżeli dotyczy: za łączną kwotę netto: ……….……… zł plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł co daje kwotę ........................ zł brutto.

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert.

3. Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres: ……*(minimum 12 miesięcy) miesięcy na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wykonanej dostawy). W przypadku pozostawienie pustego miejsca Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca deklaruje 12 miesięczny okres gwarancji.

4. Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta/ów lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta/ów w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu i projektowanych postanowieniach umowy.

- Deklarujemy, że serwis gwarancyjny realizowany przez producenta/ów lub autoryzowany serwis gwarancyjny producenta/ów wykonywać będzie:  ........................................................................................................................................................................, tel.: ..................................................................................... , e-mail: ..........................................................

Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część Ogłoszenia i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni kalendarzowych, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury:

- w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,*

- w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego),*

- w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: DUNS 422178194, ,*

- w formie ustrukturyzowanej faktury wystawionej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) *

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert).

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu, tj. 30 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie czego załączamy Załącznik A  tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507 z późn. zm.), tj.:

a) nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

15. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu.

16. Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze konta:

…………………………………………….…………………………………

Bank: …………………………………………………….………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

17. Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

18. Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: …………………………………….…………….……….……………..,

e-mail……………………………………………….…………….,

tel.: ………………………………………………………………….……..

19. Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług*.

* - niepotrzebne skreślić

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

20.Załączniki:

- Załącznik A - Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215) lub równoważne, przy czym Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim,.

-dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw) lub certyfikat ISO 14001 lub ACT Environmental Impact Factor label lub równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

…………………………………………………………………………..

Data i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Oferenta

Załącznik A do Formularza oferty

SPECYFIKACJA ZESTAWU DO MIKROINIEKCJI ZEBRAFISH- PARAMETRY, FUNKCJE I WARUNKI WYMAGANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa zestawu do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym badań farmakologicznych i toksykologicznych w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Numer umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem: FERS.01.05-IP.08-0301/23-00.

| Zestaw do mikroiniekcji Zebrafish |  | Model, producent oferowanego zestawu ………………………. |
| --- | --- | --- |
| Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki oferowane Należy opisać oferowany parametr/warunek lub potwierdzić spełnianie przez wpisanie słowa TAK, spełnia itp. |
| 1 |  | 2 |
| Mikroskop |  | Podaj model i producenta mikroskopu |
|  | Typ mikroskopu: stereoskopowy, triokularowy z głowicą umożliwiającą jednoczesną obserwację i rejestrację obrazu. |  |
|  | Tubus okularowy nachylony pod kątem minimum 45° |  |
|  | Korpus mikroskopu obrotowy w zakresie minimum 360° z podświetlaną podstawą i ruchomym lustrem |  |
|  | Zakres powiększenia minimum 0,67x – 4,5x |  |
|  | Okulary minimum WFH 10x |  |
|  | Pole widzenia w zakresie nie węższym niż Ø 34 mm – 5 mm |  |
|  | Odległość robocza minimum 90 mm |  |
|  | Regulowany rozstaw międzyokularowy w zakresie minimum 47–70 mm |  |
|  | Regulacja dioptrii minimum ±5 dioptrii w obu tubusach okularowych |  |
| Kamera |  | Podaj model i producenta |
|  | Kamera HD z dedykowanym mocowaniem na mikroskopie, |  |
|  | Rozmiar matrycy minimum 1/2,5 cala |  |
|  | Obsługa montażu typu C-mount 0,5x |  |
|  | Rozdzielczość obrazu na żywo minimum 1920 × 1080 (Full HD) |  |
|  | Liczba klatek na sekundę: minimum 30 kl./s (HDMI) oraz 15 kl./s (USB 2.0) |  |
|  | Tryby wyjścia obrazu: USB 2.0 oraz HDMI |  |
|  | Przechwytywanie obrazu na kartę SD o poj. min. 8 GB. |  |
|  | Przechwytywanie wideo przez HDMI w jakości minimum 1080p na kartę SD |  |
|  | Przechwytywanie wideo przez USB 2.0 w jakości minimum 1080p na komputer PC |  |
|  | Czas ekspozycji kamery w zakresie minimum 0,001 s – 10,0 s |  |
|  | Przeznaczenie: prace laboratoryjne, dydaktyczne i dokumentacja obrazu |  |
| Oprogramowanie do obrazowania |  | Podaj nazwę oprogramowania |
|  | Zaawansowane sterowanie aparatem: - pomiar i adnotacja zdjęć; - korekcja płaskiego pola; - zwiększona głębia ostrości (focus stacking); łączenie obrazów; - funkcja HDR (wysoki zakres dynamiczny) - obsługiwane typy obrazów: JPEG, PNG, TIFF i DICOM |  |
| Zestaw komputerowy |  |  |
|  | Monitor HD - Przekątna min. 11,6” - możliwość montażu monitora na kamerze/mikroskopie - Kontrast min. 1000:1 - Rozstaw pikseli max. 0,1338 mm | Podaj model i producenta |
|  | Komputer typu laptop - Przeznaczony do przechwytywania obrazu, obróbki i analizy zdjęć, - kompatybilny z oprogramowaniem - Przekątna ekranu laptopa min. 15,6’ - Zainstalowany system operacyjny zalecany przez producenta mikroskopu (objęty wsparciem technicznym) i oprogramowaniem sterującym zgodnym z pkt. 22 | Podaj model i producenta |
|  | Wymóg kompatybilności Stacja robocza oraz monitor muszą być w pełni kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem mikroskopu zapewniając stabilną i bezproblemową pracę całego systemu |  |
| Mikroiniektor pneumatyczny z wyposażeniem |  | Podaj model i producenta |
|  | Pompa wykorzystująca: - precyzyjnie regulowane ciśnienie powietrza, - system zabezpieczający komórki i umożliwiający ich wstrzykiwanie wraz z płynem, - mechanizm realizujący iniekcje w zakresie objętości nano- i pikolitrowych oraz utrzymujący materiał w pipecie. |  |
|  | dwa niezależne porty: podciśnienia i nadciśnienia oraz zapewnia niezależną regulację ciśnienia utrzymującego i ciśnienia iniekcji za pomocą wskaźników i pokręteł. |  |
|  | wykorzystujące obwód czasowy (timer) do precyzyjnej kontroli czasu i interwałów iniekcji, uruchamiany z panelu lub przełącznika nożnego (pedału). |  |
|  | wykorzystujące regulację interwałów iniekcji w zakresie min. 10 ms – 10 s oraz automatyczne przełączanie ciśnienia utrzymującego i iniekcyjnego. |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące zakres ciśnienia wejściowego min. 0–100 PSI i wyjściowego min. 0–90 PSI, z dokładnością regulatora min. 0,1%, powtarzalnością min. 0,05 PSI oraz miernikiem o dokładności min. 3% pełnej skali dla ciśnienia utrzymania i iniekcji. |  |
|  | Timer impulsów ciśnienia jest regulowany min. 10-obrotowym pokrętłem. |  |
|  | Zakres timera impulsów wynosi minimum 10 ms – 10 s. |  |
|  | Zasilanie urządzenia: 220–240 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Zestaw wykorzystujący komplet podłączeniowy do źródła gazu i podciśnienia, dwie dysze do montażu mikrokapilar, przewody podłączeniowe i uszczelki, przełącznik nożny (pedał) oraz dwustopniowy reduktor ciśnienia do butli z gazem minimum 10 bar. |  |
| Mikromanipulator manualny |  | Podaj model i producenta |
|  | pokrętła kontrolne zgrupowane w pionowej płaszczyźnie z tyłu urządzenia, umożliwiające szybką i sprawną obsługę bez odrywania wzroku i rąk od obiektu. |  |
|  | wykorzystujący skale Verniera do odczytu do 0,1 mm w każdej osi oraz dodatkową precyzyjną kontrolę osi X z odczytem 10 μm. |  |
|  | napęd zębatkowy, prowadnice w kształcie litery V i łożyska poprzeczne, zapewniające płynny i dokładny ruch. |  |
|  | standardowy zacisk 12 mm i uchwyt mikroelektrody. |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące min. zakresy ruchu i rozdzielczość w osiach: ZAKRES RUCHU ROZDZIELCZOŚĆ oś X - dokł. 10mm 0.01mm oś X 37mm 0.1mm oś Y 20mm 0.1mm oś Z 25mm 0.1mm |  |
|  | adapter umożliwiający montaż na stoliku mikroskopowym o grubości do 20 mm z regulowaną śrubą radełkowaną. |  |
|  | Do użytku z manipulatorami ręcznymi. |  |
| Wyciągarka do mikropipet |  |  |
|  | pojemnościowy, kolorowy ekran dotykowy o wysokiej czułości do obsługi parametrów i programów. |  |
|  | panel przedni z konstrukcją rolkową, umożliwiający łatwe otwieranie i dostęp do wnętrza. |  |
|  | dedykowane protokoły wyciągania dopasowane do rodzaju naczyń kapilarnych, żarników grzewczych i mikroelektrod (patch clamp, wewnątrzkomórkowe), możliwe do modyfikacji przez użytkownika. |  |
|  | zintegrowana, demontowalna komora kontroli wilgotności, utrzymującą suche powietrze wokół szkła kapilarnego podczas wyciągania. |  |
|  | stała konstrukcja żarnika grzewczego, umożliwiającą szybką wymianę różnych modeli żarników. |  |
|  | funkcja pomiaru temperatury mięknienia szkła jednym przyciskiem, wyświetlaną na głównym interfejsie. |  |
|  | specjalna konstrukcja mechaniczną do montażu i demontażu szkła kapilarnego, zapewniającą bezpieczeństwo i wygodę obsługi. |  |
|  | tryb bezpiecznego nagrzewania oraz funkcję podgrzewania wstępnego i utrzymywania stałej temperatury, gwarantującą powtarzalność wyników. |  |
|  | precyzyjne wytwarzanie mikroelektrod: średnica końcówki <0,1 μm, długość stożka 3–15 mm, impedancja od 1 do >100 MΩ, wysoka powtarzalność. |  |
|  | funkcja diagnostyki systemu, umożliwiającą automatyczne sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich elementów. |  |
|  | funkcję kopiuj-wklej i zapis do min. 99 programów wyciągania. |  |
|  | Posiada min. parametry regulowane w min. zakresie: - Temperatura mięknienia: 1–999 - Ciśnienie: 1–999 - Pchnięcie (zaciągnięcia): 1–30 - Cykle: 1–10 - Nagrzewanie: 1–999 - Pociągnięcie: 0–255 - Prędkość: 1–255 - Tryb chłodzenia: czasowy 1–255, opóźnienie 1–255 |  |
|  | Min. 100 kapilar ze szkła borokrzemianowego z włóknem 1,0×0,78×100 mm. |  |
|  | Dodatkowe elementy wraz z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami zapewniające właściwą pracę zestawu |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu do mikroiniekcji Zebrafish wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem muszą być ze sobą kompatybilne. |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane. W przypadku funkcji, parametrów technicznych i warunków wymaganych, dla których nie określono wartości minimalnych lub maksymalnych, a jedynie wymagane jest potwierdzenie ich posiadania lub funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza wpisanie w kolumnie 3 słowa „tak” lub równoważnego potwierdzenia spełnienia wymagania. Zamawiający nie wymaga złożenia kart katalogowych ani innych dokumentów na etapie składania oferty – będą one wymagane wyłącznie na jego żądanie.