Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę aparatury do ultrasonografii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowej, fabrycznie nowej (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącej próbką, nieuszkodzonej, nieregenerowanej, niemodyfikowanej, niebędącej uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnej i gotowej do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji),  posiadającej wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonej prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanej aparatury do USG:

- USG (echo) do Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |

|  | Echokardiograf klasy Ultra Premium (wysokiej klasy), z obrazowaniem 4D dla sond TTE oraz TEE. Nowoczesna platforma wprowadzona nie wcześniej niż w 2025 r. (software oraz hardware). Aparat niezbędny do uzyskania najwyższej jakości obrazu i zaawansowanych funkcji diagnostycznych specyficznych dla serca | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultrasonograf z zestawem głowic (sektorowa, przezprzełykowa, liniowa) umożliwiających diagnostykę obrazową różnych okolic i naczyń | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z min. 111 000 000 efektywnych kanałów cyfrowych. | TAK |  |  |
|  | Precyzyjny w ocenie ruchomych struktur i przepływów krwi. Wysoka czułość i precyzja aparatu w wizualizacji przepływów krwi przez zastawki i jamy serca | TAK |  |  |
|  | Aparat wspomagający wykrywanie niedomykalności, zwężeń i przecieków | TAK |  |  |
|  | Regulowany zakres dynamiki min. 430 dB. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie ciągło-ogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 45 cm, zależna od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość zarówno w polu bliskim, jak i dalekim | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz ÷ 15 MHz. | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości- min. 8 razy. | TAK |  |  |
|  | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23”. | TAK |  | 23” – 0 pkt > 23” – 5 pkt |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą min. 15”. | TAK |  |  |
|  | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4. | TAK |  |  |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości konsoli wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min. 0-30 cm. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim. | TAK |  | j. polski – 5 pkt bez j. polskiego – 0 pkt |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V, 50/60 Hz. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG: - prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta - kabel EKG na elektrody samoprzylepne | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu max. 110 kg | TAK |  | > 100 kg – 0 pkt < 100 kg – 5 pkt |
| II | Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | B-mode – 2D | TAK |  |  |
|  | Tryb korekcji zniekształceń fali ultradźwiękowej, skutkującym ostrzejszym obrazem strumieni krwi i lepszą penetracją | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 6000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | M-mode | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode: - w czasie rzeczywistym - na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | TAK |  |  |
|  | Kolorowy M-mode | TAK |  |  |
|  | Doppler kolorowy – CF (color doppler - CFM) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr/sek, zależna od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Power Doppler – angio | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): | TAK |  |  |
|  | - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 75° | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 300 obr/sek, zależy od ustawień. | TAK |  |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania min. 900 obr/sek, zależy od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: - w trybie 2D - w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |  |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D – jednoczasowe trzech niezależnych płaszczyzn, z których jedna może być swobodnie zmieniana. | TAK |  |  |
| III | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami. | TAK |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku, minimalna pojemność dysku 1 TB w technologii SSD. | TAK |  |  |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | TAK |  |  |
|  | Interaktywne narzędzie do nawigacji 4D, umożliwiające elastyczne i intuicyjne wyodrębnianie przekrojów 2D (MPR) i konfigurację renderowania 4D | TAK |  |  |
|  | Identyfikacja uszka lewego przedsionka (LAA) oparta na AI w trybie 2D lub dwupłaszczyznowym; umożliwia uzyskanie wysokiej jakości nagrań 4D LAA jednym przyciskiem | TAK |  |  |
|  | Predefiniowane standardowe widoki 4D (renderowanie i przekroje), np. zastawka mitralna, dostępne na żywo i w trybie odtwarzania (fabryczne lub tworzone przez użytkownika) | TAK |  |  |
|  | Narzędzie AI do wykonywania najczęstszych pomiarów Dopplerowskich w standardowych badaniach echo, z możliwością personalizacji wyników automatycznego śledzenia Dopplera | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie oparte na AI do pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory (metoda dwupłaszczyznowa Simpsona), działające na pętlach z lub bez EKG, bez potrzeby ręcznej interakcji poza uruchomieniem i zatwierdzeniem wyniku | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie oparte na AI i śledzeniu speckli do pomiaru globalnego i segmentowego strain lewej komory oraz frakcji wyrzutowej. Nie wymaga ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia i zatwierdzeniem wyników | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie oparte na AI z możliwością ręcznej edycji, służące do pomiaru wymiarów lewej komory (średnica LV, grubość ścian, EF i FS) w obrazach z długiej osi przymostkowej | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do oceny globalnego strain prawej komory, strain wolnej ściany oraz TAPSE | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie oparte na śledzeniu speckli do oceny strain zbiornikowego, przewodzącego, skurczowego oraz objętości lewego przedsionka | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej, równoczesnej oceny objętości lewej komory i lewego przedsionka oraz frakcji wyrzutowej, pomiar masy LV i wskaźnika kulistości | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do pomiaru objętości prawej komory, frakcji wyrzutowej, średnic, TAPSE i RV FAC | TAK |  |  |
|  | Quasi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych | TAK |  |  |
|  | Renderowanie objętościowe z zaawansowanym cieniowaniem i oświetleniem w celu lepszego uwidocznienia struktur anatomicznych | TAK |  |  |
|  | Renderowanie objętościowe z zaawansowanymi algorytmami cieniowania, odbicia i oświetlenia; umożliwia ustawienie źródła światła za tkanką, tworząc fotorealistyczne podświetlenie | TAK |  |  |
|  | Renderowanie granic między jamami a strukturami tkankowymi (lub urządzeniami), umożliwiające wizualizację struktur wewnętrznych lub uniknięcie zasłaniania danych przepływu krwi | TAK |  |  |
|  | Technika renderowania objętościowego poprawiająca percepcję przestrzenną przepływu 4D poprzez dodanie cieniowania i refleksów, zwiększająca widoczność strumieni o wysokiej prędkości przez uczynienie niskich prędkości przezroczystymi | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne narzędzie wykorzystujące ciśnienie skurczowe, czasy otwarcia i zamknięcia MV i AV oraz wyniki strain z AFI LV do oceny: wskaźnika pracy lewej komory (Work Index), pracy konstruktywnej (Constructive Work), pracy zmarnowanej (Wasted Work), efektywności pracy (Work Efficiency) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie (interface DICOM) DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. obsługa protokołów Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting. | TAK |  |  |
|  | Pomiary Z-Scores. | TAK |  |  |
| IV | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezklatkowego z obrazowaniem 4D: - częstotliwość pracy min. 1,0 MHz ÷ 6,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 5500 - kąt skanowania min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezprzełykowego z obrazowaniem 4D: - częstotliwość pracy min. 3,0 MHz ÷ 8,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 - kąt skanowania min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa sonda z sektor-linia z wbudowanym akumulatorem: Sektor: - częstotliwość pracy min. 1,5 MHz ÷ 4,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 60 - kąt skanowania min. 90 stopni Linia: - częstotliwość pracy min. 3,0 MHz ÷ 11,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 190 pole widzenia min. 40 mm. | TAK |  |  |
| V | Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do wizualizacji i oceny strainu lewej komory w trybie 4D | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do pomiaru objętości lewego przedsionka, frakcji wyrzutowej i strainów | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do wizualizacji i ilościowej oceny pierścienia zastawki mitralnej, morfologii płatków oraz linii koaptacji | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do wizualizacji i ilościowej oceny pierścienia zastawki trójdzielnej, morfologii płatków oraz ich dynamiki | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne oprogramowanie do wizualizacji i ilościowej oceny drogi wypływu z aorty w trybie 4D | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego: - częstotliwość pracy min. 2,5 MHz ÷ 8,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| VI | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| VII | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | TAK |  | 24 m-ce - 0 pkt > 24 m-ce - < 36 m-cy – 3 pkt > 36 m-cy – 6 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Głowica ultrasonograficzna do stosowania w warunkach bloku operacyjnego – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |

|  | Głowica z automatycznym dostosowaniem strefy ogniskowania na podstawie jej wstępnego ustawienia - do obrazowania kardiologicznego oraz naczyniowego | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W jednej głowicy zintegrowane i dostępne obrazowanie głowicowe sektorowe i liniowe | TAK |  |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie odbiorcze | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości od 1 do 4 MHz | TAK |  |  |
|  | Pole widzenia 900 | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w badaniu echa serca | TAK |  |  |
|  | Obsługa trybu 2D, Color Doppler i tkankowego obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |
|  | Zestaw przenośny, lekki, o niewielkiej wadze, max. 0,6 kg | TAK |  | > 0,5 kg – 0 pkt < 0,5 kg – 5 pkt |
|  | Wymienny kabel USB lub ładowanie indukcyjne, zgodne ze standardowymi ładowarkami | TAK |  |  |
|  | Głowica zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłów na poziomie min. IP67 lub równoważnym | TAK |  |  |
|  | Głowica odporna na uszkodzenia, testowana pod względem upadków z wysokości | TAK |  |  |
|  | Głowica kompatybilna z iOS i Android, | TAK |  |  |
|  | Głowica dostosowana do łączności bluetooth i Smart Connect | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy wyborze funkcjonalności głowicy sektorowej: - głębokość obrazowania min. do 24 cm, - częstotliwość co najmniej 1,6-3,7 MHz, - kąt nie mniej niż 90° | TAK |  |  |
|  | Przy wyborze funkcjonalności głowicy liniowej: - głębokość obrazowania min. do 8 cm, - częstotliwość co najmniej 3,0-11,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania minimum: - B-mode - M-mode - Color Doppler (CFM) - PW (Pulse Wave Doppler) – doppler pulsacyjny - Obrazowanie Harmoniczne z kodowaniem cyfrowym - Color Flow | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające co najmniej poniższe funkcje i cechy: - wprowadzanie danych pacjenta - zapis zdjęć oraz filmów - dokonywanie pomiarów (B-Mode, PW) - system archiwacyjny - wykonanie wielu funkcji postprocessingu na zachowanych danych na urządzeniu służącym do obsługi aparatu lub na zewnętrznym oprogramowaniu oraz eksportu na zewnętrzne nośniki - zmiana presetów oraz parametrów obrazowania - współpraca z systemami zgodnymi ze standardem DICOM - wysyłanie pacjentów do systemu PACS - nielimitowany dostęp użytkowników do aplikacji | TAK |  |  |
| II | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Zdalne serwisowanie głowicy przez sieć internetową | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- USG (echo) do Poradni Kardiologicznej – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |

|  | Aparat echokardiograficzny, stacjonarny, klasy Premium (wysokiej klasy), z obrazowaniem 4D, fabrycznie nowy. Aparat niezbędny do uzyskania najwyższej jakości obrazu i zaawansowanych funkcji diagnostycznych specyficznych dla serca | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultrasonograf z zestawem głowic (sektorowa, przezprzełykowa, liniowa) umożliwiających diagnostykę obrazową różnych okolic i naczyń | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z nieograniczoną ilością efektywnych kanałów cyfrowych. | TAK |  |  |
|  | Precyzyjny w ocenie ruchomych struktur i przepływów krwi. Wysoka czułość i precyzja aparatu w wizualizacji przepływów krwi przez zastawki i jamy serca | TAK |  |  |
|  | Aparat wspomagający wykrywanie niedomykalności, zwężeń i przecieków | TAK |  |  |
|  | Regulowany zakres dynamiki z nieograniczonym poziomem górnym powyżej 450 dB. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie ciągło-ogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 45 cm, zależna od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość zarówno w polu bliskim, jak i dalekim | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz ÷ 15 MHz. | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości- min. 8 razy. | TAK |  | 8 razy – 0 pkt > 8 razy – 2 pkt |
|  | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23”. | TAK |  | 23” – 0 pkt > 23” – 5 pkt |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą min. 11”. | TAK |  | 11” – 0 pkt > 11” – 5 pkt |
|  | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4. | TAK |  |  |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości konsoli wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-40 cm. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V, 50/60 Hz. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG: - prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta - kabel EKG na elektrody samoprzylepne | TAK |  |  |
| II | Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | B-mode – 2D | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 6000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | M-mode | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode: - w czasie rzeczywistym - na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | TAK |  |  |
|  | Kolorowy M-mode | TAK |  |  |
|  | Doppler kolorowy – CF (color doppler - CFM) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr/sek, zależna od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Power Doppler – angio | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 75° | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 650 obr/sek, zależy od ustawień. | TAK |  |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania min. 600 obr/sek, zależy od sondy i ustawień. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: - w trybie 2D - w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |  |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D – jednoczasowe trzech niezależnych płaszczyzn, z których jedna może być swobodnie zmieniana | TAK |  |  |
| III | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami. | TAK |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku, minimalna pojemność dysku 1 TB w technologii SSD. | TAK |  |  |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | TAK |  |  |
|  | Oparta na sztucznej inteligencji funkcja automatycznych pomiarów parametrów lewej komory serca w trybie 2D uwzględniając obliczanie EF (frakcja wyrzutowa), %FS (frakcja skracania), SV (objętość wyrzutowa) i masy (także masy indeksowanej) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego dla lewej komory wraz z prezentacją wyniku w formie wykresu. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z oznaczeniem obrysu mięśnia sercowego i prezentacją wyników w formie oko byka w jednym kroku. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej dla lewej komory. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z wyznaczeniem objętości i frakcji wyrzutowej w jednym kroku. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczenia objętości RV, frakcji wyrzutowej, TAPSE oraz RV Strain. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny lewego przedsionka: ocena ilościowa i jakościowa z podaniem parametrów objętości i frakcji wyrzutowej, ocena odkształcenia podłużnego i okrężnego na przezklatkowej sondzie 4D. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do kompleksowej oceny funkcji lewej komory wyrażona przez pracę i jej efektywność; globalną i odcinkową, wykonywaną przez mięsień sercowy, łączącą informację o odkształceniu z obciążeniem ilustrowanym przez ciśnienie mierzone w skurczu. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie StressEcho | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie (interface DICOM) DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. obsługa protokołów Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting. | TAK |  |  |
|  | Pomiary Z-Scores. | TAK |  |  |
| IV | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezprzełykowego z obrazowaniem 4D: - częstotliwość pracy min. 3,0 MHz ÷ 8,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 - kąt skanowania min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezklatkowego : - częstotliwość pracy min. 1,7 MHz ÷ 4,5 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 200 - kąt skanowania min. 120 stopni | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa sonda z sektor-linia z wbudowanym akumulatorem: Sektor: - częstotliwość pracy min. 1,5 MHz ÷ 4,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 60 - kąt skanowania min 90 stopni Linia: - częstotliwość pracy min. 3,0 MHz ÷ 11,0 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 190 - pole widzenia min. 40 mm. | TAK |  |  |
| V | Inne |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. | TAK |  |  |
| VI | Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego: 1 ) częstotliwość pracy min. 2,5 MHz ÷ 8,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezklatkowego z obrazowaniem 4D : - częstotliwość pracy min. 1,7 MHz ÷ 4,5 MHz - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 5500 - kąt skanowania min 90 stopni | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych. | TAK |  |  |
|  | Funkcja (oprogramowanie), pozwalająca/ umożliwiające na poprawę wizualizacji poprzez zastosowanie wirtualnego źródła światła i zastosowanie cieniowania innym kolorem oddalonych struktur. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie/ tryb obrazowania trójwymiarowego/4D pozwalający/umożliwiające na uzyskanie lepszego efektu (poprawę) obrazowanych struktur. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazowania color dopplera w obrazowaniu wolumetrycznym (oprogramowanie umożliwiające) pozwalająca na przestrzenną wizualizację przepływu z regulacją natężenia przejrzystości w obrazowaniu color doppler. | TAK |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca uzyskanie wysokiej częstości odświeżania (frame rate) w obrazowaniu w trybie 4D bez ubytku w jakości obrazów TEE. | TAK |  |  |
|  | Fuzja obrazów CT. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy jakościowej i ilościowej ruchomości i kurczliwości tkankowej lewej komory w trybie 4D oraz analizy objętości i objętościowej frakcji wyrzutowej lewej komory serca wraz z wyznaczeniem masy LV. | TAK |  |  |
| VII | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| VII | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.