Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę analizatora parametrów krytycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego analizatora parametrów krytycznych – 1 sztuka:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025, dokonujący w jednej próbce pomiaru: pH, p02, pCO2,Na, K, Ca, ctHb,Lac., Glu., ctBil. (elektrolity, gazometria, oksymetria, metabolity) | TAK |  | Produkcja aparatu z 2026 r. – 2 pkt Produkcja aparatu z 2025 r. – 0 pkt |
|  | Analizator parametrów krytycznych przeznaczony do badań w punkcie opieki nad pacjentem, do dostarczania ważnych informacji o stanie zdrowia w wymagających warunkach klinicznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia panelu pomiarowego o mocznik i kreatyninę. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l. | TAK |  |  |
|  | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki. | TAK |  |  |
|  | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w analizatorze, bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |  |
|  | Czas uzyskania wiarygodnych wyników w ciągu minuty z próbek o małej objętości | TAK |  |  |
|  | Objętość próbki do 50 mikrolitrów z kapilary (mała objętość) | TAK |  |  |
|  | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek (tzw. automatyczny port próbek) z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów oraz wideoprzewodnik dla użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wbudowana bateria | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Łączność poprzez WiFi | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość integracji z systemem HIS używanym u Zamawiającego – Medinet produkcji MEDICOM. Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu z obsługi analizatora | TAK |  |  |
|  | W zestawie uwzględniony co najmniej jeden startowy zestaw kaset | TAK |  |  |
|  | W zestawie stojak/wózek na kółkach (dla zapewnienia mobilności) | TAK |  |  |
|  | Sprzęt kompatybilny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | TAK |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dla analizatora w zakresie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych przez co najmniej 3 lata od daty wycofania analizatora ze sprzedaży | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Możliwość recyklingu elementów urządzenia | TAK |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w opisie cech i warunków realizacji | TAK |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność /technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
|  | Okres gwarancji minimum 24 m-cy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie później niż następnego dnia roboczego rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.