Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę sprzętu do diagnostyki czynnościowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowych, fabrycznie nowych (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędących próbką, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, niemodyfikowanych, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnych i gotowych do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanych sprzętów do diagnostyki czynnościowej:

- System do badań wysiłkowych i ergospirometrycznych – 1 kpl:

| Lp | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementy systemu nie starsze niż 2024 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  | TAK |  |  |  |
| 2 | System składający się z oprogramowania bieżni do próby wysiłkowej i cykloergometru rowerowego |  | TAK |  |  |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| Moduł wysiłkowe badanie elektrokardiograficzne, wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej - ilość - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z modułami oceny rytmu oraz 12 - kanałowym monitorowaniem EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG z kablem głównym pacjenta i końcówkami do elektrod jednorazowych wg standardu EKG CC14 lub mu równoważnemu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu przez użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja punktów pomiarowych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w opcje pełnego zapisu EKG z możliwością reanalizy retrospektywnej oraz exportu do pdf | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar odstępów i amplitud niezależnie w każdym odprowadzeniu. Stała wizualizacja 12 kanałów na ekranie, podgląd i pomiary zmian ST we wszystkich kanałach. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni co najmniej: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Stacja robocza z monitorem min 23”, dysk twardy min. 500 GB Pamięć Ram min. 8 GB. Drukarka laserowa z funkcją autoduplex. System operacyjny np. Windows 10 (lub inny równoważny system).Mysz bezprzewodowa, Klawiatura bezprzewodowa. | TAK |  |  |  |  |  |
| Moduł Ergospirometryczny CPET – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany wózek o wymiarach max. 710 x 840 x 1900 mm, waga max. 80kg | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Blat wózka wykonany z bezporowego materiału | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pełna funkcjonalność badań spirometycznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie butli z gazem z boku wózka. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analizator montowany na ruchomym ramieniu. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach spirometrii statycznej (SVC) co najmniej: TV, VC, RV, ERV, IC, EC, Ti, Ttot, Ti/Ttot, RF | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach spirometrii dynamicznej (FVC) co najmniej: FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, MEF, MEF25, MEF50, MEF75, FIV1, PIF, MIF, F50 Ex/In, MEF/FVC, MEF/VC, FI25, FI50, TV, IRV, ERV, IC, EC, Ti, FEV1/Ti, Texp, FVC ins, FEV0.5, FEV3, FEV6, FEV1/FEV6, EV, EV/FVC, FEV1/VCmax, BTPS Fact, F25-F75, T0 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania maksymalnej wentylacji dowolnej (MVV) co najmniej: VE, RF, TV | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania minutowej wentylacji płuc (Vmin) co najmniej: Vmin, TV, RF, RF/TV, MVV/Vmin, Vol Pef, Tex Pef, Mef 75% Vt, Mef 50% Vt, Mef 25% Vt, Tex, ME, Pef, Vol Pif, Tins Pif, Tin, MI, Pif, Ttot, Tin/Tt, Tex/Tt, Tin/Tex, ME/MI, F75%/Pef, Pef/TV, VPef/VPif, TPef/Ttot, Tex/Tin, VPef/TV, TV/kg | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania wymiany gazowej V02-VCO2 oddech po oddechu (VO2) co najmniej: WR, EE, Elevation, VeEq O2, VeEq CO2, HR, RR, FeCO2, FeO2, FiCO2, FiO2, HRR, I.Eff., I.Int, Lactate, MET, P(A-a)CO2, P(A-a)O2, PaCO2, PACO2, PaO2, PAO2, MEF, PetCO2, PetO2, pH, MIF, RER, Q, Ref VO2, ResVen, SaO2, SpO2, BP Dia., BP Sys., Time ,Ti, Ti/Ttot, Ttot, Ve, Vi, VT, VCO2, TIV/Ti, Vd/VT, Vd/VT real, MMV, Speed, VO2, VO2 sp, VO2/HR, IRV, ERV, Vs, Th | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania wysiłku oddechowego (VE) co najmniej: VT, RR, VE, VI, VEmax, FEV1, TI, TE, TI/TE, VE/VO2, VE/VCO2, VD, VD/VT, EILV, EELV, IRV, ERV, IC | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru saturacji krwi (SpO2) podczas badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi tętniczej podczas badania (NIBP) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Parametry mierzone w ramach pomiarów kalorymetrii pośredniej co najmniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, N2, REE, BMT, BMR, NPR | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu (O2): Typ: czujnik laserowy (spektroskopia absorpcyjna z diodą laserową) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność względna: < 1 % | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji z zakresu: 100-150 ms | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres co najmniej: 9 - 32 % | TAK |  |  |  | 9-32% - 0 pkt Szerszy zakres niż 9-32% - 2 pkt |  |
|  | Czujnik dwutlenku węgla (CO2): Typ: czujnik podczerwony | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Rejestracja spirogramu podczas spokojnego oddychania (rejestracja SVC oraz pochodnych) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Manewr natężonego wdechu/wydechu (rejestracja krzywej przepływ-objętość) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w możliwość prowadzenia badań z podaniem leków, wedle wymaganego protokołu np. próba rozkurczowa | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wentylacja MVV | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Sercowo płucny test wysiłkowy na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykonywanie badania na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Spirometria przed badaniem wysiłkowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Seria badań spirometrycznych po zakończeniu wysiłku | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar IC podczas badania wysiłkowego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie przyjazne dla dzieci - udogodnienia, ułatwienia dla pacjentów pediatrycznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-by-breath” | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania danych np. wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej, obserwacje z przebiegu badania, nasilenie duszności w skali Borga | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykresy umożliwiające wyświetlanie dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza trendów dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Język oprogramowania: co najmniej polski | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania wzorów wartości należnych oraz modyfikacji i aktualizacji norm. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja wyników co najmniej jako: wartość należna, zmierzona, % wartości należnej, dolna i górna granica normy, z-score, percentyl | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja wyników badania spirometrycznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATS/ERS 2019 (kryteria jakości badania) lub wytycznymi im równoważnymi | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Raport z próby prowokacyjnej zawierający m.in.: - Dane pacjenta - Dane dotyczące planowanego wysiłku (wg jakiego protokołu) - Parametry zmierzone podczas wysiłku – tętno, zmiany odcinka ST, osiągnięte obciążenie, natężenie wysiłku oraz duszności w skali Borga, MET - Parametry wykonania spirometrii – zgodnie z wytycznymi ATS/ERS 2019 lub wytycznymi im równoważnymi – dla badania wyjściowego oraz badań wykonanych po wysiłku - Wyliczone współczynniki zmienności w % dla FEV1 oraz FVC - Wpisanie komentarzy przez technika i lekarza | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji raportów końcowych przez użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Generowanie raportów końcowych w postaci pliku *pdf | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia bazy danych umożliwiające co najmniej: wyszukiwanie badań według kryteriów wybranych przez użytkownika: np. wiek, płeć, data badania, wartość/przedział wartości dowolnie wybranego parametru; eksportowanie wyselekcjonowanych wyników w postaci tabeli *xls | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia bazy danych umożliwiają przenoszenie badań pomiędzy pacjentami, w przypadku błędnego ich wykonania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Baza danych zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, logowanie poprzez przypisane, indywidualne hasło użytkownika (niezależne od danych logowania Windows). Poszczególni użytkownicy mogą mieć przydzielane oddzielne uprawnienia, dotyczące między innymi: wykonywania badań; opisywania badań; modyfikacji końcowych raportów; operacji na bazie danych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie badania powinny być wykonywane z wykorzystaniem jednorazowych ustników, filtrów przeciw bakteryjnych - przeciwwirusowych dostosowanych do zestawu diagnostycznego. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pompa kalibracyjna do kontroli współczynników kalibracji dla przepływomierza | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje diagnostyczne co najmniej: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazometria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wieńcowej, mapy ST (wykresy kołowe), możliwość rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne ze środowiskiem pracy u Zamawiającego tj. Windows | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ergometrem i bieżnią | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw zawiera podstawowe akcesoria pomiarowe: Analizator gazów z laserowym czujnikiem O2 i podczerwonym czujnikiem CO2 Oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG, spirometrii, oceny oddechowej Wózek do systemu Zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem Akcesoria 2 butle z gazami kalibracyjnymi Czujnik parametrów otoczenia Pompa kalibracyjna 3l | TAK |  |  |  |  |  |
| Bieżnia – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary: Długość: max. 230cm Szerokość max. 90 cm Wysokość: max. 115 cm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia do biegania: 58 x170 cm, tolerancja +/- 2% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm, tolerancja +/- 2% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm, tolerancja +/- 2% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Waga: 220kg, tolerancja +/- 2% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: Nie mniejsza niż 200 kg | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości: co najmniej 0 –25 km/h | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyrost prędkości: co najmniej 0,1 km/h | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres nachylenia: co najmniej 0 – 25 % | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyrost nachylenia: co najmniej 0.5 % | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 3 KM | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Silnik podnoszenia: 90 watów DC, tolerancja +/- 2% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyciski zatrzymania awaryjnego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna moc wejściowa: 2.1kVA | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pas bieżni: absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość min. 2.7mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: działanie zdalne sterowanie | TAK |  |  |  |  |  |
| Cykloergometr– 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ergometr modułowy, sterowany komputerowo zwalniacza elektromagnetyczny, z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Autotest po włączeniu ergometru | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres obciążenia co najmniej 6–999 W, niezależnie od prędkości | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości co najmniej 30 – 130 obr./min lub co najmniej 20-120 obr/min | TAK |  |  |  | 20-120 obr/min – 5 pkt 30 – 130 obr./min – 0 pkt |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238 (lub normą równoważną) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyrost obciążenia nie gorszy niż co 1W lub 3-5W | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał z zapięciem na pasek | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o koszyk | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulację siodełka | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o siodełko sportowe | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siodełka z odczytem cyfrowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta nie mniej niż 160 kg | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja kierownicy w zakresie co najmniej 350° | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości kierownicy o stałej kolumnie kierownicy | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektrycznie regulowaną kierownice | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Długość korby nie mniejsza niż 170 mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością | NIE |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz LCD min. 68x34 mm, min. 128x64 pikseli | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary: Długość maks.: 900 mm Szerokość maks.: 460 mm Wysokość maks.: 900 mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Masa ergometru: maks. 70 kg | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru: metoda korotkowa oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) ciśnienie rozkurczowe: 40-20 mmHg (+/- 3 mmHg) tętno: 35-230/min | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość pompowania: od ok. 6 sekund 9 do 140 mmHg) do ok. 18 sekund (do 300 mmHg) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Metoda opróżniania mankietu: prędkość opróżniania mankietu zależna od tętna ok 3 mmHg/uderzenie lub 3mmHg/s | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja zniekształceń: automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tryb działania: - tryb PC - ergometria - trening - test - tryb ręczny (manualny) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wł/wył. sygnału dźwiękowego uruchamianego podczas pomiarów ciśnienia krwi | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany kroku zmiany obciążenia 1/5/1025 WAT | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Mechanizm hamowania sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego; niezależny od prędkości obrotowej | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Podstawy samopoziomujące do ustawienia na nierównej powierzchni | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Diody LED informujące o prędkości | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania przez PC lub oprogramowanie EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Co najmniej pięć zdefiniowanych protokołów etapowego zwiększania obciążenia (WHO, BAL, Hollman, STD France, Standard) | TAK |  |  |  |  |  |
| Platforma kardiologiczno-konsultacyjna wraz z modułami diagnostycznymi – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Licencja na 10 stanowisk pracujących jednoczasowo nieograniczona czasowo | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduły diagnostyczne, które wchodzą w skład platformy Kardiologiczno-konsultacyjnej: spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne archiwizowanie danych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Filtrowanie pacjentów co najmniej po nazwisku, imieniu, ID Szpitala, ID Pacjenta (Pesel), Data urodzenia, Płeć | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Filtrowanie badań po statusie, co najmniej – Nowe, Rejestrowane, Zapisane, Częściowo przetworzone, Zatwierdzone, | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane standardy komunikacyjne HL7/DICOM/PACS | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość eksportowania wyników do PDF, JPG,XML | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji na nieograniczonej ilości stanowisk w obrębie wspólnej sieci | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość utworzenia nieograniczonej ilości kont dla użytkowników o różnych statusach dostępu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dostęp do systemu zabezpieczony indywidualnym hasłem dla każdego z użytkowników | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania dziennika zdarzeń i logowań przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł kalendarza do planowania i organizacji badań | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniami szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja serwer-klient szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS 1.2 z certyfikatem nie gorszym niż x.509 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pliki z danymi szyfrowane za pośrednictwem algorytmu AES. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami: - Z poziomu aplikacji (autoryzacja za pomocą nazwy użytkownika i hasła) - Active Directory | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konfigurowalne zarządzanie hasłami (polityka silnych haseł) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | „Pływające” cyfrowe licencje (brak kluczy sprzętowych). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji zbiorczej ( na wielu urządzeniach jednocześnie) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie przygotowane do wymagań unijnego rozporządzenia nr 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa kodów kreskowych w standardzie: Code128, Code39, CodeQr, PDF417 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność z czytnikami RFID. - Czytnik - USB RFID HID keyboard reader 125 kHz - Chip lub karta - RFID 125 kHz Mifare | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie urządzeniami: - Aktywacja - Dezaktywacja | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane języki: co najmniej polski | TAK |  |  |  | j. polski – 0 pkt dodatkowo język angielski – 2 pkt |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość edycji interfejsu systemu i modyfikowania wyglądu oraz układu okien | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość uzupełnienia wywiadu chorobowego pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł wykonywania pomiarów i analiz | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość analizy porównawczej zapisów spoczynkowego EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość akwizycji, analizy i archiwizacji danych EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu EKG na bieżąco z wszystkich 12 odprowadzeń EKG z analizą odcinka ST (12-odprowadzeniowa akwizycja i analiza sygnału EKG) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Łatwe przejście do szybkiego EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Długotrwałe monitorowanie w celu wykrycia arytmii w trybie LONG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Odprowadzenia Einthoven/Cabrer | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wizualizacja ST w formie map ST (wykresy kołowe) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja tekstowa | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza podczas zapisu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł do obliczania długiego QT | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł porównawczy zapisów EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Moduł analizy oceny wystąpienia ryzyka nagłej śmierci sercowej w oparciu o kryteria z Seatle 2012 oraz International 2017 (lub im równoważne) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Detekcja zaburzeń co najmniej – Wydłużenia odcinka QT, Odwrócenie załamków T, Obniżenie załamka ST, Zespół Brugadów typu 1, Patologiczny załamek Q, Preekscytacja komór, Niesprecyzowane opóźnienie przewodzenia, Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa, Bradykardia zatokowa, przedwczesne podbudzenia komorowe, Tachyarytmia nadkomorowa, złożone arytmie komorowe, Blok pierwszego stopnia, Blok przedsionkowokomorowy 2 stopnia, AV blok trzeciego stopnia, Fala Epsilon, Powiększenie prawego przedsionka, odchylenie osi, złożony blok prawej odnogi pęczka Hisa, | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania interpretacji badania tak jak w edytorze tekstu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość skorzystania z gotowych fraz dotyczących zaburzeń i interpretacji badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju metody wg której obliczane jest QTC – Metoda Bazetta, Metoda Hodgesa, Metoda Fridericia, Metoda Framinghama | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System posiada dostęp do aktualizacji, których koszt jest uwzględniony w cenie oferty | TAK |  |  |  |  |  |
| Moduł Holtera EKG wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą Kardiologiczno-konsultacyjną, w skład której wchodzą: spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | NIE |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzne zobrazowanie aktywności pacjenta (konkretny, dobrany kolor do każdej z nich): pacjent aktywny fizycznie; pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Histogramy RR | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykres PSD | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |  |  |  |  |
| Moduł Holtera ABPM(Ciśnienia) wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczno-konsultacyjną, w skład której wchodzą: spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: co najmniej 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Min. 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 Oraz możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  |  |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  |  |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  |  |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  |  |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesięcy | TAK |  |  |  | 24 m-ce – 0 pkt >24 i < 36 – 2 pkt > 36 m-cy – 5 pkt |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |  |  |
|  | informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | podać |  |  |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Stół do Tilt-test – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Stół pionizacyjny do testów pochyleniowych | TAK |  |  |
|  | Stół wyposażony w dwuczęściowy blat z regulacją wysokości i nachylenia | TAK |  |  |
|  | Regulacją wysokości z precyzyjnymi podwójnymi prowadnicami kwadratowymi; mechanizm regulacji za pomocą mechanizmu z prętem zaciskowym | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Długość leżanki 1900mm (±10mm) | TAK |  |  |
|  | Szerokość leżanki 620mm (±10mm) | TAK |  |  |
|  | Wysokość regulowana (mierzona przy poziomym położeniu tapicerki) w zakresie 730 - 930 mm (±10mm) | TAK |  |  |
|  | Regulacja Trendelenburga 20° (+/- 5%). Regulacja Anty-Trendelenburga 74° (+/- 5%) | TAK |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja zagłówka do co najmniej +40° | TAK |  |  |
|  | Tapicerka wykonana z materiału medycznego łatwego do dezynfekcji, odpornego na środki czyszczące | TAK |  | pokrycie skórą syntetyczną – 5 pkt inny rodzaj pokrycia – 0 pkt |
|  | Długość tapicerki zagłówka ok. 500 mm. Długość tapicerki powierzchni głównej ok 1400 mm. | TAK |  |  |
|  | Waga: maksymalna 100kg | TAK |  | < 95 kg – 5 pkt > 95 kg – 0 pkt |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Antypoślizgowe stopki, o regulowanej wysokości | TAK |  |  |
|  | System jezdny z centralną blokadą | TAK |  |  |
|  | Uchwyty boczne lub pasy stabilizujące pacjenta | TAK |  |  |
|  | Czas potrzebny na wykonanie pełnego zakresu regulacji wysokości nie dłuższy niż 30 sek | TAK |  | > 20 sek – 0 pkt < 20 sek – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające dołączenie aparatu do komputerowego EKG z modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią. Możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle i International (lub im równoważnymi), z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka. Możliwość podłączenia aparatu do platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 125 kg | TAK |  | < 130 kg – 0 pkt > 130 kg – 5 pkt |
|  | Podczas badania pacjentowi jest zapewniony pomiar ciągłego, nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego (beat-to-beat) poprzez czujnik na palcu oraz wyznaczanie parametrów hemodynamicznych | TAK |  |  |
|  | Sprzęt wyposażony w moduł nieinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, moduł nieinwazyjnego oscylometrycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu stołu podwójny czujnik na palec oraz mankiet na ramię (NBP – oscylometryczny) do kalibracji ciśnienia ramiennego | TAK |  |  |
|  | Pomiary pojemności wyrzutowej serca, pojemności minutowej serca, ogólnoustrojowej oporności naczyniowej i zmienności ciśnienia krwi pokazywane na wyświetlaczu TFT-LCD o przekątnej min. 7″ i o rozdzielczości 800×600 px. | TAK |  | 7” – 0 pkt > 7” – 5 pkt |
|  | Zestaw wyposażony w akumulator (wbudowany, pozwalający na działanie przez co najmniej 2 h), wbudowaną drukarkę termiczną, czujniki palcowe podwójne w trzech rozmiarach (pozwalające na pracę co najmniej 150h każdy), mankiet ramienny NBP do kalibracji, zasilacz | TAK |  |  |
|  | Zestaw pomiarowy zainstalowany na dedykowanym wózku, z rączką do przetaczania, z pojemnikiem na akcesoria | TAK |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| II | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Aparat EKG – 4 szt

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2023 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Dotykowy, kolorowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK |  | 7 cali – 0 pkt > 7 cali – 5 pkt |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |  |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output | TAK |  |  |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |  |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED. | TAK |  |  |  |
|  | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22 metry bieżące papieru w jednej rolce | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |  |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 (+/- 0.5 mm), o średnicach 47mm i mniejszych | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |  |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, - Login wykonującego badanie, | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji (AI) do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania | TAK |  |  |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie to co najmniej: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |  |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |  |  |
|  | Analiza w trybie Rytm co najmniej dla: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |  |  |
|  | 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | 12 kanałów EKG | TAK |  |  |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |  |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |  |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń | TAK |  |  |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |  |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |  |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3000 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników | TAK |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer. Zamawiający posiada system CardioPoint firmy BTL. Zapewniona kompatybilność z oprogramowaniem oferowanym w innej z pozycji zakresu zamówienia | TAK |  |  |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów - Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |  |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |  |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru co najmniej: 0.049–250 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |  |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J co najmniej od +40 do +100 ms | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna co najmniej: 30-300 BPM | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna nie gorsza niż: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów; pojemność baterii na co najmniej 1000 raportów (lub nieograniczony zasób do archiwizacji w pamięci komputera przy pomocy dedykowanego oprogramowania) | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |  |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych i RFID | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (lub w pełni im równoważne) | TAK |  |  |  |
|  | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 lub systemu równoważnego Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru co najmniej 3 formaty | TAK |  |  |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty (lub im równoważne): IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz cztery elektrody kończynowe (oznaczenie IEC), sześć elektrod piersiowych, przewód zasilający, zasilacz sieciowy | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 1,60 kg | NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy a na materiały eksploatacyjne (zużywalne) min 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Holter EKG – 8 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |  |
|  | System umożliwiający całodobowe monitorowanie pracy serca pacjenta, pozwalający na rejestrację zaburzeń rytmu niewidocznych w badaniu spoczynkowym | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczne – rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint | TAK |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Cyfrowy rejestrator mn. 3-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK |  |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod Zapis danych w trybie 7 kanałowym z 5 elektrod | TAK |  |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 | TAK |  |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia, wizualna analiza rytmu | TAK |  | Dwa sposoby – 0 pkt Więcej niż dwa – 5 pkt |
|  | Czas zapisu min. 24-48h | TAK |  |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału i liczby odprowadzeń) | TAK |  |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK |  |  |
|  | Waga rejestratora max. 110g | TAK |  | 110 g – 0 pkt <110 g – 5 pkt |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | TAK |  |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK |  |  |
|  | Transmisja danych i komunikacja za pomocą USB/bluetooth, z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu karty SD | TAK |  |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 8 x 2000Hz | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK |  |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK |  |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD nie mniej niż 2 GB | TAK |  |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania co najmniej 10 s | TAK |  | 10s – 0 pkt >10s – 5 pkt |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe) co najmniej: 0,049 Hz – 220 Hz | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK |  |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  | Baterie – 0 pkt, Akumulator – 5 pkt |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |  |
|  | Obudowa z PC-ABS (lub tworzywa o równoważnych cechach wytrzymałości) | TAK |  |  |
|  | W zestawie co najmniej jeden zestaw startowy akcesoriów i elektrod | TAK |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Holter RR – 6 szt

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |  |
|  | System do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi w regularnych odstępach, umożliwiający diagnostykę zaburzeń ciśnienia i ocenę skuteczności terapii | TAK |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint, oprogramowanie analityczne | TAK |  |  |
|  | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – rejestrator z mankietem służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych podanych parametrach: | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonywania pomiarów w zakresie co najmniej 15 - 30 min. Zapis min. 24-48 h | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania trwającego nie mniej niż 40 godz. | TAK |  | < 45 godz – 0 pkt > 45 godz – 5 pkt |

|  | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | TAK |  | 25-260 mmHg – 0 pkt Szerszy zakres – 5 pkt |
|  | Zakres pomiaru pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie | TAK |  |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do nie mniej niż 300 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pompa kontrolowana automatycznie | TAK |  |  |
|  | Sensor ciśnienia - piezorezystywny | TAK |  |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C/ bluetooth (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |  |
|  | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | TAK |  |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły co najmniej: BHS, AAMI | TAK |  |  |

|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z dedykowanego akumulatora/ bateria wielokrotnego ładowania | TAK |  |  |
|  | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g | TAK |  | 140 g – 0 pkt <140 g – 5 pkt |
|  | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g | TAK |  |  |
|  | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 90 x 30 mm | TAK |  |  |
|  | W zestawie z rejestratorem min. pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm – duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm – mały (nie jest częścią zestawu) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.