Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę drobnej aparatury i wyposażenia medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowej, fabrycznie nowej (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącej próbką, nieuszkodzonej, nieregenerowanej, niemodyfikowanej, niebędącej uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnej i gotowej do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji),  posiadającej wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonej prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanej aparatury i wyposażenia medycznego:

- Urządzenie do dezynfekcji przezprzełykowych sond ultrasonogaficznych TEE – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | System do dezynfekcji sond do badań echo przezprzełykowego (TEE) | TAK |  |  |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |  |  |
|  | Intuicyjny panel dotykowy | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Autodezynfekcja podczas każdego cyklu | TAK |  |  |  |
|  | Dezynfekcja przy pomocy promieniowania (światła) UV-C o odpowiedniej długości fali dla zapewnienia efektu dezynfekcyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 5 lamp UV-C | TAK |  | 5 lamp – 0 pkt > 5 lamp – 5 pkt |  |
|  | Czas cyklu dezynfekcji max 180 sekund | TAK |  | > 160 sek – 0 pkt < 160 sek – 2 pkt |  |
|  | Komora dezynfekcji wyposażona w czujniki do mierzenia dawki promieniowania UV-C | TAK |  |  |  |
|  | Wnętrze komory dezynfekcyjnej posiada lustrzaną zabudowę zapewniającą równomierny rozkład promieniowania UV-C | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zamknięty system obiegu środków dezynfekcyjnych, chroniący personel przed ekspozycją na chemikalia oraz posiadające zintegrowane filtry oparów i wody | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie zapewniające sterylność końcową i bezpieczeństwo środowiska pracy | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z szeroką gamą sond TEE różnych producentów, w tym co najmniej GE i Philips | TAK |  |  |  |
|  | Sonda umieszczona w pozycji pionowej w komorze dezynfekcyjnej | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do połączenia urządzenia z siecią komputerową | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane autonomiczne oprogramowanie do rejestracji pracy urządzenia oraz informacji o pacjencie. Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych tj. monitor, mysz, klawiatura lub obsługi za pomocą sieci lokalnej. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość usytuowania urządzenia w pokoju badań w obrębie łóżka pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Czytnik RFID wewnątrz komory dezynfekującej | TAK |  |  |  |
|  | 3 tagi RFID do umieszczenia na pancerzu sondy w zestawie | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka raportów samoprzylepnych – wydruk po każdym cyklu z możliwością ustawienia ilości kopii | TAK |  |  |  |
|  | Panel sterujący z informacją o stanie lamp, temperaturze, pozostałym czasie dezynfekcji oraz dawce promieniowania UV-C | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 230 V | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie o kształcie walca, kompaktowe wymiary, wyposażone w kółka do transportu dla zachowania mobilności | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 14 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Fumigator (zamgławiacz) – 2 szt. (po jednym na Oddział kardiologiczny i na Blok Operacyjny):

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Przenośny system dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamgławianie (drogą powietrzną) | TAK |  |  |  |
|  | Kompatybilność urządzenia ze sprzętem elektronicznym znajdującym się na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii i innych miejscach, w których używa się wysoce specjalistycznych urządzeń | TAK |  |  |  |
|  | Substancja aktywna - nadtlenek wodoru | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie eliminujące bakterie, wirusy, grzyby i spory w pomieszczeniu | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Komunikaty w języku polskim na ekranie LCD | TAK |  |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej oraz dwa panele boczne wykonane z odpornego na uderzenia plastiku. Uchwyt w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania do min. 18 różnych pomieszczeń | TAK |  | 18 różnych – 0 pkt > 18 różnych – 5 pkt |  |
|  | Opóźnianie czasu startu | TAK |  | możliwość podłączenia timera i przeprowadzenia dezynfekcji w godzinach nocnych – 5 pkt inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | Dotykowy panel umożliwiający wybór kubatury pomieszczenia | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wydajność urządzenia zapewniająca skuteczność zamgławiania pomieszczenia o kubaturze co najmniej 450 m3 | TAK |  | < 460 m3 –0 pkt > 460 m3 – 5 pkt |  |
|  | Max. wymiary 400x300x450 mm | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia (bez akcesoriów) 15 kg | NIE |  | < 10 kg –5 pkt > 10 kg – 0 pkt |  |
|  | Materiały eksploatacyjne na nie mniej niż 5 cykli pracy | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od przodu | TAK |  |  |  |
|  | Przeznaczona do opróżniania, mycia i dezynfekcji kaczek, basenów i pojemników (słoi) na mocz lub innych pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie przy pomocy przycisku | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Po zamknięciu drzwi komory myjnia może automatycznie uruchomić wybrany program mycia i dezynfekcji | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dezynfekcja termiczna A₀ 60 zgodnie z EN-ISO 15883 lub równoważną | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury wartości A₀ i pozostałego czasu do końca procesu | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 obrotowe i min. 9 stałych dysz natryskowych. Myjnia wyposażona w system dysz myjących zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję termiczną naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz | TAK |  |  |  |
|  | Co najmniej 2 programy do dyspozycji użytkownika | TAK |  | 2 programy – 0 pkt > 2 programy – 5 pkt |  |
|  | Wstępnie zdefiniowane programy mycia (np. szybki, normalny, intensywny) | NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pojemność min.: 1 basen z pokrywką +1 kaczka lub 3 kaczki | TAK |  |  |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu czyszczenia i dezynfekcji zapobiegająca wyciekaniu | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura minimalna dezynfekcji termicznej 93°C | NIE |  | Minimalnie 930C - 5 pkt Minimalnie 900C - 2 pkt Minimalnie poniżej 900C - 0 pkt |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia programu o działaniu sporobójczym Clostrium difficile | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max.: szer. 45 cm, gł. 60 cm, wys. 135 cm | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie pracujące w systemie otwartym, tj. z możliwością stosowania środków od co najmniej dwóch producentów | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Respirator – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Respirator posiadający konstrukcję pozwalającą na jego zastosowanie w wymagających warunkach szpitalnych z funkcją transportu wewnątrzszpitalnego (urządzenie stacjonarno – transportowe) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wydzielenia monitora od jednostki podstawowej i zawieszenie w dowolnym miejscu na kolumnie/półce | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Respirator dla dorosłych, z kolorowym ekranem | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie z podstawą jezdną. Waga respiratora bez podstawy max 5 kg | TAK |  | 5 kg – 0 pkt < 5 kg – 5 pkt |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |  |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | TAK |  | 8” – 0 pkt > 8” – 5 pkt |  |
|  | Tryby wentylacji - inteligentny system wentylacji | xxx | xxx |  |  |
|  | S(CMV)+ | TAK |  |  |  |
|  | PCV+ | TAK |  |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP/BILEVEL, DuoPAP, CPAP i APRV | TAK |  |  |  |
|  | SIMV+ | TAK |  |  |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. | TAK |  |  |  |
|  | NIV/NIV-ST | TAK |  |  |  |
|  | Parametry nastawialne: | xxx | xxx |  |  |
|  | Częstość oddechów co najmniej 1-80 odd/min | TAK |  |  |  |
|  | Objętość wdechowa co najmniej 20 - 2000 ml | TAK |  |  |  |
|  | PEEP/CPAP co najmniej 0-35 cmH2O | TAK |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu co najmniej 21-100% | TAK |  |  |  |
|  | Stosunek I:E co najmniej 1:9 do 4:1 | TAK |  |  |  |
|  | Czas wdechu co najmniej od 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |  |  |
|  | Wyzwalanie przepływem co najmniej 1 do 20 l/min | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienie wdechu co najmniej 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres co najmniej od 0 do 60 cmH2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
|  | Czas narastania ciśnienia co najmniej 0 – 2000 ms | TAK |  |  |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |  |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | xxx | xxx |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |  |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |  |  |
|  | % objętość przecieku | TAK |  |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |  |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |  |  |
|  | Index dyszenia RSB | TAK |  |  |  |
|  | PO.1 | TAK |  |  |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |  |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |  |  |
|  | ∆P ciśnienie napędowe mierzone przez respirator | TAK |  |  |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |  |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |  |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |  |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć co najmniej dla 800 zdarzeń | TAK |  | < 900 zdarzeń – 0 pkt > 900 zdarzeń – 5 pkt |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |  |  |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy | xxx | xxx |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |  |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |  |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |  |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Sensora przepływu | TAK |  |  |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |  |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |  |  |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |  |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |  |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie | xxx | xxx |  |  |
|  | Pomiar CO2 ze strumienia głównego. 10 adapterów do czujnika. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację wpełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na pomiarach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, jego aktywności oddechowej. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów, blokada ekranu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu. | TAK |  |  |  |
|  | Manewr odsysania z automatycznym zatrzymaniem wentylacji i natlenowaniem | TAK |  |  |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |  |  |
|  | Zużycie tlenu l/min | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zastawki foniatrycznej | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |  |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy z czujnikiem przepływu- co najmniej 20 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Kardiomonitor transportowy – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Kompaktowo-modułowy bezprzewodowy monitor pacjenta pozwalający w ciągu kilku sekund rozpocząć monitorowanie pacjenta na łóżku | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o przekątnej min. 12”, rozdzielczość min. 1280 x 800 pikseli, wyświetlanie do 12 przebiegów jednocześnie | TAK |  | 12” – 0 pkt > 12” – 2 pkt |  |
|  | Budowa monitora: modułowa | TAK |  |  |  |
|  | Pełna możliwość podglądu między wszystkimi łóżkami. Pełna ciągłość danych pomiędzy urządzeniami pracującymi w sieci/lub stanowiskiem centralnym. Współpraca z systemem centralnego monitorowania (centralą pielęgniarską) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Masa monitora powyżej 5 kg | TAK |  | <6 kg – 5 pkt > 6 kg – 0 pkt |  |
|  | Możliwość połączenia z siecią WiFi | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w pokrętła nawigacyjne i/lub przyciski funkcyjne | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja bezdotykowego wyciszania alarmów – ruchem ręką wykonywanym przed ekranem monitora | TAK |  |  |  |
|  | Szerokie możliwości analizy danych: • Pamięć co najmniej 168 godzin trendów wysokiej rozdzielczości, • Historia zdarzeń alarmowych oraz co najmniej 200 wycinków zawierających fragment krzywej dynamicznej, • Możliwość rozbudowy o funkcje: Skali wczesnego ostrzegania oraz pamięci co najmniej 72 godzin pełnych przebiegów krzywych dynamicznych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar: rzutu minutowego serca, pomiary gazowe (kapnografia w strumieniu bocznym) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Koncepcję Adekwatnej Anestezji: pomiar głębokości znieczulenia, zwiotczenia mięśni oraz głębokości analgezji: • Wbudowana rama do podłączenia min. 1 modułu rozszerzeń, • Możliwość rozbudowy o dodatkową ramę na min. 2 moduły rozszerzeń | TAK |  |  |  |
|  | Przygotowany do transportu: • wbudowane zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 5 godzin pracy, • odporny na upadek z wysokości min. 0,75m, • klasa ochrony min. IP22 lub równoważna wg innej normy, | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria i algorytmy pomiarowe: | TAK |  |  |  |
|  | EKG: • Monitorowanie od 1 do 12 odprowadzeń z jakością diagnostyczną (ilość odprowadzeń do EKG: 3,7,12), w zależności od użytego przewodu, • Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii, w min. 4 odprowadzeniach jednocześnie, rozróżnianie min.16 arytmii, w tym migotanie przedsionków, • Monitorowanie odchylenia ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie, • W komplecie do monitora: przewód główny, przewody do podłączenia 5-elektrod dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | NIBP (Nieinwazyjny, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego); • Najwyższej klasy algorytm z dwutubowym systemem wężyków i mankietów, odporny na artefakty i niemiarową akcję serca, zapewnia precyzyjne i szybkie pomiary ciśnienia, • W komplecie do monitora min.: wężyk dla dorosłych oraz min. 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach, | TAK |  |  |  |
|  | SpO2: • Algorytm pomiarowy • Prezentacja wartości saturacji, wskaźnika perfuzji i krzywej pletyzmograficznej, • W komplecie do monitora min. jeden wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura: • min. 2 kanały pomiarowe, • Możliwość wyboru etykiety zgodnej z lokalizacją pomiaru, • W komplecie do monitora min. jeden wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | IBP: • min. 2 kanały pomiarowe, • możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, w tym: tętnicze i OCŻ, • automatyczne monitorowanie PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia, • W komplecie do monitora min. 1 przewód do podłączenia wybranych przetworników ciśnienia | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- System kompresji klatki piersiowej – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | System do automatycznej kompresji klatki piersiowej – przeznaczony do dostarczania (prowadzenia) uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze (zgodny z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji) | TAK |  |  |  |
|  | System intuicyjny w obsłudze pozwalający na szybkie i pewne założenie na pacjencie, minimalizując przerwy w kompresjach. | TAK |  |  |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja. Możliwość pracy w trybie ciągłym oraz z przerwami na wentylację, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC | TAK |  |  |  |
|  | Częstość kompresji zawarta co najmniej w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |  |  |
|  | Głębokość kompresji: co najmniej w zakresie ok 5 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK |  | Głębokość 5 cm – 5 pkt Głębokość z zakresu co najmniej 4 – 6 cm – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie utrzymujące właściwe stałe tempo i głębokość ucisków | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie o konstrukcji umożliwiającej jego używanie podczas transportu pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja monitorowania i informowania o jakości kompresji (wyświetlanie głębokości i częstości w czasie rzeczywistym) | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej min. 44 cm. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10 kg | TAK |  | > 9 kg – 0 pkt < 9 kg – 5 pkt |  |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie zasilane akumulatorowo, z długim czasem pracy na baterii oraz możliwością szybkiej wymiany lub ładowania. Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min. | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - Torba/plecak przenośny - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - min.2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej deski pod plecy pacjenta przeziernej dla promieni RTG | TAK |  |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Aparat do pomiaru krzepliwości krwi – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Przyłóżkowy aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi (ACT). Zastosowanie: pomiar ACT i innych testów z użyciem świeżej krwi pełnej. | TAK |  |  |  |
|  | Aparat stosowany do pomiaru APTT | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wymiary maksymalne analizatora 240 X 80 x 80 mm | TAK |  |  |  |
|  | Waga maksymalna analizatora 700 g (z akumulatorem lub bateriami ) | TAK |  | > 650 g – 0 pkt < 650 g - 5 pkt |  |
|  | Niezależne zasilanie z akumulatora lub baterii (akumulatorowo/sieciowe) | TAK |  |  |  |
|  | Analizator jednoczęściowy - bez pokrywy, części otwieralnej, wieka, panelu pionowego | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna zapisująca powyżej 100 wyników badań | TAK |  |  |  |
|  | Przechowywanie wyników i danych pacjenta | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Analiza za pomocą wymiennych wkładów | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z matrycą punktową w technologii supertwist lub równoważnej | TAK |  |  |  |
|  | Skaner laserowy (zgodny z EN 60825-1:2014 i IEC 60825-1:2014 lub normami równoważnymi) | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoryjny akumulator | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoryjna drukarka – możliwość podłączenia drukarki | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoryjna stacja dokująco-przekaźnikowa | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoryjna część do kontroli jakości funkcji odczytywania sygnałów z wkładów przez analizator | TAK |  |  |  |
|  | Objętość próbki: jedna kropla krwi max. 2 ml | TAK |  |  |  |
|  | Parametry kliniczne analizatora - badania za pomocą wymiennych wkładów możliwe do wykonania na oferowanym analizatorze: - Gazometria krwi: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, nadmiar zasad (BE), sO2, - Substancje chemiczne/elektrolity: Na, K, iCa, Cl, Glu, AnGap, Crea, BUN, - Morfologia: hematokryt, hemoglobina, - beta hCG, - markery sercowe: troponina I, wysokoczuła troponina I, - Krzepnięcie: PT INR, ACT | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw startowy do pomiaru minimum ACT | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Leżanki transportowe – 7 szt.,

w tym 3 sztuki dla Oddziału kardiologicznego, 2 sztuki dla Bloku Operacyjnego oraz po jednej sztuce na Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz do Poradni kardiologicznej

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Urządzenie niezbędne podczas transportu pacjentów w pozycji leżącej pomiędzy komórkami organizacyjnymi szpitala, zapewniające bezpieczeństwo i komfort chorych | TAK |  |  |  |
|  | Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane ze stalowej, ocynkowanej, łatwo odejmowanej siatki, usprawniającej procesy czyszczenia i dezynfekcji leża. Nie dopuszcza się siatki wmontowanej na stałe | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem od strony sekcji oparcia pleców | TAK |  |  |  |
|  | Wózek oparty na systemie hydrauliczno-cyrklowym | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja wózka malowana proszkowo lub wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne | TAK |  | Zastosowanie lakieru epoksydowego – 0 pkt zastosowanie pokrycia proszkowego – 5 pkt |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie wszystkich elementów stalowych pokrytych warstwą lakieru epoksydowanego substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirusów i grzybów | NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wózek wyposażony w listwy odbojowe w narożnikach leża | TAK |  |  |  |
|  | Pokryte warstwą lakieru epoksydowego dwa uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony nóg pacjenta i od strony głowy | TAK |  |  |  |
|  | Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku umieszczony od strony sekcji oparcia pleców. | TAK |  |  |  |
|  | Tworzywowa obudowa wózka | TAK |  |  |  |
|  | W obudowie znajdują się oddzielne 2 miejsca na prywatne rzeczy pacjenta | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Opuszczane poręcze boczne (barierki boczne) wykonane ze stali pokrytej lakierem epoksydowym. Poręcze boczne zakończone dwustronnie uchwytami wykonanymi z tworzywa sztucznego | TAK |  | Opuszczenie poręczy bocznych ze względów bezpieczeństwa za pomocą dwóch rąk, zwolnienie dźwigni oznaczonej odróżniającym się kolorem od ramy leża powoduje opuszczenie – 10 pkt Inna metoda – 0 pkt |  |
|  | Regulacja wysokości nożną pompą oleodynamiczną, za pomocą pedała hydraulicznego umieszczonego od strony nóg pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowane za pomocą dźwigni od strony nóg pacjenta znajdującej się pod leżem. | TAK |  |  |  |
|  | Wózek na 4 kołach antystatycznych o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa na kołach od strony nóg. | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: minimum długość 1900 mm x szerokość minimum 750 mm | TAK |  |  |  |
|  | Powierzchnia leża: minimum długość 1800 mm x szerokość 550 mm | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości: minimum: 530 – 800 mm | TAK |  |  |  |
|  | Trendelenburg i anty – Trendelenburg: minimum: 0 - 12° | TAK |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę | TAK |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja sekcji oparcia pleców: minimum 0-80° | TAK |  |  |  |
|  | Wózek z materacem zmywalnym. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 5 cm | TAK |  |  |  |
|  | Wózek z pasem pacjenta pozwalającym na zapięcie pacjenta znajdującego się na wózku | TAK |  |  |  |
|  | Udźwig wózka: minimum 150 kg | TAK |  | < 200 kg – 0 pkt > 200 kg – 10 pkt |  |
|  | Dwie sztuki wózków wyposażone dodatkowo w materac łagodzący zmiany u pacjentów, którzy mają odleżyny do IV stopnia wg skali EPUAP (lub skali równoważnej).- materac ma pozwolić na zmianę ciśnienia powietrza (w podziale na nie mniej niż 18 komór o wysokości min. 12 cm) w transporcie pacjenta o wadze nie mniejszej niż 175 kg. Materac zabezpieczony pokrowcem z jonami srebra | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na leżanki min. 12 miesięcy | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt > 12 m-cy i < 24 m-cy – 3 pkt > 24 m-ce – 5 pkt |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

b) umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Parawany – 10 szt.

(po pięć na: Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Parawan zapewniający poszanowanie godności i intymności pacjenta podczas wykonywania procedur medycznych | TAK |  |  |
|  | Co najmniej jednoczęściowy parawan o konstrukcji aluminiowej lub stalowej | TAK |  | 1-częściowy – 0 pkt 2-częściowy – 2 pkt |
|  | Wymiary min.: - Szerokość: minimum 90 cm - Wysokość: minimum 150 cm - Głębokość: maksymalna 60 cm | TAK |  |  |
|  | Wypełnienie z tkaniny zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Parawan wyposażony w kółka | TAK |  |  |
| II | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu elementów sprzętu | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w opisie cech i warunków realizacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na przedmiot dostawy min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Wózek reanimacyjny– 4 szt

(po jednym na: Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Blok operacyjny, Pracownia tomografii komputerowej)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Wózek szpitalny - reanimacyjny sprzęt niezbędny podczas czynności resuscytacyjnych i nagłych interwencji medycznych | TAK |  |  |
|  | Wózek 5 szufladowy, główny blat roboczy ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Wózek wykonany ze stali lub aluminium, z 4 kółkami z blokadą | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie obejmujące co najmniej: - obrotowa półka pod defibrylator (miejsce na defibrylator), - wieszak kroplówki chromowany z min. 2 hakami, - płyta reanimacyjna odwieszana na tylnej ścianie wózka, - listwa zasilająca z min. 4 gniazdami, - dodatkowy roboczy wysuwany blat boczny z ABS, - dwa plastikowe kosze na odpady, - kosz metalowy (druciany) na akcesoria, - szuflady zamykane na centralny zamek | TAK |  | Wieszak kroplówki z 2 hakami – 0 pkt, Z więcej niż 2 hakami – 5 pkt; Listwa zasilająca z 4 gniazdami – 0 pkt, Listwa z więcej niż 4 gniazdami – 5 pkt |
|  | Wózek wyposażony w miejsce na butlę tlenową | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt na rękawiczki | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| II | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu elementów sprzętu | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w opisie cech i warunków realizacji | TAK |  |  |

|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Wózki pielęgniarskie – 6 szt

(w tym: 4 szt na Oddział kardiologiczny oraz 2 szt na Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Wózki pielęgniarskie oddziałowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium lub innego materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |  |
|  | Wózek z 3 kuwetami wykonanymi z tworzywa sztucznego, o wymiarach max. 400x350x70 mm | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - minimum 2 półki lub min. 1 koszyk na akcesoria / środki dezynfekcyjne - pojemnik na odpady / stelaż do worka na odpady - kółka skrętne z blokadą, w obudowie stalowej ocynkowanej, o średnicy min. 75 mm | TAK |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonanie: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, - z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji, - koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało - stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, - pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary całkowite: min. 680x430x890 mm Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: min. 335x260x60 mm (szer x gł x wys) | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na wózki min. 12 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Wózek inwalidzki – 3 szt.

(po jednym na: Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Poradnia kardiologiczna)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |  |
|  | Wózek inwalidzki w pełni składany, wyposażony w: - ramę stalową lub aluminiową, - podłokietniki i podnóżki, - hamulce ręczne, - siedzisko i oparcie z tworzywa łatwozmywalnego | TAK |  |  |
|  | Szybko wypinane tylne koła ułatwiające transport | TAK |  |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytów do prowadzenia wózka | TAK |  |  |
|  | Zdejmowane podłokietniki z możliwością regulacji wysokości i głębokości | TAK |  |  |
|  | Regulowany kąt płyty podnóżka | TAK |  |  |
|  | Regulowana wysokość siedziska i zmienny środek ciężkości | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie – min. 120 kg | TAK |  | 120 kg – 0 pkt > 120 kg – 5 pkt |
|  | Szerokość wózka: z zakresu 680 - 720 mm | TAK |  |  |
|  | Długość wózka: z zakresu 990 - 1030 mm | TAK |  |  |
|  | Wysokość wózka: z zakresu 880-940 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 500 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |  |
|  | Waga wózka: maksymalnie 16,5 kg | TAK |  | > 15,5 kg – 0 pkt < 15,5 kg – 5 pkt |
| II | Inne wymogi |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu elementów sprzętu | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w opisie cech i warunków realizacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| III | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na przedmiot dostawy min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Lampa przepływowa UV – 2 szt.:

(po jednej na Blok operacyjny i Poradnię kardiologiczną)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Lampa wolnostojąca wykorzystująca światło ultrafioletowe (UV-C) usuwająca z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby w sposób bezpieczny przy obecności ludzi | TAK |  |  |
|  | Sprzęt poprawiający czystość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniach medycznych, ograniczający ryzyko zakażeń krzyżowych | TAK |  |  |
|  | Obudowa urządzenia (korpus) metalowa (stal węglowa) malowana proszkowo | TAK |  | Kolor biało-srebrny – 1 pkt Inne kolory – 0 pkt |
|  | Moc UV min. 60W (np. 2 x 30W) | TAK |  |  |
|  | Żywotność źródła promieniowania – min. 8000 godzin | TAK |  | < 9000 godz. – 0 pkt > 9000 godz. – 5 pkt |
|  | Dezynfekcja powietrza w trybie przepływowym - przepływ powietrza [m3/h]: min. 200 | TAK |  |  |
|  | Licznik czasu pracy lamp | TAK |  |  |
|  | Miejsce na filtr HEPA | TAK |  |  |
|  | Długość przewodu: min. 3 m | TAK |  |  |
|  | Wymiary (W/S/G/Z): 720/250/250 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
|  | Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia – min. 300 m3 | TAK |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność /technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| II | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- AED do poradni – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystywane podczas działań resuscytacyjnych, zapewniające natychmiastową defibrylację w przypadku nagłego zatrzymania krążenia | TAK |  |  |  |
|  | Defibrylator półautomatyczny lub automatyczny | TAK |  | Automatyczny – 5 pkt Półautomatyczny – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie wydające komunikaty głosowe | TAK |  |  |  |
|  | Kształt fali - dwufazowa | TAK |  |  |  |
|  | Energia wyjściowa 150 – 200 dżuli w przypadku osób dorosłych, 50-90 dżuli w przypadku dzieci | TAK |  |  |  |
|  | Przerwa w RKO - 0 sekund (natychmiastowa gotowość) | TAK |  |  |  |
|  | Żywotność elektrod do 30 miesięcy (elektrody dla dorosłych i dzieci w zestawie) | TAK |  |  |  |
|  | Żywotność baterii min. 3 lata | TAK |  | 3 lata – 0 pkt > 3 lata – 5 pkt |  |
|  | Metronom z informacją zwrotną o tempie uścisków w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
|  | Zapis do 10 ostatnich epizodów, do 15 godzin pracy każdy | TAK |  |  |  |
|  | Złącze USB do podłączenia z komputerem | TAK |  |  |  |
|  | Odporny na upadek z wysokości min. 120 cm | TAK |  |  |  |
|  | Poziom uszczelnienia co najmniej IP55 (lub równoważny) | TAK |  |  |  |
|  | Wystawiony certyfikat CE dla aparatu | TAK |  |  |  |
|  | Szafka na defibrylator do montażu ściennego | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Fotel do poboru krwi – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Fotel do poboru krwi o konstrukcji stalowej z dwoma regulowanymi podłokietnikami – medyczny mebel wykorzystywany do pobierania materiału biologicznego od pacjentów kardiologicznych bezpośrednio w poradni | TAK |  |  |  |
|  | Tapicerka zmywalna ( w tym oparcie) | TAL |  |  |  |
|  | Fotel na kółkach. Możliwość blokady kół | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wysokość siedziska regulowana | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Regulowane podłokietniki - możliwość zmiany położenia podłokietnika co najmniej o kąt 180 stopni | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary fotela: Szerokość min. 700 mm Długość min. 750 mm Wysokość min 750mm | TAK |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie – min. 150 kg | NIE |  | > 150 kg – 5 pkt < 150 kg - > 120 kg – 3 pkt < 120 kg – 0 pkt |  |
|  | Szerokość podstawy min 650 mm Długość podstawy min 670 mm | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Leżanka echo – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Leżanka drewniana na stelażu stalowym lub na stelażu wykonanym z drewna – medyczny mebel umożliwiający wykonywanie badań echokardiograficznych, zapewniający pacjentowi komfort i stabilność podczas badania | TAK |  | Stelaż stalowy – 2 pkt Stelaż drewniany – 0 pkt |  |
|  | Długość: min. 180 cm Wysokość: minimum 60 cm Szerokość: 60 – 70 cm | TAK |  | <190 cm – 0 pkt > 190 cm – 5 pkt |  |
|  | Tapicerka zmywalna | TAK |  |  |  |
|  | Ręcznie regulowany zagłówek (oparcie) w zakresie: min. 0° lub 35 ° | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wycięcie boczne pod głowicę echo | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 180 kg | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na leżankę min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.