Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę wyposażenia Bloku operacyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego wyposażenia Bloku Operacyjnego:

- Stół operacyjny – 2 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry: |  |  |  |  |  |
| - 1. | Stół fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | Tak |  |  |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów na aparacie rentgenowskim typu Ramię C | Tak |  |  |
| - 2. | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporną na wnikanie płynów. | Tak |  |  |
| - 3. | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | Tak |  |  |
|  | Osłona kolumny i podstawa wykonana z włókna węglowego | Nie | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - 4. | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | Tak |  |  |
| - 5. | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | Tak | Pilot przewodowy – 5 pkt Pilot bezprzewodowy – 0 pkt |  |
| - . | Stół operacyjny wyposażony w ultracienki, w pełni przezierny, pływający blat z włókna węglowego o bardzo dobrym parametrze przezierności dla promieniowania RTG; ekwiwalent Al: max. 0,5 mm Al | Tak |  |  |
| - 7. | Długość blatu stołu: min. 2400 mm | Tak |  |  |
| - 8. | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 550 mm. | Tak |  |  |
| - 9. | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y” | Tak |  |  |
| - 10. | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | Tak |  |  |
| - . | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 85 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | Tak |  |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | Tak |  |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1050 mm; Trendelenburg min. 25°; anty- Trendelenburg min. 21°; przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; - powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). | Tak |  |  |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych | Tak |  |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 300 kg | Tak |  |  |
|  | Blat stołu wyposażony w zdejmowany materac | Tak |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy z pianki poliuretanowej o wysokości min. 50 mm | Nie | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt |  |
|  | Blat stołu wyposażony, na min. 50% swej długości, w szyny boczne do montażu akcesoriów dodatkowych | Tak |  |  |
|  | Szyna boczna, uchwyt do blatu karbonowego, min. 700 mm z mocowaniem na każdym szczycie w linii długiej szyny - 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Podpora pod rękę ze zintegrowanym adapterem | Tak, |  |  |
|  | Ramka anestezjologiczna bez zacisku | Tak |  |  |
|  | Adapter wielopozycyjny | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w osłonę radiologiczną stałą dolnych części ciała o wymiarach ok. 137 cm szerokości x 75 cm wysokości, zapewniającą bezpieczną strefę pracy. Lekka trwała konstrukcja z elastyczną zasłoną ołowianą (0,5 mm ekwiwalentu ołowiu), wyposażona w urządzenie umożliwiające ruch w górę ramienia obrotowego w przypadku kolizji z aparaturą C-ramienia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | Nie | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK, podać okres czasu | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu (dostarczenie kopii nastąpi najpóźniej w dniu protokołu odbioru) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Gwarancja, serwis |  |  |  |  |  |
| - 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji – nie krótsza niż 24 miesiące | Tak | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 3 pkt 48 m-cy – 6 pkt 60 m-cy – 10 pkt (podanie długości w pośrednich wartościach niż podane powyżej – spowoduje przyznanie punktacji odpowiadającej najbliższej, niższej wartości ocennej) |  |
| - 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |  |
| - 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |  |
| - 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |  |
| - 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |  |
| - 7. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, podzespół podlega wymianie na nowe | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| - Szkolenie: |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | Tak |  |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej lub w formie elektronicznej. | Tak | papierowo - 0 pkt elektronicznie - 5 pkt |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu. | Tak |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień

- Ramię C do zabiegów kardiologicznych – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - RAMIĘ C PRZEWOŹNE: |  |  |  |  |  |
|  | Aparat rentegnowski do diagnostyki i leczenia inwazyjnego chorób układu krążenia, w tym m.in. zaburzeń rytmu serca | TAK |  |  |  |
|  | Ramię C fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |  |
|  | Ramię C w pełni zbalansowane z manualną regulacją ruchów (rotacja, pochylanie, wig-wag i przesuw poziomy) | TAK |  |  |  |
| - 1. | Głębokość ramienia C (przestrzeń robocza liczona jako odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 84 cm dla ramion o regulacji wysokości do 46 cm lub min. 72 cm dla ramion o regulacji wysokości powyżej 46 cm, łatwość obrazowania z boku. | TAK | > 84 cm – 5 pkt.; ≤ 84 cm – 0 pkt. |  |  |
| - 2. | Zasięg rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 55° | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja powiększania (overscan) oraz 90° z funkcją przycinania obrazu (underscan) | TAK |  |  |  |
| - 3 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | TAK |  |  |  |
| - 4. | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | TAK |  |  |  |
| - 5 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | TAK |  |  |  |
| - 6. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego ramienia C – min. 46 cm dla ramion o głębokości do 84 cm lub 45 cm dla ramion o głębokości powyżej 84 cm | TAK | > 48 cm – 5 pkt.; ≤ 48 cm – 0 pkt. |  |  |
| - 7 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  |  |  |
| - 8. | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | TAK |  |  |  |
|  | Najniższa wysokość ramienia C w pozycji poziomej ≤ 106 cm | TAK |  |  |  |
| - 9 | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | TAK |  |  |  |
| - 10 | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | TAK |  |  |  |
|  | Wygodne blokowanie w pożądanej pozycji dzięki stopniowanym hamulcom | TAK |  |  |  |
| - 11. | Wodoodporny monitor dotykowy zintegrowany z klawiaturą, na stacji z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (przekątna min. 14 cm). | TAK |  |  |  |
| - GENERATOR: |  |  |  |  |  |
| - 1 | Moc generatora RTG – min. 15 kW | TAK |  |  |  |
| - 2. | Generator w technice HF – min. 40 kHz | TAK | > 70 kHz – 10 pkt.; ≤ 70 kHz – 0 pkt. |  |  |
| - 3. | Minimum trzy tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna lub niskodawkowa - Fluoroskopia ciągła lub normalnodawkowa - Fluoroskopia wysokodawkowa lub High-Level - Ekspozycja impulsowa (do 30 obrazów /s) - Pojedyncze zdjęcie (Single shot lub Digital Spot) | TAK |  |  |  |
| - 4. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | TAK |  |  |  |
| - 5. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 60 mA | TAK |  |  |  |
| - 7. | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
| - 9 | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz (+/- 1 Hz) | TAK |  |  |  |
| - LAMPA RTG: |  |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | TAK |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1800 kHU | TAK |  |  |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju (aktywne chłodzenie lampy rentgenowskiej) | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony lampy RTG (zintegrowany celownik laserowy) | TAK |  |  |  |
|  | Niskoprofilowa lampa zaprojektowana dla lepszej pracy i łatwiejszego pozycjonowania dookoła stołu operacyjnego | TAK |  |  |  |
| - CECHY KOLIMATORA: |  |  |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu | NIE | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | TAK |  |  |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | TAK |  |  |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na dotykowym panelu kontrolnym znajdującym się na ramieniu C) | TAK |  |  |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | TAK |  |  |  |
| - CYFROWY DETEKTOR OBRAZU: |  |  |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 30 x 30 cm | TAK |  |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | TAK |  |  |  |
|  | Współczynnik DQE min. 70% | TAK | > 76% – 10 pkt.; ≤ 76% – 0 pkt. |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | TAK |  |  |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 160 µm | TAK |  |  |  |
|  | Dynamika detektora: ≥ 94 dB | TAK |  |  |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | TAK |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie za pomocą uchwytów zamocowanych na całej długości ramienia C lub nad detektorem, w górnej oraz dolnej części ramienia C | TAK |  |  |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, celem zapewnienia jednolitego odniesienia do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika | NIE | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
| - STACJA MONITORÓW: |  |  |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor Live 19” (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | NIE | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: min. 1280 x 1024 pixele | TAK |  |  |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | TAK |  |  |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | TAK |  |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 10 | TAK | > 15 – 5 pkt.; ≤ 15 – 0 pkt. |  |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów min. 20 cm | TAK |  |  |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | TAK |  |  |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kG | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
| - SYSTEM CYFROWY: |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |  |
|  | Fizyczna klawiatura z zintegrowanym touchpadem – szczelna, silikonowa konstrukcja zabezpieczająca przed wszelkimi zabrudzeniami i zapewniająca pełną wodoodporność | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1k x 1k | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | TAK |  |  |  |
|  | Przewijanie widoków | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje postprocesingowe, minimum: ręczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów, powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. Funkcje te dostępne są za pomocą monitora min. 19” dotykowego Live (na żywo) na stacji monitorowej | NIE | Tak – 20 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM (CT, MR, RTG). Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS, DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. Foldery obrazów umożliwiające pobieranie i przeglądanie obrazów, kopiowanie obrazów, ręczne kasowanie obrazów, inne niezbędne | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 6 różnych konfiguracji oprogramowania kardiologicznego i naczyniowego (np. ESP, PMCare, Basic Vascular, Vascular 15, Vascular MTS i Cardiac.) | TAK |  |  |  |
|  | Cały system pod kontrolą komputera i rozbudowywalnego oprogramowania. Sterowanie przy pomocy ekranów dotykowych. Zautomatyzowany interfejs redukujący potrzebę ingerencji operatora | TAK |  |  |  |
| - FUNKCJE KARDIOLOGICZNE: |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii, wszczepiania stymulatorów | TAK |  |  |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | TAK |  |  |  |
| - FUNKCJE NACZYNIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping, Landmarking Substrakcja CO2 Roadmap CO2 Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia subtrakcji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość użycia obrazu jako maski, zapamiętanego na obrazie referencyjnym | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przesuwu maski w celu kompensacji artefaktów ruchowych | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca zmniejszyć dawkę promieniowania RTG i ilość podawanego środka kontrastującego dzięki ponownemu zastosowaniu uzyskanych wcześniej obrazów DSA lub obrazów natywnych | TAK |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE I INNE CECHY: |  |  |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjne kontrolery: włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | NIE | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |  |  |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - DICOM print; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | TAK |  |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C | NIE | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów) | TAK |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu (dostarczenie kopii nastąpi najpóźniej w dniu protokołu odbioru) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK, podać okres czasu | do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| - GWARANCJA, SERWIS |  |  |  |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji – nie krótsza niż 36 miesięcy | TAK | 36 m-cy – 0 pkt 48 m-cy – 5 pkt 60 m-cy – 10 pkt (podanie długości w pośrednich wartościach niż podane powyżej – spowoduje przyznanie punktacji odpowiadającej najbliższej, niższej wartości ocennej |  |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00 | TAK |  |  |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych | TAK |  |  |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |  |  |
| 6. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, podzespół podlega wymianie na nowe | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |  |  |
| 7. | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego | TAK |  |  |  |
| 8. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | TAK |  |  |  |
| - PRZEGLĄDY EKSPLOATACYJNE I URUCHOMIENIA: |  |  |  |  |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |  |  |
| - SZKOLENIE: |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca | TAK |  |  |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej lub w formie elektronicznej | TAK | papierowo - 0 pkt elektronicznie - 5 pkt |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu | TAK |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień