Nr postępowania 3.26

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę wielofunkcyjnego zestawu komputerowego do zabiegów krioablacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego wielofunkcyjnego zestawu komputerowego do zabiegów krioablacji – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | W zestawie sprzęt i oprogramowanie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych — obejmujące zaawansowane aplikacje systemowe i kliniczne rejestrowania, analizy, dokumentacji danych klinicznych oraz zdarzeń rejestrowanych podczas badań elektrofizjologicznych pacjentów dorosłych i dzieci; zapewniające jednoczesny odbiór sygnału EKG, automatyczną rejestrację stymulacji programowanej, kontrolę parametrów ablacji, zachowywanie, przegląd i analizę danych oraz przegląd wydarzeń realizując funkcje: ekran real-time, ekran post-processing, ekran LOG, ekran i funkcja Holtera | TAK |  |  |  |
|  | Komputer sterujący zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania i systemu skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej ze sterownią wyposażony w monitory i oprogramowanie: - - dwa monitory w Sali badań o przekątnej co najmniej 23” wysokiej rozdzielczości, nie mniejszej niż 1920 x 1200 lub wyprowadzenie sygnału na duży monitor LDM (Large Display Monitor) - - oprogramowanie elektrofizjologiczne w najnowszej wersji | TAK |  | < 24” – 0 pkt > 24” – 5 pkt |  |
|  | Komputer sterujący rejestracji danych o parametrach technicznych odpowiednich do efektywnej pracy zestawu, co najmniej: - procesor 3.6 GHz Turbo - dysk twardy SSD min. 512 GB - napęd DVD RW, napęd SDHC - MS SQL Server - oprogramowanie operacyjne (64-bit) - oprogramowanie do tworzenia dokumentów opisów badań – pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki prezentacji - dedykowana klawiatura, mysz komputerowa - zasilacz UPS - moduł transmisji sygnałów video HD Hub w standardzie HDMI/DVI | TAK |  |  |  |
|  | Trzy monitory w sterowni o przekątnej co najmniej 23”, rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1200): - - monitor przebiegów dynamicznych do prezentacji mierzonych wartości - - monitor dialogowy i analizy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań elektrofizjologicznych | TAK |  | < 24” – 0 pkt > 24” – 5 pkt |  |
|  | Cyfrowy wzmacniacz elektrofizjologiczny zapewniający całkowitą liczbę kanałów rejestracji co najmniej 64 w tym: - 48 kanałów wewnątrzsercowych - 96 wejścia cewnika elektrofizjologicznego - 12 kanałów EKG - 4 kanały ciśnienia inwazyjnego - 4 kanały stymulacji | TAK |  |  |  |
|  | Częstotliwości próbkowania 1, 2, 4 kHz | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru próbkowania 12-bit lub 16-bit | TAK |  |  |  |
|  | Ustawienia filtrów niezależnie dla pojedynczych kanałów wewnątrzsercowych | TAK |  |  |  |
|  | Szybkość przesuwu 6 – 800 mm/s | TAK |  |  |  |
|  | Bezpośredni szybki zapis badania na dysku twardym | TAK |  |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja kanałów, grup kanałów, kanałów stymulacyjnych i odpowiadających im skrótów, ekranów, protokołów badania | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów | TAK |  |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, przebiegami sygnałów wewnątrzsercowych IC, przebiegami ciśnień inwazyjnych oraz innymi mierzonymi parametrami, z wyliczonymi wskaźnikami, krzywymi, protokołami badań dla minimum 100 pacjentów | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego systemu elektrofizjologicznego wraz z pakietem biurowym zapewniające kompatybilność (odtwarzanie, przeglądanie, edycja) danych zapisów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych z obecnie posiadanego systemu. Dostępny interfejs użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie elektrofizjologiczne pozwalające na jednoczesny odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń co najmniej dla funkcji realizowanych w następującym zakresie: - tryb synchronizacji i wyzwalania tzw. Trigger mode - możliwość grupowania sygnałów EKG i wewnątrzsercowych, - autodetekcja stymulacji, - PPI – post pacing interwał, - filtr adaptacyjny wspomagający redukcję szumów sieci energetycznej - filtr sieciowy o częstotliwości 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych i EKG - filtr sieciowy drugiej, trzeciej i kolejnych harmonicznych dedykowany dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych i EKG - okno wyrównywania interwałów z wyzwalaniem: wizualizuje dane wyrównane na wspólnym wzorcu - dwa okna czasu rzeczywistego, pozwalające na korzystanie z trybu wyzwalania lub niezależnej oceny zdarzeń w czasie rzeczywistym - nakładanie sygnału na wcześniej oznakowaną morfologię, z widocznym procentowym poziomem dopasowania - analiza beat-to-beat wyświetlana na sygnale w oknie przebiegów rzeczywistych, wizualizacja długości cyklu - wyświetlanie do 5 okien przeglądowych, określanych w sposób niezależny, w celu identyfikacji typów morfologii - automatyczne pomiary odstępów, automatyczne wykrywanie i wyświetlanie odstępów przewodzenia, w tym: SNRT, ARP, RRP, blok, arytmia, okresy refrakcji - autodetekcja aplikacji RF z generatora ablacji i Cryo-ablacji - przesuw co najmniej 6 mm/s - 800 mm/s na ekranie czasu rzeczywistego oraz do co najmniej 1600 mm/s w oknie analizy - monitorowanie ciśnień inwazyjnych i alarmy dźwiękowe ułatwiające rejestrację danych | TAK |  |  |  |
|  | Algorytmy prezentacji sygnałów zapewniające wysoką jakość prezentacji krzywych, poprawiające wizualizację niskich potencjałów (słabych sygnałów fizjologicznych) - interfejs użytkownika z funkcją definiowania ustawień przebiegów elektrofizjologicznych w zakresie regulacji parametrów: - - intensywności / natężenia prezentacji przebiegów EKG, wewnątrzsercowych IC, ciśnień inwazyjnych IBP, - - regulacji poziomej i pionowej szerokości wzorca zapisów EKG, IC i fali ciśnień inwazyjnych IBP | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z generatorem ablacji i cryo-ablacji – rzeczywista prezentacja numeryczna i czasowa dodatnich i ujemnych temperatur, rejestracja całkowitego czasu ablacji i cryo-ablacji (współpraca z generatorami ablacji znajdującymi się na wyposażeniu pracowni w tym: Stockert, SmartAblate, nGEN, Maestro, Atakr, Amper, Hat, CryoCath) | TAK |  |  |  |
|  | Dostęp do protokołów badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów badań tzw. makr postępowania stosowanych podczas zabiegów interwencyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami pracowni elektrofizjologicznej | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne konfigurowanie stron ekranów pod kątem przeprowadzanych procedur mające na celu szybkie dopasowanie ekranów co najmniej dla badań typu: diagnostyka EP, ablacja klasyczna, ablacja z systemem 3D itp. | TAK |  |  |  |
|  | Moduł raportów elektrofizjologicznych, dowolnie konfigurowanych wg typu badania, możliwość kreacji szablonów badań, eksport danych w formacji MS Word lub PDF | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych w postaci napędu SD do zapisu w trybie rzeczywistym badań i raportów, obsługiwana pojemność nośników danych SDHC od 16GB | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura dedykowana do zastosowań w trakcie badań hemodynamicznych i elektrofizjologicznych z możliwością wyboru co najmniej: przycisków z oznaczeniami ciśnień inwazyjnych, przycisków zmiany skali, wzmocnienia i odświeżania ekranu, szybkiego dostępu do pomiarów typu ARP, RRP, SNRT, blok, pomiary interwałów sercowych, Trigger mode, ClearMatch, | TAK |  |  |  |
|  | UPS dla stacji badań elektrofizjologicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową systemu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacji importu danych pacjenta typu DICOM MWL | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs eksportu danych i raportów HL7 do systemu szpitalnego (bez zapewnienia usługi podłączenia), wsparcie standardu MLLP (Minimal Lower Layer Protocol | TAK |  |  |  |
|  | Okablowanie video w standardzie HDMI i zasilające oraz osprzęt instalacyjny dostosowany do profilu sali zabiegowej i sterowni | TAK |  |  |  |
|  | System zapewniający kompatybilność z dedykowanym serwerem i stacją kliniczną badań inwazyjnych (w ramach linii z oferty tego samego producenta co zestaw) do celów archiwizacji i późniejszej analizy (bez zapewnienia dostawy stacji klinicznej i serwera danych) | TAK |  |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na zestaw min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.