Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę systemu elektrofizjologicznego do zabiegów 3D

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, niebędącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji),  posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego systemu elektrofizjologicznego do zabiegów 3D wraz z oprogramowaniem i zestawem wyrobów medycznych – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Zaawansowany system do trójwymiarowego mapowania i nawigacji w sercu, wykorzystywany w zabiegach elektrofizjologicznych | TAK |  |  |  |
|  | System wykorzystujący technologię elektromagnetyczną i impedancyjną w celu prowadzenia procedur z ograniczonym użyciem fluoroskopii (promieniowania rentgenowskiego) | TAK |  |  |  |
|  | - Ilość monitorów do systemowej platformy PC: 2 sztuki | TAK |  |  |  |
|  | - Monitory systemowej platformy PC o poniższych parametrach: - - przekątna min. 23"; - - rozdzielczość natywna min. 1200x1920 pixeli | TAK |  | < 24” – 0 pkt > 24” – 5 pkt |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące system z możliwością zapisu danych w formacie DICOM3.0 | TAK |  |  |  |
|  | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej | TAK |  |  |  |
|  | Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych z możliwością zapisu powyżej jednego badania na jednym nośniku | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw przewodów: podłączeniowe, zasilające, światłowodowe do przesyłu danych, podłączeniowe do zewnętrznego systemu elektrofizjologicznego, podłączeniowe do poszczególnych elementów systemu. | TAK |  |  |  |
|  | - 10-odprowadzeniowy, 12 – kanałowy przewód EKG | TAK |  |  |  |
|  | Konfiguracja umożliwiająca pełną współpracę z dostępnymi na rynku systemami do klasycznej analizy i mapowania serca | TAK |  |  |  |
|  | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w oparciu o system pola i czujników magnetycznych – poniżej 1 mm | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowy zapis potencjałów wewnątrzsercowych wraz z zapisem lokalizacji przestrzennej cewnika | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca systemu ze wszystkimi klasycznymi systemami elektrofizjologicznymi | TAK |  |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny służący jednocześnie do tworzenia map diagnostycznych i wykonywania ablacji | TAK |  |  |  |
|  | Jednostka centralna z możliwością określania lokalizacji cewnika mapującego i ablacyjnego oraz elektrody odniesienia jak również przetwarzania sygnałów wewnątrzsercowych i sygnałów EKG z postaci analogowej do cyfrowej | TAK |  |  |  |
|  | Zewnętrzne źródło pola magnetycznego o natężeniu 5 x 10-6 - 5 x 10-5 T | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs łączący jednostkę centralną z pozostałymi elementami systemu | TAK |  |  |  |
|  | Stymulacja z dowolnego kanału | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia widoku wielu map w jednym oknie z funkcją swobodnego przemieszczania się pomiędzy mapami i synchronizacją map oraz jednoczesnej akwizycji punktów elektroanatomicznych na wielu mapach | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia wielkości i położenia okien na monitorze | TAK |  |  |  |
|  | Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja planowania linii ablacyjnej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia map bramkowanych oddechowo | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatora prądu częstotliwości radiowej dla odróżnienia prawidłowej tkanki mięśnia sercowego od naczyń i/lub tkanek martwiczych | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zaznaczania blizny w czasie rzeczywistym i retrospektywnie | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłego magazynowania, śledzenia i oceny ilościowej położeń cewników do ablacji wraz z parametrami elektrofizjologicznymi uzyskanymi podczas stosowania energii RF, zgodnie z preferencjami użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość określenia stabilności cewnika w dowolnym momencie podczas badania oraz jakościowe oszacowanie aplikacji RF. Podczas stosowania energii RF system wskazuje dodatkowe filtry, takie jak: czas, siła, temperatura, impedancja | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego pomiaru i wizualizacji odległości pomiędzy położeniem końcówki cewnika do ablacji, a ostatnią lokalizacją, która spełniała kryteria ablacji | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlenia listy sesji RF wraz z wizualizacja graficzną | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia mapy siły nacisku, czyli mapy pokolorowanej zgodnie z wynikami pomiarów siły nacisku w adnotacji punktu oraz podgląd wykresu czasu rzeczywistego zmian wielkości siły w czasie | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod diagnostycznych kablem bezpośrednim do interfejsu pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość retrospektywnego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność minimum dwóch trybów przezroczystości mapy | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego mapowania wybranej morfologii częstoskurczu w oparciu o wzorzec EKG | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu i adnotacji punktu bezpośrednio na mapie | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia płaszczyzn odcięcia mapy m.in. strzałkowej, czołowej, poprzecznej | TAK |  |  |  |
|  | Histogram ilości zebranych punktów w przedziałach zmapowanego cyklu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej anotacji referencji | TAK |  |  |  |
|  | Dwukolorowa wizualizacja naklejek referencyjnych umożliwiająca prawidłowe przygotowanie pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrody ablacyjnej z pomiarem siły nacisku w oparciu o pomiar pół magnetycznych, z wizualizacją na systemie elektroanatomicznym w postaci numerycznej wraz z wektorem i kierunkiem siły nacisku | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł kontroli nacisku – współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w [g] oraz wektora działania siły w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | TAK |  |  |  |
|  | Moduł pozwalający na dokładne zapisywanie parametrów ablacji i ich integrację z mapą systemu 3D-możliwość szybkiej retrospektywnej weryfikacji parametrów ablacji i odnalezienia miejsc wymagających dodatkowej uwagi | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość retrospektywnego, automatycznego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej w oparciu o zadane kryteria mapowania | TAK |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający automatyczne porównanie zgodności morfologii częstoskurczu wystymulowanego podczas zabiegu z częstoskurczem klinicznym | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł pozwalający na integracje obrazu z tomografii komputerowej z mapą 3D w systemie elektroanatomicznym w oparciu o automatyczną segmentację struktur anatomicznych | TAK |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający rejestrację lokalnej, rotacyjnej lub punktowej aktywacji elektrycznej serca | TAK |  |  |  |
|  | Moduł pozwalający ma wizualizację wektorów kierunku oraz obszarów zwolnień przewodzenia uwzględniający struktury anatomiczne, blizny i umożliwiający wizualizację propagacji niezależnie od okna zainteresowania. | TAK |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający jednoczasowe budowanie 4 map elektroanatomicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający budowanie mapy skurczów dodatkowych i ich korelację z geometrią rytmu zatokowego. | TAK |  |  |  |
|  | System do tworzenia mapy, akceptacji lub usuwania punktów z mapy w postaci przełącznika nożnego, umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika i systemu | TAK |  |  |  |
|  | Zapis minimum 9 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu | TAK |  | 9 – 0 pkt 10 i więcej – 5 pkt |  |
|  | Możliwość wstecznego wyświetlenia danych uzyskanych podczas ablacji, takich jak impedancja, temperatura, moc, czas oraz siła nacisku w odniesieniu do konkretnej lokalizacji ablacji. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego zbierania przez system punktów ablacyjnych, zgodnych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika takimi jak: zakres stabilności elektrody, czas, wartość siły nacisku, moc | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych oraz skorelowanych z nimi położeń elektrod w trakcie zabiegu | TAK |  |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na elementy systemu przez min. 60 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.