Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę cewnika balonowego do litotrypsji naczyniowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego cewnika balonowego do litotrypsji naczyniowej – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej z konsolą do oceny zwapnień | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie przezcewnikowe składające się z oddzielnych metalowych półkul umieszczonych na półpodatnym cewniku balonowym | TAK |  |  |  |
|  | System zapewniający fragmentację szerokiego zakresu zwapnień od umiarkowanych do ciężkich, poprzez przyłożenie oddzielnych punktowych sił naprężenia w miejscach kontaktu - celem poprawy leczenia od umiarkowanych do ciężkich zwapniałych zwężeń, bez potrzeby użycia zewnętrznego źródła energii | TAK |  |  |  |
|  | - Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej | TAK |  |  |  |
|  | Cewnik na powierzchni balonu wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogów wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza (mechanicznych fal uderzeniowych) | TAK |  |  |  |
|  | - Półsfery wystają nieznacznie (ok. 0,25 mm) ponad powierzchnię balonu | TAK |  |  |  |
|  | Dostępne średnice balonu: co najmniej 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | TAK |  |  |  |
|  | Długość balonu: 14 mm lub 15 mm | TAK |  | 15 mm – 0 pkt 14 mm – 5 pkt |  |
|  | Długość robocza cewnika: 140 cm (+/- 5%) | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienie nominalne: 5 atm, Ciśnienie RBP: 12 atm, | TAK |  |  |  |
|  | Kompatybilny cewnik prowadzący: 6 F | TAK |  |  |  |
|  | System zawierający 5 szt. cewników do litotrypsji | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą dwóch metod: - ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - IVUS - spektroskopii w bliskiej podczerwieni - NIRS | TAK |  |  |  |
|  | Równoczesne rejestrowanie danych obrazowania IVUS i NIRS | TAK |  |  |  |
|  | Technologia wykrywania rdzenia lipidowego w blaszkach miażdżycowych | TAK |  |  |  |
|  | Rozszerzony zakres częstotliwości pracy IVUS: co najmniej 35-65 MHz, zapewniający ostry obraz w jakości HD-IVUS | TAK |  |  |  |
|  | - Rozdzielczość osiowa IVUS: 20 μm (+/- 5%) | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość pracy: co najmniej 0.0, 2.0, 10.0 mm/s, 960 rpm | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość pullback: co najmniej 0.5, 1.0, 2.0 mm/s, 1800 rpm | TAK |  |  |  |
|  | Dwumodalny cewnik wewnątrznaczyniowy wykorzystujący równocześnie dwie metody obrazowania (1 sztuka): - ultrasonografię wewnątrznaczyniową – IVUS - spektroskopię w bliskiej podczerwieni - NIRS | TAK |  |  |  |
|  | W/w cewnik o rozszerzonej szerokości pasma – co najmniej 35-65 MHz, wykorzystujący technologię HD-IVUS | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego wykrywania struktury i składu blaszki miażdżycowej | TAK |  |  |  |
|  | Długość robocza w/w cewnika: 160 cm (+/- 5%) | TAK |  |  |  |
|  | Zakres obrazowania: 150 mm (+/- 5%) | TAK |  |  |  |
|  | Średnica obrazu IVUS: 16 mm lub 15 mm | TAK |  | 15 mm – 0 pkt 16 mm – 10 pkt |  |
|  | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 6F | TAK |  |  |  |
|  | Profil przejścia: 3,2F lub 3,1F | TAK |  | 3,1F – 0 pkt 3,2F – 5 pkt |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na urządzenie do obrazowania - min. 36 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.