Nr postępowania 4.26

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę systemu do litotrypsji wewnątrznaczyniowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego systemu do litotrypsji wewnątrznaczyniowej – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie skompilowane na platformie tradycyjnego cewnika balonowego, który wykorzystuje pulsacyjną energię mechaniczną zabiegu litotrypsji, aby następnie zintegrowanym balonem doprowadzić do dylatacji zmiany, przywracając prawidłowy przepływ krwi pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | System litotrypsji wewnątrznaczyniowej IVL z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych do modyfikacji blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych | TAK |  |  |  |
|  | System składający się co najmniej z generatora IVL, cewnika IVL i kabla łączącego IVL | TAK |  |  |  |
|  | Generator impulsów do litotrypsji - wewnątrznaczyniowej kompatybilny z cewnikami wraz z konektorem do ich podłączenia | TAK |  |  |  |
|  | Generator wyposażony w akumulator z możliwością jego ładowania (zasilanie bateryjne) | TAK |  |  |  |
|  | - Możliwość stosowania cewników balonowych o średnicy w zakresie minimum od 2,5 mm do 4 mm – na wyposażeniu minimum 6 sztuk | TAK |  | Skok średnic co najmniej o 0,5 mm – 5 pkt Skok średnic większy niż 0,5 mm – 0 pkt |  |
|  | Cewnik posiadający proksymalne i dystalne markery, w celu identyfikacji umieszczenia balonu w pożądanej pozycji zmiany naczyniowej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia cewnika balonowego do konektora IVL | TAK |  |  |  |
|  | Długość robocza kompatybilnych cewników balonowych 138 cm (+/- 2%), skonstruowanych jak typowe angioplastyczne cewniki balonowe | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny zakres tzw. profilu przejścia w zakresie od 0,045 do 0,047” | TAK |  |  |  |
|  | System kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz cewnikami prowadzącymi typu 5F | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna ilość impulsów 120 z dopuszczalną pauzą 10 s między cyklami | TAK |  |  |  |
|  | Puls litotrypsji aktywowany za pomocą przycisku znajdującego się na konektorze | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna waga generatora 3 kg | TAK |  | > 2,8 kg – 0 pkt < 2,8 kg – 5 pkt |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |  |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na zestaw - min. 24 miesiące | TAK |  | 24 m-ce – 0 pkt > 24 m-ce - < 36 m-cy – 5 pkt > 36 m-cy – 10 pkt |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.