Nr postępowania 6.26

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę urządzenia do programowania wszczepów Biotronik

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego programatora do kontroli urządzeń wszczepialnych produkcji Biotronik– 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Programator do kontroli urządzeń wszczepialnych produkcji Biotronik | TAK |  |  |
|  | Wymiary obudowy nie większe niż: 35 × 35 × 12 cm | TAK |  |  |
|  | - Waga nie większa: 8 kg | TAK |  | < 7,5 kg – 5 pkt > 7,5 kg – 0 pkt |
|  | Ekran dotykowy co najmniej: 12”, rozdzielczość co najmniej 1280 × 800, ekran dotykowy pojemnościowy lub ekran obsługiwany rysikiem | TAK |  | 12” – 0 pkt > 12” – 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji kąta ekranu (regulowany, składany) | TAK |  |  |
|  | - Czas pracy na baterii: minimum 2 godziny | TAK |  | < 3 godz.– 0 pkt > 3 godz – 5 pkt |
|  | Przycisk bezpieczeństwa do stymulacji doraźnej oraz defibrylacji ratunkowej | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość transmisji danych i zdalnego (bezprzewodowego) programowania funkcji we wszczepionych - urządzeniach produkcji Biotronik | TAK |  |  |
|  | Możliwa łączność programatora z siecią WLAN/LAN. Możliwość zapisu i automatycznego eksportu danych wszczepionego urządzenia produkcji Biotronik do celów analitycznych i protokolarnych na udostępniony przez Szpital dysk sieciowy lub na dysk zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Łączność co najmniej: - LTE (4G) / UMTS (3G) - Bluetooth BR/EDR, Low Energy - Wi-Fi - Ethernet 100 Mbit/s | TAK |  |  |
|  | USB: - dla co najmniej - 2× eksport danych / drukarka - 1× mysz/klawiatura/skaner kodów - 1× modem LTE/UMTS | TAK |  |  |
|  | Mini DisplayPort zgodny z HDMI i VGA (adaptery) | TAK |  |  |
|  | Pamięć masowa: SSD > 128 GB | TAK |  |  |
|  | Telemetria bezprzewodowa | TAK |  |  |
|  | Głowica programująca nie większa niż : 11 × 14 × 4 cm, kabel co najmniej 2,7 m | TAK |  |  |
|  | 3 odprowadzenia ECG | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania ECG: co najmniej 500–1000 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce, w tym również na drukarkach sieciowych | TAK |  |  |
|  | Programator posiadający możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania | TAK |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia: | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność/technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na programator min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.