Załącznik nr 2 do SIWZ

……………….…………………………….

Oferent/Wykonawca

Dotyczy postępowania: Zakup z dostawą łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Szpitala „MCZ” S.A.

Zestawienie Paramentów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia

Łóżek Szpitalnych – 30 szt.

- Pełna nazwa łóżka (podać): ……………………

- Typ łóżka: (podać) ………………………………

- Model łóżka: (podać) …………….....................

- Producent (podać): …………………………………….

- Kraj pochodzenia: ……………………………………..

- Rok produkcji min. 2026 (podać): ……………………

- Łóżko fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe: (Tak, podać) ……………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane należy wprowadzić opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | TAK/podać |  |
| 2. | Zasilanie 230V~ 50/60Hz, klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II, typ części aplikacyjnej B, stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | TAK/podać |  |
| 3. | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi, maksymalnie 1000 mm | TAK/podać |  |
| 4. | Całkowita długość łóżka: maksymalnie do 2200 mm. | TAK/ podać |  |
| 5. | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min.+/- 2000 x 850 mm | TAK/podać |  |
| 6. | Wydłużenie leża min.+/- 320 mm | TAK/podać |  |
| 7. | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur. | TAK/podać |  |
| 8. | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK/podać |  |
| 9. | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej. | TAK/podać |  |
| 10. | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. | TAK/podać |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości leża. | TAK/podać |  |
| 12. | Minimalna wysokość leża od podłogi 370mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK/podać |  |
| 13. | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK/podać |  |
| 14. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° ± 3° | TAK/podać |  |
| 15. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga:16°± 3°. | TAK/podać |  |
| 16. | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga:17°± 3°. | TAK/ podać |  |
| 17. | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° ± 3°oraz segmentu uda do 40° ± 3° | TAK/podać |  |
| 18. | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0°do 40° ± 3° | TAK/podać |  |
| 19. | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | TAK/podać |  |
| 20. | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | TAK/podać |  |
| 21. | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z sygnalizacją świetlną (np. dioda) podłączenia łóżka do sieci energetycznej. | TAK/podać |  |
| 22. | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego), pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże), pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się), pozycja zerowa (elektryczny CPR). | TAK/podać |  |
| 23. | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: ruch oparcia pleców do 30° oraz maksymalne podniesienie leża, podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg. Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | TAK/podać |  |
| 24. | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK/podać |  |
| 25. | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z optyczną informacją | TAK/podać |  |
| 26. | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). | TAK/podać |  |
| 27. | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. | TAK/podać |  |
| 28. | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK/podać |  |
| 29. | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK/podać |  |
| 30. | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK/podać |  |
| 31. | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. | TAK/podać |  |
| 32. | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta. | TAK/podać |  |
| 33. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra lub równoważne powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK/podać |  |
| 34. | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG. | TAK/podać |  |
| 35. | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK/podać |  |
| 36. | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik). | TAK/podać |  |
| 37. | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK/podać |  |
| 38. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. | TAK/podać |  |
| 39. | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. +/- 145 mm i na długości min. +/-1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. | TAK/podać |  |
| 40. | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK/podać |  |
| 41. | Rama leża wyposażona w: krążki odbojowe w narożach leża, sworzeń wyrównania potencjału, poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg, cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK/podać |  |
| 42. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK/podać |  |
| 43. | Dopuszczalne obciążenie robocze +/- 275 kg | TAK/podać |  |
| 44. | Elementy wyposażenia łóżka: materac szpitalny opisany w punktach poniżej –30 szt., wieszak kroplówki – 30 szt., uchwyt ręki – 30 szt. | TAK/podać |  |
| 45. | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK/podać |  |
| 46. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. | TAK/podać |  |
| 47. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK/podać |  |
| 48. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK/podać |  |
| 49. | Materac szpitalny nieprzemakalny paroprzepuszczalny wykonany z piany poliuretanowej lub równoważne w pokrowcu wodoodpornym wykonanym z oddychającej tkaniny poliestrowej lub równoważnej z zamkiem, możliwość prania w temp. do 90 ͦ C Pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów. | TAK/podać |  |
| 50. | Stosowany podczas leczenia, rekonwalescencji lub rehabilitacji oraz u pacjentów trwale unieruchomionych | TAK/podać |  |
| 51. | Materac dostosowany do łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm | TAK/podać |  |
| 52. | Grubość materaca min. 120 mm | TAK/podać |  |
| 53. | Pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo- poliuretanowej lub równoważne. | TAK/podać |  |
| 54. | Wskazanie kolorystyki łóżek, z zastrzeżeniem, że kolor zostanie wybrany przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania/podpisania umowy z wybranym Oferentem . | TAK/podać |  |

WYJAŚNIENIA:

- w przypadku, gdy w rubryce „parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „Tak”, to Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

- w rubryce „parametry oferowane”, należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów w której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do realizacji zamówienia oraz dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej łóżka są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Oświadczamy, że w przypadku wezwania Zamawiającego do przedstawienia/udowodnienia spełnienia kryteriów (praktycznego sprawdzenia funkcjonalności) określonych w niniejszym Załączniku, przedstawimy/zaprezentujemy wymagane funkcjonalności w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przyjmujemy do wiadomości, że brak udowodnienia posiadanej funkcjonalności upoważnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

...........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym