Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/03/2026/3.8/BP – Specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium medycznego, zgodnego z parametrami i ilościami określonymi w Załączniku nr 1 – Specyfikacja.

Całość stanowi wyposażenie kategorii „aparatura i sprzęt medyczny”, przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych, szkoleń i symulacji z zakresu pielęgniarstwa, opieki nad pacjentem, diagnostyki oraz podstawowych zabiegów medycznych.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni symulacji.

Koszt dostawy zawarty jest w cenie przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

Szczegółowe parametry zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik typu „martwa przestrzeń” | Złącze 22F-22M/15F, objętość martwej przestrzeni 20-50ml | 3 |
| 2 | System zamknięty do toalety drzewa oskrzelowego | Dla dorosłych, z przyciskiem zabezpieczającym siłę ssania, z możliwością odsysania do 72h, z bezzwrotnym portem do płukania | 3 |
| 3 | Zestawy do przetaczania krwi i jej składników oraz preparatów krwiozastępczych | Jednorazowy zestaw z wbudowanym filtrem w komorze kroplowej, dł. Drenu 150 cm | 10 |
| 4 | Jałowe pakiety do cewnikowania dorosłych | • Jednorazowy pakiet do cewnikowania zawierający: serweta 50x60cm, serwet 50x60cm z otworem, rękawiczki jałowe, tupfer 6szt, kompres 7,5x7,5 cm 8 szt, pęseta 12,5mm, kleszczyki 14cm, pojemnik na płyn 120ml • Cewniki Foleya w rozm. 10 FRx 3szt; 12 FR x 3 szt.; 14 FR x 3szt., 16 FR x 3 szt.; 18 FR x 3 szt.; 20 FR x 3 szt. • Cewniki Tiemanna 10 FRx 3szt; 12 FR x 3 szt.; 14 FR x 3szt., 16 FR x 3 szt.; 18 FR x 3 szt.; 20 FR x 3 szt. • Worki na mocz x 20 szt • Uchwyt na worek na mocz x 5 szt. • Kaczka sanitarna z możliwością sterylizacji x 3 szt • Basen sanitarny z możliwością sterylizacji x 3 szt | 10 |
| 5 | Sprzęt, środki i materiały do nauki karmienia pacjenta różnymi metodami: doustnie, przez zgłębnik i przetoki odżywcze (grawitacyjne, perystaltyczne), sprzęt do wymiany PEG (niskoprofilową gastrostomią balonową) | • Lignina celulozowa w arkuszach 40x60 5kg • Zgłębnik żołądkowy silikonowy z zatyczką rozm.: CH 4 800mm 3 szt; CH 8 1050mm 3szt.; CH14 800mm 3 szt.; CH 16 1050mm 3 szt. • Strzykawka 50ml x 10szt • Strzykawka 150ml x 10szt • Szpatułki jednorazowe drewniane 50szt • Zestaw do żywienia enteralnego z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, łącznikiem „Y” x 3szt. | 1 |
| 6 | Sprzęt, materiały i środki do usuwania szwów z rany | Pakiet do usuwania szwów będzie zawierał: Nożyczki chirurgiczne, skalpel z rękojeścią, jałowe gaziki, pęseta chirurgiczna | 5 |
| 7 | Sprzęt i materiały do podawania insuliny w szczególności techniką podskórnego wlewu | Port do iniekcji insuliny z zakresem użyteczności do 72h | 5 |
| 8 | Urządzenie do terapii podciśnieniowej rany, kompatybilne zestawy opatrunkowe | Zestaw składa się z: urządzenie ssące/pompa, port ssący z drenażem, opatrunki w rozm. 15x20cm x 2szt, opatrunki 20x30cm zbiornik 300ml x 2 szt, | 1 |
| 9 | Opaski do zamykania rany, stapler chirurgiczny | Komplet: - Nici chirurgiczne niewchłanialne do szycia rozm. 4 x 20 szt - Stapler chirurgiczny rozm. Zestaw zszywek 0,6mm x 3 szt - Urządzenie do usuwania zszywek 3 szt | 3 |
| 10 | Sprzęt, materiały i środki do irygacji przetoki jelitowej | Zestaw zawiera: • przezroczysty rękaw irygacyjny z hydrokoloidową płytką, która bezpiecznie i szczelnie przylega do skóry, • zbiornik na wodę, • łącznik umożliwiający podłączenie do worka, • regulator przepływu wody pozwalający na precyzyjne dozowanie, • stożek z rurką do wygodnej infuzji płynu, • szczoteczka do czyszczenia sprzętu • klamerki do stabilnego mocowania, •worek • płyn pielęgnacyjny, • chusteczki pielęgnacyjne do higieny skóry wokół stomii. | 3 |
| 11 | Sprzęt, środki i materiały do nauki zgłębnikowania żołądka (u dorosłego i dziecka) | Komplet: • Zgłębnik gastrostomijny z balonikiem x 3szt. • Zgłębnik PEG x 3 szt. • Zgłębnik PEG-J x 3 szt • Prześcieradło jednorazowe fizelinowe x 10szt • Podkład medyczny włókninowy na rolce 60cm x 50m x 3 szt • Podkład medyczny celulozowy na rolce 50cmx50m x 3 szt | 1 |
| 12 | Taśma pomiarowa do obwodu głowy i ciała | Materiał: ABS plastik Dokładność: 1 mm / 0,1 cm Waga: do 100 gramów Jednostka miary: Centymetr, podziałka 1mm Długość taśmy: 150 cm | zestaw |
| 13 | Glukometr (ciała ketonowe i glukoza) | Pomiar glikemii i ciał ketonowych, w zestawie komplet pasków min. 50szt., komplet nakłuwaczy min. 50szt | 4 |
| 14 | Testy paskowe | Plastikowe paski z polami odczynnikowymi. Wynik do odczytu z opakowania zbiorczego. | 1 opakowanie (100 sztuk) |
| 15 | Pompa do żywienia dojelitowego | Wejście wtyczki: napięcie AC 100-240Vac/50-60Hz – Długość przewodu: około 2,5m – Akumulator: Nickle metal hydride, czas ładowania 6 godzin, czas pracy na baterii 24 godz. przy obciążeniu 125 mL/h – Zużycie energii pompy w standardowych warunkach działania: maks. 7W – Waga: do 1000 g – Roboczy zakres temperatury: od 10 do 40 st. C – Roboczy zakres ciśnienia: od 700 hPa do 1060 hPa – Roboczy zakres wilgotności: od 30 do 85% – duży, czytelny wyświetlacz – dokładność G43 ±7% – zakres przepływu: 1 – 600 ml/h – zakres objętości: 1-5000 ml – historia karmienia: 250 – historia alarmów : 250 zdarzeń – tryb pracy nocnej – system wizualnych i akustycznych alarmów | 1 |
| 16 | Pompy strzykawkowe | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. - Strzykawki montowane od czoła. - Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. - Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. - Wysokość pompy max. 12 cm - Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-2000 ml/h - Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: * ml, L, * ng, μg, mg, g, * μEq, mEq, Eq, * mlU, IU, kIU, * mIE, IE, kIE, * cal, kcal, * J, kJ, * mmol, mol, * z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, * z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, * na min, godz., dobę. * Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). * Tryby dozowania: * Infuzja ciągła, * Infuzja bolusowa (z przerwą), * Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), * Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). * Dokładność infuzji ± 2% * Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: * objętość / dawka * czas lub szybkość podaży * Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. * Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: * nazwy leku, * 10 koncentracji leku, * szybkości dozowania (dawkowanie), * całkowitej objętości (dawki) infuzji, * parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, * limitów dla wymienionych parametrów infuzji: * miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, * twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. * Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. * Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. * Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. * Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. * Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: * nazwa leku, * koncentracja leku, * szybkość infuzji, * informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. - Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. - Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. - Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. - Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. - Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. - Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. - Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. - Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. - Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. - Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. - Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. - Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. - Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. - Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. - Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 - Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej - Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h - Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h - Waga do 2,2 kg. | 2 |
| 17 | Młotek neurologiczny | Multifunkcyjny, dwustronny, stal nierdzewna | 4 |
| 18 | Tablice Snellena kartonowe | tablice Snellena: cyfry, obrazki, litery. Tablice Ishihary: zestaw min. 10 sztuk tablic | ZESTAW |
| 19 | Latarka Laryngologiczna LED z depresorem SPIRIT CK-929 (latarka lekarska) lub równoważne | Z możliwością dołączenia szpatułki | 4 |
| 20 | Stroiki laryngologiczne: 128Hz,256Hz,512Hz,1024Hz,2048Hz. - Komplet 5 sztuk | Komplet 5 sztuk stroików laryngologicznych: 128Hz,256Hz,512Hz,1024Hz,2048Hz | 5 |
| 21 | Termometr bezdotykowy Braun BNT400 Age Precision lub równoważne | - Czas pomiaru: 2 sekundy - Dokładność pomiaru: 0,2 stopnia - Miejsce pomiaru: czoło - Sygnał dźwiękowy końca pomiaru: tak - Zasilanie: 2 baterie AAA | 4 |
| 22 | Pulsoksymetr napalcowy SB200 - Rossmax InnoTek Corp lub równoważne | - Zakres pomiaru: SpO2: 35%~99% ; PR: 30~250 bpm - Dokładność: SpO2: 70%~99%; +-2% - Puls: 30~250bpm; +-3 | 4 |
| 23 | Drobny sprzęt - Sprzęt do nadgłośniowego udrożnienia dróg oddechowych | Komplet sprzętu będzie zawierał: • rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego w rozmiarach: 3, 3.5, 4, 4.5, 5 – 10 szt. w każdym z rozmiarów • rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym w rozmiarach: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 – 10 szt. w każdym z rozmiarów • rurki tracheotomijne z mankietem rozmiar 7 – 5 szt. • rurki tracheotomijne bez mankietu rozmiar 7 – 5 szt. • laryngoskop światłowodowy z kompletem łopatek Millera – 1 szt. • laryngoskop światłowodowy z kompletem łopatek Macintosha – 2 szt. • Prowadnica do rurki intubacyjnej rozm. 2; 3; 4; 5 po 3 szt. • Prowadnica Bougie 6 FR dł. 535mm 1 szt. I 15 FR 700mm 1 szt | ZESTAW |
| 24 | Drobny sprzęt - Maski twarzowe do nieinwazyjnej wentylacji | Zestaw masek będzie zawierał: • Maska prosta dla dorosłych • Maska prosta dla dzieci • Okulary tlenowe • Maska Venturiego | ZESTAW |
| 25 | Drobny sprzęt - Zestaw filtrów do układów oddechowych HME | Zestaw: • Jednorazowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych – 10 szt. • Jednorazowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci – 10 szt. | ZESTAW |
| 26 | Drobny sprzęt - Sprzęt i środki do nauki pobierania materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych | Zestaw sprzętu i środków do nauki będzie zawierał: • Probówki: - cytrynian – 50 szt. - edta – 50 szt. - heparyna – 50 szt. - aktywator skrzepu – 50 szt. • Holdery – 100 szt. • Vacutainery – 100 szt. • Motylki – 100 szt. • Probówka do wymazów – 50 szt. • Staza automatyczna – 10 szt. • Staza lateksowa – 10 szt. • Pojemnik na mocz – 10 szt • Pojemnik na kał – 10 szt • Kaniula dożylna typu wenflon w rozm. 26G, 24G, 17G, 16G, 14G po 50szt.; w rozm. 18G, 20G, 22G po 100szt. • Kranik trójdrożny 50 szt. • Korek/zatyczka do wenflonu prosty 50szt • Korek/zatyczka do wenflonu typu luer lock 50szt. • Okleina do wenflonu, hipoalergiczna 100szt. • Aplikator do pobierania leków i wstrzykiwania typu spike x 10szt • Miska nerkowata 10szt | ZESTAW |
| 27 | Drobny sprzęt - Sprzęt, środki i materiały do zaopatrzenia i pielęgnacji żylnego dostępu naczyniowego (obwodowego i centralnego), dotętniczego oraz portu naczyniowego | Zestaw sprzętu będzie zawierał: • Igły typu Hubera – 20 szt. • Okleina przezroczysta, hipoalergiczna – 50 szt. | ZESTAW |