ZAŁĄCZNIK NR 1A

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

do formularza ofertowego

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FESL - 15/2026

Część nr 1: Moduł do pomiarów emisji akustycznej

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| • Moduł centralny systemu emisji akustycznej o 2 wejściach umożliwiający podłączenie czujników pasywnych w dowolnej konfiguracji. • Wymagane funkcjonalności minimalne: - Możliwość przetwarzania danych w module za pomocą języka skryptowego, - Podłączenie z komputerem za pomocą standardowego kabla Ethernet z możliwością zasilania jednostki (PoE). - Wbudowany przedwzmacniacz do czujników AE. Synchroniczne próbkowanie co najmniej 10MHz. - Złącza do podłączenia czujników, min. 2. - Szczelność IP67. Zgodność z normą EN 13477-1. • Moduł wejścia analogowego 0-10V, do rejestracji sygnałów obciążenia - Czujnik emisji akustycznej kompatybilne z modułem centralnym. - Minimalny zakres częstotliwości: 100-450 kHz. - Obudowa w całości stal nierdzewna. - Zakres temp. Pracy co najmniej: -50 do +100°C. • Uchwyty magnetyczne do mocowania czujników. • Środek sprzęgający do czujników AE. • Kalibrator Hsu-Nielsena (HSU 2H/0,5mm) zdefiniowany w normie PN-EN 1330-9:2017-09 - co najmniej 5 sztuk. • Przewody do czujników o długości co najmniej 1,2m. Złącza kompatybilne z systemem i czujnikami. • Oprogramowanie do systemu pozwalające na: - możliwość planowania eksperymentu; konfiguracja i uruchomienie pomiaru z poziomu oprogramowania; - możliwość zarządzania zapisanymi przebiegami i ich analiza (min. FFT, spektrogram). - możliwość obróbki, tj: analizę, filtrację i wizualizację zarejestrowanych sygnałów AE na wykresach 2D i 3D w układach: korelacji, kumulacji, historii w czasie, lokalizacji zdarzeń AE. - możliwość wyeksportowania przebiegów do innych formatów danych - możliwość lokalizacji źródeł AE: liniowej, liniowej obwodowej, na płaszczyźnie XY, na płaszczyźnie XY obwodową, na płaszczyźnie XY. - możliwość programowania analitycznego sygnałów czasowych. |  |
| Inne wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - Szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania: co najmniej jednodniowe dla min. 2 osób, - Wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania na co najmniej 12 miesięcy, - Twarda walizka transportowa na system, pozwalająca na bezpieczne transportowanie. |  |

Część nr 2: Moduł do pomiarów termowizyjnych

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| • Rozdzielczość detektora co najmniej: 640 x 480 pikseli. • Rozmiar piksela: 12 µm. • Typ detektora: niechłodzony mikroblometryczny (FPA). • Zakres spektralny co najmniej: 7,5-14 µm. • Częstotliwość odświeżania co najmniej: 30Hz. • Czułość termiczna nie większa niż: 0,03°C, dla obiektywu 42° @+30°C. • Obiektyw o polu widzenia co najmniej: 42° x 32°. • Minimalna odległość pomiarowa nie większa niż 0,15 m. IFOV nie większe niż 1,2 mrad. • Obiektyw o wąskim polu widzenia nie szerszym niż: 14° x 10°. • Minimalna odległość pomiarowa nie większa niż 1,0 m. IFOV nie większe niż 0,38 mrad. • Automatyczna identyfikacja obiektywu przez kamerę i wybór odpowiedniej kalibracji. • Ustawienie ostrości: ręczne, autofocus. • Zakres pomiarowy co najmniej: -20°C do +1500°C. • Dokładność pomiaru nie gorsza niż: ±2°C lub ±2%. • Zapis danych na wymiennej karcie SD o pojemności co najmniej 32GB. • Wyświetlacz LCD kolorowy, dotykowy, obrotowy, z zabezpieczeniem szkłem ochronnym. • Wbudowana kamera cyfrowa 5 MPix z doświetlaczem LED. • Waga z baterią nie większa niż: 1,45 kg. • Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort. • Menu w języku polskim. Funkcje wewnętrzne kamery: • wbudowany mikrofon do notatek głosowych dopisywanych do termogramów. • funkcja szkicowania na termogramie do zaznaczania krytycznych usterek. • współpraca z miernikami środowiskowymi, np. wilgotności poprzez bluetooth w celu kompensacji pomiarów. • obraz z kamery termowizyjnej wzbogacony o szczegóły ze zdjęć cyfrowych. • możliwość zwiększania rozdzielczości pojedynczych termogramów poprzez rejestrację 16 obrazów w standardowej rozdzielczości i łączenie ich w jeden obraz radiometryczny o rozdzielczości 928x696 pikseli. • możliwość rejestracji filmów termowizyjnych w formacie .mpeg na kartę pamięci. • możliwość rejestracji radiometrycznych filmów termowizyjnych na kartę pamięci. • możliwość zapisu periodycznego termogramów z regulowanym interwałem czasu od 10s do 24h. • Kamera musi zostać dostarczona w twardej walizce transportowej wraz z obiektywami, co najmniej dwoma bateriami oraz ładowarką na co najmniej dwie baterie. • Możliwość detekcji i wizualizacji wycieków gazów. • Matryca co najmniej: 96 mikrofonów MEMS o niskim poziomie szumów. • Pasmo częstotliwości: nie mniej niż 2kHz - 100 kHz. • Odległość pracy w zakresie co najmniej: 0,3-130m. • Automatycznie ustawianie odległości do obiektu w zakresie co najmniej 5 metrów. • Automatycznie ustawianie filtrów ograniczających odbicia na podstawie warunków środowiskowych. • Ergonomiczna obsługa kamery jedną ręką. • Liczba klatek na sekundę obrazu akustycznego co najmniej: 27fps. • Wizualizacja dźwięku w czasie rzeczywistym, • Zoom cyfrowy co najmniej: 7x. • Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 5cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 1200 x 700px. • Całkowita masa z baterią: poniżej 1,5kg • Szczelność: IP54 • Detekcja wycieków wraz z estymacją wielkości i kosztów: >0,011 l/min przy 3 barach z odległości nie mniejszej niż 3 m. >0,024 l/min przy 3 barach z odległości nie mniejszej niż 10 m. • Oprogramowanie do raportowania, licencja wieczysta. • Możliwość zapisu zdjęć i filmów prezentujących wycieki • Możliwość kopiowania danych do analizy poprzez Wi-Fi lub USB. • Kamera musi zostać dostarczona w twardej walizce transportowej wraz z obiektywami, co najmniej trzema bateriami z ładowarką. • Statyw typu trójnóg o regulowanej wysokości od co najmniej 75cm do 180cm. Udźwigu co najmniej 4kg, Statyw musi posiadać głowicę 3D z szybkozłączką do montażu kamery. Waga nie większa niż 4kg. Statyw musi zostać dostarczony w torbie transportowej • Statyw typu ramię przegubowe wraz z szybkozłączką do montażu kamery o długości co najmniej 50cm i udźwigu co najmniej 3kg o wadze nie przekraczającej 1,3kg. Statyw musi pozwalać na zamocowanie do blatu i kolumny/ rury. • Oprogramowanie: Wraz z kamerą musi zostać dostarczone oprogramowanie pozwalające na analizę termogramów za pomocą co najmniej linii pomiarowych, obszarów pomiarowych typu okrąg/ prostokąt czy punkt pomiarowy. Oprogramowanie musi pozwalać na: a) Tworzenie raportów w edytorze tekstu w celu łatwej edycji tekstu, tabel. b) Generowanie profili temperaturowych z wybranej linii pomiarowej prostej lub łamanej. c) Ręczne i automatyczne dostrojenie poziomu i rozpiętości d) Zmianę palety barw w zakresie co najmniej żelazo, tęcza, szarość. e) Fuzję obrazu IR z VIS wraz z poprawą dopasowania obrazów f) Uwypuklenie konturów VIS na obrazie IR g) Uwidocznienie na termogramie odczytów temperatur min/max/średniej oraz emisyjności i temperatury odbitej dla danego narzędzia pomiarowego. Funkcja ta musi pozwalać na umieszczenie odczytów w dowolnej części termogramu aby uniknąć nakładania odczytów na istotne obszary analizowanego obrazu. h) Nadawanie własnych nazw punktom i obszarom pomiarowym i) Generowanie raportów automatycznie dla wszystkich zdjęć w katalogu j) Generowanie raportów w oparciu o wbudowane szablony k) Tworzenie własnych szablonów raportów l) Generowania tabel podsumowujących raport z uwagami, pomiarami do termogramów zawartych w raporcie m) Eksport termogramów do formatu jpg, png, csv, txt. |  |
| Inne wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - Szkolenie z obsługi: co najmniej jednodniowe dla min. 2 osób. |  |

Część nr 3: Moduł do skanowania 3D

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| • Urządzenie klasy metrologicznej o deklarowanej przez producenta dokładności pomiarowej co najmniej 0,02mm, oraz dokładności wolumetrycznej w trybie pracy z wbudowaną fotogrametrią co najmniej 0,02mm/m • Źródło światła – niebieski laser ewentualnie uzupełniany przez źródło światła podczerwonego • 7Możliwość pracy w trybach dopasowanych do potrzeb i charakterystyki skanowanego obiektu – siatka krzyżujących się linii lub linie równoległe lub pojedyncza linia • Praca w trybie dokładnym z deklarowaną przez producenta szybkością co najmniej 900.000 pomiarów na sekundę • Praca w trybie standardowym z deklarowaną przez producenta szybkością co najmniej 2.100.000 pomiarów na sekundę • Deklarowany przez producenta zasięg i głębokość pola skanu w trybie dokładnym co najmniej 150mm • Deklarowany przez producenta zasięg i głębokość pola skanu w trybie standardowym co najmniej 450mm • Deklarowany przez producenta maksymalny obszar skanowania co najmniej 600 x 550mm z możliwością skanowania wielkogabarytowego poprzez wyrównywanie i łączenie danych z wielu skanów • Waga urządzenia nie przekraczająca 1300g • Wymiary urządzenia nie przekraczające 305 x 160 x 75 mm • Łączność z urządzeniami zewnętrznymi (komputer) co najmniej za pomocą złącza USB • Wraz z urządzeniem dostarczyć należy dedykowane oprogramowanie do zarządzania procesem skanowania i sczytywania chmury punktów, kompatybilne z systemami operacyjnymi wg. Tabela pomocnicza nr 1. Oprogramowanie musi być w formie wieczystej licencji komercyjnej lub licencji darmowej, i zapewniać możliwość użytkowania w zastosowaniach komercyjnych |  |
| Inne wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - Szkolenie z obsługi: co najmniej jednodniowe dla min. 2 osób, Wymagane normy i BHP – dokumenty - Dostawca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 w zakresie handlu w/w materiałami i wyposażeniem 3D, - Do urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |

Część nr 4: Moduł do pomiarów tensometrycznych

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Moduł musi posiadać minimum 8 indywidualnie konfigurowalnych kanałów pomiarowych, z których każdy charakteryzuje się pełną izolacją elektryczną zarówno względem siebie, jak i względem zasilania systemowego. W zakresie przetwarzania sygnału, każdy kanał musi być wyposażony w 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy typu delta-sigma. Wymagana maksymalna częstotliwość próbkowania to 40000 próbek na sekundę na kanał. Aktywny filtr dolnoprzepustowy musi oferować pasmo sygnału do 7770 Hz (-3 dB) z możliwością wyboru charakterystyk filtrujących, takich jak Bessela, Butterwortha lub faza liniowa. Częstotliwość graniczna filtru musi być regulowana w zakresie od 0.01 do 7770 Hz (-3 dB). Urządzenie musi wspierać automatyczną identyfikację przetwornika (TEDS), zgodnie ze standardem IEEE 1451.4 lub równoważne, z maksymalną odległością modułu TEDS wynoszącą 100 metrów. Obsługiwane Typy Przetworników Wymagany moduł musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie i precyzyjny pomiar sygnałów z szeregu różnorodnych przetworników, w tym: • Mostki Tensometryczne: Obsługa mostków pełnych, połówkowych oraz ćwierć mostków z rezystorami dopełniającymi o nominalnych wartościach 120 Ω, 350 Ω i 1000 Ω. • Termopary: Obsługa typów B, C, E, J, K, N, R, S, T z obowiązkową wbudowaną kompensacją zimnych końców zrealizowaną w złączu konektorowym. • Napięcie i Prąd: Pomiary napięcia elektrycznego w zakresach 100mV, 10V i 60V oraz prądu sygnałowego 0/4-20 mA. • Rezystancja: Pomiary rezystorów pomiarowych, termometrów rezystancyjnych (np. Pt100, Pt500, Pt1000) oraz mostków piezorezystancyjnych i indukcyjnych. • Przetworniki aktywne: Obsługa przetworników piezoelektrycznych z wbudowaną elektroniką zasilanych prądowo (IEPE/ICP). Szczegółowe Parametry Pomiarów Tensometrycznych (Mostek Pełny, Wzbudzenie Prądem Przemiennym) Dla pomiarów tensometrycznych z wzbudzeniem prądem przemiennym, moduł musi spełniać następujące wymagania (dla pomiaru w zakresie 5 mV/V): • Klasa dokładności: 0.05. • Napięcie wzbudzenia mostka: 1 V oraz 2.5 V (tolerancja 5%). • Zakres pomiarowy: 5 mV/V przy wzbudzeniu 2.5 V. • Częstotliwość wzbudzenia prądem przemiennym (sinus): 4800 +- 1.5 Hz. • Nieliniowość: < 0.02% wartości pełnego zakresu. • Dryft zera: < 0.02% wartości pełnego zakresu na 10 K. • Szum (peak-to-peak) przy 25oC i filtrze Bessela 1 Hz: < 0.1 µV/V. • Minimalna impedancja przetwornika: 300 Ω przy wzbudzeniu 2.5 V oraz 80 Ω przy wzbudzeniu 1 V. Szczegółowe Parametry Pomiarów Termoparowych Dla pomiarów termoparowych w zakresie 100 mV (np. Typ K): • Zakres pomiarowy (napięciowy): 100mV. • Zakres linearyzacji (przykładowo dla Typu K): 270 do +1372oC • Nieliniowość: < 0.02% wartości pełnego zakresu. • Impedancja wejściowa: Typowo > 20 MΩ. • Szum (peak-to-peak) przy 25oC i filtrze Bessela 1 Hz: < 1 µV. Interfejsy Komunikacyjne i Zasilanie • Zasilanie Wejściowe: Wymagane jest zasilanie prądem stałym (DC) w zakresie 10-30 V (nominalnie 24 V). • Zasilanie Przetworników Aktywnych: Moduł musi zapewniać regulowane napięcie zasilania DC dla przetworników aktywnych w zakresie 5-24 V, z możliwością regulacji indywidualnie dla każdego kanału. Maksymalna moc wyjściowa dla zasilania przetworników musi wynosić 0.7 W na kanał lub 2 W łącznie. • Interfejs Danych: Wymagany interfejs to Ethernet 10Base-T/100Base-TX. • Protokoły: Obsługa protokołu TCP/IP (statyczny IP/DHCP, IPv4/IPv6). • Synchronizacja: Moduł musi wspierać synchronizację w oparciu o standard IEEE1588 (PTPv2). Wymagania Środowiskowe i Mechaniczne • Temperatura Pracy: Nominalny zakres temperatury pracy urządzenia to od -20 do +65oC. • Wymiary: Wymiary fizyczne (wys. x szer. x gł.) dla modułu z ochroną obudowy to 52.5x200x121 mm. • Masa urządzenia wynosi maks. 1 000 g. • Stopień Ochrony: Wymagany stopień ochrony obudowy to IP20 zgodnie z normą EN 60529, z dostępną opcjonalnie wersją IP67. • Odporność na Wibracje: Odporność na wibracje musi wynosić 50 m/s^2 w zakresie częstotliwości 5-65 Hz (test 30 minut na oś, 3 osie, zgodnie z EN 60068-2-6). • Odporność na Wstrząsy: Odporność na wstrząsy musi wynosić 350 m/s^2 (czas trwania 6 ms, półsinus, zgodnie z EN 60068-2-27). • Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC): Zgodność z normą EN 61326. |  |
| Inne wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - Szkolenie z obsługi: co najmniej jednodniowe dla min. 2 osób. |  |

Część nr 5: Moduł do pomiarów światłowodowych

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Modułowy interrogatora do pomiarów światłowodowych z wykorzystaniem siatek Bragga (FBG), kompatybilnego z platformą pomiarową wykorzystującą modułową architekturę i komunikację synchroniczną opartą o FireWire (IEEE1394b) lub równoważny oraz Ethernet z protokołami PTP/NTP. Interfejsy i integracja systemowa: • Co najmniej 8 optycznych wejść pomiarowych typu FC/APC • Liczba obsługiwanych kanałów FBG: min. 16 na każdy port optyczny, łącznie min. 128 kanałów równoległych • Współpraca z modułową platformą pomiarową wykorzystującą: - IEEE1394b (FireWire) lub równoważne– min. 2 porty - Ethernet 10/100 Base-T z obsługą NTP oraz PTPv2 • Możliwość synchronizacji czasu z innymi modułami poprzez FireWire lub równoważne oraz Ethernet (PTPv2, NTP) Parametry optyczno-pomiarowe: • Zakres pomiarowy długości fali: 1500–1600 nm (min. 100 nm) • Częstotliwość akwizycji: - tryb szybki: min. 2000 S/s, - tryb wolny: min. 100 S/s. • Szerokość pasma (–3 dB): - tryb szybki: min. 800 Hz, - tryb wolny: min. 17,5 Hz. • Rozdzielczość / powtarzalność: lepsza niż 1 pm, w trybie szybkim <0,5 pm. • Stabilność / odtwarzalność: ≤3 pm. • Metoda detekcji pików: wymagana zaawansowana metoda optymalizująca detekcję przy różnej refleksyjności czujników • Dynamiczny zakres pomiarowy: min. 20 dB • Moc wyjściowa optyczna: typowo –5 dBm (+/- 10%), maksymalnie –3 dBm na port Oprogramowanie: • Dostarczone oprogramowanie do konfiguracji, akwizycji, analizy i wizualizacji danych, z licencją bezterminową oraz min. 12-miesięcznym wsparciem • Eksport danych do formatów standardowych (np. ASCII, Arkusz kalkulacyjny, MATLAB, MDF) • Dostępne sterowniki do integracji z oprogramowaniem firm trzecich Zasilanie i odporność środowiskowa: • Zasilanie: 12–30 V DC, napięcie nominalne 24 V • Odporność na krótkotrwałe przerwy w zasilaniu do 5 ms • Temperatura pracy: –20°C … +50°C • Wilgotność: 5–95% (bez kondensacji) • Odporność mechaniczna zgodna z normami EN60068 (wibracje, wstrząsy) lub równoważne • Stopień ochrony obudowy: min. IP20 • Wymagana zgodność z: - EN 61326 (EMC) lub równoważne - EN 45545-2 (poziomy HL1–HL3) lub równoważne - ATEX: dopuszczenie do stosowania w strefach gazowych i pyłowych z określeniem odpowiedniej klasy optycznej (moduł musi być umieszczony poza strefą wybuchową) lub równoważne Wymagania dotyczące rejestratora danych: • Funkcjonalność i interfejsy - Urządzenie autonomiczne (stand-alone) z możliwością pracy bez komputera - Obsługa równoczesnej akwizycji min. 1000 kanałów (analogowych i cyfrowych). - Funkcja bramki (gateway): udostępnianie danych z podłączonych modułów pomiarowych do sieci Ethernet/WLAN. - Interfejsy: o min. 2 × Gigabit Ethernet o min. 2 × FireWire (IEEE1394b) lub równoważne o USB 3.0, USB 2.0 o RS232 o DVI-D o 3 wejścia i 3 wyjścia cyfrowe (TTL) - Wersja wyposażona w WLAN z obsługą standardów 802.11 a/b/g/n (300 Mbit/s), z zabezpieczeniami WPA/WPA2. • Akwizycja i zapis danych - Wewnętrzny nośnik: o SSD min. 64 GB, z rezerwacją systemową. - Gniazdo na wymienne karty CFast 2.0 lub równoważne/lepszy, obsługa min. 8 GB do 512 GB. - Przepustowość zapisu na SSD: min. 4 MS/s (standard), min. 5 MS/s (tryb szybki). - Przepustowość zapisu na CFast: min. 3–5 MS/s w zależności od trybu. - Tryby rejestracji: standard, cykliczny, bufor pierścieniowy, zapisy okresowe, rejestracja tylko wartości szczytowych. - Możliwość równoległych niezależnych rejestracji (multi-recorder). • Konfiguracja i przetwarzanie - Automatyczna identyfikacja czujników poprzez TEDS - Obsługa baz danych czujników i konfiguracji. - Obliczenia online: arytmetyczne, logiczne, filtracja, FFT, wartości skuteczne, integracja, różniczkowanie, analiza częstotliwościowa, obliczenia wirtualnych kanałów. - Configuracja poprzez wbudowane oprogramowanie oraz zdalnie (Ethernet/WLAN). • Zdalny dostęp - Dostęp do danych przez sieć LAN/WAN, w tym poprzez protokoły FTP(S). - Zdalne sterowanie poprzez Remote Desktop lub równoważną metodę zdalnego pulpitu. • Parametry sprzętowe - Procesor: wielordzeniowy, min. 4 rdzenie, taktowanie min. 1,8 GHz. - RAM: min. 4 GB - Czas uruchomienia: max 30 s - Zasilanie: 10–30 V DC, pobór mocy ≤20 W - Stopień ochrony: min. IP20 - Wymiary: urządzenie kompaktowe o masie ≤1,2 kg - Odporności mechaniczne zgodne z EN60068 (wibracje, wstrząsy) lub równoważne Wymagania kompatybilności i architektury systemu • Interrogator musi być w pełni kompatybilny z rejestratorem w zakresie: - komunikacji FireWire (IEEE1394b) lub równoważne, - synchronizacji czasu (PTPv2 / NTP), - konfiguracji i akwizycji z poziomu tego samego oprogramowania, - możliwości montażu na wspólnej platformie modułowej. • Urządzenia muszą umożliwiać pracę w systemie składającym się z min. 24 modułów pomiarowych w ramach jednej sieci FireWire lub równoważne, przy maksymalnie 14 przejściach (hopów). • System musi umożliwiać zasilanie modułów poprzez FireWire min. 1,5 A lub równoważne. |  |
| Inne wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, - Szkolenie z obsługi: co najmniej jednodniowe dla min. 2 osób, - Dostawa musi obejmować: • urządzenia, • komplet okablowania do uruchomienia, • zasilacze 24 V DC, • instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, • certyfikaty kalibracji (w przypadku interrogatora: kalibracja odniesiona do wzorców NIST). |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.