| Załącznik nr 3 do zapytania numer 3/D1.1.1/2026 – HOLTER EKG – 15 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | Rok produkcji minimum 2025 r. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie oprogramowanie niezbędne do odczytu i analizy przeprowadzonych badań. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z jednym rejestratorem na co najmniej 3 stanowiskach komputerowych | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | TAK |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: 1) 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 2) 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 3) 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK, podać |  |
|  | Czas zapisu: min. 7 dni (168 godzin) | TAK, podać |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału i liczby odprowadzeń) | TAK |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK, podać |  |
|  | Waga rejestratora max. 110 g | TAK, podać |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 cm, max. 90 cm | TAK, podać |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera. Karta SD. | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do minimum 2 GB | TAK |  |
|  | Detekcja i analiza pracy stymulatora | TAK |  |
|  | Analiza kardiostymulatorów typu: AAI, AAIR, DDD, DDDR, DDI, DDIR, DDT, V00, VAT, VDD, VDDR, VDI, VDIR, VVI, VVIR | TAK |  |
|  | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów | TAK |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): >100 dB (>115 dB) - dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
|  | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
|  | Wyposażenie wraz z rejestratorem (minimum): 1) kabel pacjenta 2) futerał - 1 sztuka, 3) karta pamięci 2GB - 2 sztuki, 4) elektrody jednorazowe – min. 30 sztuk, | TAK |  |