| Załącznik nr 4 do zapytania numer 3/D1.1.1/2026 – PULSOKSYMETR – 10 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu |
|  | Wymiary max.: 84 (szer.) x 158,5 (wys.) x 34,5 (gł.) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Waga: <1,5 kg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Ekran: kolorowy ekran dotykowy LCD, wymiary: min. 4,3’’ | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Głośnik: dźwięk alarmu głośnika, sygnał tętna, dźwięk alarmu spełnia wymagania normy IEC 60601-1-8 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Podświetlenie zakres: min. 0-5 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Przechowywanie danych: trend, rozdzielczość: 1 min | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zasilanie: akumulator litowo-jonowy, czas pracy (gdy jest w pełni naładowany): min. 5 godzin, czas ładowania (do całkowitego naładowania): max. 4 godziny, Ładowanie: przez port USB | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Praca: temperatura: min. 5oC ~ 40oC | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Tryb pracy: ciągły | TAK |  |
|  | Ruch: sprzęt przenośny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe do archiwizowania i przeglądania danych | TAK |  |
| Alarm |  |  |  |
|  | Głośność alarmu: zakres: min. 0-9 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Opóźnienie alarmu: „wyłączone”, „1s”, „2s”, „3s”, „4s”, „5s”, „6s”, „7s” lub „8s”, | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Zakres wyświetlania: 0% ~ 100% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/-2% (w zakresie 70% ~ 100%) (dorośli/młodzież) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres limitu alarmowego: dolny limit alarmu: 0% ~ 99% Górny limit alarmu: 1% ~ 100% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Odświeżanie wartości SpO2: max. co 1s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| PR |  |  |  |
|  | Zakres wyświetlania: min. 25 ~ 250bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość: +/-1bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/-2% lub +/-2%bpm, w zależności od tego która wartość jest większa | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| PI |  |  |  |
|  | Zakres perfuzji: min. 0,05% ~ 20,00% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres limitu alarmowego: dolny limit alarmu: 0,00% ~ 19.90%, Górny limit alarmu: 0,10% ~ 20,00% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |