| Załącznik nr 5 do zapytania numer 3/D1.1.1/2026 – WIDEOLARYNGOSKOP – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy min. 3,5”, rozdzielczość ekranu: min. 640x960 pikseli, zintegrowany na stałe z rękojeścią, | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Waga urządzenia max. 260g | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Urządzenie wyposażone w baterię umożliwiającą jej wielokrotne ładowanie | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania baterii urządzenia w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Maksymalny czas potrzebny do naładowania baterii: 4 godziny | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Maksymalny czas pracy na w pełni naładowanej baterii: 240 minut | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD typu TFT obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu w pionie: min. 140° | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu w poziomie: min. 270° | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Źródło Światła: LED | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia: nie mniej niż 600lx | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Temperatura barwowa światła (w kelwinach): nie mniej niż 5000K | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Ochrona przed parowaniem kamery podczas zabiegu niewymagająca podgrzewania – łyżki jednorazowe z powłoką anti-fog | TAK |  |
|  | Łyżki jednorazowe typu MAC z powłoką anti-fog w 5 różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | Każdy z rozmiarów łyżek wyposażony jest w takie samo złącze – montaż bezpośredni do urządzenia bez potrzeby stosowania adapterów | TAK |  |
|  | Transmisja danych w technologii WI-FI i HDMI | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB C do ładowania baterii oraz transmisji danych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port HDMI | TAK |  |
|  | Funkcja szkoleniowa – możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego monitora przy pomocy przewodu HDMI i przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Zapis video w standardzie MPEG-4 (MP4) | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w standardzie JPEG (JPG) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 6,5 lp/mm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Funkcja ostrzegawcza o zapełnianiu się pamięci urządzenia – sygnalizacja na ekranie za pomocą specjalnej ikony | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w każdych warunkach – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku wszystkich elementów urządzenia (ekran, rękojeść w tym bateria, tor wizyjny w tym kamera) przed zalaniem oraz pyłem - spełnienie normy wodoodporności IP66 | TAK |  |
|  | Warunki pracy: Temperatura: min. 5°C~40°C |  |  |