Basen do przechowywania 10 zwłok -                            ilość 1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model, nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres (podać) |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025r) podać): |  |

| Lp | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |
| --- | --- |
|  | Specjalistyczny basen do długotrwałego przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w roztworach konserwujących, pojemność 10 zwłok |
|  | Wymiary basenu; Długość 275- 280cm, szerokość210- 215 cm, wysokość max 230 cm, waga max: 1500kg, |
|  | Preparaty przechowywane na 2 poziomach |
|  | Wymiary dolnej i górnej platformy nośnej na których przechowywane zwłoki identyczne; szerokość minimum195-max205 cm, długość minimum 195-max 210 cm |
|  | Każdy poziom (platforma) wykonany: ze stali nierdzewnej 1.4301: 1) z perforacjami zapewniającymi swobodny odpływ płynu podczas wyjmowania preparatu 2) Platformy ze wszystkich stron otoczone ścianką o wysokości min 20 cm, zapobiegającą przed wypływaniem nadmiaru płynu na boki przy podnoszeniu platformy nośnej 3) Od dłuższej strony basenu (od strony załadunku) ścianka łatwo zdejmowana w celu łatwiejszego dostępu do preparatów |
|  | Zawór spustowy formaliny; zawór kulowy 50/60 wykonany ze stali kwasoodpornej usytuowany od strony krótszego boku basenu |
|  | Uszczelnienie hermetyczne pokrywy i basenu odporne na formalinę |
|  | System otwierania pokrywy napędzany za pomocą silnika elektrycznego umieszczonego poza pomieszczeniem basenowni ( w tzw. maszynowni) |
|  | System automatycznego podnoszenia zwłok z formaliny do wysokości brzegu basenu |
|  | Sterowanie systemem podnoszenia z pilota- zasilanie niskoprądowe 24 V |
|  | Przyłącze elektryczne przewidziane w odrębnym pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu basenowni brak jakichkolwiek elementów basenu zasilanych napięciem 230V lub 400V |
|  | Możliwość zatrzymania stelażu ze zwłokami w dowolnym momencie podnoszenia |
|  | System sterowania pozwalający na bezpieczne sterowanie podnoszeniem platform nośnych z odległości |
|  | Hydrauliczny system podnoszenia/opuszczania zapewniający płynny ruch w dół i w górę konstrukcji z platformami na preparaty - co najmniej dwa poziomy platform wraz z pokrywą zamykającą: - sterowany elektronicznie |
|  | - moc zapewniająca wynurzenie obu platform przy pełnym obciążeniu (preparaty i płyn) |
|  | - system prowadnic (szyn) z profili ze stali nierdzewnej, zamocowanych w pionie |
|  | - prowadnice umiejscowione na krótszych bokach basenu |
|  | - zapewniony płynny, jednostajny ruch w górę i w dół bez ryzyka uszkodzenia ścian kadzi lub zsunięcia się preparatu |
|  | - pompa hydrauliczna wraz z silnikiem umieszczona w pomieszczeniu maszynowni - zasilanie 400 V moc 2-4kW |
|  | - system przewodów hydraulicznych |
|  | Każda z kadzi wyposażona w zestaw 2 siłowników rozmieszczonych po przeciwległych stronach kadzi na krótszych bokach |
|  | Ciężar pustego basenu max 1500 kg |
|  | Baseny wykonane z wysokiej jakości blachy nierdzewnej 1.4301 |
|  | Baseny muszą być przystosowane do przechowywania preparatów w płynach konserwujących w tym roztworach wodnych formaliny, alkoholu, fenolu |
|  | Konstrukcji zbiornika: spawana, odporna na działanie płynów konserwujących dwupłaszczowa usztywniona pionowymi słupami zewnętrzna warstwa -płaszcz osłaniający odkręcany |
|  | Dolna platforma nośna skonstruowana w sposób zapewniający przy zamkniętej kadzi pozostawienie odległości między platformą a kadzią min.5±2 cm |
|  | Połowa dolnej platformy nośnej podnoszona, zapewniająca dostęp do wnętrza basenu |
|  | Załadunek zwłok od dłuższego brzegu platformy |
|  | Baseny zamykane hydraulicznie od góry pokrywą ze stali nierdzewnej 1.4301: gwarantującą pełną szczelność również przed przedostawaniem się zapachów - oparów formaliny |
|  | System umożliwiający napełnianie i opróżnianie kadzi z płynu (w którym przechowywane są preparaty) polegający na automatycznym opróżnianiu kadzi przy pomocy pompy zewnętrznej, a przy napełnianiu z wykorzystaniem systemu grawitacyjnego) |
|  | Konstrukcja samonośna nie wymagająca ingerencji w konstrukcję budynku, przystosowane do ustawienia bezpośrednio na powierzchni podłogi (wypoziomowana wylewka) |
|  | Wyposażenie: odpowiednio wyprofilowany tępy bosak 2 szt. |
|  | Producent urządzenia musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 |
|  | Producent urządzenia musi posiadać Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę--Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne zgodnie z normą EN1090-2:2018 dotyczącą procesów spawalniczych -załączyć do oferty |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami,) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |
|  | Do folderów ze zdjęciami dołączyć rysunki techniczne urządzenia |
|  | Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta. |