Stół sekcyjny typ Profesjonalny- ,wentylowany z regulacją wysokości i pochyłu  – ilość 2 szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno -funkcjonalne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wysoce specjalistyczne urządzenie do sekcji zwłok, stacjonarne na trwale zamocowane do podłogi ze stałym przyłączem mediów |  |
|  | wymiary stołu łącznie ze zlewozmywakiem długość 2750-2800mm , szerokość 800-850 mm |  |
|  | stół wyposażony w zlew z baterią mieszalnikową ciepłej i zimnej wody |  |
|  | stół wyposażony w natrysk ręczny na giętkim skręcanym wężu z uchwytem pistoletowym |  |
|  | stół wyposażony w wannę ściekową wewnętrzną .Wanna do której podczas sekcji spływają wszystkie ścieki i płyny z perforowanego blatu roboczego |  |
|  | W wannie ściekowej muszą być co najmniej 2 otwory odpływu ścieków Ø 50mm usytuowane w różnych miejscach |  |
|  | Konstrukcja wanny ściekowej zapewniająca spływ ścieków do jednego z otworów ściekowych niezależnie od kąta ustawienia blatu |  |
|  | Wanna ściekowa z wbudowaną rampą wodną zmywającą do kanalizacji wszystkie ścieki spływające z blatu roboczego perforowanego |  |
|  | stół musi być wyposażony w układ wentylacji wyciągowej z blatu roboczego w dół ,otworu wentylacyjny - podłączenie o przekroju 250 mm - wydajność wentylacji minimum 1000 m³/h |  |
|  | System podnoszenia blatu roboczego za pomocą podnośnika elektrycznego umieszczonego w centralnej nodze stołu, |  |
|  | Podnoszenie/opuszczanie sterowane przez przyciski umieszczone w wodoodpornym pilocie wyposażonym w skręcany przewód słuchawkowy , unożliwiający sterowanie urządzeniem z oddalenia co najmniej 1,5 m |  |
|  | Pilot wyposażony w co najmniej 8 przycisków w tym przyciski: a)włączenia/wyłączenia urządzenia b)podnoszenie blatu c)opuszczanie blatu d)przechył blatu w osi wzdłużnej w prawą stronę e)przechył blatu w osi wzdłużnej w lewą stronę f)przechył wzdłuż osi krótszej do pozycji Trendelenburga g)przechył wzdłuż osi krótszej do pozycji anty-Trendelenburga h)powrót ustawienia do pozycji zerowej |  |
|  | Stół musi posiadać funkcję powrotu ustawień blatu do pozycji podstawowej tzw. zerowej |  |
|  | Stół wyposażony w profesjonalne systemy stabilizacji blatu roboczego |  |
|  | Wysokość podnoszenia minimum. 750 mm – do 1050 mm |  |
|  | Stół musi posiadać elektryczny lub hydrauliczno-elektryczny system przechyłu blatu roboczego wzdłuż długiej osi o wartość nachylenia w obydwie strony( do operatora i od operatora) o minimum 12° |  |
|  | Stół musi posiadać elektryczny lub hydrauliczno-elektryczny system przechyłu blatu roboczego wzdłuż krótkiej osi ( tzw. pozycja Trendelenbura i anty-Trendelenburg o wartość nachylenia w obydwie strony minimum 7° |  |
|  | Regulacja pochyłu wzdłużnego i poprzecznego musi działać niezależnie od systemu podnoszenia blatu |  |
|  | Kanały wentylacyjne , odciągowe .szczelne ,niezależny od innych podłączeń |  |
|  | Wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich wody i innych ścieków |  |
|  | Kanały wentylacyjne zabezpieczone daszkiem przeciw zalaniu wodą, wyprowadzone wzdłuż dłuższych boków minimum 4 kanały wentylacyjne na stronę , razem minimum 8 wyprowadzeń kanałów wentylacyjnych (kominy wentylacyjne-zasysające) zasysających powietrze) |  |
|  | Blat roboczy perforowany , wykonany z jednej płyty podnoszonej na zawiasach |  |
|  | Blat roboczy perforowany jednopłytowy , posiadający wszystkie krawędzie o kątach rozwartych uniemożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń i ułatwiający czyszczenie i zachowanie higieny |  |
|  | Blat roboczy z rantem okalającym o wysokości minimum 30mm |  |
|  | Całkowita wysokość płyty blat roboczego 50 mm(+-10%) który ma posiadać wpuszczone do środka uchwyty do podnoszenia. Uchwyty musza być bezpieczne bez ostrych krawędzi, zabudowane. |  |
|  | Mechanizm utrzymujący blat roboczy perforowany w pozycji otwartej z mechanizmem zabezpieczającym przed niekontrolowanym opadnięciem |  |
|  | Dostęp do wanny stołu po podniesieniu perforowanego blatu roboczego |  |
|  | stół wyposażony urządzenie hydrauliczne do odsysania płynów , zainstalowane na zlewie , wykorzystujące ciśnienie wody jako napęd . nie dopuszcza się zasilania elektrycznego. |  |
|  | stół wyposażony w wewnętrzny szczelny układ ściekowy-brak jakiegokolwiek połączenia z innymi mediami |  |
|  | centralna kolumna stołu, w której przeprowadzone są wszystkie przewody instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej |  |
|  | W wyposażeniu stołu (100% kompatybilności): Podpórka pod głowę wielopozycyjna minimum 6 pozycji wykonana ze kauczuku lub twardego tworzywa sztucznego-1szt. Podpórka pod nogi -2 pozycyjna -wysokość 20 i 40 cm-1 szt. Nadstawka do sekcjonowania organów z płytą polipropylenową lub teflonową, z odpływem cieczy -1 szt |  |
|  | stół wyposażony w instalację elektryczną dla zasilania elektronarzędzi – minimum 2 hermetyczne gniazda –klasa szczelności min IP 66 |  |
|  | wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg normy europejskiej 10088 |  |
|  | Wszystkie powierzchnie robocze w tym blat i zlew wykończone z dokładnością współczynnika chropowatości minimum Ra 0,32 |  |
|  | Producent stołu musi posiadać dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę -Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresie zarządzania jakością |  |
|  | Producent stołu musi Certyfikat ISO14001;2015 w zakresie zarządzania środowiskowego |  |
|  | Urządzenie ma być nowe w momencie montażu, nie demonstracyjne lub powystawowe |  |
|  | Stół musi posiadać atest higieniczny PZH wydany przez Państwowy Zakład Higieny |  |
|  | Urządzenie nie może być prototypem musi pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
|  | Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta. |  |
| 41 |  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |

.