Basen formalinowy  mobilny na preparaty z hydraulicznie podnoszonym koszem wewnętrznym  – ilość 3 szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Basen w całości wykonany ze stali chromowo-niklowej, materiał 1.4301 |  |
|  | Konstrukcja mobilna na 4-6 zwrotnych kółkach do przewozu dużych ciężarów, Ø minimum 125 mm |  |
|  | pojemnik zewnętrzny z zaworem spustowym i przyłączem dla elastycznego przewodu w obszarze dna pojemnika |  |
|  | Pokrywa z podnoszona z zawiasami, uchwytem oraz uszczelnieniem odpornym na działanie rozpuszczalników |  |
|  | kosz wewnętrzny z perforowanym dnem i perforowanymi ścianami bocznymi |  |
|  | Konstrukcja wzmacniana zabezpieczona przed odkształceniem przy pełnym napełnieniu. |  |
|  | Kosz wewnetrzny wzmacniany wyjmowany wyposazony w dwa uchwyty |  |
|  | Podnoszenie kosza wewnętrznego realizowane przez zespół 4 zsynchronizowanych podnośników hydraulicznych z napędem ręcznym ze składaną korbą |  |
|  | Nośność systemy hydraulicznego podnoszenia minimum 450 kg |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy bez ingerencji człowieka w chwili uruchomienia mechanizmu podnoszącego kosz |  |
|  | Podnosniki hydrauliczne umieszczone poza kuweta z płynem konserwującym. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 800- 850 mm, Szerokość 700-800 mm Długość :1900- 1950 mm |  |
|  | Wymiary kosza wewnętrznego minimum : Wysokość: 400mm, Szerokość 500 mm Długość 1500 mm |  |
|  | Producent urządzenia musi posiadać Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę -Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresie zarządzania jakością , projektowania i produkcji.-załączyć do oferty |  |
|  | Producent urządzenia musi posiadać Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę--Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne zgodnie z normą EN1090-2:2018 dotyczącą procesów spawalniczych -załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie nowe w momencie montażu |  |
|  | Urządzenie nie może być prototypem musi pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
|  | Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta. |  |
| 15 |  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |

.