Piła   taśmowa do kości                                                             ilość:1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Specjalistyczna piła stacjonarna do cięcia kości |
| 2 | Wykonanie ze stali kwasoodpornej |
| 3 | Ostrze automatycznie naciągane (napinane) z systemem odblokowywania pasa transmisyjnego przy tylnej dźwigni |
| 4 | Wszystkie elementy na zewnątrz, także pasy transmisyjne łatwe do demontażu, bez potrzeby używania narzędzi. |
| 5 | mikrowyłącznik bezpieczeństwa |
| 6 | -możliwość regulacji kąta i pochylenia koła transmisyjnego tak poziomo jak i pionowo w sposób zapewniający maksymalny docisk ostrza |
| 7 | -silnik dużej mocy wentylowany i zabezpieczony przed wilgocią 1HP- 900 obr/min |
| 8 | Długość taśmy tnącej minimum 1600mm |
| 9 | Koło transmisyjne minimum 200mm |
|  | Blat minimum 400x500mm |
|  | Wysokość cięcia minimum 240mm |
| 3 | Szerokość cięcia minimum 180mm |
| 4 | Ciężar max 60 kg |
| 8 | Zasilanie 220V/50Hz |
| 9 | Moc 1HP |
| 10 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |