Pompa do konserwacji zwłok, preparatów anatomicznych –PROFESJONALNA   ilość 1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełna nazwę i adres |  |
| Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 | Urządzenie nowe w momencie montażu |

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny |
| --- | --- |
| 1. | Konstrukcja stacjonarna – profesjonalna przeznaczona ściśle do konserwacji zwłok |
| 2. | Urządzenie musi być wyposażone w manometr kontrolny |
| 3. | Urządzenie musi być wyposażone w regulator ciśnienia |
| 4. | Urządzenie musi mieć obudowę stalową kwasoodporną |
| 5. | Urządzenie musi mieć wbudowany zintegrowanym, zbiornikiem na płyny konserwujące o pojemności min. 10 litrów z podziałką wykonanym z przezroczystego odpornego tworzywa lub odpornego szkła |
| 6. | Urządzenie musi być wyposażone w pompę o mocy minimalnej 1/6 HP |
| 7. | Ciśnienie uzyskiwane przez pompę około 15 PSI |
| 8. | Regulacja ciśnienia od 0-15 PSI |
| 9. | Uchwyty transportowe |
| 10. | Filtr siatkowy zainstalowany na ujściu mieszanki konserwującej ze zbiornika głównego |
| 11. | Zawór kontrolny regulowany dużym pokrętłem |
| 12. | Zasilanie 230V/50Hz |
| 13. | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 |
| 14. | W wyposażeniu musi być gruby silikonowy wąż do podawania płynów i komplet kaniul dotętniczych ( proste i zakrzywione min. 8 szt. o różnych średnicach od 1 do 8 mm ) |
| 15. | Pompa typu odśrodkowego z transmisją magnetyczną , przeznaczona do racy z formaliną i jej mieszankami |
| 16. | System mieszania roztworu powinien zapewniać jednorodność podawanych mieszanek płynów konserwujących, mieszanie za pomocą ciśnienia płynu |
|  | W wyposażeniu komplet narzędzi do konserwacji: -haczyk naczyniowy -separator prosty -separator Mcdonald -rozwieracz tkankowy regulowany -penseta anatomiczna -penseta MCInode -penseta nosowa Tilley -penseta naczyniowa prosta -penseta naczyniowa zakrzywiona -penseta Johna hopkinsa -penseta Difenbacha zakrzywiona -rozwieracz szyjny -rozwieracz żylny -kaniula żylna prosta -kaniula żylna zakrzywiona -zacisk naczyniowy -trokar do punkcji średni -uchwyt trokara -szczotka do czyszczenia trokara -trzon do czyszczenia trokara -kaniula do odsysania płynów z trzewi -kaniula nosowa (załączyć zdjęcia narzędzi do konserwacji ) |
| 17. | Opisy techniczne i oryginalne katalogi producenta ze zdjęciami ( nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) |
| 18. | Brak ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta |