Centrala dezynfekcyjna                   ilość 2 sztuk

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
| 1 | urządzenie automatycznie sporządzające roztwory dezynfekcyjne |
| 2 | urządzenie nie może mieć jakiegokolwiek podłączenia do instalacji elektrycznej |
| 3 | stężenie roztworu regulowane minimum od 1 do 2,5% |
| 4 | silnik centrali hydrauliczny działający na zasadzie wykorzystania ciśnienia instalacji wodociągowej bez zasilania elektrycznego! |
| 5 | dozownik hydrauliczny proporcjonalny - przeciwwybuchowy nie wymagający zasilania elektrycznego |
| 6 | stężenie uzyskiwanego roztworu : stałe niezależne od ciśnienia w instalacji wodociągowej |
| 7 | centrala instalowana na ścianie |
| 8 | Przełącznik pracy –dezynfekcja/spłukiwanie |
| 9 | wąż ze spryskiwaczem długość minimum 8m |
| 10 | na końcu węża uchwyt z możliwością regulacji strumienia roztworu dezynfekującego |
| 11 | Waga maximum 10 kg |
| 12 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |