Komora chłodnicza na 4 ciała –				ilość: 1 sztuka

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| L.p. | Podstawowe wymagane parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Komora na 4 zwłok 1drzwiowa |
|  | Zwłoki przechowywane na 4 piętrach |
|  | 1agregat chłodnicze typu Split – umieszczone na zewnątrz budynku , |
|  | Temperatura regulowana w zakresie co najmniej dla przedziałów chłodniczych regulacja minimum -5°C do +10°C |
|  | Instalacja komory chłodniczej modułowej ,zblokowanej |
|  | Budowa komory z paneli nośnych typu „sandwich” posiadających plastikowe niekorodujące zamknięcia mimośrodowe i system uszczelek zapewniające po połączeniu hermetyczność, nie dopuszcza się łączenia paneli za pomocą jakichkolwiek wkrętów , śrub płaskowników czy kątowników a także uszczelniania silikonem czy piankami montażowymi |
|  | Grubość ścian komory 8cm +/-5% |
|  | Ilość miejsc na zwłoki: 4 |
|  | 4 tace na zwłoki o szerokości minimum 66cm |
|  | Tace na zwłoki z szynami usztywniającymi zainstalowanymi na spodniej części |
|  | W celu zachowania najwyższych standardów higieny tace na zwłoki wykonane technologią głębokiego tłoczenia , nie dopuszcza się spawów w narożnikach tacy |
|  | Zasilanie elektryczne 230V |
|  | Drzwi w świetle: wysokość minimum 2000mm , szerokość 750-800mm, |
|  | Drzwi i ościeżnice z podwójnymi uszczelkami. |
|  | Wymiary komory zewnętrzne maksymalnie : wysokość 260cm , szerokość;120 cm, głębokość:236 cm |
|  | Komory przystosowane do przechowywania zwłok na ruchomych paletach ( tacach), układanych i wyjmowanych przy pomocy wózka transportowego z hydraulicznym podnoszeniem pomostu roboczego , |
|  | Komora wyposażona w oświetlenie wewnętrzne sterowane z panela sterującego monobloku chłodniczego |
|  | Panele sterowania elektroniczne z czytelnym wyświetlaczem temperatury i piktogramami |
|  | Konstrukcja komór chłodniczych zapewniająca swobodny dostęp do środka dla obsługi w celu mycia i dezynfekcji bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów (brak poprzecznych elementów utrudniających poruszanie się we wnętrzu komory) |
|  | Stelaże wewnętrzne o konstrukcji umożliwiającej ich łatwy demontaż i wyniesienie z komory , bez elementów na stałe przytwierdzonych do komory naruszających konstrukcje paneli chłodniczych- nie dopuszcza się przykręcania elementów do ścian |
|  | Cała komora -Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej typ 1.4301 |
|  | Komora wyposażona w system automatycznego powiadomienia o awarii- niekontrolowanym wzroście temperatury za pomocą SMS -automatycznie rozsyłanych do co najmniej 5 numerów tel. komórkowych |
|  | system automatycznego powiadomienia o awarii umożliwiający Użytkownikowi dowolne programowanie progu alarmowego |
|  | System automatycznego powiadomienia o awarii posiadający niezależną sondę temperatury |
|  | Komora wyposażona w system dekontaminacji powietrza wewnątrz. |
|  | Dekontaminacja powietrza oparta o 3 stopniową technologię za pomocą:„zimnej plazmy” ,i dekontaminacji za pomocą promieni UV |
|  | Jednostka dekontaminacyjna pracująca co najmniej w zakresie temperatur -20°C do +30°C |
|  | Zasilanie jednostki dekontaminacyjnej bezpieczne, maksymalnie 12V ,zużycie energii elektrycznej maxymalnie 20W/godz.. |
|  | Hałas emitowany przez jednostkę dekontaminacyjną max. 40 dB |
|  | Skuteczność dekontaminacji powietrza na poziomie minimum 99,5%. Załączyć opis technologii systemu dekontaminacji wraz z oryginalnym folderem producenta urządzenia dekontaminacyjnego zawierającym zdjęcia ( nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami ) na dowód , że urządzenie nie jest prototypem i posiada deklarowane parametry techniczno-użytkowe. |
|  | przedział chłodniczy komory wyposażony w cyfrowy przenośny rejestrator temperatury umieszczony wewnątrz komory. |
|  | Urządzenie- rejestrator temperatury z oprogramowaniem i możliwością podłączenia do komputera PC i dającym możliwość tworzenia wykresów ,analizy danych , wizualizacji , tworzenia wykresów , wydruków z możliwością eksportu do aplikacji Windows |
|  | Urządzenie o częstotliwości pomiaru co najmniej co 10 min |
|  | Urządzenie-rejestrujące z pamięcią co najmniej 3000 zapisów , zasilany baterią litową o trwałości co najmniej 30 dni – niezależny od zasilania sieciowego ,. Zaników zasilania czy spadku napięcia sieciowego |
|  | Urządzenie rejestrujące pracujące w zakresie temperatur co najmniej -10°C do + 40°C |
|  | Dołączyć do oferty folder lub opis techniczny urządzenia rejestrującego ze zdjęciami na potwierdzenie, że oferowany rejestrator nie jest prototypem i i posiada deklarowane parametry techniczne |
|  | W wyposażenie komory chłodniczej na zwłoki-musi wchodzić wózek-podnośnik załadowczo-wyładowczy o poniższych parametrach |
|  | Płynna regulacja wysokości za pomocą układu hydraulicznego o napędzie nożnym |
|  | Pompa nożna ze składanym pedałem pompującym w momencie przestoju |
|  | Sterowanie szybkością opuszczanie za pomocą nożnej dźwigni- możliwość regulacji tempa opuszczania bez manewrowania ręcznymi zaworami |
|  | Nośność minimum 200 kg, |
|  | Podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący gwarantujący dobry rozkład sił i długą żywotność |
|  | Zakres podnoszenia od najniższego stanowiska chłodni do najwyższego stanowiska |
|  | Hamowanie i blokada wszystkich kół |
|  | Konstrukcja dostosowana do przewożenia zwłok na tacach takich jak w komorze chłodniczej |
|  | Platforma nośna dla tac wyposażona w 5-6 wałków łożyskowanych o szerokości 38-40 cm |
|  | Taca ociekowa bezpośrednio umieszczona pod platformą nośna, zamocowana na stałe |
|  | W tacy ociekowej odpływ z zaworem |
|  | Samoczynna blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka – blokada niezależna od operatora unieruchomiająca tace ze zwłokami po jej wprowadzeniu na wózek |
|  | Wymiary zewnętrzne: długość max.215 cm. x szerokość max; 70cm |
|  | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej typ 1.4301 |
|  | Producent wózka-podnośnika musi posiadać Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę -Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresie zarządzania jakością , projektowania i produkcji. załączyć do oferty |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. - Wymaganie dotyczy wszystkich elementów składających się na zamówienie tj.komory chłodniczej , urządzenia dekontaminacyjnego , ,urządzenia rejestracji temperatury., wózka-podnośnika załadowczo- o poniższych parametrach |