Lampa operacyjna bezcieniowa podwójna sufitowa				2 SZT.

| Pełna nazwa urządzenia (podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model, nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać) |  |
| Rok produkcji 2026 |  |

| I. | Lampa operacyjna z kamerą - 1 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Dwukopułowa operacyjna Lampa wykonana w technologii LED emitująca białe światło o różnej temperaturze barwowej |
| 2 | Lampa główna o parametrach: |
| 2.1 | Czasze lamp wykonane z odlewów aluminiowych pokrytego odporną powłoką z tworzywa |
| 2.2 | Lampa posiadająca funkcję świecenia w minimum. 3 trybach (minimum. 1 tryb endoskopowy) |
| 2.3 | Regulacja temperatury barwowej w zakresie min. od 3500K do 5000 K w co najmniej 6 krokach |
| 2.4 | Konstrukcja czaszy przystosowana do pracy z nawiewem laminarnym |
| 2.5 | W wyposażeniu autoklawalne wymienne uchwyty-2 szt. |
| 2.6 | Natężenie oświetlenia (klux) minimum 160 klux |
| 2.7 | Regulacja natężenia (klux) minimum 80-160 klux w minimum 12 krokach |
| 2.8 | Współczynnik oddawania barw CRI(Ra) minimum 95 |
| 2.9 | R9 minimum 91 |
| 2.10 | Regulowane pola oświetlenia w zakresie (mm) minimum 150-350mm |
| 2.11 | Wgłębność oświetlenia (mm) minimum1200mm |
| 2.12 | Zużycie energii dla jednej czaszy max 80W |
| 2.13 | Żywotność układu świetlnego minimum 50,000 godz. |
| 2.14 | Moc żarówki LED(W) Maksymalnie 1W |
| 2.15 | Ilość źródeł światła LED: 75 szt. (+-10%) |
| 2.16 | średnica czaszy 65-70 cm |
| 3 | Lampa satelitarna |
| 3.1 | Czasza lampy wykonane z odlewów aluminiowych pokrytego odporną powłoką z tworzywa |
| 3.2 | Lampa posiadająca funkcję świecenia w 4 trybach do wyboru przez operatora ENDOSKOPOWY/POWIERZCHNIOWY/WGŁĘBNY/NORMALNY W trybie endoskopowym świecące do 10 % żródeł światła LED W trybie powierzchniowym świecące 50-70% źródeł światła LED W trybie wgłębnym świecące 75-95 % źródła światła LED W trybie normalnym święcące wszystkie źródła światła LED- 100% |
| 3.3 | Regulacja temperatury barwowej w zakresie min. od 3500K do 5000 K w co najmniej 6 krokach |
| 3.4 | Konstrukcja czaszy przystosowana do pracy z nawiewem laminarnym |
| 3.5 | W wyposażeniu autoklawalne wymienne uchwyty-2 szt. |
| 3.6 | Natężenie oświetlenia (klux) minimum 140 klux |
| 3.7 | Regulacja natężenia (klux) minimum 60-140 klux |
| 3.8 | Współczynik oddawania barw CRI(Ra) minimum 95 |
| 3.9 | Współczynnik R9 minimum 91 |
| 3.10 | Regulowane pola oświetlenia w zakresie (mm) minimum 150-350mm |
| 3.11 | Wgłębność oświetlenia (mm) minimum 1200mm |
| 3.12 | Zużycie energii dla jednej czaszy max 50 W |
| 3.13 | Żywotność układu świetlnego minimum 50,000 godz. |
| 3.14 | Moc żarówki LED(W) Maksymalnie 1W |
| 3.15 | Ilość źródeł światła LED: 45 szt. (+-10%) |
| 3.16 | średnica czaszy max 50 cm |
| 3.17 | Lampa wyposazona w 4 ramiona |
| 4.1 | Kamera Hd zainstalowana na osobnym ramieniu |
| 4.2 | Parametry kamery HD: |
| 4.3 | Rozdzielczość Min 720p |
| 4.4 | Zoom optyczny min 10x |
| 4.5 | Zoom cyfrowy min 12x |
| 4.6 | Autofocus |
| 4.7 | Automatyczny balans bieli |
| 5 | Monitor kontroli min 19” zainstalowany na osobnym ramieniu |
| 6 | Automatyczny balans bieli |
| 7 | Wyjście HD-SDI |
| 8 | Sterowanie zoomem kamery poprzez dedykowany panel |
|  | Kamera lampy w pełni współpracyjąca z systemem wizyjnym POST MORTEM |
| 21 | Oferent zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje poszczególnych elementów systemu na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |