Myjnia –dezynfektor		ilość 1szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRYTECHNICZNO-FUNKCJONALNE |
| --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe- do ustawienia na blacie |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. |
|  | Poziom dezynfekcji A0= 600 i A0 = 3000 |
|  | Pojemność komory: 50-51 litrów |
|  | Ilość poziomów mycia: 1 |
|  | Ilość ramion myjących: 2 |
|  | Ilość programów myjących: 5 |
|  | Suszenie: w standardzie |
|  | Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy |
|  | Wbudowany rejestrator cykli mycia i dezynfekcji |
|  | Zapis cykli dezynfekcji na pamięci USB w formacie PDF |
|  | Praca w sieci LAN, zdalny dostęp on-line |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 52,00 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 52,60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 59,80 cm |
|  | Waga: do 44 kg |
|  | Przyłącze elektryczne: 220-240V, 50Hz, 10 amp |
|  | Myjnia wyposażona w niezależny kontroler dozowania środków chemicznych |
|  | Myjnia wyposażona w: - kosz wsadowy – 1 szt. - koszyk 17,8 x 3,2 x 27,5 cm – 2 szt. - płyn myjący – 1 szt. - zapis cykli na PenDrive |
|  | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. |
|  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. |
|  | Jedna pompa detergentu |
|  | Jeden zintegrowany płyn myjąco- dezynfekujący |
|  | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. |
|  | Automatyczny przebieg procesu. |
|  | Dokumentacja techniczna i serwisowa (dostarczona przy dostawie) |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne |