Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry kapsułowe – szybkość dyfuzji (difusion rate) co najmniej 5ml/min, opakowanie po 5 sztuk, łącznie 5 zestawów | Wymaga się dostawy pięciu zestawów filtrów kapsułowych o wielkości roboczej odpowiadającej rozmiarowi 8, pakowanych po 5 sztuk w zestawie. Filtry muszą być przeznaczone do filtracji cieczy w warunkach laboratoryjnych i procesowych, z zastosowaniem membrany hydrofilowej o układzie dwuwarstwowym, zapewniającej wysoką chłonność zanieczyszczeń i niski spadek ciśnienia podczas pracy. Powierzchnia filtracyjna pojedynczego elementu: około 0,1 m² lub równoważna funkcjonalnie. Układ filtracyjny: asymetryczna membrana dwuwarstwowa z polieterosulfonu (PES) do filtracji drobnej i końcowej, o konfiguracji porów odpowiadającej filtracji sterylizującej 0,45 µm + 0,2 µm lub rozwiązanie równoważne pod względem funkcjonalnym. Materiał membrany: hydrofilowy polimer o szerokiej kompatybilności chemicznej, odpowiedni do kontaktu z roztworami wodnymi, buforami, pożywkami, wodą oczyszczoną oraz wybranymi roztworami procesowymi. Obudowa i elementy konstrukcyjne: materiały przeznaczone do zastosowań procesowych, w szczególności tworzywa kompatybilne z filtracją cieczy oraz z typowymi procedurami dezynfekcji i sterylizacji. Zakończenie przyłączeniowe: 1/2" single stepped hose barb po stronie przyłącza roboczego lub rozwiązanie równoważne zapewniające zgodność z wymaganym systemem wężowym. Konfiguracja przyłączy powinna umożliwiać bezpośredni montaż w układzie z przewodami elastycznymi bez konieczności stosowania niestandardowych adapterów. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie różnicowe: co najmniej 4-5 bar przy 20°C dla filtrów kapsułowych lub parametr równoważny. Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie: co najmniej 2 bar przy 20°C lub parametr równoważny. Produkt powinien nadawać się do autoklawowania w temperaturze do 134°C; dopuszcza się także warianty przewidziane do sterylizacji radiacyjnej, o ile spełniają wymagania użytkowe Zamawiającego. Każdy element powinien być poddany kontroli integralności przez producenta lub posiadać dokumentację potwierdzającą badanie odpowiednie dla filtrów sterylizujących. Produkt powinien być niepirogenny oraz spełniać wymagania jakościowe właściwe dla zastosowań w filtracji cieczy procesowych i laboratoryjnych. Filtry muszą być dostarczone jako wyroby fabrycznie nowe, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych zabezpieczających wyrób przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem. Wraz z dostawą wymagane jest przekazanie dokumentacji technicznej potwierdzającej parametry użytkowe, zgodność materiałową, warunki sterylizacji, ograniczenia eksploatacyjne oraz sposób identyfikacji partii. |  |  |
| 2 | Filtry kapsułowe – stopień dyfuzji co najmniej 2ml/min, opakowanie po 5 sztuk, łącznie 2 zestawy | Wymaga się dostawy dwóch zestawów filtrów kapsułowych o wielkości roboczej odpowiadającej rozmiarowi 5, pakowanych po 5 sztuk w zestawie. Filtry muszą być przeznaczone do pracy z cieczami w skali laboratoryjnej i małoprocesowej, wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy element filtracyjny o wysokiej skuteczności zatrzymywania cząstek i drobnoustrojów przy zachowaniu niskiego oporu przepływu. Powierzchnia filtracyjna pojedynczego elementu: około 0,03 m² lub równoważna funkcjonalnie. Konstrukcja filtracyjna: układ membranowy z asymetryczną membraną dwuwarstwową z polieterosulfonu (PES) przeznaczoną do wysokosprawnej filtracji cieczy, z warstwą wstępną i końcową odpowiadającą klasie filtracji 0,45 µm + 0,2 µm lub rozwiązaniu równoważnemu. Materiał membrany: hydrofilowy materiał polimerowy do filtracji cieczy, zapewniający szeroką zgodność chemiczną i możliwość stosowania w kontaktach z roztworami wodnymi, mediami, buforami oraz innymi typowymi cieczami laboratoryjnymi. Zakończenie przyłączeniowe: stepped hose barb, odpowiednie do podłączenia przewodów elastycznych stosowanych w układach filtracyjnych. Konstrukcja przyłączy powinna umożliwiać szczelny montaż w układzie wężowym i bezpieczną pracę przy wymaganych parametrach przepływu. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie różnicowe dla filtrów kapsułowych: co najmniej 4 bar przy 20°C lub parametr równoważny. Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie: co najmniej 2 bar przy 20°C lub parametr równoważny. Produkt powinien być przystosowany do autoklawowania w temperaturze do 134°C, a tam, gdzie dotyczy - do jednorazowej sterylizacji radiacyjnej, zgodnie z dokumentacją producenta. Każdy filtr powinien posiadać identyfikację partii i oznaczenie kierunku przepływu. Wymagana jest dokumentacja potwierdzająca jakość materiałową, parametry pracy, dopuszczalne warunki sterylizacji oraz zakres zastosowań. Oferowane filtry mają być przeznaczone do zastosowań związanych z filtracją pożywek, buforów, wody, roztworów procesowych i innych cieczy wykorzystywanych w laboratoriach, badaniach lub procesach przygotowawczych. Dopuszcza się wyłącznie produkty równoważne funkcjonalnie, spełniające wszystkie wymagania techniczne i jakościowe wskazane w niniejszym opisie. |  |  |

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony)  
w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

- W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności.   Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)