Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 1. Aparat Sokołowskiego – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Aparat nowy, nie powystawowy |
|  | Mobilny aparat wyciągowy do nastawiania i zaopatrywania złamań kości nadgarstka i przedramienia na stabilnej podstawie stojącej na podłodze, podstawa pięcioramienna zapewniająca stabilność aparatu w pozycji horyzontalnej |
|  | Zakres regulacji wysokości żurawia w zależności od wielkości przedramienia - zakres regulacji zmiany kąta nachylenia żurawia -5°-95°, - zakres regulacji wysokości kolumny aparatu 400mm (± 5 mm), - zakres regulacji podstawy podpórki ramienia 500 mm (± 5 mm), - zakres regulacji siły wyciągowej mechanizmem śrubowym 200mm (± 5 mm), urządzenie umożliwiające rotację przedramienia i dłoni przegubem kulowym jak również pozwalające zablokować klamrę wyciągową w dowolnym położeniu. |
|  | Aparat wykonany z rur i prętów ze stali nierdzewnej polerowanej |
|  | Klamra wyciągowa w kształcie podkowy do chwytu dłoni za palce |
|  | Osłona chwytu za palce wykonana z profilowanej miękkiej gumy silikonowej uniemożliwiającej wyślizgnięcie się palców w trakcie zabiegu |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 2. Napęd ortopedyczny –1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji, nowa |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) – realizowany przełącznikiem w napędzie |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.63Nm |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270 obr/min na wszystkich nasadkach |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.3 Nm |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25 mm |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.9 V |
|  | Metody sterylizacji – parowa, plazmowa, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 (lub równoważna) – ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C |
|  | Waga napędu: 1,09 kg |
|  | Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa z kluczykiem, z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu synthes mały |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu synthes duży |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu hudson/modifield trinkle |
|  | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.9 V |
|  | Metody sterylizacji – parowa, plazmowa, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej |
|  | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 (lub równoważna) - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80°C |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C |
|  | Maksymalna waga piły oscylacyjnej: 1,5 kg |
|  | Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej |
|  | Ładowarka do akumulatorów 6-portowa |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do sześciu akumulatorów |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów |
|  | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu |
|  | Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii. |
|  | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min |
|  | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min |
|  | Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V, 1,43A, 50-60Hz |
|  | Izolowany port diagnostyczny zapewniający komunikacje z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu |
|  | Liczba ogniw akumulatora - 6 |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu |
|  | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora), |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa, |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów |
|  | Napięcie wyjściowe 9.9V |
|  | Pojemność (Moc): 21.8 Wh/2.2 Ah |
|  | Waga: max 0,5 kg |
|  | Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora |
|  | Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem |
|  | Dedykowany pojemnik do sterylizacji z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami |
|  | Wymiary maksymalne tacy wewnętrznej, na 2 napędy z oferowanego zestawu, rozmiar 1/1 |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu |
|  | Pokrywa wewnętrzna, rozmiar 1/1 |
|  | Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 1/1 do oferowanego zestawu |
|  | Napęd wiertarski akumulatorowy do małych i średnich kości |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego |
|  | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi: 0 - 1500 obr/min |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi): 0 - 300 obr/min |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi: 3.6 Nm |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania: 18.0 Nm |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu : 4.25 mm |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: NiMH, NiCd |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy |
|  | Metody sterylizacji – parowa, plazmowa, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 (lub równoważna) - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C |
|  | Waga napędu: 580 g |
|  | Nasadka CD do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm |
|  | Nasadka CD do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm |
|  | Nasadka wiertarska CD mały Synthes (AO) |
|  | Nasadka wiertarska CD Jacobs 6.4mm z kluczem |
|  | Nasadka wolnoobrotowa Hudson Modified Trinkle |
|  | Nasadka piła oscylacyjna (strzałkowa) duże AO wolnoobrotowa |
|  | Pokrywa wewnętrzna Basis, rozmiar 1/2 |
|  | Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar 1/2 |
|  | Taca na napęd |
|  | Liczba ogniw akumulatora – 3, pojemność (moc): 10,9 Wh/1.1 Ah |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 3. Opaska pneumatyczna– 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Automatyczna opaska uciskowa, nowa |
|  | Wyposażona w dwa kanały robocze: kanał do bezkrwawego pola i kanał do podania znieczulenia miejscowego |
|  | Wymiary: wysokość 186 mm x szerokość 263 mm x głębokość 226 mm (± 10 mm) |
|  | Napięcie sieci: 100-240 VAC |
|  | Częstotliwość sieci: 50-60 Hz |
|  | Pobór mocy:130 VA |
|  | Typ baterii: litowo-jonowa (14,4 V - 93,6 Wh) |
|  | Czas pracy rezerwowej na baterii: ok. 8 h przy pełnym naładowaniu |
|  | Czas ładowania baterii: ok. 3 h w temperaturze otoczenia 20°C |
|  | Zakres regulacji: 80 - 500 mmHg w krokach co 5 mmHg |
|  | Zakres regulacji ciśnienia: 0 / +5 mmHg (od wartości zadanej), służy do blokowania przepływu krwi w kończynach pacjenta podczas operacji ortopedycznych |
|  | Dokładność wyświetlania: ±5 mmHg |
|  | Alarm czasowy: możliwość ustawienia w zakresie 15 - 120 minut w krokach co 5 minut (akustyczny i optyczny) |
|  | Wyświetlacz: LED – ciśnienie, czas i alarmy wizualne |
|  | Złącze: spiralny przewód łączący o długości 3 metrów z szybkozłączką |
|  | Wyświetlacz: 8“ WVGA (800 x 480 pikseli) TFT z LED |
|  | Czujnik dotykowy: pojemnościowy, reaguje na dotyk |
|  | Wózek z koszykiem z blokadą kółek (przyciskiem nożnym). |
|  | Mikroprocesor |
|  | Wbudowany akumulator |
|  | Pneumatyczne rękawy uciskowe |
|  | Mankiet uciskowy, pojedynczy, wielorazowy, pokryty materiałem; ROZMIAR 46 cm (18“) x 12 cm (4.7“), 2 szt. |
|  | Mankiet uciskowy, pojedynczy, wielorazowy, pokryty materiałem; stożkowy ROZMIAR: 86 cm (34“) x 12 cm, 2 szt. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 4. Stolik ortopedyczny – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| - 1 | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej, nowy, nie powystawowy |
|  | Podstawa T-kształtna |
|  | Podstawa z 3 kołami skrętnymi w obudowie z tworzywa sztucznego, każde z blokadą o śr. 75 mm |
|  | Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu, uchylny na przegubie kulowym, blokowany dźwignią |
|  | Wymiary całkowite (szerokość x głębokość x wysokość) 450 x 450 x 650-950 mm (± 5 mm) |
|  | Wymiary blatu 450 x 450 (± 5 mm), przepuszczający promienie RTG |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu 685 x 435 mm (± 10 mm) |
|  | Zagłębiany blat posiadający specjalnie profilowane ranty powierzchni roboczej, które zapobiega zsuwaniu się leżących na nim przedmiotów |
|  | Wysokość blatu regulowany dźwignią nożną |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 650-950 mm (± 5 mm) |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu max. 15kg |
|  | Waga stolika max. 25 kg |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 5. Stół do gipsowania –1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Stół elektrohydrauliczny do gipsowania z mechaniczną blokadą kół, nowy, nie powystawowy |
|  | Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową |
|  | Segment nożny dwudzielny |
|  | Wszystkie ruchome sekcje są regulowane za pomocą sprężyny gazowej |
|  | Parametry techniczne: - długość: 2060 mm (±10 mm), - szerokość (z szynami bocznymi): 520 (590) (±10 mm), - grubość tapicerki: 50 mm - wysokość: 720-1070 mm (±10 mm), - przechył boczny ± 25°, - przechył płyty pleców: 40/+80° - przechył płyty nóg: -90/+20°, - przechył płyty podgłówka: -90/+45° - udźwig (w pozycji odwrotnej) min. 170 kg, - bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg, - czas trwania regulacji wysokości: 40 sek., - regulowane sekcje: 3, - kółka: Ø 75 mm, - układ hamulcowy: centralny, - przechył trendelenburg: 30°, - przechył anty-trendelenburg: 30°, - pozycja re-flex: 110°, - pozycja flex: 220°, - wypiętrzenie klatki piersiowej: 120 mm, - 3 panele kontrolne, w tym panel zdalny, - panel na kolumnie i przełącznik nożny, - podgłówek, podpory nóg (lewa/prawa). |
|  | Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy) |
|  | Materiał tapicerki dezynfykowalny, skóropodobny |
|  | Kolor tapicerki - min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

OFERTA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część 6. Fotel  transportowy – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Fotel do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg |
|  | Długość całkowita fotela max. 1050 mm |
|  | Szerokość całkowita fotela max.750 mm |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod kątem 90° niezależnie od wzrostu personelu. |
|  | Wózek wyposażony w pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm, antystatyczne oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny o konstrukcji zamkniętej |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. |
|  | Wyprofilowane podłokietniki odchylane poza oparcie pleców. |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki, powlekane materiałem antypoślizgowym. |
|  | Podpórki na łydki |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela. |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. |
|  | Uchwyty na worki na mocz |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. |
|  | Uchwyt na butle w tlenowa |

| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak, |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| Vat %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego