Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr 1/2026

Zamówienie obejmuje zakup systemu medycznego PACS wraz z systemem wizualizującym radiologicznym, wymaganymi systemami sprzętowymi, licencjami oraz integracją z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS oraz integracją z Platformą Usług Inteligentnych /PUI/.

Zamówienie składa się z dwóch części. Każdy z Wykonawców może składać oferty na jedną lub obie części.

Zamawiający posiada działający system HIS/RIS firmy Kamsoft. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza jego wymiany, a przedmiotem zamówienia jest jego integracja z zamawianym systemem PACS.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część I – dostawa, instalacja i integracja oprogramowania,

Część II – dostawa i instalacja sprzętu serwerowego.

### Część I – dostawa, instalacja i integracja oprogramowania

| Pozycja | OPROGRAMOWANIA |
| --- | --- |
| 1 | System serwerowy PACS |
| 2 | Systemy wizualizacyjne radiologiczne diagnostyczne DICOM - Specyfikacja systemu przeglądarki radiologicznej diagnostycznej jako aplikacja - Specyfikacja systemu przeglądarki radiologicznej diagnostycznej w technologii web’owej |
| 3 | Integracja z Platformą Usług Inteligentnych /PUI/ |

#### 1.1 Szczegóły przedmiotu zamówienia do obsługi systemu serwerowego PACS

System będzie realizował scentralizowaną archiwizację danych medycznych gromadzący obrazy medyczne DICOM i inne zapisane dane niezależne od formatu zapisu, np. dodatkowe filmowe serie medyczne czy dokumenty PDF.

Służył będzie radiologom oraz klinicystom do opisu / prezentacji danych medycznych pacjentów. Poniższe warunki muszą być spełnione do prawidłowej pracy radiologów, klinicystów i pracowników administrujących:

- oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

- system PACS, a także jego składowe, do realizacji projektu wymaga zwirtualizowania maszyny/maszyn na komercyjnym systemie wirtualizacyjnym Proxmox VE lub równoważnym

- licencje do obsługi systemu, systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji Proxmox VE lub równoważnym dostarcza dostawca na minimalny okres 36 miesięcy

- realizacja systemu PACS z licencja na minimum 25 000 badań rocznie oraz liczbę jednocześnie pracujących użytkowników nie mniejsza niż 30 licencji

- oprogramowanie dostarczane z bezterminową licencją na użytkowanie

- konieczna jest integracja systemu PACS z bieżącym systemem HIS/RIS firmy Kamsoft Somed. To Wykonawca realizuje integrację protokołem HL7 pomiędzy systemem PACS, a posiadanym systemem RIS

- system umożliwia pełną obsługę administracyjną, umożliwia dopisywanie dodatkowych urządzeń generujących obrazy do systemu PACS oraz Worklist przez przeszkolonego użytkownika - Wykonawca nie pobiera za te działania dodatkowego wynagrodzenia

- moduł MWL działa w pełnym obiegu danych, czyli: dane odebrane z HIS/RIS są nanoszone na listę roboczą dla modalności lub wskazanego aparatu, lista trafia na sprzęt radiologiczny, realizowane jest badanie, obraz wysyłany jest do PACS, system informuje HIS/RIS o wykonanym badaniu i możliwości jego opisu oraz usuwa pozycje zrealizowaną z Worklist’y

- system  ma możliwość integracji poprzez wywołanie systemu PACS z systemów HIS/RIS

- funkcjonalność administracyjna - system umożliwia pełna obsługę administracyjna, w tym:

  - dopisywania nieograniczonej ilości urządzeń generujących obrazy do systemu PACS, pełna obsługa MWL,

  - zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami,

  - zarządzanie badaniami,

  - zarządzanie log’ami /audyt systemu - wyszukiwanie, podgląd dziennika, eksportowanie do np. CSV, XLS/,

  - eksport danych obrazowych oraz importem danych obrazowych i plików w innych formatach, które mogą być dopisane do badania pacjenta,

  - możliwość wyszukiwania, podglądu oraz manualną edycję metadanych DICOM w tagach pacjenta, bądź serii, eksport wszystkich metadanych do pliku tekstowego,

  - wyszukiwanie i weryfikacja kartotek pacjentów wraz z wiadomościami integracyjnymi HL7 ORM/ORU zawierające informacje o: ostatnim zapisanym w systemie PACS statusie badania, dostępności obrazów, opisie badania,

  - łączenie kartotek pacjentów w jedną kartotekę, możliwość rozłączenia błędnie połączonych kartotek,

  - możliwość wyznaczenia ścieżek sieciowych do realizacji archiwizacji badan względem zadanej reguły,

  - obsługa nieograniczonych modalności obrazowych, w tym: CT, MR, CR, DX, MG, NM, OT, IVUS, ECG, PT, SC, US, XA

  - system PACS musi współpracować z nieograniczoną ilością zewnętrznych archiwów DICOM,

  - obsługa kopii zapasowych konfiguracji, baz danych, archiwizacji na dwie niezależne lokalizacje macierzowe

  - możliwość wykonywania dowolnych zapytań SQL na bazie danych systemu PACS. System będzie pobierał dane tylko do odczytu, np.:

    - szczegółowy wykaz operacji wykonanych na badaniu,

    - wykaz stacji roboczych ostatnio podłączonych do serwera PACS

    - wykaz podstawowych parametrów opisujących rozmiar bazy danych systemu PACS: liczba badań, badania zapisane wczoraj, liczba badań nie powiązanych ze zleceniem z systemu HIS/RIS, całkowita liczba zleconych procedur, liczba badań wewnętrznych i zewnętrznych, liczba aktywnych i nieaktywnych kartotek pacjentów, liczba użytkowników i kontaktów

    - wykaz pacjentów z największą liczbą badań

    - wykaz instancji badania, z wyszczególnieniem miejsca przechowywania i rozmiaru na dysku

    - wykaz wszystkich miejsc w których badanie jest zapisane

    - wykaz operacji zapisanych w kolejkach systemowych

Szkolenia

- Instruktaż użytkowników w zakresie dostarczanego oprogramowania

- Szkolenie z obsługi administracyjnej sytemu

- Szkolenie dla poszczególnych grup użytkowników z dedykowanych modułów systemu

Gwarancja

- Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie trwania umowy 36 miesięcy

- Usługi gwarancyjne świadczone w systemie 7/24

- Usługi serwisowe w zakresie gwarancji obejmują konserwację (w przypadku sprzętu objętego Wsparciem technicznym), oprogramowanie, aktualizację (Update) oprogramowania, komponentów platformy sprzętowej oraz interfejsów komunikacyjnych ze zintegrowanymi systemami firm trzecich

- Zdalna diagnostyka będzie świadczona za pośrednictwem sieci VPN dostarczonej przez Wykonawcę lub sieci zastępczej udostępnionej przez Zamawiającego

- Zgłoszenia serwisowe mogą być przesyłane poprzez specjalną stronę www do zgłoszeń, którą obsługuje Wykonawca a także rezerwowy adres emailowy do Działu Obsługi Klienta

- Gwarantowane czasy reakcji oraz naprawy:

  - kategoria zgłoszenia: Krytyczna (P1), czas reakcji nie większy niż 8h

  - kategoria zgłoszenia: Wysoka (P2), czas reakcji nie większy niż 24h

  - kategoria zgłoszenia: Normalna (3), czas reakcji nie większy niż 96h

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Wdrożenie

Całość instalacji, konfiguracji, czyli pełne wdrożenie realizuje Dostawca w konsultacji z Zamawiającym.

Termin zakończenia prac wdrożeniowo instalacyjnych potwierdzonych protokołem odbioru: do 15 maja 2026 r.

Dostawa

W pełni kompletne oprogramowanie oraz realizacja wdrożenia, zostanie dostarczony i skonfigurowane pod wskazanym adresem Zamawiającego. Zostaną dostarczone także instrukcje do oprogramowania, konieczne licencje do wszystkich systemów oprogramowania.

Adres dostawy: Borowa 14/18, 05-400 Otwock

#### 1.2.A Systemy wizualizacyjne - przeglądarka radiologiczna diagnostyczna DICOM

System Dicom VNA (Vendor Neutral Archive) jako scentralizowany system do archiwizacji danych medycznych gromadzący obrazy DICOM i inne dane zapisane w innych formatach, np. filmy czy dokumenty PDF.

| LP | Funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | System wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). |
|  | Funkcjonalność oprogramowania wizualizacyjnego klienta radiologicznego działają na systemie operacyjnym Windows 10/11 posiadanym przez Zamawiającego |
|  | System umożliwia jednoczesną pracę dla użytkowników: - w roli radiologa - w roli technika elektroradiologa - w roli sekretarki medycznej - w roli lekarza klinicysty - w roli administratora |
|  | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi |
|  | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 w wersji minimum 2.3 |
|  | System obsługuje standard UTF-8 |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, PRINT |
|  | System posiada możliwość generowania DICOM Modality Worklist z obsługą polskich znaków diaktrycznych oraz z możliwością wyłączenia jej obsługi na konkretny aparat |
|  | System posiada możliwość generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz wprowadzonego w module radiologicznym |
|  | Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do oprogramowania po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się a także wyloguję po wyznaczonym czasie dla braku aktywności |
|  | System umożliwia automatyczne wyświetlanie listy poprzednio wykonanych badań pacjenta znajdujących się w zewnętrznym archiwum zintegrowanym z systemem PACS poprzez zdefiniowanie dedykowanych kryteriów wyświetlania, w tym po kryteriach łącznych: - Id Pacjenta, Nazwisko, Imię, Data urodzenia Konfiguracja jest możliwa na poziomie danego użytkownika/loginu |
|  | System musi umożliwiać oznaczanie badań i przypisywanie ich do Tagów musi umożliwiać późniejsze ich wyszukiwanie (np. badania kliniczne, badania do prac naukowych.) |
|  | System posiada funkcje projektowania szablonów treści opisu oraz wykorzystania ich do automatycznego uzupełniania treści opisu. |
|  | System posiada funkcję projektowania szablonu opisu strukturalnego z wykorzystaniem: - narzędzi formatowania tekstu wbudowanym edytorem tekstu - tabel - podziału na sekcje z uwzględnieniem oznaczenia sekcji jako koniecznej do wypełnienia - predefiniowanych wzorców - pól, które należy uzupełnić - zmiennych (np. dzisiejsza data, bieżąca godzina, wartość z bazy danych systemu np. lekarz/e opisujący) |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania tomograficzne z kontrastem. |
|  | System posiada możliwość opisywania badań radiologicznych poprzez wbudowany moduł opisowy. |
|  | Wszystkie opisy badań przechowywane są bezpośrednio w module radiologicznym |
|  | System posiada możliwość automatycznego otwarcia kolejnego badania z dynamicznej listy po zakończeniu opisu poprzedniego badania. |
|  | System posiada możliwość wyeksportowania opisu badania w formie wydruku |
|  | System posiada możliwość wydruku badań i jego konfiguracji na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print |
|  | Funkcja nagrywania na lokalnej nagrywarce stacji roboczej płyt CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC. Można nagrać np. całe badanie, obrazy kluczowe, wskazane serie. |
|  | Funkcja importowania plików graficznych NON-DICOM do zlecenia lub istniejącego badania z rozszerzeniem min.: jpg, png, pdf, bmp, tiff, gif. Importowany plik zostanie zapisany jako nowa seria badania |
|  | Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR Możliwość import badania z nośnika USB/CD/DVD bez pliku DICOMDIR |
|  | Możliwość importu badania z lokalnego dysku oraz zewnętrznego zdefiniowanego PACS poprzez wskazanie ścieżki do folderu z badaniem. |
|  | System posiada możliwość scalenia dwóch lub więcej badań w jedno badanie. Dane pacjenta oraz badania zostają wybrane na podstawie wyboru głównego badania przez użytkownika, do którego zostaną przeniesione obrazy z innego badania. Scalania może dokonać uprawniony użytkownik. |
|  | System posiada możliwość dołączenia do badania dokumentów elektronicznych (np. dokument pdf, pliku graficzny, dokument w podłączonym skanerze). Powiązane z badaniem dokumenty są widoczne w obszarze tekstowym. Możliwość wyświetlenia i wydruku dokumentów. |
|  | System pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków i parametrów, min takich jak.: - Imię i Nazwisko pacjenta - Data urodzenia - PESEL - Id Pacjenta - Płeć - Wiek - Numer procedury - Nazwa procedury - Modalność, w tym: możliwość wskazania wielu modalości jednocześnie - Data badania, w tym: (data badania od - do; zdefiniowane okresy czasu - tj. dzisiaj, wczoraj, ostatnia godzina, ostatni tydzień, ostatni miesiąc) - Nazwa pracowni - Jednostka zlecająca - Oddział zlecający - Lekarz zlecający - Technik wykonujący badanie - Lekarz wykonujący - Lekarz opisujący - Lekarz zatwierdzający opis - Status badania - Zdefiniowane słowa kluczowe - Badanie zaimportowane do archiwum systemu z zewnątrz (np. wgrane CD/DVD) - Fraza komentarza do badania umieszczonego w systemie przez dowolnego użytkownika - Fraza z rozpoznania do badania |
|  | System posiada funkcję wyszukiwania zaawansowanego. Umożliwia wyszukiwanie badań poprzez definiowanie zapytań z operatorami logicznymi "i" i "lub" (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki: - zaczyna się od; jest; nie jest; kończy się na; zawiera; nie zawiera |
|  | System pozwala użytkownikowi na tworzenie własnej bazy ciekawych przypadków, którymi on zarządza i są one niedostępnych dla innych użytkowników (znaczniki prywatne) |
|  | System posiada wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości on-line pomiędzy użytkownikami systemu. Możliwość ustawienia statusu (aktywny; nie przeszkadzać, z dala od komputera) wraz z możliwością zrobienia wpisu w odniesieniu do wybranego statusu |
|  | System posiada możliwość obsługi jednego/dwóch/czterech monitorów diagnostycznych. System posiada możliwość obsługi monitora tekstowego RIS. |
|  | System posiada możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania nawigatora Prezentacja serii w nawigatorze pozwala na określenie: - ile obrazów zawiera seria, - które serie pochodzą z którego badania, - które serie są obecnie są wyświetlane, - które serie pochodzą z obecnie opisywanego badania, - czy wszystkie obrazy danej serii zostały wyświetlone podczas bieżącego wyświetlania badania |
|  | System posiada funkcję oznaczenia obrazu jako kluczowego wraz z określeniem powodu, co najmniej: - jako załącznik do opisu, - do wydrukowania, - dla lekarza kierującego |
|  | System posiada możliwość konfiguracji sekwencji protokołów wyświetlania badania z uwzględnieniem: procedury badania, rodzaju urządzenia diagnostycznego i regionu anatomicznego (części ciała), stacji o określonej liczbie monitorów |
|  | System umożliwia zdefiniowanie i zapisanie określonych kryteriów przy tworzeniu nowego protokołu wyświetlania z uwzględnieniem min.: - numeru serii oraz frazy, którą nazwa seria zawiera - automatycznego połączenia wyświetlanych obrazów po wybraniu protokołu - poziomu okna (W/L) dla poszczególnych serii w określonym widoku |
|  | System umożliwia zdefiniowanie warunków otwierania badań na poziomie zalogowanego użytkownika do wyboru: - wyświetlanie badania bieżącego (oraz manualne dodawanie badań do porównania) - wyświetlanie badania bieżącego oraz automatyczne dodanie poprzednich badań (wg reguł administratora) do nawigatora serii - wyświetlanie automatycznie badań porównawczo (jeśli jest dostępne poprzednie badanie pacjenta w historii) |
|  | System umożliwia szybkie porównanie badań historycznych pacjenta (dla tej samej modalności) wyświetlanych w nawigatorze serii. Możliwość poruszania się pomiędzy badaniami bez konieczności przeglądania i przeciągania konkretnej serii w wyświetlanym widoku. |
|  | System umożliwia szybkie porównanie badań historycznych pacjenta z badaniem, które zostało zaimportowane do systemu np. z płyty pacjenta i ma inne dane jak np. id pacjenta - czyli nie jest powiązane z bieżącym oglądanym badaniem |
|  | Operacje na obrazach: - Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlanego obrazu i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) - Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta na obrazach - Funkcja wyświetlania dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK - Funkcja przedstawienia przebiegu wartości piksela wzdłuż wyznaczonej prostej - Funkcja wygenerowania histogramu dla wybranego obszaru oznaczonego na obrazie - Funkcja oznaczenia regionu zainteresowania (ROI) za pomocą okręgu, elipsy, wielokąta - Funkcja płynnej regulacji kontrastu na obrazie oraz możliwość wybrania z predefiniowanych ustawień dla: mózgu, kości, śródpiersia, płuc, wątroby, brzucha, miednicy - Funkcja powiększania obrazu, min.: płynne powiększanie oraz pomniejszanie za pomocą myszy; powiększenie 1:1; - Funkcja powiększania wybranego fragmentu obrazu, tzw. Lupa - powiększenie x2, x4, x6 - Funkcja pomiaru kąta, w tym także: pomiary kąta Cobba oraz kąta HKA - Funkcja wyznaczenia linii centralnej - Funkcja pomiaru TT-TG - Funkcja pomiaru różnicy długości pomiędzy dwoma wyznaczonymi prostymi - Funkcja pomiaru prostopadłego - odległość punktu od wyznaczonej linii - Funkcja pomiaru równoległego poziomego - Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków - Funkcja dodania strzałki do obrazu badania - Funkcja pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie - Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika (np. wskaźnik sercowo-płucny) - Funkcja pomiaru pojemności komory serca - Funkcja pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie - Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW) - Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT) - Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI) - Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode) - Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich - Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich - Funkcja zapisania adnotacji na obrazie przez użytkownika. Zapisane adnotacje są dostępne dla innych użytkowników systemu - Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo - Funkcja odbicia obrazu w poziomie oraz w pionie - Funkcja inwersji pozytyw/negatyw na obrazie badania - Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu - Funkcja rekonstrukcji wielopłaszczyznowych MPR. Wybranie serii i upuszczenie jej w wyświetlanym oknie rekonstrukcji MPR powoduje automatyczną rekonstrukcję dla nowo wybranej serii - Funkcja renderowania ze zmodyfikowaną grubością warstwy MIP - Funkcja renderowania CPR na podstawie krzywej w widokach: straightened CPR, stretched CPR - Funkcja renderowania wolumetrycznego 3D i 3D MIP oraz możliwość wyeksportowania animacji jako pliku mp4 - Funkcja regulacji grubości warstwy w projekcjach MPR z możliwością wyboru spośród zdefiniowanych wartości oraz poprzez manualne dostosowanie - Funkcja oznaczania kręgów i krążków międzykręgowych kręgosłupa. Oznaczenia kolejnych kręgów/krążków na obrazie badania wyświetlane są w rzutach MPR - Funkcja fuzji dwóch zarejestrowanych serii badań. Możliwość regulacji blendy pomiędzy wyświetlanymi seriami - Funkcja utworzenia i zapisania migawki (zrzutu) oglądanego w danej chwili obrazu do późniejszego odtworzenia widoku, na którym została utworzona migawka. W systemie jest widoczne kto i kiedy taki zrzut wykonał - Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR - Funkcja przeglądania animacji wraz z możliwością ustawień np. prędkości, zakresu. - Funkcja zdefiniowania skrótów klawiszowych na poziomie zalogowanego użytkownika |
|  | Moduł kominków radiologicznych / konferencji wbudowany w moduł radiologiczny: planowanie, uruchamianie, współdzielenie, zarządzanie kominkami |
|  | Funkcja generowania dedykowanego linku (ad hoc) do danej konferencji/kominka dla określonych użytkowników |
|  | System posiada wbudowane narzędzia umożliwiające integrację protokołów AI, w tym przetwarzanie oraz analizę skanów wykonanych na urządzeniach różnych dostawców |
|  | Wynik analizy algorytmu sztucznej inteligencji jest dostępny dla lekarza radiologa bezpośrednio w module radiologicznym |
|  | System umożliwia zdefiniowanie dedykowanego przepływu pracy (workflow) dla badań analizowanych przez mechanizm AI, np. na podstawie metadanych generowanych przez aplikacje AI możliwość płynnego przydzielenia badania do dedykowanej grupy/użytkownika. |
|  | System umożliwia wykorzystanie dedykowanych protokołów wyświetlania dla badań i wizualizacji danych pochodzących z analizy AI. |
|  | System na podstawie metadanych uzyskanych podczas analizy AI umożliwia wizualne oznaczanie badań wymagających pilnej diagnozy (pilnego opisu), np. wyróżnienie kolorem (na liście roboczej badań do opisu). |
|  | System posiada funkcję sortowania i priorytetyzacji badań oraz wyświetlania ich w module radiologicznym (na liście roboczej badań do opisu) np. badania wymagające pilnej diagnozy mają wyższy priorytet. |
|  | System umożliwia automatyczną analizę i porównanie badań bieżących i historycznych pacjenta (analizowanych przez zintegrowane algorytmy AI), poprzez dedykowane protokoły wyświetlania. |
| - 1 | Wsparcie dla profili integracyjnych IHE: XDS-I.b (Imaging Document Consumer, Imaging Document Source, Document Repository), IOCM (Change Requester, Image Manager/Archive, Image Display), ATNA (Audit Record Repository, Secure Application), PIX (Patient Identifier Cross-reference Consumer), PDQ (Patient Demographics Consumer), Scheduled Workflow (Image Manager / Archive, PPS Manager, Image Display, Evidence Creator), Patient Information Reconciliation (Image Manager / Archive, PPS Manager). |
|  | Automatyczne tworzenie i zapisywanie sum kontrolnych np. MD5 wszystkich zarchiwizowanych plików oraz ich automatyczna weryfikację w momencie wydobywania z archiwum długoterminowego. |
|  | Możliwość tworzenia kopii zapasowych bazy danych. |
|  | Kopia zapasowa bazy danych tworzona min. 1 raz na 24 godziny zapewniając pełną stabilność oraz wydajność systemu |
|  | Tworzenie kopii zapasowej bazy danych bez przerywania pracy systemu |
|  | Konfiguracja archiwizacji starszych badań na dwie niezależnie pracujące od siebie macierze dyskowe dużej pojemność |
|  | Konfigurowalne zasady routingu badań do innych systemów (na podstawie dowolnego Tag-u DICOM-owego) lub konfigurowalne zasady routingu do innych systemów przez kreator tworzący reguły na podstawie znaczących informacji z komunikacji HL7 oraz tagów DICOM pozwalający na skierowanie badań do innych węzłów w sposób stały dla wszystkich badań danego rodzaju lub z danego źródła (np. badania CT, badania z danego aparatu), jak i zmienny w zależności od wyboru dokonanego przy zleceniu (np. oddział zlecający) |
|  | Funkcja automatycznej kompresji odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie). |
|  | Mechanizm DICOM IOCM (Image Object Change Management) wysyłający obiekty DICOM do archiwum badań obrazowych informujące o zmianach w badaniu |
|  | System musi przyjmować, archiwizować oraz udostępniać dane DICOM w niezmienionej postaci (z wyłączeniem danych zmodyfikowanych w bazie danych systemu archiwizacji obrazów na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, np. dane osobowe pacjenta, dane demograficzne, dane zlecenia, opis badania) |
|  | Mechanizm Tag Morphing - morfowanie tagów DICOM – dla wybranego źródła DICOM administrator systemu ma możliwość konfiguracji automatycznego dodania/usunięcia/modyfikacji wybranych tagów DICOM |
|  | Funkcjonalność przypisania konta użytkownika do ról i nadania odpowiednich uprawień |
|  | Funkcja wyszukiwania obrazów (po wykonanej procedurze, modalności, nr PESEL pacjenta oraz dacie wykonania badań (okresie od do) oraz eksportu wybranej grupy lub pojedynczego badania zanonimizowanych obrazów DICOM do zewnętrznego źródła. Funkcja ta musi być dostępna z panelu administratora lub lekarza radiologa |
|  | Możliwość zdefiniowania reguł ILM (Image Lifecycle Management) w celu określenia czasu przechowywania różnych obrazów. Musi być możliwe łącznie reguł, tak aby dało się tworzyć własne spersonalizowane kryteria. Na przykład wiek pacjenta (reguła - „Pacjent miał co najmniej X lat w momencie wykonania badania”) można połączyć z rodzajem badania (reguła - „Badania pediatryczne nie mogą zostać usunięte”) co poskutkuje usunięciem tylko badań, nie spełniających tych kryteriów |
|  | Minimalne wymagane parametry wykorzystywane do konfiguracji reguł: - Określone nazwy stacji akwizycji - Określone działy szpitala - Pacjent starszy niż określony wiek - Określone rodzaje modalności - Określone procedury - Wiek badania |
|  | Możliwość konfigurowania reguł ILM dla poszczególnych grup przestrzeni (storage groups) |
|  | Funkcja prefetching-u badań na podstawie zleceń z zewnętrznych systemów np. RIS, HIS |
|  | Funkcja prefetching-u poprzednich badań pacjenta z archiwum długoterminowego na podstawie otrzymania pierwszego obrazu nowego badania i/lub automatycznego wysłania tych badań do zewnętrznych systemów DICOM |
|  | Funkcja budowania zasad prefetching-u badań, umożliwiającą wyszczególnienie, które z poprzednich badań są istotne dla bieżącego badania w celu automatycznego ich przywracania z archiwum długoterminowego oraz zewnętrznych systemów DICOM, na podstawie danych HL7 i/lub DICOM (np. obszar anatomiczny, rodzaj urządzenia diagnostycznego, wiek badania, priorytet badania) |
|  | Funkcjonalność konfiguracji archiwizacji hierarchicznej, w której dane rzadziej używane przenoszone są na archiwa oparte na dyskach wolniejszych, a dane używane częściej przenoszone są na dyski szybsze |
| - 20 | Mechanizm automatycznego pobierania do przestrzeni online cache obrazów poprzednich badań pacjenta z zewnętrznych systemów DICOM na podstawie zleceń z zewnętrznych systemów np. RIS, HIS oraz na podstawie odebranych badań DICOM z zewnętrznych systemów |
|  | Funkcjonalność dodawania danych non-DICOM (jako DICOM Encapsulated) bezpośrednio do istniejącego lub nowego badania z poziomu interfejsu webowego. Minimalnie wymagane rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, XML, ZIP, PNG, BMP, JPG, TIFF, AVI, MP4, MPEG (kodeki MPEG-2, MPEG-4), MOV, WMV, M4A, MP3, AIFF, AU, WAV |
|  | Maksymalna obsługiwana wielkość obrazów w formacie JPG i PNG musi wynosić co najmniej 16384x16384 pixeli (256 megapixeli) |
|  | Minimalna wymagana wielkość obsługiwanych plików non-DICOM importowanych jako DICOM Encapsulated musi wynosić co najmniej 2GB |
|  | W przypadku dodawania do nowego badania, system VNA podczas wgrywania danych non-DICOM musi automatycznie utworzyć nowe badanie przypisane do wybranego przez użytkownika pacjenta |
|  | Funkcjonalność automatycznego importu danych DICOM oraz non-DICOM (w ich natywnym formacie lub w postaci DICOM Encapsulated) z wyznaczonych folderów na przestrzeni dyskowej (udziałów NFS) |
|  | Maksymalna wielkość obsługiwanych plików non-DICOM importowanych jako DICOM Encapsulated musi wynosić co najmniej 2GB |
|  | Wymagane jest aby zaimportowane dane zostały automatycznie połączone z odpowiednim rekordem pacjenta. Połączenie tych danych musi się obywać z pomocą poniższej wymaganej metody: - Przesłanie informacji dotyczących rekordu pacjenta w nazwie importowanego pliku. Nazwa importowanego pliku musi zawierać: - PN — imię i nazwisko pacjenta, - BD — data urodzenia pacjenta, - ID — identyfikator pacjenta, - IR — wystawca identyfikatora pacjenta, - SX — płeć pacjenta, - AC — numer dostępu, - CAT — kategorie - Przykład: PN{LISA^FREDRICK^^Mrs}BD{19951103)ID{BX001}IR{GMAX5454}SX(F}.png - Możliwość konfiguracji, czy automatycznie zaimportowane dane mają być przechowywane w postaci: - Natywnej - Jako DICOM Encapsulated - Natywnej oraz jako DICOM Encapsulated na raz |
|  | Zaimportowane pliki obrazów (PNG, BMP, JPG, TIFF) oraz PDF muszą być możliwe do wyświetlenia z poziomu interfejsu webowego przeglądarki klinicznej dostarczonej z systemem archiwizacji obrazów |
|  | Pozostałe zaimportowane dane muszą być dostępne dla systemu oraz systemów trzecich przy pomocy API zgodnego ze standardem FHIR w wersji R4 (https://hl7.org/fhir/R4/) |
|  | Możliwość wyszukiwania badań na podstawie dowolnej kombinacji następujących kryteriów: - Imię i Nazwisko pacjenta - Data urodzenia - PESEL - Id Pacjenta - Płeć - Wiek - Numer procedury - Nazwa procedury - Modalność, w tym: możliwość wskazania wielu modalości jednocześnie - Data badania, w tym: (data badania od - do; zdefiniowane okresy czasu - tj. dzisiaj, wczoraj, ostatnia godzina, ostatni tydzień, ostatni miesiąc) - Nazwa pracowni - Jednostka zlecająca - Oddział zlecający - Lekarz zlecający - Technik wykonujący badanie - Lekarz opisujący - Lekarz zatwierdzający opis - Status badania - Zdefiniowane słowa kluczowe - Badanie zaimportowane do archiwum systemu z zewnątrz (np. wgrane CD/DVD) |
|  | Możliwość tworzenia najczęściej używanych list wyszukiwania i zapisania ich jako "ulubione" do podręcznego wybierania bez konieczności wprowadzania każdorazowo tych samych kryteriów wyszukiwania |
|  | Możliwość definiowania wielu indywidualnych list roboczych na poziomie użytkownika, w tym: - badania oczekujące na wykonanie (zarejestrowani pacjenci) z podziałem na poszczególne pracownie - badania wykonane (np, dziś) z podziałem na poszczególne pracownie |
|  | Możliwość naprawy badań, w zależności od przyznanych uprawnień, w tym: - połączenia badania (DICOM) ze zleceniem (w przypadku awarii i wykonania badania bez listy roboczej na aparacie). - rozdzielenia badania błędnie wykonanego pomiędzy zleceniami (przypisanie obrazów badania do właściwego zlecenia) Informacja o wykonywanej naprawie widoczna dla wszystkich użytkowników wraz z informacja kto i kiedy dokonał naprawy |
|  | Możliwość edycji i zmiany nazwy wykonywanej procedury |
|  | Możliwość nadania wyższego priorytetu badania aniżeli zlecony przez lekarza kierującego bez ingerencji w priorytet zlecenia w systemie HIS |
|  | Możliwość rozpoczęcia badania w systemie (start) oraz zakończenia badania w systemie (stop) |
|  | Możliwość dodania informacji o podanym kontraście w badaniu |
|  | Możliwość dodania notatki do badania (komentarza dotyczącego procedury, stanu pacjenta podczas badania) widocznej w szczegółach badania, a także widocznej dla lekarza radiologa na liście roboczej |
|  | Możliwość wprowadzenia na poziomie wykonywanego badania wzrostu i wagi pacjenta |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o dawce promieniowania dla wykonanego badania z możliwością wskazania jednostki (mGy-cm2; mGy, mSv), wartości, kVp, ekspozycji w mAs |
|  | Możliwość przypisania wykonanego badania oczekującego na opis do wybranego lekarza opisującego oraz do grupy lekarzy opisujących |
|  | Możliwość skanowania (z podłączonego skanera) dokumentacji pacjenta do zlecenia, w tym: (skierowanie, ankieta, inna dokumentacja). Możliwość dodania dokumentacji (pdf, jpg) z lokalnego komputera/katalogu |
|  | Możliwość usunięcia błędnie wskanowanej dokumentacji |
|  | Możliwość importowania badań (DICOM) z dostarczonych płyt CD/DVD |
|  | Możliwość scalenia (dla uprawnionych użytkowników) wgranego badania (z zewnątrz) i dołączenie go do istniejącej kartoteki pacjenta w systemie |
|  | Możliwość importowania plików graficznych non-DICOM do zlecenia lub istniejącego badania z rozszerzeniem min.: jpg, png, pdf, bmp, tiff, gif. Importowany plik zostanie zapisany jako nowa seria badania |
|  | Funkcja nagrywania na lokalnej nagrywarce stacji roboczej płyt CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC |
|  | Możliwość nagrania pojedynczego badania lub wielu badań na płycie CD/DVD. Możliwość załączenia opisu badania (pdf) oraz wyboru zakresu danych, w tym: całego badania, obrazów kluczowych oraz wybranych obrazów wskazanych przez użytkownika w czasie zlecania nagrywania. |
|  | Możliwość oznaczania badań zdefiniowanymi słowami kluczowymi wraz z archiwizacją tych oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukania badań po zdefiniowanym słowie kluczowym |
|  | Możliwość oznaczania obrazów kluczowych w wykonanym badaniu, w tym: - dla lekarza radiologa (jako obrazu wymagającego zainteresowania) - do celów szkoleniowych - oznaczenie obrazu jako odrzuconego z powodu jakości wraz z podaniem przyczyny ze zdefiniowanej listy (np. artefakty kratki, pozycjonowanie, podwójna ekspozycja) - Możliwość dodania dodatkowej adnotacji dla obrazu widocznej dla innych użytkowników |
|  | Możliwość usunięcia błędnie oznaczonego obrazu kluczowego przez użytkownika, który utworzył obraz. Dostęp do pełnej historii wykonanych badań pacjenta (z tym samym ID) z możliwością wyświetlania porównawczo badań archiwalnych |
|  | Dostęp do narzędzi manipulacji obrazami, w tym: pomiary, rekonstrukcje MPR/3D |
|  | Możliwość definiowania widzianych własnych ustawień na poziomie zalogowanego użytkownika |

#### 1.2.B System przeglądarki radiologicznej diagnostycznej w technologii web’owej

| LP | Funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | System posiada zaawansowany moduł opisowy natywnie zintegrowany z przeglądarką diagnostyczną |
|  | System umożliwia rozpoczęcie opisu (otworzenie okna) oraz automatycznie wyświetla badanie obrazowe powiązane z opisem - bez dodatkowej ingerencji użytkownika |
|  | System umożliwia korzystanie ze zdefiniowanych na poziomie systemu szablonów treści opisów dostępnych dla lekarza na poziomie danej modalności, części ciała i dedykowanej nazwy procedury |
|  | System umożliwia tworzenie użytkownikowi indywidualnych szablonów opisów i zapisanie ich na swoim koncie użytkownika. System umożliwia w szablonach tekstowych wykorzystanie zaawansowanej struktury opisu, umieszczenia rozwijanych list wcześniej zdefiniowanych wyrażeń do szybkiego wyboru |
|  | System automatycznie zapisuje wprowadzoną treść opisu badania w pole opisowe. Zamknięcie badania bez zapisywania zmian nie powoduje utraty wprowadzonej treści |
|  | System posiada funkcję cofnij/ponów dostępna dla użytkownika w celu przywrócenia omyłkowo usuniętej treści |
|  | System umożliwia współpracę przy opisie lekarza rezydenta oraz lekarza specjalisty. Lekarz rezydent ma możliwość wykonać wstępny opis oraz przesłać wykonany opis do lekarza specjalisty (lekarza zatwierdzającego) ze wskazaniem konkretnego autora lub grupy lekarzy specjalistów, uprawnionych do zatwierdzania opisów |
|  | System umożliwia wprowadzenie dodatkowego komentarza podczas przesyłania badania przez rezydenta do lekarza specjalisty |
|  | System umożliwia zdefiniowanie warunków otwierania badań na poziomie zalogowanego użytkownika do wyboru: - wyświetlanie badania bieżącego (oraz manualne dodawanie badań do porównania) - wyświetlanie badania bieżącego oraz automatyczne dodanie poprzednich badań (wg reguł administratora) do nawigatora serii - wyświetlanie automatycznie badań porównawczo (jeśli jest dostępne poprzednie badanie pacjenta w historii) |
|  | System posiada możliwość wyświetlenia wielu badań z listy jednocześnie spełniających zadane kryteria wraz z możliwością przełączania się między nimi bez ich zamykania |
|  | System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi łatwą konfigurację w kontekście ustawienia wyświetlania na monitorach (opisowym i monitorach diagnostycznych) |
|  | System posiada możliwość dodawania oraz usuwania wyświetlanych kolumn na poziomie interfejsu użytkownika |
|  | System umożliwia szybkie wyszukiwanie niezbędnych danych pacjenta/badania poprzez wpisanie w dedykowanym polu wyszukiwanej frazy (np. nazwiska, imienia, ID, daty badania) |
|  | System umożliwia pracę na wielu monitorach z uwzględnieniem monitora opisowego |
|  | System posiada dostęp do zaawansowanych list roboczych (listy badań) dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Możliwość przełączania się pomiędzy różnymi dostępnymi dla danego użytkownika listami - w tym do listy badań wyświetlonych w ostatnim czasie, np. w ciągu 24h |
|  | System umożliwia wyświetlenie historii badań pacjenta. Wybranie badania z listy poprzednich badań powoduje jego wyświetlenie |
|  | System umożliwia automatyczne wyświetlanie dodatkowych badań porównawczych pacjenta znajdujących się w zewnętrznym źródeł PACS opartych na zgodnych danych demograficznych pacjenta |
|  | System umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie filtrów wyświetlania badań porównawczych (najbardziej istotnych badań poprzednich) w kontekście opisywanego badania |
|  | System umożliwia wyszukiwanie badań na podstawie dowolnej kombinacji kryteriów, min. takich jak: - Nazwisko, imię - ID Pacjenta - Data urodzenia - Numer badania - Data badania (od-do; okresy wyszukiwania, np. dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7 dni, ostatni miesiąc, itp) - Nazwa badania - Typ badania (modalność) - Nazwa jednostki zlecającej - Nazwa oddziału zlecającego - Nazwa lekarza zlecającego - Zdefiniowane słowa kluczowe |
|  | System posiada funkcję wyszukiwania zaawansowanego. Umożliwia wyszukiwanie badań poprzez definiowanie zapytań z operatorami logicznymi (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki: - zaczyna się od; kończy się na; zawiera; nie zawiera; jest; nie jest; |
|  | System posiada funkcję zdefiniowania najczęściej wykorzystywanych kryteriów wyszukiwania oraz zapisania ich. Powtarzalne kryteria dostępne do wyboru bez konieczności powielania wpisywania każdorazowo tych samych parametrów. |
|  | System posiada możliwość dodania na poziomie danego badania informacji o dacie i godzinie, na kiedy wymagane jest wykonanie opisu badania. Lekarz ma możliwość filtrowania listy badań oczekujących na opis po tej po dacie. |
|  | Możliwość podglądu zeskanowanej dokumentacji do badania (w tym skierowanie, ankieta) przez rejestratorkę i/lub technika. Funkcja manipulacji dokumentem, w tym: - obrót w prawo/w lewo - dostosowanie do wielkości okna (wysokość, szerokość) - powiększanie i pomniejszanie - przełączanie między dokumentami (w przypadku wielu dokumentów) |
|  | Możliwość tworzenia własnej bazy ciekawych przypadków poprzez nadawanie prywatnych znaczników (niedostępnych dla innych użytkowników) |
|  | System posiada funkcję oznaczenia obrazu jako kluczowego z możliwością utworzenia dodatkowego opisu dla tworzonego obrazu |
|  | Aplikacja umożliwia wyświetlanie i oglądanie badań w jakości diagnostycznej |
|  | Dostęp do systemu tylko po uprzednim zalogowaniu się |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania z oprogramowania w przypadku braku aktywności |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania w języku polskim |
|  | Oprogramowanie zawiera wbudowany manual kontekstowy dla użytkownika w języku polskim i angielskim |
|  | Funkcja eksportu wybranego obrazu badania bez danych osobowych na lokalne urządzenie w formatach takich jak: png |
|  | System pozwala użytkownikowi na tworzenie własnej bazy ciekawych przypadków, którymi on zarządza i są one niedostępnych dla innych użytkowników (znaczniki prywatne) |
|  | System posiada wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości on-line pomiędzy użytkownikami systemu. Możliwość ustawienia statusu (aktywny; nie przeszkadzać, z dala od komputera) wraz z możliwością zrobienia wpisu w odniesieniu do wybranego statusu |
|  | Funkcja wspólnej pracy na tym samym badaniu dwóch użytkowników (konsultacja) - zaproszenie uczestnika do konsultacji przez wbudowany czat - współdzielenie ekranu: wyświetlanych obrazów, wykonywanych pomiarów, nanoszonych adnotacji oraz manipulacji obrazami w tym rekonstrukcji w czasie rzeczywistym z wizualizacją położenia kursora myszy udostępniającego - możliwość przejęcia kontroli nad obrazem przez konsultanta |
|  | Funkcja zdefiniowania wiadomości do grupy użytkowników wyświetlana przy logowaniu do aplikacji np. w celu przekazania informacji o zmianach w systemie; nowych funkcjonalnościach lub innych sprawach organizacyjnych |
|  | Możliwość konfiguracji reguł wgrywania danych non-DICOM. Minimalnie wymagane są poniższe reguły: - dodawanie zdjęć z poziomu webowego interfejsu uruchomionego na urządzeniu mobilnym (smartphonie), jest możliwe np. z kamery urządzenia - ograniczenie jakie formaty plików z listy obsługiwanych mogą być wgrywane (np. zablokowanie wgrywania plików ZIP) - departamenty i procedury domyślne |
|  | Zaawansowane operacje na wyświetlanych obrazach |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta na obrazach |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - płynne powiększanie oraz pomniejszanie za pomocą myszy; - powiększenie 1:1; |
|  | Funkcja powiększania wybranego fragmentu obrazu, tzw. Lupa - powiększenie x2, x4, x6 |
|  | Funkcja pomiaru kątów |
|  | Funkcja pomiaru kąta, w tym także: pomiary kąta Cobba oraz kąta HKA |
|  | Funkcja wyznaczenia linii centralnej |
|  | Funkcja pomiaru TT-TG |
|  | Funkcja pomiaru różnicy długości pomiędzy dwoma wyznaczonymi prostymi |
|  | Funkcja pomiaru prostopadłego - odległość punktu od wyznaczonej linii |
|  | Funkcja pomiaru równoległego poziomego |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika (np. wskaźnik sercowo-płucny) |
|  | Funkcja usunięcia pomiarów wprowadzonych przez użytkownika |
|  | Funkcja dodania adnotacji, dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika |
|  | Funkcja zapisania adnotacji na obrazie przez użytkownika. Zapisane adnotacje są dostępne dla innych użytkowników systemu. |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania |
|  | Funkcja przedstawienia przebiegu wartości piksela wzdłuż wyznaczonej prostej |
|  | Funkcja wygenerowania histogramu dla wybranego obszaru oznaczonego na obrazie |
|  | Funkcja wyświetlania wartości dla zaznaczonego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK |
|  | Funkcja ukrycia dodanych znaczników na obrazie |
|  | Pomiar odległości za pomocą linii krzywej |
|  | Funkcja oznaczenia regionu zainteresowania (ROI) za pomocą okręgu, elipsy, wielokąta |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni |
|  | Funkcja odbicia obrazu w poziomie oraz w pionie |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania: prostokątna i eliptyczna |
|  | Funkcja kalibracji liniowej i kołowej obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia na obrazie |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania |
|  | Funkcja płynnej regulacji kontrastu na obrazie oraz możliwość wybrania z predefiniowanych ustawień dla: mózgu, kości, śródpiersia, płuc, wątroby, brzucha, miednicy. Funkcja zdefiniowania na poziomie użytkownika skrótów klawiszowych dla uruchomienia wybranych ustawień okna na obrazie. |
|  | Funkcja definiowania własnych predefiniowanych ustawień poziomu okna (W/L) z uwzględnieniem filtra wyostrzającego dla wybranych parametrów okna. |
|  | Funkcja powrotu do oryginalnej (dostępnej w systemie PACS) postaci obrazu. |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu |
|  | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania pacjenta |
|  | Funkcja wyświetlania oraz ukrycia linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania |
|  | Funkcja przeglądania animacji wraz z możliwością ustawień: - prędkości animacji; - zakresu obrazów do animacji; - przeglądanie animacji w pętli; - zmiany kierunku animacji; |
|  | Funkcja - przełączanie się pomiędzy obrazami w serii min. Obraz po obrazie (w obie strony) |
|  | Funkcja rekonstrukcji wielopłaszczyznowych MPR, rekonstrukcje MIP |
|  | Funkcja regulacji grubości warstwy w projekcjach MPR z możliwością wyboru spośród zdefiniowanych wartości oraz poprzez manualne dostosowanie |
|  | Funkcja rekonstrukcji 3D |
|  | Funkcja rekonstrukcji po krzywej CPR wyznaczonej wzdłuż linii wskazanej poprzez użytkownika; renderowanie w widokach: straightened CPR, stretched CPR |
|  | Automatyczne usuwanie stołu w wyświetlanych rekonstrukcjach 3D (CT) |
|  | Funkcja usuwania kości w wyświetlanych rekonstrukcjach 3D (CT) |
|  | Funkcja odcinania płaszczyzn w widokach 3D w celu uwidocznienia obszaru zainteresowania. |
|  | Funkcja pomiaru pojemności komory serca |
|  | Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW) |
|  | Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT) |
|  | Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI) |
|  | Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode) |
|  | Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich |
|  | Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich |
|  | Aplikacja umożliwia wyświetlenie opisu badania w formie pdf. |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie min. 1-8 serii badania |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie min. 4 różne badania tego samego pacjenta w tym samym widoku (na jednym ekranie) |
|  | Funkcja utworzenia i zapisania migawki (zrzutu) oglądanego w danej chwili obrazu do późniejszego odtworzenia widoku, na którym została utworzona migawka. W systemie jest widoczne kto i kiedy taki zrzut wykonał. |
|  | Aplikacja posiada możliwość wybrania sposobu prezentacji obrazów zgodnie z wybranym protokołem wyświetlania badania. |
|  | Możliwość wybrania spośród dostępnych (i utworzonych przez użytkownika) protokołów wyświetlania i zapisania ich "jako ulubione" dostępnych na podręcznej liście dla zalogowanego użytkownika. |
|  | System umożliwia szybkie porównanie badań historycznych pacjenta (dla tej samej modalności) wyświetlanych w nawigatorze serii. Możliwość poruszania się pomiędzy badaniami bez konieczności przeglądania i przeciągania konkretnej serii w wyświetlanym widoku. |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlanego obrazu i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) |
|  | Dostęp do zaawansowanych protokołów wyświetlania dla badań: USG, RTG, MMG, TK, MR, PET-CT, |
|  | Funkcja tworzenia dedykowanych layoutów wyświetlania obrazów badań oraz tworzenia całych protokołów wyświetlania na poziomie zalogowanego użytkownika. |
|  | Możliwość tworzenia nowych układów wyświetlania badań z uwzględnieniem: - ilości monitorów - układu - typu urządzenia (CR,DX,CT,MR) - przypisania kolejnej serii oraz wskazanie widoku dla wyświetlania serii z największą liczbą obrazów - automatycznego łączenia poszczególnych widoków w tworzonym układzie |
|  | Funkcja oznaczania kręgów i krążków międzykręgowych kręgosłupa. Oznaczenia kolejnych kręgów/krążków na obrazie badania wyświetlane są w rzutach MPR |
|  | Funkcja fuzji dwóch zarejestrowanych serii badań. Możliwość regulacji blendy pomiędzy wyświetlanymi seriami |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR |
|  | Funkcja tworzenia własnego paska narzędzi, na którym użytkownik umieszcza swoje preferowane, najczęściej używane narzędzia |
|  | Funkcja zdefiniowania skrótów klawiszowych na poziomie zalogowanego użytkownika dla operacji: - pomiar odległości - pomiar stosunku długości 2 wyznaczonych prostych (wskaźnik sercowo-płucny) - pomiar gęstości (ROI) za pomocą narzędzi: okręgu oraz elipsy 2 i 3 punktowej - pomiar kąta (w tym kąta Cobba) - włącz/ukryj linie MPR - utworzenia i zapisania migawki (zrzutu) oglądanego w danej chwili obrazu do późniejszego odtworzenia widoku, na którym została utworzona migawka - przełączenia trybu 2D na MPR wraz z możliwością ustawienia skrótów dla widoków axial, sagital, coronal - pogrubienia warstw w wyświetlanej rekonstrukcji MPR (do 5mm) - uruchomienia dedykowanych okien (W/L) w badaniach CT (kostne, mózgowe, płucne, miękkotkankowe) |

#### 1.3 Moduł PACS oferujący funkcjonalność integracji z Platformą Usług Inteligentnych /PUI/

|  | Funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | System spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO/GDPR) w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych |
|  | Integracja PACS z Platformą Usług Inteligentnych jest zgodnie z dokumentacją zamieszczoną po adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/platforma-uslug-inteligentych |
|  | Podłączenie oferowanego systemu PACS do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI (PUI), spełniające wszystkie wymagania CeZ oraz poniższe założenia: - komunikacja z platformą PUI CeZ - pobieranie katalogu usług; - komunikacja z platformą PUI CeZ - przesyłanie zlecenia do AI (metadane + dane binarne). Dane obrazowe przesyłane do PUI pobierane automatycznie z podłączonego systemu PACS; - komunikacja z platformą PUI CeZ - pobieranie wyników analiz z AI (DICOM z warstwą AI, dane tekstowe); - komunikacja z platformą PUI CeZ - możliwość ewidencji danych oceny jakości działania modelu AI w ramach konkretnego badania obrazowego oraz wysyłka tej informacji zwrotnej do PUI (feedback API); - komunikacja z platformą PUI CeZ – możliwość prezentacji informacji o rodzaju i szczegółach błędu jeśli operacja zlecenia analizy AI lub samej analizy zakończyła się niepowodzeniem; - zapis i prezentacja wyników analiz AI platformy PUI CeZ w PACS - dane opisowe (HL7 MSG ORU). - głęboka integracja z modułem opisowym PACS co najmniej w zakresie: AI results, AI impressions, AI status; - kopia wyników analiz AI platformy PUI CeZ w PACS – odbiór przetworzonych przez AI obrazów DICOM badania z dodatkowymi adnotacjami – np. z zaznaczonymi obszarami podejrzanymi o zmiany chorobowe (C-STORE). Odebrane z PUI dane obrazowe muszą być automatycznie przesyłane do PACS użytkowanego przez Zamawiającego |
|  | Wymagania dotyczące wdrożenia: - instalacja i konfiguracja modułu integrującego z PUI do pracy z posiadaną przez Zamawiającego instalacją RIS/PACS; - opracowanie reguł automatycznego przekazywania danych do PUI; - zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi oferowanych modułów/aplikacji dla użytkowników i administratorów |
|  | Harmonogram: - Rozpoczęcie prac: nie później niż do 7 dni od podpisania Umowy; - Dostawa i instalacja wymaganych licencji: nie później niż do 15 dni od dnia udostępnienia przez PUI kompletnej dokumentacji technicznej integracji; - Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie przygotowania przez Wykonawcę funkcji /mechanizmów, które pozwolą na integrację z PUI oraz instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę mechanizmów integracji; - Termin zakończenia prac: do 15 maja 2026 r. |

### Część II – dostawa i instalacja sprzętu serwerowego

| Pozycja | Sprzęt |
| --- | --- |
| 1 | Serwer fizyczny Numer 1 /1 sztuka/ |
| 2 | Serwer fizyczny Numer 2 /1 sztuka/ |
| 3 | Serwer Numer 4 i Numer 4 /2 sztuki macierzy dyskowych/ |

Systemy i cały sprzęt powinny być fabrycznie nowe i realizować poniższe założenia sprzętowe:

#### 2.1 serwer nr1 /1szt./

- serwer główny wirtualizacyjny 2U Rack 19 cali wraz z akcesoriami do podłączenia w szafie RACK

- możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków

- możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI

- płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W i taktowaniu CPU dla minimum 3.6GHz.

- minimalny procesor /x86 - 64bit/ 32-rdzeniowy musi osiągać dla Multithread Rating nie mniej niż 45000 punktów /www.cpubenchmark.net/

- możliwością rozbudowy do 2 procesorów

- wyposażony w pamięci nie mniej niż 256GB

- zatoki dyskowe 24 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2.5’’ w tym startowo do obsługi 7 dysków nie mniejszych niż 2.4TB SAS 12G 10k, 5 dysków nie mniejszych niż 3.2TB 24G SSD Mix-Use, oraz 2 dyski M.2 NVMe o pojemności nie mniejsze niż 480GB SSD umieszczone w dedykowanym miejscu lub karcie PCI-e.

- serwer wyposażony w dwa kontrolery sprzętowe z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. Jeden kontroler umieszczony w dedykowanym slocie OCP, a drugi w slocie PCI-e. Podłączone do backplane przez dedykowany kabel Retimer

- 2 porty 10GB SFP+, karta wyposażona w chipset BCM57412 lub równoważny, zapewniający pełną zgodność i funkcjonalność

- 2 porty FC 32Gb

- 2 szt. zasilacza minimum 1000W

- zintegrowana karta graficzna

- zainstalowany moduł TPM 2.0.

- karta zarządzająca dedykowana poprzez port RJ45

- wbudowane w serwer oprogramowanie konfigurująco-monitorujące* podzespoły serwera w czasie rzeczywistym

- nie mniej niż 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu 4h od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7.

- urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta

- do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważna oraz ISO 14001 lub równoważna, tj. aktualne certyfikaty wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające stosowanie systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego u producenta sprzętu.

- do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE producenta sprzętu.

#### 2.2 serwer nr2 /1szt./

- serwer 2U Rack 19 cali wraz z akcesoriami do podłączenia w szafie RACK

- płyta główna wspierająca procesory od 16 do 128 rdzeniowych, mocy do min. 400W i taktowaniu CPU do min. 4.1GHz

- możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków

- możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI

- minimalne dwa procesory /x86 - 64bit/ 16-rdzeniowe muszą osiągać dla parametru Multithread Rating nie mniej niż 63000 punktów w zestawieniu dual /www.cpubenchmark.net/

- możliwością rozbudowy do 2 procesorów

- wyposażony w pamięci nie mniej niż 256GB

- 8 zatok SFF typu Hot Swap z zainstalowanymi dyskami: minimum 2 dyski M.2 NVMe nie mniejsze niż 480GB SSD każdy

- kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie

- 4 porty Ethernet 1GB RJ45

- 2 porty Ethernet 10GB SFP+, karta wyposażona w chipset BCM57412 lub równoważny, zapewniający pełną zgodność i funkcjonalność

- 2 porty FC 32Gb

- dwa zasilacze 1000W

- zintegrowana karta graficzna

- zainstalowany moduł TPM 2.0.

- karta zarządzająca dedykowana poprzez port RJ45

- wbudowane w serwer oprogramowanie konfigurująco-monitorujące* podzespoły serwera w czasie rzeczywistym

- 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu 4h od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7.

- urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta

- do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważna oraz ISO 14001 lub równoważna, tj. aktualne certyfikaty wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające stosowanie systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego u producenta sprzętu.

- do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE producenta sprzętu.

#### 2.3 serwer nr3 /1szt./ i nr4 /1szt./

- serwer 2U Rack wraz z akcesoriami do podłączenia w szafie RACK

- możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków

- możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI

- płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W i taktowaniu CPU dla min. 3.6GHz.

- procesor 12-rdzeniowy x86 - 64 bity, musi osiągać dla Multithread Rating nie mniej niż 32000 punktów /www.cpubenchmark.net/

- możliwością rozbudowy do 2 procesorów

- wyposażony w pamięci nie mniej niż 32GB

- zatoki dyskowe dla dysków 12 dysków LFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 3.5’’ oraz zatoki dyskowe Midplane dla 4 dysków LFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 3.5’’

- zainstalowane minimum 16 dysków 12TB SAS 12G 7.2k + minimum 2 dyski M.2 NVME o pojemności 480GB SSD każdy, umieszczone w dedykowanym miejscu lub karcie PCI-e, dyski hot-plug

- serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie

- 4 porty Ethernet 1GB RJ45

- 2 porty Ethernet 10GB SFP+, karta wyposażona w chipset BCM57412 lub równoważny, zapewniający pełną zgodność i funkcjonalność.

- dwa zasilacze 1000W

- zintegrowana karta graficzna

- zainstalowany moduł TPM 2.0.

- karta zarządzająca dedykowana poprzez port RJ45

- wbudowane w serwer oprogramowanie konfigurująco-monitorujące* podzespoły serwera w czasie rzeczywistym

- nie mniej niż 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu 4h od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7.

- urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta

- do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważna oraz ISO 14001 lub równoważna, tj. aktualne certyfikaty wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające stosowanie systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego u producenta sprzętu.

- do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE producenta sprzętu.

* Każdy z serwerów posiadający kartę/moduł zarządzający (oprogramowanie konfigurująco-monitorujące) posiada funkcjonalność niezależna od system operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:

- monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe

- wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym

- dostęp do karty zarządzającej poprzez

  - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub

  - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera

- dostęp do karty możliwy

  - z poziomu przeglądarki webowej (GUI)

  - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)

  - z poziomu skryptu (XML/Perl)

  - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)

- wbudowane narzędzia diagnostyczne

- zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego

- wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników

- przesyłanie alertów poprzez e-mail (SSL/TLS i SMTP Authentication) oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)

- obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)

- wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów

- mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie

- zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)

- zarządzanie grupami serwerów, w tym:

  - tworzenie i konfiguracja grup serwerów

  - sterowanie zasilaniem (wł/wył)

  - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)

  - aktualizacja oprogramowania (firmware)

  - wspólne wirtualne media dla grupy

- możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów

- autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)

- wsparcie dla Microsoft Active Directory

- obsługa SSL i SSH

- enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Ilość wszystkich serwerów: 4 sztuki.

Serwer nr1 i nr2 są zarezerwowane do obsługi systemu PACS z szybkim dostępem do krótkoterminowych obrazów radiologicznych.

Serwery nr3 i nr4 są macierzami dyskowymi na których odkłada się archiwizacja badań długoterminowych, np. po 6 miesiącach.

Na obu serwerach nr3 i nr4 są zapisywane obrazy niezależnie, oba serwer mają dwie lokalizacje w infrastrukturze sieciowej jednostki zamawiającego - podwójna archiwizacja danych obrazowych z odmiejscowieniem do zabezpieczenia danych przed utratą.

Wdrożenie

Całość instalacji serwerów, konfiguracja realizuje Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym. Zakończenie prac wdrożeniowo instalacyjnych potwierdzonych protokołem odbioru:

do 15 maja 2026 r.

Rozmieszczenie i uruchomienie

Fizyczna instalacja i uruchomienie zostaną zrealizowane w porozumieniu z działem informatycznym Zamawiającego.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji czy obsługi.

Dostawa

W pełni kompletne oferowane serwery zostaną dostarczony na wskazany adres Zamawiającego wraz z załączonymi instrukcjami, licencjami producenta.

Adres dostawy: Borowa 14/18, 05-400 Otwock.

Dokładny adres zostanie ustalony w formie kontaktu roboczego.

Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem odbioru.