Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Formularz wymaganych parametrów technicznych i eksploatacyjnych

| - ANGIOGRAF JEDNOPŁASZCZYZNOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | PARAMETRY PODSTAWOWE | WARTOŚĆ WYMAGANA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | SPOSÓB OCENY PARAMETR JAKOŚCIOWY |
|  | Stacjonarny angiograf jednopłaszczyznowy | Tak, podać model |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2026, nieużywany, nierekondycjonowany | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| STATYW |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Obrót statywu w osi pionowej ≥ 90° | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz z boku stołu pacjenta) bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta na stole | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy (za głową i obu boków głowy) | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta min. 180 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =180 cm – 0 pkt. |
|  | Zakres badania pacjenta pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania w kierunku prostopadłym do osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta min. 35 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =35 cm – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch obrotowy) min. 240° | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch ślizgowy) min. 180° | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch obrotowy) min. 25°/s | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch ślizgowy) min. 25°/s | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min. IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważne | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 50 pozycji | Tak, podać |  | Wartość największa – 10 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =50 pozycji – 0 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,8 mm Cu, | Tak |  | Wartość największa – 10 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =0,8 mm Cu – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, opisać |  | Bezdotykowy pojemnościowy - 10 pkt, Dotykowy - 2 pkt, Softwarowy - 0 pkt |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak, opisać / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem i szynami z 3 stron, umożliwiającymi mocowanie akcesoriów. | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Stół zabezpieczony przed wnikaniem cieczy w klasie min. IPx2 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważne | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Blat z włókna węglowego z wycięciem na głowę pacjenta przeznaczony do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem w pokrowcu zabezpieczającym materac przed działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Całkowita długość stołu min. 290 cm | Tak, podać |  | Wartość największa - 10 pkt Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =290 cm – 0 pkt. |
|  | Długość części blatu wewnątrznaczyniowego przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° po zainstalowaniu na kolumnie stołu – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min. 120 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu wewnątrznaczyniowego min. 120 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu wewnątrznaczyniowego min. 35 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =35 cm – 0 pkt. |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu min. 25 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu min. 3cm/s | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pochylanie stołu w osi poprzecznej (trendelenburg/antytrendelemburg) min ±15° | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres obrotu stołu min. ±90° | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). ±90°– 0 pkt. |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia podczas pochylania blatu stołu | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 250 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości najmniejszej **). =1,5mmAl – 0 pkt. |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min. IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważne | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Akcesoria i wyposażenie dodatkowe, min.: przezierny dla promieniowania, materac dopasowany kształtem i wielkością do blatu; statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych z 4 wieszakami; klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; uchwyt mocowany do blatu stołu do zabezpieczenia głowy pacjenta w trakcie zabiegów neuroradiologicznych, minimalizujący artefakty ruchowe; podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem – 1 kpl | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora min. 100 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maks. obciążenie generatora mocą ciągłą (bez ograniczeń czasowych lub ograniczeń obciążenia termicznego) min. 1500 W | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zakres napięcia wyjściowego dla fluoroskopii min. 50-120 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań zabezpieczony przed rozbryzgami wody – 1 szt. Stopień ochrony min. IPX8 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważne | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać model |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska maks. 0,6 mm | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości najmniejszej **). =0,6 mm – 0 pkt. |
|  | Rozmiar największego ogniska maks. 1,0 mm | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości najmniejszej **). =1,0 mm – 0 pkt. |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 15 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska min. 65 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska min. 100 mA | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =100 mA – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody min. 5000 kHU | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =5000 kHU – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 7000 kHU | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =7000 kHU – 0 pkt. |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG i kolimatora w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m maks. 0,5 mGy w ciągu godziny | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Przysłony prostokątne | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Min. 1 filtr półprzepuszczalny z możliwością obrotu | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min, IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważne | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w kolimatorze min. 3 | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. FOV 29 x 39 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz min. 1900x2500 | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Liczba pól widzenia detektora (FOV) min. 8 | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wielkość piksela maks. 160 μm | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości najmniejszej **). =160 μm – 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. 2,5 lp/mm | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =2,5 lp/mm – 0 pkt. |
|  | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm min. 77% | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 30 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| MONITORY, OBSŁUGA SYGNAŁÓW WIZYJNYCH |  |  |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8,2 mln pikseli wraz z zawieszeniem sufitowym w sali badań, umożliwiającym przesuwanie, obrót i zmianę wysokości monitora | Tak, podać przekątną monitora |  | Oceniana wartość przekątna monitora: Wartość największa – 10 pkt. Wartości pośrednie – punkty proporcjonalnie do wartości największej *). =55” – 0 pkt. |
|  | Sterownik zapewniający obsługę monitora opisanego powyżej, w tym podłączenie min. 16 sygnałów i jednoczasową prezentację co najmniej 8 z nich, w tym: obrazów live (w trybach DSA i roadmap: jednoczasowo z subtrakcją i bez), obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli rekonstrukcja 3D nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Płynna zmiana wielkości obrazów wyświetlanych na monitorze wielkoformatowym oraz możliwość sterowania aplikacjami (również ze źródeł zewnętrznych) podłączonymi do angiografu z poziomu panelu dotykowego w Sali badań | Tak, podać / Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | 2 monitory LCD o przekątnej min. 27” o łącznej rozdzielczości min. 3,7 mln pikseli zainstalowane w sterowni, do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: obrazów z angiografu, obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli rekonstrukcja 3D nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu), obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych, obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitorów opisanych powyżej w sterowni | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sterowanie wszystkimi aplikacjami podłączonymi do angiografu – również zewnętrznymi w stosunku do angiografu, ze wspólnej klawiatury i myszy | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| SYSTEM CYFROWY I OPROGRAMOWANIE KLINICZNE |  |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Protokoły umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w punktach powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych | Tak / Nie |  | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Upgrade systemu w okresie trwania gwarancji o dodatkowe rozwiązanie sprzętowo -programowe poprawiające jakość obrazowania i obniżające dawkę promieniowania bez zmiany prędkości klatkowania, odległości SID, pola detektora oraz kolimacji w stosunku do rozwiązań opisanych powyżej oraz umożliwiające obrazowanie przy obniżonej gęstości środka cieniującego | Tak, opisać / Nie |  | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1-30 kl./s | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sterowanie blendowaniem, powiększeniem i pozycją obrazu oraz pomiary bezpośrednio na obrazie klinicznym wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu w sali badań | Tak / Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja nakładania obrazu referencyjnego na obraz z fluoroskopii | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 1-6 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 1-6 obr./s w matrycy min. 4 mln pikseli | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie subtrakcyjnym | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dynamiczny roadmap wieńcowy t.j. nałożenie obrazu ruchomej tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D min. 60 obr./s | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego (bez kompresji) min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych i obwodowych minimum: automatyczne rozpoznawanie kształtów, określanie stopnia stenozy, automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, automatyczna i manualna kalibracja, pomiar średnicy | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do poprawy jakości wizualizacji stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań; realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve Worklist MPPS. (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Eksport danych DICOM do nośników zewnętrznych, systemów plików lub węzłów sieciowych | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym węźle sieciowym – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna – rozszerzenie skanu rotacyjnego zapewniającego wgląd, w czasie rzeczywistym, do drzewa tętnic wieńcowych w sposób automatyczny, bez ręcznego sterowania przez operatora, - ruch statywu po zaprojektowanej trajektorii uwzględniającej zmienne odchylenia LAO/RAO – RAO/LAO z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. | Tak / Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Oprogramowanie wspomagające operatora w procesie uzyskania obrazów 3D, wczytujące właściwy protokół i rekomendujące parametry iniekcji, prowadzące użytkownika krok po kroku od wyboru przykładowego obrazu aż do uzyskania pożądanych wyników obrazowania | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zoom na obrazie life (bez zmiany powiększenia detektora) podczas akwizycji obrazu | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Algorytm usuwania artefaktów od obiektów metalowych na obrazach 3D uzyskanych w wyniku rekonstrukcji niskokontrastowej (CBCT) z możliwością zapisania i porównania obrazu przed i po działaniu algorytmu. | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Prezentacja obiektów 3D w technikach: Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi- Planar Reconstruction (MPR), Volume Rendering Technique (VRT) | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Prezentacja Dual Volume (Calciview, iDentify lub równoważne – zależnie od nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie; średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania angiografu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Sterowanie wszystkimi źródłami sygnału wideo wyświetlanymi na monitorze z poziomu ekranu dotykowego przymocowanego do stołu pacjenta | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wykorzystanie jako roadmapping 2D ze śledzeniem położenia stołu statywu oraz powiększenia obrysów (konturów) naczyń narysowanych na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Powiększanie i przesuw obrazu poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Obsługa oprogramowania 3D poprzez bezpośrednią interakcję z obrazem 3D wyświetlanym na panelu dotykowym w sali badań w pełnym zakresie funkcjonalności 3D | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do segmentacji dużych naczyń np. tętnic płucnychna obrazach z tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego z wykorzystaniem wyniku takiej segmentacji jako roadmappingu 3D | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH |  |  |  |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych między aparatem, a RIS/HIS - w obie strony | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami, z wyliczonymi wskaźnikami, krzywymi, protokołami itp. dla minimum 100 pacjentów | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Konsola komputerowa w sterowni z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 24”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG za pomocą kabli bezcieniowych (przeziernych dla promieniowania RTG) | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar rzutu serca metodą Termodylucji oraz Ficka | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) – gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe, opory naczyniowe | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Wyświetlanie parametrów hemodynamicznych na monitorze angiografu w Sali Badań. | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Archiwizacja rejestrowanych przebiegów na USB lub CD lub DVD. Zamawiający dopuszcza archiwizację na urządzeniach wykorzystujących łączność z siecią LAN. | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ |  |  |  |  |
|  | Głowica strzykawki na wózku jezdnym lub mocowana do stołu Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie minimum. 0,2 – 30 ml/s Osiągane ciśnienie maksymalne podczas iniekcji minimum 1200 PSI Wstrzykiwacz wyposażony w monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen), menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z oferowanym angiografem Zestaw startowy obejmujący 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu | Tak, podać model, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| - USG WEWNĄTRZNACZYNIOWE (IVUS) |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS. Funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii. Możliwość nagrywania i archiwizacji na nośnikach zewnętrznych w formacie DICOM. Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne. Funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu. Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika. Aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi oraz mechanicznymi sondami IVUS, a także kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego. Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych. Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki. Kolorowe monitory min.19” - monitor zainstalowany w sterowni i możliwość instalacji monitora zainstalowanego na wieszaku przy stole. System operacyjny Windows 10 Instrukcja obsługi w języku polskim Integracja systemu z monitorem angiografu w Sali zabiegowej (przesyłanie obrazu). Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą dotykowej konsoli sterującej zainstalowanej w Sali zabiegowej. | Tak, podać model, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| - USG ŚRÓDZABIEGOWE |  |  |  |  |
|  | Mobilny aparat ultrasonograficzny dedykowany do pracy w warunkach Sali zabiegowej, zoptymalizowany pod kątem kontroli wkłuć oraz przezklatkowych badań echo serca. Możliwość podłączenia min. 2 głowic jednocześnie i przełączania ich w sposób elektroniczny z poziomu aparatu Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000. Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund. Dynamika aparatu min. 280 dB. Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG. Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,0 do 20,0 MHz. Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 110 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia. Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm. Obrazowanie harmoniczne. Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy). Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD). Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 18 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji. Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8 m/s do 0 oraz od 0 do + 8 m/s. Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80° Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm. Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz. Specjalistyczne oprogramowanie do badań naczyniowych. Oprogramowanie panoramiczne 2D. Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań min. MRI, CT, Angio celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF). Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. Automatyczne ustawianie parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy. Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji. Anatomiczny Mmode. Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkeletowych wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 20,0 MHz, Liczba elementów min. 1900, Szerokość pola widzenia min. 50 mm Głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. Zakres częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), Liczba elementów akustycznych min. 80, Kąt widzenia min. 90° Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów. Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu i definiowania pomiarów. Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne. Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne. Integracja systemu z monitorem angiografu w Sali zabiegowej (przesyłanie obrazu). | Tak, podać model, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
| - AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Demontaż, wyprowadzenie i utylizacja starego angiografu, dostawa, wprowadzenie, instalacja i uruchomienie nowego angiografu wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi związanymi z wykonaniem infrastruktury Sali. Dopuszcza się wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiającego elementów istniejącej infrastruktury, niebędących elementami starego angiografu (np. konstrukcja nośna, kanały kablowe, itp.). | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej o równoważniku min. 0,5 mm Pb i wymiarach min. 60 cm × 75 cm, mocowana na suficie | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Komplet środków ochrony radiologicznej dla personelu uczestniczącego w procedurach zabiegowych: 8 kompletów dwuczęściowych fartuchów radiologicznych wykonanych z lekkiego bezołowiowego materiału o ekwiwalencie min. 0,5 mm Pb dla części przedniej 8 szt. osłon na tarczycę typu „śliniak” wykonanych z lekkiego bezołowiowego materiału o ekwiwalencie min. 0,5 mm Pb. Rozmiar i kolor do ustalenie z Zamawiającym na etapie dostawy | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dostarczanie przez 5 lat od momentu rozpoczęcia gwarancji aktualizacji oprogramowania angiografu do najnowszej dostępnej komercyjnie wersji wraz z aktualizacją zabezpieczeń, w tym wymiana hardware systemu, jeżeli aktualizacja oprogramowania to wymusza. | Tak / Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje zasilacz bezprzerwowy typu UPS, gwarantujący podtrzymanie pracy systemu angiograficznego przez czas min. 10 minut | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 10 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego), szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji. | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych i wsparcia technicznego dla wszystkich elementów Systemu przez minimum 10 lat od daty instalacji. | Tak, podać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja na aparat i wyposażenie min. 36 miesięcy, pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji. Usługi świadczone przez autoryzowany serwis Producenta. | Tak, podać liczbę miesięcy |  | =60 miesięcy – 20 pkt. =48 miesięcy – 10 pkt. =36 miesięcy – 0 pkt. |
|  | W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii godz. (w dni robocze), maks. 48h | Tak, podać liczbę godzin |  | ≤24h – 5 pkt <48h i >24h – 2 pkt =48h – 0 pkt |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni robocze | Tak, podać liczbę dni roboczych |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | W przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów czas naprawy maks. 5 dni roboczych | Tak, podać liczbę dni roboczych |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa angiografu z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | Tak, opisać |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniający obsługę w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Oferta zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, montażem oraz uruchomieniem aparatu i wyposażenia. | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |
|  | Testy odbiorcze i specjalistyczne oraz projekt osłon stałych wykonane po instalacji oferowanego aparatu, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W okresie obowiązywania gwarancji testy specjalistyczne po stronie Wykonawcy. | Tak |  | Bez punktacji Spełnia / nie spełnia |

- Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań oznaczonych „Tak” – jako bezwzględnie wymagane, spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę ODPOWIEDŹ OFERENTA wypełnia Oferent. W przypadku, kiedy w kolumnie WARTOŚĆ WYMAGANA wpisano Tak / Nie, oferowane urządzenie nie musi spełniać podanego parametru, jednak jego spełnienie będzie skutkowało przyznaniem punktów zgodnie z wartością wskazaną w kolumnie SPOSÓB OCENY PARAMETR JAKOŚCIOWY. Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania wartości parametrów punktowanych w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia bezpośredniej porównywalności ofert. Wszystkie podane parametry muszą znaleźć odzwierciedlenie w Firmowych Materiałach Informacyjnych Producenta, w szczególności kart katalogowych, certyfikatów, dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi. Parametry, które nie są wprost wyszczególnione w materiałach producenta, wynikają z konfiguracji urządzenia lub oferowanych opcji, dotyczą funkcjonalności dodatkowych, oprogramowania, wyposażenia lub rozwiązań technicznych wymaganych przez Zamawiającego, mogą być potwierdzone poprzez stosowne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanych urządzeń.

- Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wynosi 224.

- Opis sposobu przyznania punktów dla parametrów o wartościach pośrednich względem wartości zaoferowanych przez wszystkich Oferentów

*)	Dla wartości pośrednich, proporcjonalnie do preferowanej przez Zamawiającego wartości największej. Końcowy wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.

( Wo – Ww ) x 100%

P = ----------------------------- x Pmax

(Wmax – Ww)

gdzie:

P	liczba punktów przyznana Oferentowi dla ocenianego parametru

Wo	zadeklarowana przez Oferenta wartość ocenianego parametru

Ww	wymagana minimalna wartość ocenianego parametru

Wmax	najwyższa wartość ocenianego parametru spośród wszystkich złożonych ofert

Pmax	maksymalna liczba punktów do uzyskania dla ocenianego parametru

**)	Dla wartości pośrednich, proporcjonalnie do preferowanej przez Zamawiającego wartości najmniejszej. Końcowy wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.

( Ww – Wo ) x 100%

P = ----------------------------- x Pmax

(Ww – Wmin)

gdzie:

P	liczba punktów przyznana Oferentowi dla ocenianego parametru

Wo	zadeklarowana przez Oferenta wartość ocenianego parametru

Ww	wymagana maksymalna wartość ocenianego parametru

Wmin	najniższa wartość ocenianego parametru spośród wszystkich złożonych ofert

Pmax	maksymalna liczba punktów do uzyskania dla ocenianego parametru

…………………………………………………

podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Oferenta