Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 5: Holter EKG – 3 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). | TAK |  |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |  |
|  | Zapis na kartę micro SDHC | TAK |  |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h,48h lub 7 dni | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 76 x 72 x 23 mm +/- 10 mm. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP | TAK |  |  |
|  | trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | TAK |  |  |
|  | Opcje zmiany parametrów : tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego ), język | TAK |  |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową | TAK |  |  |
|  | Możliwość drukowania całego sygnału EKG | TAK |  |  |
|  | Automatyczne drukowanie | TAK |  |  |
|  | Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | TAK |  |  |
|  | Analiza pracy rozrusznika serca | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | TAK |  |  |
|  | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | TAK |  |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość drukowania raportów badań | TAK |  |  |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | TAK |  |  |
|  | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | TAK |  |  |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii | TAK |  |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | TAK |  |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanał | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator | TAK |  |  |
|  | Oferowane rejestratory w pełni kompatybilne z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Holcard 24W | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie Holcard 24W | tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2026 | TAK |  |  |
|  | W cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria zasilająca, karta pamięci. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra w Kielcach przy ul. Kościuszki 25, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOKIEL/2026 ,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/