Załącznik nr 1 do zapytania nr 2026-81701-271586 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

UWAGA: dozwolona jest jedynie edycja i zmiana treści w kolumnie ,,Czy oferowana pozycja spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE),

| Nr części przedmiotu zamówienia | Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych | Ilość (sztuki) | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Czy oferowana pozycja w ramach oferty spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | - aparat do znieczulenia do zawieszenia na kolumnie (wymiana wyrobu) / pozycja nr 7 - aparat do znieczulenia do zawieszenia na kolumnie (nowy wyrób) / pozycja numer 14 | 3 szt. (poz. 7) + 1 szt. (poz. 14) |  |  |
|  |  |  | Aparat do znieczulenia przeznaczony do pracy w konfiguracji podwieszanej na kolumnie anestezjologicznej użytkowanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza konfiguracji wolnostojącej jako podstawowej. Zamawiający informuje, że uchwyt do podwieszenia aparatu stanowi element posiadanej kolumny. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność oferowanego aparatu z posiadaną infrastrukturą. |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w koła transportowe umożliwiające jego przemieszczanie na etapie instalacji i serwisowania. |  |
|  |  |  | Aparat przystosowany do pracy z O2 i powietrzem medycznym z instalacji centralnej oraz z N2O z butli; dopuszczalny zakres ciśnienia zasilania nie gorszy niż 2,7–6,0 bar. |  |
|  |  |  | Podgrzewany układ oddechowy z możliwością włączania i wyłączania podgrzewania przez użytkownika w trakcie znieczulania. |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w wbudowany akumulator zapewniający awaryjne zasilanie całego systemu przez co najmniej 45 minut pracy. |  |
|  |  |  | Wbudowane oświetlenie powierzchni roboczej z możliwością regulacji intensywności. |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w co najmniej jedną szufladę na akcesoria, zamykaną. |  |
|  |  |  | Prezentacja ciśnień gazów medycznych z sieci centralnej oraz z butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia |  |
|  |  |  | System bezpieczeństwa zapobiegający podaniu mieszaniny hipoksycznej, zapewniający minimalny bezpieczny udział tlenu w mieszaninie gazów oddechowych. |  |
|  |  |  | Elektroniczny mieszalnik gazów zapewniający utrzymanie zadanego stężenia tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów oraz utrzymanie zadanego przepływu przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta. |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w czujniki przepływu wdechowego i wydechowego, działające w technologii termoanemometrii lub równoważnej, przystosowane do sterylizacji parowej. |  |
|  |  |  | Prezentacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej oraz przepływu świeżych gazów na ekranie głównym aparatu do znieczulenia. |  |
|  |  |  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulenia w technikach Low Flow oraz Minimal Flow. |  |
|  |  |  | Regulowany zawór APL do wentylacji ręcznej, wyposażony w funkcję natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie oddechowym, realizowaną poprzez dedykowany mechanizm (np. przycisk lub dźwignię), umożliwiający szybkie obniżenie ciśnienia bez konieczności regulacji pokrętła zaworu APL |  |
|  |  |  | Wbudowany przepływomierz tlenu umożliwiający niezależną podaż O2 przez maskę lub kaniulę donosową, z regulacją przepływu w zakresie co najmniej 0–15 l/min. |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w złącza umożliwiające jednoczesne podłączenie co najmniej dwóch parowników. Aparat wyposażony w jeden parownik do sewofluranu do każdego urządzenia, kompatybilny z systemem napełniania stosowanym przez Zamawiającego (Baxter) lub równoważnym, zapewniającym bezpieczne i szczelne napełnianie. |  |
|  |  |  | Masa aparatu do znieczulenia wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz elementami montażowymi określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 170 kg. |  |
|  |  |  | Respirator, tryby wentylacji |  |
|  |  |  | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, przy czym w przypadku napędu pneumatycznego nie dopuszcza się zużycia tlenu do napędu. Do kryteriów oceny: Rodzaj napędu respiratora: - napęd elektryczny – 5 pkt - napęd pneumatyczny – 0 pkt |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji kontrolowanej objętościowo |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji synchronizowanej z oddechami pacjenta ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych, dostępny zarówno w trybie kontrolowanym objętościowo, jak i ciśnieniowo. |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) z możliwością wspomagania ciśnieniowego oddechów spontanicznych (PSV). |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji z gwarantowaną objętością oddechową, zapewniający synchronizację oddechów pacjenta z oddechami obowiązkowymi oraz wspomaganie ciśnieniowe oddechów spontanicznych. |  |
|  |  |  | Funkcja pauzy umożliwiająca wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta (np. odsysanie wydzieliny lub zmiana pozycji), z możliwością regulacji czasu pauzy co najmniej do 2 minut. |  |
|  |  |  | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie z aktywnym pomiarem gazów oddechowych oraz monitorowaniem bezdechu. Do kryteriów oceny: Zaawansowanie funkcji monitorowania oddechu spontanicznego: - automatyczna analiza oddechu spontanicznego z wykorzystaniem co najmniej dwóch parametrów (np. przepływ i CO2) oraz aktywne wykrywanie bezdechu – 5 pkt - podstawowe monitorowanie – 0 pkt |  |
|  |  |  | Tryb pracy umożliwiający współpracę aparatu do znieczulenia z urządzeniem do krążenia pozaustrojowego (płuco-serce), zapewniający bezpieczne monitorowanie pacjenta podczas takich procedur. |  |
|  |  |  | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy w przypadku zaniku zasilania poszczególnych gazów medycznych (O2, powietrze, N2O), zapewniające ciągłość dostarczania mieszaniny oddechowej oraz bezpieczeństwo pacjenta, przy zachowaniu niezmienionego lub automatycznie kompensowanego przepływu świeżych gazów. |  |
|  |  |  | Funkcja rekrutacji płuc z możliwością realizacji manewrów rekrutacyjnych o różnym przebiegu (np. jednoetapowych i wieloetapowych). |  |
|  |  |  | Możliwość awaryjnej podaży tlenu oraz anestetyku wziewnego z parownika w przypadku braku zasilania sieciowego oraz rozładowania akumulatora, zapewniająca podtrzymanie podstawowych funkcji aparatu. |  |
|  |  |  | Regulacje |  |
|  |  |  | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej w zakresie od 3 do 100 oddechów/min (rozpiętość zakresu, tj. 3 i mniej oraz 100 i więcej) |  |
|  |  |  | Zakres regulacji czasu plateau wdechowego co najmniej w zakresie od 5% do 60% czasu wdechu. (rozpiętość zakresu, tj. 5% i mniej oraz 60% i więcej) |  |
|  |  |  | Zakres regulacji stosunku wdech/wydech (I:E) obejmujący co najmniej wartości skrajne: ≥ 4:1 oraz ≤ 1:10. |  |
|  |  |  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji kontrolowanej objętościowo co najmniej w zakresie od 10 do 1500 ml (rozpiętość zakresu, tj.10 ml i mniej oraz 1500 ml i więcej). |  |
|  |  |  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej w zakresie od 0,3 do 15 l/min rozpiętość zakresu, tj. (0,3 l/min i mniej oraz 15 l/min i więcej) |  |
|  |  |  | Zakres regulacji ciśnienia wdechowego co najmniej w zakresie od 10 do 80 cmH₂O (hPa) (rozpiętość zakresu, tj.10 cmH₂O (hPa) i mniej oraz 80 cmH₂O (hPa) i więcej). |  |
|  |  |  | Możliwość regulacji czasu narastania ciśnienia wdechowego (rampa ciśnienia). |  |
|  |  |  | Zakres regulacji PEEP co najmniej w zakresie od 2 do 35 cmH₂O (hPa) z możliwością wyłączenia (OFF) (rozpiętość zakresu, tj.2 cmH₂O (hPa) i mniej oraz 35 cmH₂O (hPa) i więcej). |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznego dostosowania czasu wdechu (Ti) przy zmianie częstości oddechowej (blokada I:E) z możliwością jej wyłączenia przez użytkownika. |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznego dostosowania ciśnienia wdechowego przy zmianie PEEP, z zachowaniem stałej różnicy ciśnień, z możliwością jej wyłączenia przez użytkownika. |  |
|  |  |  | Prezentacje |  |
|  |  |  | Prezentacja krzywych czasowych ciśnienia w drogach oddechowych p(t) oraz stężenia CO₂ CO₂(t). |  |
|  |  |  | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie–objętość (p–V) oraz przepływ–objętość. |  |
|  |  |  | Prezentacja minitrendów parametrów oddechowych w odniesieniu do wyświetlanych krzywych. |  |
|  |  |  | Funkcja wspomagająca optymalizację zużycia świeżych gazów wraz z prezentacją trendów tej funkcji. Do kryteriów oceny: Zaawansowanie funkcji optymalizacji zużycia świeżych gazów: - automatyczna funkcja wspomagająca prowadzenie znieczulenia w technikach Low Flow / Minimal Flow wraz z prezentacją zaleceń lub wskaźników optymalizacji – 5 pkt - podstawowa funkcjonalność bez wsparcia optymalizacji – 0 pkt |  |
|  |  |  | Funkcja timera (odliczanie w dół od ustawionego czasu) z prezentacją na ekranie aparatu. |  |
|  |  |  | Prezentacja różnicy między objętością wdechową a wydechową (ΔVT). |  |
|  |  |  | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) z prezentacją na ekranie aparatu. |  |
|  |  |  | Prezentacja spontanicznej objętości minutowej (MV spont) oraz spontanicznej częstości oddechowej (RR spont) pacjenta. |  |
|  |  |  | Prezentacja trendów graficznych i tabelarycznych z możliwością powiększania wybranego zakresu czasu (zoom) oraz funkcją kursora umożliwiającą odczyt wartości w wybranym punkcie czasu. |  |
|  |  |  | Funkcjonalność |  |
|  |  |  | Kolorowy ekran o regulowanej jasności i przekątnej co najmniej 15”, umożliwiający obsługę aparatu za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła funkcyjnego. |  |
|  |  |  | Możliwość konfiguracji układu i rozmieszczenia wyświetlanych parametrów na ekranie w trakcie pracy aparatu, umożliwiająca ich dostosowanie do aktualnych potrzeb użytkownika. |  |
|  |  |  | Możliwość przypisywania różnych kolorów do wyświetlanych parametrów w celu ułatwienia ich odczytu. |  |
|  |  |  | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych bezpośrednio przy prezentowanych parametrach. |  |
|  |  |  | Możliwość kontynuowania wentylacji mechanicznej w przypadku awarii czujnika przepływu. – warunek Do kryteriów oceny: Zaawansowanie pracy aparatu w przypadku awarii czujnika przepływu: - automatyczna kontynuacja wentylacji z zachowaniem monitorowania parametrów oddechowych (np. ciśnienie, objętość lub CO₂) – 5 pkt - brak automatycznej kontynuacji wentylacji z zachowaniem monitorowania parametrów oddechowych (np. ciśnienie, objętość lub CO₂) – 0 pkt |  |
|  |  |  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego nośnika danych (np. USB). |  |
|  |  |  | Wbudowany moduł pomiaru gazów oddechowych umożliwiający pomiar i prezentację wdechowego i wydechowego stężenia O₂, N₂O, CO₂ oraz anestetyków wziewnych (sewofluran, izofluran, desfluran), z funkcją automatycznej identyfikacji anestetyków. Pomiar realizowany w strumieniu bocznym lub równoważnym, bez konieczności utraty funkcjonalności systemu oddechowego. |  |
|  |  |  | Wykrywanie i identyfikacja mieszanin gazów anestetycznych oraz prezentacja wartości MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe). |  |
|  |  |  | Możliwość eksportu danych do zewnętrznego nośnika (np. USB), w tym zrzutów ekranu oraz trendów. |  |
|  |  |  | Alarmy |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych. |  |
|  |  |  | Alarm przekroczenia zadanych wartości ciśnienia w drogach oddechowych. |  |
|  |  |  | Alarm przekroczenia zadanych wartości objętości minutowej. |  |
|  |  |  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy co najmniej przepływu, ciśnienia lub stężenia CO₂. |  |
|  |  |  | Alarm przekroczenia zadanych wartości stężenia anestetyku wziewnego. |  |
|  |  |  | Alarm braku zasilania w gazy medyczne (O₂, powietrze, N₂O). |  |
|  |  |  | Alarm wykrycia obecności więcej niż jednego anestetyku wziewnego. |  |
|  |  |  | Alarm niskiej wartości MAC. |  |
|  |  |  | Inne |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona w formie drukowanej oraz elektronicznej. |  |
|  |  |  | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
|  |  |  | Prezentacja na ekranie informacji o terminie następnego przeglądu serwisowego. |  |
|  |  |  | Ssak do odsysania wydzielin, wyposażony w wielorazowy zbiornik o objętości co najmniej 700 ml, przystosowany do sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134°C. |  |
|  |  |  | Przewody do zasilania gazami medycznymi (O₂, N₂O, powietrze), kodowane kolorami, o długości co najmniej 1,5 m każdy, zakończone wtykami zgodnymi ze standardem AGA stosowanym przez Zamawiającego. |  |
|  |  |  | W pełni automatyczny test systemu niewymagający interwencji użytkownika w trakcie jego trwania. |  |
|  |  |  | Lista kontrolna czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie aparatu w formie graficznej i tekstowej. |  |
|  |  |  | Funkcja umożliwiająca ustawienie czasu gotowości aparatu do użycia, obejmująca automatyczne przeprowadzenie testu funkcjonalnego. Do kryteriów oceny: Stopień automatyzacji przygotowania aparatu do pracy: - możliwość zaprogramowania czasu gotowości aparatu wraz z automatycznym wykonaniem testu funkcjonalnego bez udziału użytkownika – 5 pkt - brak funkcji automatycznego przygotowania aparatu do pracy – 0 pkt |  |
|  |  |  | Układ odprowadzania gazów anestetycznych przystosowany do podłączenia do szpitalnego systemu odciągu, wyposażony we wskaźnik przepływu, przewód o długości co najmniej 1,5 m oraz wtyk zgodny ze standardem stosowanym przez Zamawiającego (np. DIN). |  |
|  |  |  | Wymagane akcesoria do każdego aparatu |  |
|  |  |  | Zbiornik pochłaniacza CO₂ wielorazowego użytku o objętości co najmniej 1400 ml – 1 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Filtry przeciwpyłowe do pochłaniacza CO₂, zabezpieczające układ oddechowy aparatu – 10 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Aparat przystosowany do pracy z pochłaniaczami CO₂ wielorazowego i jednorazowego użytku. W zestawie 12 szt. jednorazowych pojemników z wapnem sodowanym do każdego aparatu wraz z adapterem umożliwiającym ich podłączenie i wymianę w trakcie pracy urządzenia. |  |
|  |  |  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, o długości przewodów wdechowego i wydechowego co najmniej 170 cm, z workiem oddechowym o objętości 2 l – 25 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Pułapki wodne zabezpieczające moduł pomiaru gazów – 24 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Linie próbkujące do pomiaru gazów, wyroby mikrobiologicznie czyste – 10 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Filtr oddechowy mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do aparatów do znieczulenia i respiratorów, wyposażony w filtr hydrofobowy o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, kompatybilny z oferowanym urządzeniem, z portem do pomiaru CO₂, wolny od lateksu i PVC, przeznaczony do stosowania jednorazowego przez co najmniej 24 godziny – co najmniej 100 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci (HME) dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, zapewniający skuteczne nawilżanie powietrza oddechowego, kompatybilny z oferowanym urządzeniem, z portem do pomiaru CO₂, wolny od lateksu i PVC, przeznaczony do stosowania jednorazowego przez co najmniej 24 godziny – co najmniej 100 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Jednorazowe maseczki anestezjologiczne dla dorosłych, przezroczyste, o anatomicznym kształcie, zapewniające szczelne przyleganie i komfort pacjenta, w rozmiarach 5, 6 i 7 – po co najmniej 30 szt. z każdego rozmiaru do każdego aparatu, wykonane z materiałów wolnych od BPA i PVC. |  |
|  |  |  | Czujnik przepływu wielorazowego użytku, działający w technologii termoanemometrii lub równoważnej, umożliwiający dokładny pomiar przepływu, przystosowany do dezynfekcji, w ilości 5 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe do każdego aparatu obejmujące: kosz na akcesoria, uchwyt do drenu do montażu na szynie, wkład organizacyjny do szuflady z podziałem na przedziały, półkę boczną obracaną do montażu na szynie oraz szynę na akcesoria – po 1 szt. każdego elementu. |  |
|  |  |  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |
|  |  |  | Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych (dorośli, dzieci, noworodki), z możliwością łatwego przełączania kategorii pacjenta, powiązaną z odpowiednimi algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora. |  |
|  |  |  | Monitor pacjenta składający się z jednostki stacjonarnej oraz modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w dalszej części specyfikacji. |  |
|  |  |  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dostosowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, umożliwiającą dynamiczne dodawanie i usuwanie pól krzywych oraz wartości liczbowych bez zakłócania pracy urządzenia (funkcjonalność typu plug and play). Układ ekranu powinien automatycznie optymalizować rozmieszczenie i wielkość prezentowanych parametrów oraz umożliwiać jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy monitora do jednoczesnego wyświetlania co najmniej 16 krzywych dynamicznych bez konieczności ingerencji serwisowej. |  |
|  |  |  | Możliwość wyposażenia części stacjonarnej monitora w ekran o przekątnej co najmniej 21”. |  |
|  |  |  | Ekran dotykowy umożliwiający obsługę w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta oraz interaktywne sterowanie pomiarami. |  |
|  |  |  | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim, z dostępem do najczęściej używanych funkcji poprzez dedykowane przyciski ekranowe, możliwością wyboru parametrów i funkcji za pomocą ekranu dotykowego oraz zmiany wartości przy użyciu pokrętła z funkcją zatwierdzania. Rozwiązanie powinno zapewniać jednoznaczną i precyzyjną obsługę, bez konieczności stosowania złożonych gestów dotykowych. |  |
|  |  |  | Monitor wyposażony w funkcję integracji i prezentacji danych z podłączonego aparatu do znieczulenia oraz innych urządzeń medycznych (w zakresie udostępnianym przez urządzenia źródłowe), obejmującą przebiegi dynamiczne, wartości liczbowe, pętle oddechowe oraz stężenia gazów. Dane te zapisywane są w trendach monitora i mogą być udostępniane w sieci szpitalnej. Możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 3 urządzeń zewnętrznych. |  |
|  |  |  | Monitor wyposażony w narzędzie do analizy trendów umożliwiające jednoczesną ocenę co najmniej 9 wybranych parametrów z wykorzystaniem kursorów do porównania wartości w wybranych punktach czasu. Wybór parametrów możliwy spośród wszystkich danych dostępnych z monitora, aparatu do znieczulenia oraz innych podłączonych urządzeń. Możliwość generowania raportu z analizy. Funkcjonalność powinna umożliwiać ocenę efektów interwencji klinicznych, w tym manewrów rekrutacji płuc. |  |
|  |  |  | Interfejs użytkownika monitora spójny z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulenia pod względem logiki obsługi, rozmieszczenia podstawowych elementów sterujących oraz prezentacji informacji i alarmów. |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia i zapisywania domyślnych konfiguracji monitora, obejmujących ustawienia wyświetlania parametrów, alarmów oraz ich granic, automatycznie stosowanych dla nowego pacjenta. Możliwość zapisania i szybkiego przywołania co najmniej 4 zestawów konfiguracji dla każdej kategorii pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki). |  |
|  |  |  | W przypadku zaniku zasilania sieciowego monitor zapewnia kontynuację monitorowania co najmniej: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO₂, ciśnienia nieinwazyjnego, ciśnienia inwazyjnego (do 8 torów), temperatury (do 4 torów) oraz CO₂ przez minimum 3 godziny, wraz z zachowaniem ciągłości trendów i zdarzeń alarmowych przed, w trakcie i po przywróceniu zasilania. |  |
|  |  |  | Monitor zamocowany do aparatu do znieczulenia w sposób ergonomiczny, z zapewnieniem kompatybilności potwierdzonej przez producenta. |  |
|  |  |  | Alarmy |  |
|  |  |  | Możliwość ręcznego oraz automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów. |  |
|  |  |  | Możliwość czasowego wyciszenia lub dezaktywacji alarmów dla pomiarów ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją tego stanu, lub równoważna funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie i obsługę linii pomiarowych bez zakłócania pracy pozostałych funkcji monitora. |  |
|  |  |  | Rejestracja zdarzeń alarmowych w pamięci monitora wraz z zapisem fragmentów krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych monitorowanych parametrów z czasu wystąpienia alarmu. |  |
|  |  |  | Świetlna sygnalizacja alarmów w co najmniej trzech poziomach odpowiadających ich priorytetowi, widoczna z różnych kierunków (360°). |  |
|  |  |  | Widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu lub zawieszeniu alarmów wraz z prezentacją pozostałego czasu tego stanu. |  |
|  |  |  | Prezentacja informacji o ustawionej głośności alarmów na ekranie monitora, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia alarmu lub jego wyciszenia. |  |
|  |  |  | Transport pacjenta |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta pomiędzy stanowiskami podłączonymi do tej samej sieci, bez konieczności ręcznego wprowadzania i usuwania danych pacjenta. |  |
|  |  |  | Monitor wyposażony w moduł transportowy umożliwiający ciągłe monitorowanie co najmniej: EKG, SpO₂, ciśnienia nieinwazyjnego, ciśnienia inwazyjnego (do 8 torów), temperatury (do 4 torów) oraz CO₂ (w strumieniu głównym lub bocznym), bez przerw związanych z rozpoczęciem i zakończeniem transportu oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i akcesoriów pacjenta. Zapewniona ciągłość zapisu trendów, wyników obliczeń oraz zdarzeń alarmowych. |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie i zakończenie transportu monitora nie wymaga podłączania ani odłączania dodatkowych przewodów. Moduł transportowy może być odłączany i podłączany do części stacjonarnej przy użyciu jednej ręki, bez konieczności demontażu uchwytu transportowego. |  |
|  |  |  | Masa modułu transportowego z wbudowanymi modułami pomiarowymi (EKG, temperatura, NIBP, CO₂) nie większa niż 2 kg. – warunek minimalny. Do kryteriów oceny: Masa modułu transportowego: - ≤ 1,0 kg – 5 pkt - 1,0 kg – 2kg – 0 pkt |  |
|  |  |  | Zasilanie modułu transportowego z wbudowanego akumulatora zapewniające ciągłe monitorowanie przez co najmniej 3 godziny. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy umożliwia współpracę z urządzeniami wspomagania krążenia podczas transportu pacjenta. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 6”. |  |
|  |  |  | Ekran dotykowy modułu transportowego przystosowany do warunków transportowych, zabezpieczony przed przypadkową zmianą ustawień wynikającą z niezamierzonych dotknięć. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapania (co najmniej IPX3) oraz upadek z wysokości co najmniej 1 m. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, wyposażony w konstrukcję ułatwiającą przenoszenie lub uchwyt transportowy niewymagający demontażu podczas dokowania. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy, po zamocowaniu na stanowisku, zapewnia automatyczne przesyłanie danych do systemu monitorowania za pomocą połączenia odpornego na uszkodzenia eksploatacyjne. Do kryterium oceny: Rodzaj połączenia modułu transportowego ze stanowiskiem: - łącze optyczne – 5 pkt - inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  |  |  | Moduł transportowy przystosowany do montażu po obu stronach stanowiska, z możliwością skierowania przewodów w stronę pacjenta oraz automatycznym obrotem obrazu na ekranie o 180°. |  |
|  |  |  | Moduł transportowy, po zamocowaniu na stanowisku, umożliwia jednoczesną, ciągłą prezentację danych na ekranie stacjonarnym oraz na ekranie modułu transportowego. |  |
|  |  |  | Możliwości monitorowania parametrów |  |
|  |  |  | Pomiar EKG |  |
|  |  |  | Możliwość monitorowania i jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: co najmniej 1 z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, przy zastosowaniu odpowiednich przewodów pomiarowych. |  |
|  |  |  | Możliwość włączenia filtra ograniczającego zakłócenia wysokiej częstotliwości pochodzące z urządzeń elektrochirurgicznych. |  |
|  |  |  | Analiza arytmii umożliwiająca wykrywanie co najmniej 12 typów zaburzeń rytmu, z możliwością modyfikacji parametrów detekcji oraz poziomów alarmowych (np. wysoki, średni, niski). |  |
|  |  |  | Możliwość ciągłego monitorowania i wykrywania migotania przedsionków (A-Fib). |  |
|  |  |  | Możliwość ciągłego monitorowania odstępu QT/QTc u pacjentów dorosłych i dzieci, z automatycznym obliczaniem QTc według standardowych wzorów (np. Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges). |  |
|  |  |  | Pomiar oddechu |  |
|  |  |  | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG, z prezentacją wartości liczbowych i krzywej oddechowej oraz możliwością wyboru odprowadzenia bez konieczności zmiany ułożenia elektrod. |  |
|  |  |  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |
|  |  |  | Moduł pomiaru SpO₂ zapewniający wiarygodne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i obecności artefaktów, z prezentacją wartości saturacji, tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. funkcjonalność potwierdzona w dokumentacji producenta (np. instrukcji używania lub materiałach technicznych) |  |
|  |  |  | Monitor umożliwia zastosowanie różnych technologii pomiaru również w trybie transportowym, z możliwością ich zmiany przez użytkownika bez udziału serwisu. |  |
|  |  |  | Możliwość podłączenia drugiego, niezależnego toru pomiaru saturacji (SpO₂) wraz z prezentacją różnicy wartości pomiędzy torami oraz możliwością stosowania różnych technologii pomiarowych w każdym z torów, niezależnie od siebie. |  |
|  |  |  | Możliwość oznaczenia miejsca pomiaru dla drugiego toru SpO₂ za pomocą predefiniowanych opisów, z wyborem co najmniej 6 oznaczeń. |  |
|  |  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |
|  |  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego w trybie ręcznym i automatycznym, z możliwością programowania odstępów między pomiarami co najmniej do 4 godzin. |  |
|  |  |  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |
|  |  |  | Możliwość przypisywania nazw do poszczególnych torów pomiaru ciśnienia inwazyjnego, powiązanych z miejscem pomiaru, z dostępnością co najmniej 28 predefiniowanych oznaczeń. |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 8 torów ciśnienia inwazyjnego, również w trybie transportowym, bez konieczności przełączania linii pomiarowych. |  |
|  |  |  | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach lub w jednym oknie ze wspólną lub indywidualną skalą, z opcją włączenia lub wyłączenia siatki. |  |
|  |  |  | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze ciśnienia, z możliwością analizy na podstawie krzywej ciśnienia i odniesienia do cyklu oddechowego. |  |
|  |  |  | Pomiar temperatury |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 4 torów pomiaru temperatury. |  |
|  |  |  | Wyświetlanie wartości temperatury z co najmniej dwóch torów (T1, T2) oraz różnicy temperatur pomiędzy nimi. |  |
|  |  |  | Możliwość przypisywania dodatkowych etykiet opisujących miejsce pomiaru temperatury, z wyborem co najmniej 11 predefiniowanych nazw. |  |
|  |  |  | Pomiar CO2 |  |
|  |  |  | Możliwość pomiaru CO₂ w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych oraz w strumieniu głównym (po podłączeniu odpowiedniego modułu), zarówno w trybie stacjonarnym, jak i transportowym, bez konieczności przełączania układu pomiarowego. |  |
|  |  |  | Pomiar zwiotczenia |  |
|  |  |  | Pomiar przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z wykorzystaniem stymulacji nerwu (np. łokciowego) oraz rejestracji odpowiedzi mięśniowej, w tym pomiaru drgań kciuka, bez konieczności kalibracji przed wykonaniem pomiaru. |  |
|  |  |  | Dostępne metody stymulacji nerwowo-mięśniowej obejmujące co najmniej: - tryb Train-of-Four (TOF) z obliczaniem parametrów T1/T4 oraz Tref/T4, - tryb TOF z możliwością ustawienia automatycznych, cyklicznych pomiarów. |  |
|  |  |  | Wymagane akcesoria pomiarowe do każdego aparatu |  |
|  |  |  | Przewód EKG do podłączenia 3- i 5-elektrodowego, o długości co najmniej 2 m – 1 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Czujnik SpO₂ dla dorosłych na palec z przewodem o długości co najmniej 3 m oraz czujnik SpO₂ z klipsem na ucho – po 1 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego w rozmiarach co najmniej: XS, S, M, M+, M++, L, L+, umożliwiające pomiary u pacjentów o obwodzie ramienia w zakresie co najmniej 17–53 cm – po 1 szt. każdego rozmiaru do każdego aparatu, wraz z przewodem o długości co najmniej 3 m. |  |
|  |  |  | Czujnik temperatury powierzchniowej (skóry) z przewodem o długości co najmniej 3 m – 1 szt., przewód typu Y do jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur – 1 szt. oraz czujnik temperatury wewnętrznej – 1 szt. do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia inwazyjnego umożliwiające jednoczesny pomiar w co najmniej 2 torach – zestaw do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Monitor głębokości znieczulenia oparty na analizie sygnału EEG, umożliwiający prezentację liczbowego wskaźnika głębokości znieczulenia, wraz z kompatybilnymi elektrodami dla dorosłych – 1 opakowanie (min. 25 szt.) do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Akcesoria do pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT) przeznaczone dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych – zestaw do każdego aparatu. |  |
|  |  |  | Spójny interfejs użytkownika aparatu do znieczulenia i monitora pacjenta, zapewniający jednolitą logikę obsługi oraz zbliżone rozmieszczenie podstawowych elementów sterujących i prezentacji alarmów. |  |
|  |  |  | Aparat do znieczulenia, monitor pacjenta oraz moduły pomiarowe muszą stanowić zintegrowany system umożliwiający wzajemną wymianę danych, spójną obsługę oraz pełną funkcjonalność wszystkich wymaganych parametrów bez ograniczeń wynikających z integracji. |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 48 miesięcy |  |
|  |  |  | Termin realizacji 4 tygodnie od podpisania umowy |  |

Uwaga: numer w kolumnie ,,Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych, został wskazany jedynie na wewnętrzne potrzeby indentyfikacyjne Zamawiającego.