Załącznik nr 1 do zapytania nr 2026-81701-271866 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

UWAGA: dozwolona jest jedynie edycja i zmiana treści w kolumnie ,,Czy oferowana pozycja spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE),

| Nr części przedmiotu zamówienia | Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych | Ilość (sztuki) | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Czy oferowana pozycja w ramach oferty spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | defibrylator wiszący / pozycja nr 11 | 1 | Zautomatyzowany defibrylator, który ma za zadanie przywrócić pracę serca poprzez wywołanie reakcji mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu prądu stałego mającego określoną wartość energii |  |
|  |  |  | Do stosowania u osób dorosłych i dzieci |  |
|  |  |  | Rodzaj impulsu - dwufazowy, niskoenergetyczny |  |
|  |  |  | Dobór energii - automatyczny, dostosowany do pacjenta |  |
|  |  |  | Energia dla dorosłych 120 J – 150 J – 200 J |  |
|  |  |  | Energia dla dzieci 50 J – 70 J – 85 J |  |
|  |  |  | Automatyczna analiza rytmu serca |  |
|  |  |  | Komunikaty dla użytkownika - głosowe i/lub wizualne instrukcje prowadzenia RKO |  |
|  |  |  | Wbudowany metronom do prowadzenia ucisków klatki piersiowej |  |
|  |  |  | Elektrody uniwersalne (dla dorosłych i dzieci) |  |
|  |  |  | Żywotność elektrod - minimum 5 lat |  |
|  |  |  | Waga urządzenia maksymalnie 3 kg (+/- 0,3kg) |  |
|  |  |  | Wymiary: 13 x 24 x 29cm (+/-2cm) |  |
|  |  |  | Stopień ochrony minimum IP55 |  |
|  |  |  | Defibrylator powinien posiadać funkcję zapisu danych z przebiegu interwencji (w tym co najmniej zapis EKG i informacji o wyładowaniach) oraz możliwość ich odczytu lub eksportu za pomocą rozwiązania oferowanego przez producenta. |  |
|  |  |  | Odporność na wstrząsy - minimum zgodność z IEC 60068-2-27 lub równoważną |  |
|  |  |  | Zasilanie - bateryjne, z możliwością pracy w stanie gotowości przez minimum 4 lata |  |
|  |  |  | Automatyczne testy urządzenia (codzienne/okresowe) |  |
|  |  |  | Sygnalizacja gotowości - wizualna i/lub dźwiękowa informacja o stanie urządzenia |  |
|  |  |  | Urządzenie nowe, energooszczędne |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 60 miesięcy |  |
|  |  |  | Dostawa do 2 tygodni od podpisania umowy |  |
| Część 2 | Mały zestaw reanimacyjny / pozycja numer 12 | 4 | Mały zestaw reanimacyjny wraz z ampularium w postaci torby medycznej z wyposażeniem |  |
|  |  |  | Zestaw przeznaczony do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej poza ambulansem, umożliwiający wykonanie podstawowych procedur ratowniczych |  |
|  |  |  | Wymiary torby: Ok. 330 × 470 × 310 mm (dopuszczalne odchylenie ±10%) |  |
|  |  |  | Materiał o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia oraz działanie czynników zewnętrznych (w tym wilgoci), przeznaczony do intensywnego użytkowania w warunkach medycznych i ratowniczych. |  |
|  |  |  | Torba usztywniona, zabezpieczona, przystosowana do intensywnego użytkowania w warunkach medycznych i ratowniczych |  |
|  |  |  | Minimum 5 niezależnych przegród |  |
|  |  |  | Każda przegroda dostępna niezależnie; możliwość jednoczesnego korzystania z wielu przegród |  |
|  |  |  | Zestaw musi umożliwiać realizację co najmniej następujących procedur: 1. Tlenoterapia bierna 2. Tlenoterapia aktywna wraz z odsysaniem 3. Intubacja i udrażnianie dróg oddechowych 4. Podawanie leków i płynów (ampularium, iniekcje) 5. Ochrona indywidualna ratowników |  |
|  |  |  | Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikują się jako wyroby medyczne, spełniały wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) oraz posiadały oznakowanie CE. |  |
|  |  |  | Ampularium zintegrowane lub stanowiące element zestawu; zapewniające bezpieczne przechowywanie i transport leków |  |
|  |  |  | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2026 r. |  |
|  |  |  | Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta |  |
|  |  |  | Termin dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy. |  |
| Część 3 | wózek reanimacyjny / pozycja numer 17 | 6 | Wózek reanimacyjny zapewnia dostęp do niezbędnych narzędzi ratunkowych, co zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. |  |
|  |  |  | konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne (tworzywo ABS i/lub stal lakierowana proszkowo lub materiały równoważne) |  |
|  |  |  | blat roboczy z podwyższonym rantem zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów |  |
|  |  |  | wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 100 mm, co najmniej 2 koła z blokadą, koła przystosowane do powierzchni szpitalnych (cicha praca, niebrudzące), konstrukcja zapewniająca stabilność i łatwość manewrowania. |  |
|  |  |  | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650 mm(+/-50mm) szerokość x 550 mm (+/- 50mm) głębokość x 1000 mm (+/- 100mm) wysokość; |  |
|  |  |  | wymiary szafki: 600 mm (+/- 50mm) szerokość x 500 mm (+/- 50mm) głębokość x 805 mm (+/- 50mm) wysokość |  |
|  |  |  | standardowe wyposażenie minimum: - 1 x szafka z trzema lub czterema szufladami. Centralny zamek zabezpieczający szuflady. |  |
|  |  |  | 1 x blat boczny wysuwany stalowy |  |
|  |  |  | 2 x odcinki szyny instrumentalnej, |  |
|  |  |  | 1 x kosz kolanowy, |  |
|  |  |  | 1 x pojemnik na zużyte igły |  |
|  |  |  | 1 x pojemnik na narzędzia |  |
|  |  |  | 1 x wieszak kroplówki |  |
|  |  |  | 1 x deska do przeprowadzenia RKO |  |
|  |  |  | 1 x półka pod defibrylator |  |
|  |  |  | 1 x uchwyt do butli z tlenem |  |
|  |  |  | 1 x uchwyt do prowadzenia |  |
|  |  |  | Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikują się jako wyroby medyczne, spełniały wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) oraz posiadały oznakowanie CE. |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  |  |  | Termin dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy. |  |
| Część 4 | respirator stacjonarny na pods. Jezdnej / pozycja numer 18 | 1 | Parametry ogólne |  |
|  |  |  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. |  |
|  |  |  | Respirator dla dzieci i dorosłych. |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności urządzenia o wentylację pacjentów o bardzo małej masie ciała (opcjonalnie). |  |
|  |  |  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół |  |
|  |  |  | Możliwość użytkowania respiratora na wózku o wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do pacjenta i aparatury przyłóżkowej (preferowana wysokość całkowita zestawu ≤ 120 cm - podać). |  |
|  |  |  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii |  |
|  |  |  | Możliwość użytkowania respiratora w różnych konfiguracjach montażowych, w tym na wózku oraz w integracji z systemami przyłóżkowymi (np. kolumną sufitową lub półką aparaturową). |  |
|  |  |  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 16”, umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia. 16” -17,9” – 0 pkt. 18 i więcej – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Zintegrowany ekran sterująco-monitorujący respiratora. Możliwość oddzielenia jednostki sterująco-monitorującej od jednostki pneumatycznej i jej pracy w odległości ≥ 10 m: spełnia – 5 pkt nie spełnia – 0 pkt |  |
|  |  |  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej gazów medycznych, zgodne z obowiązującymi standardami dla instalacji szpitalnych. |  |
|  |  |  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora podtrzymujące pracę urządzenia przez minimum 30 minut. Należy podać maksymalny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. |  |
|  |  |  | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze. Wyświetlanie przewidywanego pozostałego czasu pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym (w minutach). |  |
|  |  |  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do funkcji konfiguracyjnych urządzenia poprzez mechanizmy uwierzytelniania użytkownika (np. hasło), zapobiegające nieuprawnionej zmianie ustawień. |  |
|  |  |  | Tryby wentylacji i nastawy |  |
|  |  |  | Wentylacja kontrolowana objętościowo z możliwością inicjowania oddechu przez pacjenta (tryb typu A/C lub równoważny). |  |
|  |  |  | Wentylacja synchroniczna przerywana (SIMV) w wariantach objętościowym i ciśnieniowym. |  |
|  |  |  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo, w tym: - z możliwością inicjowania oddechu przez pacjenta, - w trybie synchronicznej wentylacji przerywanej, - w trybie wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia. |  |
|  |  |  | Wentylacja spontaniczna z możliwością wsparcia ciśnieniowego oraz tryby umożliwiające osiągnięcie zadanej objętości oddechowej. |  |
|  |  |  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia umożliwiająca spontaniczne oddychanie pacjenta w obu fazach cyklu oddechowego. |  |
|  |  |  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności respiratora o tryby wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej oraz wspomaganej ciśnieniem. |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji zapewniający osiągnięcie zadanej wentylacji minutowej pacjenta. |  |
|  |  |  | Funkcja wspomagania oddechu pacjenta z automatycznym dostosowaniem poziomu wsparcia do jego aktywności oddechowej. |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji umożliwiający osiągnięcie zadanej objętości oddechowej poprzez automatyczne dostosowanie poziomu ciśnienia wspomagającego. |  |
|  |  |  | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna w trybach kontrolowanych i wspomaganych. |  |
|  |  |  | Tryb wentylacji typu APRV (lub równoważny) umożliwiający spontaniczne oddychanie pacjenta oraz zakończenie fazy wydechowej w oparciu o analizę przepływu wydechowego. |  |
|  |  |  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym. |  |
|  |  |  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową. |  |
|  |  |  | Możliwość ustawiania objętości oddechowej (VT) z uwzględnieniem kalkulacji VT/kg należnej masy ciała (IBW). |  |
|  |  |  | Protokół automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatycznym dostosowaniem poziomu wspomagania na podstawie analizy parametrów oddechowych, w tym co najmniej objętości oddechowej i częstości oddechu. |  |
|  |  |  | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej dostępna w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. |  |
|  |  |  | Terapia O2 wysokimi przepływami w zakresie od 2 do 80 l/min. |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania manewru wyznaczania krzywej ciśnienie–objętość (P-V), w tym w warunkach kontrolowanego przepływu. |  |
|  |  |  | Automatyczna kompensacja przecieków w układzie oddechowym. |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznych oddechów rekrutacyjnych (tzw. westchnień) z możliwością regulacji ich parametrów. |  |
|  |  |  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E) |  |
|  |  |  | Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej minimum 1 – 150 oddechów/min. |  |
|  |  |  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie minimum od 20 do 3000 ml. |  |
|  |  |  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cmH2O. |  |
|  |  |  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 0 do 95 cmH2O. |  |
|  |  |  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. |  |
|  |  |  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). |  |
|  |  |  | Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min. |  |
|  |  |  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. |  |
|  |  |  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. |  |
|  |  |  | Pomiary i obrazowanie |  |
|  |  |  | Rzeczywista częstość oddychania |  |
|  |  |  | Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi |  |
|  |  |  | Częstość oddechów spontanicznych |  |
|  |  |  | Objętość pojedynczego oddechu |  |
|  |  |  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV |  |
|  |  |  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. |  |
|  |  |  | Objętość minutowa przecieku, objętość lub proporcja przecieku. |  |
|  |  |  | Kalkulacja współczynnika Vds/Vte |  |
|  |  |  | Ciśnienie PEEP |  |
|  |  |  | Ciśnienie okluzji P,01 |  |
|  |  |  | NIF – Negative Inspiratory Force |  |
|  |  |  | Objętość pojedynczego oddechu |  |
|  |  |  | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  |
|  |  |  | Ciśnienie średnie. |  |
|  |  |  | Ciśnienie fazy Plateau. |  |
|  |  |  | Integralny pomiar stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. |  |
|  |  |  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze. |  |
|  |  |  | Eliminacja CO2 na minutę. |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych z regulacją parametrów wentylacji, w tym ciśnienia i PEEP (opisać) |  |
|  |  |  | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora (o przekątnej minimum 16”) krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO₂/czas, z możliwością jednoczesnej obserwacji co najmniej trzech krzywych oraz pełną funkcjonalnością sterowania i prezentacji danych. |  |
|  |  |  | Prezentacja na kolorowym minimum 16” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów z okresu co najmniej 7 dni, z możliwością pełnej obsługi i analizy danych. |  |
|  |  |  | Możliwość eksportu trendów co najmniej z ostatnich 30 dni. |  |
|  |  |  | Możliwość konfiguracji więcej niż 6 ekranów |  |
|  |  |  | Alarmy |  |
|  |  |  | Braku zasilania w energię elektryczną. |  |
|  |  |  | Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem. |  |
|  |  |  | Alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego stężenia tlenu |  |
|  |  |  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. |  |
|  |  |  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. |  |
|  |  |  | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe. |  |
|  |  |  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. |  |
|  |  |  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. |  |
|  |  |  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. |  |
|  |  |  | Inne |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów: opisać |  |
|  |  |  | Test respiratora na żądanie użytkownika. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy respiratora z nebulizatorem do wziewnego podawania leków |  |
|  |  |  | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora |  |
|  |  |  | Podpowiedzi tekstowe i graficzne na ekranie respiratora wspierające obsługę urządzenia, w szczególności w zakresie alarmów, trybów wentylacji, manewrów diagnostycznych, procedur czyszczenia oraz stanu baterii. |  |
|  |  |  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. |  |
|  |  |  | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. |  |
|  |  |  | Możliwość doposażenia respiratora w elektroniczny kontroler utrzymania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej. |  |
|  |  |  | Akcesoria |  |
|  |  |  | 1 szt. płuco testowe |  |
|  |  |  | 1 szt. element układu wydechowego (np. zastawka wydechowa) przeznaczony do wielokrotnego użytku |  |
|  |  |  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe |  |
|  |  |  | Zestaw jednorazowych przewodów do systemu kontroli ciśnienia w mankiecie – min. 10 szt. |  |
|  |  |  | 10 szt. jednorazowe elementy układu wydechowego kompatybilne z respiratorem |  |
|  |  |  | 10 szt. kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym |  |
|  |  |  | 5 szt. (1 opakowanie) czujników przepływu do dezynfekcji |  |
|  |  |  | 1szt. czujnik przepływu do sterylizacji |  |
|  |  |  | 1 opakowanie (100 szt.) - filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do respiratora |  |
|  |  |  | 1 opakowanie (100 szt.) - filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99.99% i wirusowej ≥ 99.9%, czas stosowania 24 godz. |  |
|  |  |  | 25 szt. jednorazowych, dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta |  |
|  |  |  | Urządzenie nowe, rok produkcji min. 2026 |  |
|  |  |  | Termin dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 48 miesięcy |  |
| Część 5 | medyczne elektryczne urządzenie do ssania / pozycja numer 24 | 2 | Zamawiający wymaga ssaka próżniowego medycznego (regulatora próżni z zestawem odsysania) przeznaczonego do odsysania wydzielin w warunkach szpitalnych, w wersji jezdnej. |  |
|  |  |  | Podstawa jezdna z co najmniej 5 kółkami, w tym minimum 2 kółkami z hamulcem, zapewniającej stabilność urządzenia. |  |
|  |  |  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej –950 mbar (tj. wartość minimalna ≤ –950 mbar). |  |
|  |  |  | Wydajność ssania 105 l/min (+/- 5 l/min) przy podciśnieniu co najmniej –950 mbar. Wydajność ma być potwierdzona w dokumentacji technicznej producenta. |  |
|  |  |  | Układ regulacji podciśnienia zapewniający stabilne utrzymanie zadanej wartości (bez „pływania” wskazań) w typowym zakresie pracy klinicznej. |  |
|  |  |  | Możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC, |  |
|  |  |  | System szybkiego odcinania siły ssania ON/OFF. |  |
|  |  |  | Ssak wyposażony w wąż zbrojony o długości 3 m zakończony wtykiem AGA, pojemnik bezpieczeństwa, regulator próżni, dren łączący regulator z pojemnikiem. |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  |  |  | Termin dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy |  |
| Część 6 | defibrylator z kardiowersją i opcją stymulacji serca / pozycja numer 26 | 1 | Wymiary nie większe niż 35 × 30 × 25 cm (wys./dł./szer.) |  |
|  |  |  | Sieciowe 100–240 V AC, 50/60 Hz, umożliwiające pracę w standardowej instalacji |  |
|  |  |  | Wbudowany akumulator umożliwiający min. 200 wyładowań lub min. 6 godzin monitorowania lub równoważne |  |
|  |  |  | Defibrylacja manualna z regulacją energii |  |
|  |  |  | Kardiowersja zsynchronizowana z zespołem QRS |  |
|  |  |  | Funkcja pacing dostępna jako wbudowana lub poprzez dostarczone wyposażenie/rozszerzenie |  |
|  |  |  | Tryb manualny i monitorujący, z możliwością pracy w trybie AED |  |
|  |  |  | Monitorowanie EKG, NIBP, SpO₂ oraz EtCO₂ (EtCO₂ jako wbudowane lub poprzez wyposażenie/rozszerzenie) |  |
|  |  |  | Kolorowy ekran umożliwiający czytelną prezentację parametrów i krzywych |  |
|  |  |  | Możliwość zapisu i przeglądu zdarzeń oraz parametrów pacjenta |  |
|  |  |  | Drukarka termiczna dostępna jako wbudowana lub poprzez dostarczone wyposażenie/rozszerzenie |  |
|  |  |  | System alarmów wizualnych i/lub dźwiękowych dla parametrów pacjenta |  |
|  |  |  | Intuicyjna obsługa z wykorzystaniem komunikatów ekranowych i/lub głosowych |  |
|  |  |  | Do zastosowań szpitalnych i transportowych, w tym do pracy przy łóżku pacjenta |  |
|  |  |  | Wyrób medyczny oznakowany CE, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  |  |  | Termin dostawy do 4 tygodni od podpisania umowy |  |

Uwaga: numer w kolumnie ,,Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych, został wskazany jedynie na wewnętrzne potrzeby indentyfikacyjne Zamawiającego.