ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1- sprzęt medyczny

1. Szafki przyłóżkowe – 17 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Szafki nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki pozwalająca na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka. | Tak |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. | Nie |  |
|  | Wymiary blatu bocznego 400 x 520mm ±50mm | Tak |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. | Tak |  |
|  | Boki blatów zaokrąglone. | Tak |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do używanych przy pacjencie. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatu z min. 10 kolorów. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Do każdego urządzenia dołączony uzupełniony paszport techniczny | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, karty charakterystyki, wykazy zużywalnych i eksploatacyjnych części, które podlegają okresowej wymianie, wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych jakie należy wykonać w ramach okresowego przeglądu technicznego itp) | Tak |  |

2. Elektryczne łóżko szpitalne (17 sztuk) wraz z materacami przeciwodleżynowymi (17 sztuk)

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | Tak |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: max. 2200 mm, - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 860 mm x 2000 mm). | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka z możliwością zawieszenia wtyczki. | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | Tak |  |
|  | Elektryczne regulacje: - Segment oparcia pleców min. 0 - 70° - Segment uda min. 0- 32° - Kąt przechyłu Trendelenburga min. 0 - 15° - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga min. 0 - 15° - Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 mm i niżej do 800 mm i wyżej. | Tak |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). | Tak |  |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. | Tak |  |
|  | Autoregresja segmentu min. oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | Tak |  |
|  | Segmenty wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. Wszystkie segmenty leża umożliwiające montaż pasów unieruchamiających. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża w wyraźnie odróżniającym się kolorze. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w 2 metalowe barierki lakierowane proszkowo, opuszczane ruchem półkulistym, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Na min. 3/4 długości leża. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 38 cm. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach: tryb pacjenta z dostępem do podstawowych funkcji oraz tryb pielęgniarski z dostępem do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na za pomocą jednego przycisku na pilocie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-Trendelenburga. | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125mm mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 250 mm. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). | Tak |  |
|  | Materac | Tak |  |
|  | Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów. | Tak |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy | Tak |  |
|  | Przeznaczony dla osób: - Z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia III Przebywających stale w pozycji leżącej, do długoterminowej opieki domowej i szpitalnej. | Tak |  |
|  | Min. 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie. | Tak |  |
|  | Zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia Wizualny alarm niskiego ciśnienia ostrzegający o możliwej nieszczelności materaca zaburzającej jego prawidłowe działanie. Funkcja statyczna pompuje cały materac, aby ułatwić pacjentowi wstawanie, a opiekunowi umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża. | Tak |  |
|  | Szybkozłączka transportowa pozwala przewieźć pacjenta, pozwalając na zachowanie powietrza w materacu (np. na badania). | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na suwak nie ściąga się podczas zmiany pozycji pacjenta. | Tak |  |
|  | Dodatkowa komora w zestawie. Wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta. | Tak |  |
|  | Dane materaca: - Wymiary (D x S x W) min. 200 cm x 90 cm x 12,5 cm; - Bezpieczne obciążenie do min. 160 kg; - Materiał na pokrowiec i komory: Nylon - Wysokość komór: min. 17 cm x 12,5 cm; - Maksymalna waga materaca: 5,5 kg | Tak |  |
|  | Dane pompy: - Wymiary (D x S x W): min. 28 cm x 15 cm x 9 cm; - Minimalny zakres regulacji ciśnienia: 30 mmHg – 60 mmHg; - Maksymalny czas pełnego cyklu: 12 min.; - Materiał obudowy: trudnopalny ABS; - Waga maksymalna: 2,3 kg; - Zasilanie: 220V/50Hz, 1A. | Tak |  |
|  | - Deklaracja zgodności, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 900:2016 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2015 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. - Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych - Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 15 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. | Tak |  |

3. Statyw na kroplówki - 17

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stojak wykonany jest ze stalowych rurek malowanych proszkowo. | Tak |  |
| 2. | Stojak ma budowę teleskopową, umożliwiającą łatwą regulację wysokości. | Tak |  |
| 3. | Podstawa stojaka jest wyposażona w 5 kółek,2 kółka posiadają blokadę. | Tak |  |
| 4. | Wysokość: 128 cm - 223 cm | Tak |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie: 10 kg | Tak |  |
| 6. | Podstawa plastikowa | Tak |  |
| 7. | W górnej części konstrukcji znajdują się haki wieszaków. | Tak |  |
| 8. | Pokrętło do ustalania wysokości charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Zbudowane jest z metalu pokrytego plastikiem. | Tak |  |
| 9. | Głowica kroplówki posiada cztery mocowania. | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty). | Tak |  |
| 11. | Produkt jest wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). | Tak |  |

4. Wózki - bielizna – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Rotor do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. | Tak |  |
|  | Urządzenie z certyfikatem medycznym. | Tak |  |
|  | Min. 4 tryby treningu w tym: trening aktywno-pasywny, trening wspomagany, trening symetryczny, trening izokinetyczny. | Tak |  |
|  | Min. 8-calowy kolorowy ekran z obrotem o min. 270°. | Tak |  |
|  | Prędkość obrotowa: min. 5 obr/min - 60 obr/min. | Tak |  |
|  | Poziom oporu: min. 0 - 24 (0 Nm - 12 Nm, 0,5 Nm/poziom). | Tak |  |
|  | Poziom spastyczności: min. 1 - 10 (1 Nm - 10 Nm, 1 Nm/poziom) lub WYŁĄCZONY. | Tak |  |
|  | Współczynnik łagodzenia spastyczności: min. 1 – 5. | Tak |  |
|  | Timer: min. 1 min - 120 min. | Tak |  |
|  | Wyposażony w kółka transportowe. | Tak |  |
|  | Gry motywacyjne wyświetlane na ekranie. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu zestaw uchwytów treningowych oraz zestaw mankietów treningowych. | Tak |  |
|  | Możliwość ćwiczenia dla pacjentów na wózku inwalidzkim. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

5. Wózki - posiłki – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Solidna konstrukcja – produkt ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Stabilność – grube rurki nośne śr. ok 2,6 cm i słupki kątowe zamontowane w każdym rogu półki. | Tak |  |
|  | Dwie mocne półki o dużej nośności i pojemności. | Tak |  |
|  | Nośność każdej półki 75 kg, odległość między poziomami wynosi 45 cm. | Tak |  |
|  | Mobilność – cztery kółka z osią skrętu 360°. | Tak |  |
|  | Kółka wykonane z termoplastycznej gumy (TPR). | Tak |  |
|  | Osłony umieszczone nad kołami ochraniające narożniki wózka przed otarciami. | Tak |  |
|  | Gumowe maty zamontowane od spodu obu półek. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Produkt jest wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). | Tak |  |

6. Wózki - odpady – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wózek skrzyniowy wykonany z ulepszanych cieplnie kształtowników prasowanych z aluminium. | Tak |  |
|  | Wózek posiada trapezowe karby. | Tak |  |
|  | Z pokrywą na zawiasach, z 2 zamknięciami dźwigniowymi. | Tak |  |
|  | Lekkobieżne podwozie z 2 kółkami stałymi i 2 skrętnymi z hamulcem wg EN 1757-3, wszystkie z gumy pełnej. | Tak |  |
|  | Ze składaną ścianką podłużną. | Tak |  |
|  | Średnica kółka min 125 mm. | Tak |  |
|  | Z pokrywą na zawiasach, z 2 zamknięciami dźwigniowymi. | Tak |  |
|  | Nośność wózka min 250 kg. | Tak |  |
|  | Pojemność wózka min 360 l. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Produkt jest wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). | Tak |  |

7. Aparat USG – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
| 2. | Wprowadzenie na rynek (konstrukcja + wersja oprogramowania) nie wcześniej niż 2023. | Tak |  |
| 3. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 MHz – 23 MHz. | Tak |  |
| 4. | Dynamika systemu min. 320 dB. | Tak |  |
| 5. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 20 000 000. | Tak |  |
| 6. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192. | Tak |  |
| 7. | Zaimplementowana technologia sztucznej inteligencji (AI). | Tak |  |
| 8. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd dla różnego typu sond obrazowych min. 4. | Tak |  |
| 9. | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 21 cali. | Tak |  |
| 10. | Rozdzielczość monitora min. 1920 pikseli x 1080 pikseli (Full HD). | Tak |  |
| 11. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie. | Tak |  |
| 12. | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu. | Tak |  |
| 13. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu (podświetlana). | Tak |  |
| 14. | Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien. | Tak |  |
| 15. | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm. | Tak |  |
| 16. | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. 30 stopni. | Tak |  |
| 17. | Uchwyty na sondy zamontowane po obu stronach panelu sterowania. | Tak |  |
| 18. | Waga aparatu max. 80 kg. | Tak |  |
| 19. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów. | Tak |  |
| 20. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 s. | Tak |  |
| 21. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | Tak |  |
| 22. | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB. | Tak |  |
| 23. | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 1000 GB. | Tak |  |
| 24. | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting. | Tak |  |
| 25. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data. | Tak |  |
| 26. | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM. | Tak |  |
| 27. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały. | Tak |  |
| 28. | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 5 portów USB. | Tak |  |
| 29. | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI – min. 3 szt. | Tak |  |
| 30. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps. | Tak |  |
| 31. | Głośność systemu max. 33 dB. | Tak |  |
| 32. | Obrazowanie | Tak |  |
| 33. | Tryb 2D (B-mode). | Tak |  |
| 34. | Tryb M-mode oraz M-mode anatomiczny. | Tak |  |
| 35. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 48 cm. | Tak |  |
| 36. | Możliwość regulacji STC - min. 8 fizycznych suwaków na pulpicie sterowania. | Tak |  |
| 37. | Możliwość regulacji LGC - min. 6 suwaków. | Tak |  |
| 38. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 26x. | Tak |  |
| 39. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/s. | Tak |  |
| 40. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa). | Tak |  |
| 41. | Ciągłe ogniskowanie (tzw. ciągły focus) wiązki w całym zakresie penetracji (bez regulacji położenia ognisk). | Tak |  |
| 42. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D. | Tak |  |
| 43. | Obrazowanie trapezowe min. 20 stopni. | Tak |  |
| 44. | Obrazowanie rombowe. | Tak |  |
| 45. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach. | Tak |  |
| 46. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu. | Tak |  |
| 47. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |
| 48. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak |  |
| 49. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru. | Tak |  |
| 50. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej. | Tak |  |
| 51. | Tryb Duplex (2D + PWD). | Tak |  |
| 52. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/s dla zerowego kąta. | Tak |  |
| 53. | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |
| 54. | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki. | Tak |  |
| 55. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. | Tak |  |
| 56. | Zakres prędkości min. 17 m/s dla zerowego kąta bramki. | Tak |  |
| 57. | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 kHz – 45 kHz. | Tak |  |
| 58. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 mm - 20 mm. | Tak |  |
| 59. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. 25 stopni. | Tak |  |
| 60. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 61. | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/s dla zerowego kąta bramki. | Tak |  |
| 62. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym. | Tak |  |
| 63. | Prędkość odświeżania dla CD min. 600 klatek/s. | Tak |  |
| 64. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. 25 stopni. | Tak |  |
| 65. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości). | Tak |  |
| 66. | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy. | Tak |  |
| 67. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów. | Tak |  |
| 68. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |
| 69. | Liczba par kursorów pomiarowych min. 18. | Tak |  |
| 70. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT). | Tak |  |
| 71. | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze. | Tak |  |
| 72. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum. | Tak |  |
| 73. | Sondy | Tak |  |
| 74. | Sondy wyposażone w bezpinowe złącza (pinless) nowej generacji. | Tak |  |
| 75. | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak |  |
| 76. | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 MHz – 12,0 MHz. | Tak |  |
| 77. | Ilość elementów min. 1 000. | Tak |  |
| 78. | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 46 mm - 50 mm. | Tak |  |
| 79. | Obrazowanie harmoniczne. | Tak |  |
| 80. | Sonda kardiologiczna Sektorowa | Tak |  |
| 81. | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 MHz – 6,0 MHz. | Tak |  |
| 82. | Ilość elementów – min. 90 | Tak |  |
| 83. | Kąt skanowania min. 110 st. | Tak |  |
| 84. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 85. | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert. | Tak |  |
| 86. | Możliwość rozbudowy o fabryczną baterię zapewniającą min. 4 godzin normalnej pracy bez podłączenia do zewnętrznego zasilania. Wyklucza się zewnętrzne awaryjne zasilacze UPS. | Tak |  |
| 87. | Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: Convex, Linia, Endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR > 50 obr/s dla przepływów poniżej 1 cm/s przy bramce większej niż 2 cm x 2 cm. | Tak |  |
| 88. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną. | Tak |  |
| 89. | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: Convex, Linia, Endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |
| 90. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s. | Tak |  |
| 91. | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić, gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru. | Tak |  |
| 92. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/s. | Tak |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy systemu o wizualizację i pomiar stłuszczenia wątroby. | Tak |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych). | Tak |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. | Tak |  |
| 96. | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |
| 97. | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego). | Tak |  |
| 98. | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): Convex, Endocavity. | Tak |  |
| 99. | Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  |
| 100. | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2 MHz - 9 MHz, min. 192 elementy | Tak |  |
| 101. | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, min. 192 elementy | Tak |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | Tak |  |
| 103. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | Tak |  |
| 104. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX. | Tak |  |
| 105. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score. | Tak |  |
| 106. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przechowywania i zarządzania danymi (obrazy, raporty) w chmurze - współpraca, udostępnianie, raportowanie w połączeniu z bezpłatną aplikacją. | Tak |  |
| 107. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające nieograniczoną transmisję (udostępnianie) obrazu w trakcie badania poprzez sieć internetową. | Tak |  |
| 108. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające archiwizację i zarządzanie danymi na dyskach sieciowych NAS (Network Attached Storage). | Tak |  |
| 109. | Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac. | Tak |  |
| 110. | Dodatkowe | Tak |  |
| 111. | Gwarancja min. 24 miesięcy. | Tak |  |
| 112. | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |
| 113. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski. | Tak |  |
| 114. | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak |  |
| 115. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  |
| 116. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem. | Tak |  |
| 117. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

8. Kardiomonitor - 6 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi wewnątrz urządzenia. W tylnej części obudowy wbudowany pojemnik na akcesoria o wymiarach min. 20 cm x 10 cm x 8 cm. | Tak |  |
|  | Elastyczna i obrotowa pokrywa schowka na akcesoria do celów czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. z zabezpieczeniem mechanicznym w obudowie przed przypadkowym odłączeniem kabla zasilającego. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min.2,5 godziny pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.z możliwością zastosowania akumulatora o pojemności min. 5000 mAh pozwalającego na min. 6 godzin pracy. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia niewystający poza obrys obudowy. | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1024 pikseli x 768 pikseli, pochylony pod kątem min. 10 stopni, max 12 stopni. Min. 13 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Max. waga kardiomonitora 4,5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Ustawianie jasności ekranu na min. 10 poziomach. | Tak, podać |  |
|  | Blokada ekranu przez użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Dostępna paleta min. 32 kolorów dla wyświetlanych krzywych oraz parametrów. | Tak podać |  |
|  | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła i przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Dostępne tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min. 4 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR, poziomu jasności ekranu, głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość ustawienia auto trybu nocnego z konfiguracją okresu czasowego, kiedy ma się włączać - tryb prywatny - tryb intubacji. | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w klawisze skrótu dowolnie konfigurowane przez użytkownika w wyświetlanym pasku w dolnej części monitora mieszczącym min. 18 pozycji. | Tak |  |
|  | Monitor z dostępną funkcją OBLICZENIA (leków, hemodynamiczne, wentylacji, natlenienia, funkcji nerek). Funkcja niezależna od innych funkcji monitorowania co daje możliwość używania dla pacjentów monitorowanych przez inne monitory. | Tak |  |
|  | Wbudowana pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 240 godzin bez użycia podłączanych dodatkowo kart pamięci lub innych nośników danych, które mógłby spowodować wyciek danych wrażliwych pacjenta. Pamięć krzywych „full disclosure” z okresu min. 72 godz. Pamięć krzywych „full disclosure” z okresu min. 120 godz. dla jednej wybranej krzywej oraz min 52 godzin dla trzech wybranych krzywych. | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy. Możliwość przeglądania zatrzymanej krzywej w zakresie min.1 s.- 120 s. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min.1 minuta - 10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min. 2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10 s. - 30 s. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1 minuta - 15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika - zabezpieczona hasłem). | Tak |  |
|  | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość dodania i edycji min. 4 pól z własną nazwą utworzoną przez użytkownika. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15/min -350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. | Tak |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR. | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie min. 37 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | Tak |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO. | Tak |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie. | Tak |  |
|  | Analiza QT, ∆QTC, QTc w formułach Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej. | Tak |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. | Tak |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10 s. - 60 s. | Tak |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1 minuta - 5 minut. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0 % - 100 %. Pomiar tętna w zakresie min. 20/min - 300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo. | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 6 sekund. | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2 (wysoki, średni, niski). | Tak |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. | Tak |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji. | Tak |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 48 godzin. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25 mmHg - 290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10 mmHg - 250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15 mmHg - 260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30 bpm - 300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1 minuta - 720 minut, ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. | Tak |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury min. 0 °C – 50,0 °C. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do stanowiska centralnego monitorowania razem z aparatami KTG, defibrylatorami tego samego producenta. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów - konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych (zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 3 szybkości wydruku min. 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s - szerokość papieru min. 48 mm | Tak |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 do +370 mmHg. Dokładność min. +/- 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20 bpm - 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min.4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP. | Tak |  |
|  | KAPNOMETRIA - pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min. 0 mmHg - 190 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min. 0 odd./min. - 150 odd./min. | Tak |  |
|  | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) - zakres pomiarowy CO min. 0,1 l/min - 20 l/min - rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. - dokładność CO min.0,1 l/min. | Tak |  |
|  | SKANER KODÓW KRESKOWYCH | Tak |  |
|  | Moduł aplikacji klinicznych CAA: przewodnik sepsy, analizę HRV, EWS, GCS, podsumowanie 24 godz. EKG oraz badanie przesiewowe w kierunku CCHD - American Standard (Standard amerykański) i Two Standards (Dwa standardy). | Tak |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora - przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy - mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podstawę jezdną na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), kosz na akcesoria. | Tak |  |
|  | Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | Tak |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja). | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) |  |  |

9. Uchwyt do kardiomonitora – 6 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Uchwyt nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Wykonane z aluminium. | Tak |  |
|  | Regulowany kont nachylenia. | Tak |  |
|  | Waga do 3kg. | Tak |  |
|  | Obciążenie: 8 kg. | Tak |  |
|  | Uniwersalny. | Tak |  |

10. Defibrylator – 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
| 2. | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4. | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | Tak |  |
| 5. | Możliwość automatycznego wydruku wyniku autotestu. | Tak |  |
| 6. | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | Tak |  |
| 7. | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 C do 45 °C. | Tak |  |
| 8. | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg. | Tak |  |
| 9. | Ekran | Tak |  |
| 10. | Ekran kolorowy, dotykowy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 10". | Tak |  |
| 11. | Rozdzielczość ekranu min.: 800 pikseli x 600 pikseli. | Tak |  |
| 12. | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 6 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | Tak |  |
| 13. | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | Tak |  |
| 14. | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min. 400 cd/m2. | Tak |  |
| 15. | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | Tak |  |
| 16. | Zasilanie | Tak |  |
| 17. | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | Tak |  |
| 18. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | Tak |  |
| 19. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | Tak |  |
| 20. | Akumulator zapewniający min. 150 wyładowań z energią maksymalną. | Tak |  |
| 21. | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0 °C. | Tak |  |
| 22. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 300 minut. | Tak |  |
| 23. | Czas ładowania akumulatora max. 3 godziny. | Tak |  |
| 24. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | Tak |  |
| 25. | Defibrylacja | Tak |  |
| 26. | Defibrylacja dwufazowa. | Tak |  |
| 27. | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | Tak |  |
| 28. | Defibrylacja ręczna. | Tak |  |
| 29. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | Tak |  |
| 30. | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | Tak |  |
| 31. | Zakres wyboru energii min. 2 J – 265 J. | Tak |  |
| 32. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | Tak |  |
| 33. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | Tak |  |
| 34. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | Tak |  |
| 35. | Czas ładowania do energii 200 J mniej niż 4 sekundy | Tak |  |
| 36. | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | Tak |  |
| 37. | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | Tak |  |
| 38. | Monitorowanie parametrów życiowych | Tak |  |
| 39. | Monitorowanie EKG: Wyświetlanie min. 3 odprowadzeń EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III. Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 | Tak |  |
| 40. | Możliwość monitorowania 12-odpr EKG z przewodu 10-żyłowego, wyświetlanie wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
| 41. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie aproksymowanych 18 odprowadzeń EKG ze standardowego przewodu 12-odpr. | Tak |  |
| 42. | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | Tak |  |
| 43. | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko, noworodek. | Tak |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. | Tak |  |
| 45. | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. | Tak |  |
| 46. | Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 % – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 ud./min.– 300 ud./min. | Tak |  |
| 47. | Alarmy | Tak |  |
| 48. | Alarm VPC/PPK. | Tak |  |
| 49. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
| 50. | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | Tak |  |
| 51. | Możliwość wyciszenia alarmu na min. 2 minuty. | Tak |  |
| 52. | Możliwość zawieszenia alarmów na min. 2 minuty. | Tak |  |
| 53. | Drukowanie | Tak |  |
| 54. | Wbudowana drukarka termiczna. | Tak |  |
| 55. | Wydruki na żądanie. | Tak |  |
| 56. | Wydruki automatyczne. | Tak |  |
| 57. | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 30 raportów defibrylacji. | Tak |  |
| 58. | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
| 59. | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | Tak |  |
| 60. | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę zdarzenia leczenia. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 zdarzeń leczenia. | Tak |  |
| 61. | Inne | Tak |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | Tak |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth i WLAN | Tak |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy urządzenia o komunikację HL7 | Tak |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie wyników autotestu do serwera. | Tak |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | Tak |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 1 min. – 480 min. | Tak |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu. | Tak |  |
| 69. | Wyposażenie | Tak |  |
| 70. | Wyposażenie każdego defibrylatora: - papier do drukarki termicznej x 11 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych/dzieci x 3 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. | Tak |  |
| 71. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 72. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) – podlega punktacji w kryterium oceny ofert |  |  |

11. Myjnia dezynfektor - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | Tak |  |
|  | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik. | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie min. od A0 60 do A0 3000 | Tak |  |
|  | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej, aby pomiar był dokonany w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu. | Tak |  |
|  | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. | Tak |  |
|  | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie (min.): 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych. | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia. | Tak |  |
|  | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. | Tak |  |
|  | System 14 dysz strumieniowych w tym 7 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | Tak |  |
|  | Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o zakresie min. od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej mocy 0.5 - 0.6 kW. | Tak |  |
|  | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | Tak |  |
|  | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | Tak |  |
|  | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | Tak |  |
|  | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach. | Tak |  |
|  | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (10%): - Szerokość: 460 mm. - Głębokość: 500 mm. - Wysokość: 1600 mm | Tak |  |
|  | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Maksymalne zużycie wody na cykl: - program oszczędny do 13 litrów - program normalny do 21 litrów - program intensywny do 26 litrów | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu: 50 dB. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii. | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max. pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4,7 kW. | Tak |  |
|  | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej z przerwą powietrzną typu AA. | Tak |  |
|  | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.). | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | Tak |  |
|  | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia. | Tak |  |
|  | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | Tak |  |
|  | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć certyfikat CE oraz kartę katalogową producenta potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej tabeli. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) | Tak |  |

12. Aparat EKG - 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. |  |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. |  |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG. |  |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale minimum od 6 do 30 sekund. |  |  |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym. |  |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka. |  |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL. |  |  |
|  | Zapis badania do pamięci minimum od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG. |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 7”. |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu minimum 800 pikseli x 480 pikseli. |  |  |
|  | Wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm lub na zewnętrznej drukarce laserowej. |  |  |
|  | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |  |
|  | Obsługa za pomocą panelu dotykowego. |  |  |
|  | Pamięć minimum do 1000 pacjentów lub 1000 badań. |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE). |  |  |
|  | Wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. |  |  |
|  | Wykonanie minimum do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. |  |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. |  |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów (mięśniowy, sieciowy i izolinii). |  |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. |  |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat. |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi). |  |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet. |  |  |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet. |  |  |
|  | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku USB. |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - Kabel EKG - Elektrody przyssawkowe - Elektrody kończynowe klipsowe - Żel EKG 250 g - Papier EKG – 1 rolka - Kabel ethernetowy - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |

13. System holterowski - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Parametry systemu analizy holterowskiej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym min. Windows 11 oraz Windows Server 2019. | Tak |  |
|  | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, operowanie na danych sieciowych i sieciowy dostęp wielostanowiskowy do klucza licencyjnego oprogramowania. | Tak |  |
|  | Konfiguracja do pracy w systemie klient-serwer, z centralnie zainstalowaną bazą danych, zlokalizowaną na maszynie wirtualnej lub fizycznej udostępnionej przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie holterowskie zainstalowane na dowolnej ilości stacji klienckich wskazanych przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Konfiguracja licencji w sposób pływający w sieci, umożliwiający dynamiczne przydzielanie uprawnienia do analizy badania stacjom klienckim w kolejności zalogowania do oprogramowania. | Tak |  |
|  | Wykorzystanie 1 dostępu analitycznego nie blokuje dostępu do bazy danych z innych stacji klienckich pracujących wówczas w ograniczonym trybie, umożliwiającym wczytywanie do bazy nowych badań, rozpoczynanie kolejnych badań, wydruk wyników. | Tak |  |
|  | Licencja oprogramowania z możliwością późniejszej rozbudowy o jednoczasową pracę analityczną na większej ilości stanowisk klienckich. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem badania. | Tak |  |
|  | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. | Tak |  |
|  | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z min. 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale. | Tak |  |
|  | Analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. | Tak |  |
|  | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. | Tak |  |
|  | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody. | Tak |  |
|  | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów. | Tak |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. | Tak |  |
|  | Analiza QT z wyznaczaniem QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST z dostosowaniem punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia. | Tak |  |
|  | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości. | Tak |  |
|  | Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG i opcjonalnie SpO2. | Tak |  |
|  | Automatyczne oznaczanie załamków P. | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych czy rytmu dolnoprzedsionkowego). | Tak |  |
|  | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Przeliczanie zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej. | Tak |  |
|  | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. | Tak |  |
|  | W przypadku analizy zapisów ciśnieniowych dostępne: tabele pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk (wartości maksymalne, średnie, minimalne, odchylenie standardowe, liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości badania), automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia, eliminacja błędnych pomiarów, klasyfikacja wyników według norm ESC/ESH. | Tak |  |
|  | Dowolne konfigurowanie wyglądu ekranów pracy oraz tworzenie własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz. | Tak |  |
|  | Dostosowanie zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów. | Tak |  |
|  | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością min. 1 ms, eksport danych do formatu ISHNE, Matlab, EDF. | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi. | Tak |  |
|  | Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego | Tak |  |
|  | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Zapis danych na standardowej, wymiennej karcie pamięci typu microSD/SDHC, o pojemności do 32 GB. | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA. | Tak |  |
|  | Drugie, wbudowane źródło zasilania z akumulatora typu li-ion z możliwością jego wielokrotnego ładowania. | Tak |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port USB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. | Tak |  |
|  | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta. | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG min. 32 000 Hz na kanał | Tak |  |
|  | Podgląd sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED. | Tak |  |
|  | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu. | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu. | Tak |  |
|  | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG bez zmiany ogniwa 336 godz. z możliwością wydłużenia rejestracji bez jej przerywania przy zmianie ogniwa. | Tak |  |
|  | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany ogniwa AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji). | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł Bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie bezprzewodowe do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji EKG i poziomu saturacji. | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń dla pacjenta. | Tak |  |
|  | Waga rejestratora max. 130 g z wbudowanym akumulatorem. | Tak |  |
|  | Wodoszczelna obudowa. | Tak |  |
|  | W zestawie z rejestratorem 2 kable pacjenta, karta pamięci, kabel USB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi typu ABPM | Tak |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna. | Tak |  |
|  | Druga synchroniczna metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa). | Tak |  |
|  | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego. | Tak |  |
|  | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci, z osobnymi trybami pracy. | Tak |  |
|  | Funkcja dyktafonu do nagrania głosowego danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 25 mmHg - 300 mmHg, zakres pomiaru tętna min. 25 bpm - 300 bpm. | Tak |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED. | Tak |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port USB do komunikacji z komputerem. | Tak |  |
|  | Czas rejestracji min. 48 godzin. | Tak |  |
|  | Funkcja zaprogramowania i uruchomienia badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera. | Tak |  |
|  | Bezpośrednia weryfikacja wyników pomiarowych na ekranie rejestratora. | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi. | Tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru. | Tak |  |
|  | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta. | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta). | Tak |  |
|  | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia | Tak |  |
|  | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów. | Tak |  |
|  | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych min. od 5 minut do 120 minut. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego. | Tak |  |
|  | Zasilanie z 2 ogniw typu AA. | Tak |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g. | Tak |  |
|  | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką, 2 mankiety w różnych rozmiarach, do wyboru przez Zamawiającego na etapie dostawy, etui, dren. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

14.Pompa infuzyjna - 5 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci. | Tak |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia max. 2,3 kg. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34. | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem nie mniej niż 80 stopni. | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych oraz szyn poziomych. | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu. | Tak |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej). | Tak |  |
|  | Menu pompy w języku polskim. | Tak |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą. | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą. | Tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA. | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego. | Tak |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki. | Tak |  |
|  | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit. | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 ml/h do 999,9 ml/h. | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 ml/h - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | Tak |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji. | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 ml - 9999 ml programowana co 0,01 ml. | Tak |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59 min. | Tak |  |
|  | Prędkość bolusa 1ml/h -1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h. | Tak |  |
|  | Bolus na żądanie. | Tak |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu. | Tak |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych. | Tak |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę. | Tak |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia. | Tak |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera. | Tak |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów. | Tak |  |
|  | Każdy lek może występować w 10 stężeniach oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji. | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg. | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo – jonowy. | Tak |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok 11 godzin przy przepływie 5 ml/h. | Tak |  |
|  | Czas ponownego ładowania ok. 3 godz. | Tak |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora. | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego. | Tak |  |
|  | Pobór mocy w warunkach normalnego użytkowania < 2 W. | Tak |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych. | Tak |  |
|  | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu alarmu. | Tak |  |
|  | Natężenie akustycznych sygnałów alarmowych regulowane na 9 poziomach w zakresie min. od 45 dB do 75 dB. | Tak |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania min. do 1000 zdarzeń. | Tak |  |
|  | Pojemność strzykawek 2/3.5.10.20.30.50/60 ml. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

15. Ssaki elektryczne – 4 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak, Podać |  |
|  | Ssak elektryczny, akumulatorowy, zabiegowy. | Tak |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 18 l/min. Podać maksymalną wydajność | Tak |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: minimum -75 kPa, -563 mmHg Podać. | Tak |  |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa. | Tak |  |
|  | Obudowa ze zintegrowaną rączką do przenoszenia i podestem na pojemnik do zbiórki wydzieliny, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika lub pojemnika na cewniki. | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia ssaka na szynie. | Tak |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | Tak |  |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia. | Tak |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy – filtr przeciw wirusowy montowany na górze ssaka. | Tak |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. | Tak |  |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 52 dB Podać. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 1,5 l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy, autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – dł. min. 2m. | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 100-240 V AC 50-60 Hz. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max.: 80 W. | Tak |  |
|  | Masa ssaka nie większa niż 4,2 kg. Podać. | Tak |  |
|  | Wysokość ssaka max. 40 cm. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Producent ssaka, kraj pochodzenia – podać. | Tak |  |
|  | Nazwa / typ ssaka – podać. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny, klasy IIa, oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące Podać. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | Tak |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | Tak |  |
|  | Filtr przeciw wirusowy zapobiegający również cross-kontaminacji wirusem Covid 19. Skuteczność 99,99987% | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) | Podać |  |

16. Koncentrator tlenu – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Stacjonarny koncentrator tlenu przeznaczony do długoterminowej terapii. | Tak |  |
|  | Przepływ tlenu minimum od 0,5 litra do 5 litrów na minutę. | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu minimum 90% - 93%. | Tak |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa: minimum zanik zasilania, niskie stężenie tlenu, przegrzanie. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD. | Tak |  |
|  | Wbudowany nawilżacz zwiększający komfort oddychania. | Tak |  |
|  | Licznik czasu oddychania. | Tak |  |
|  | Mobilna konstrukcja z kółkami. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe minimum 40 kPa – 70 kPa. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 45 dB. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max. 360 W. | Tak |  |
|  | Waga max. 17 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary max.: 40 cm x 26 cm x 60 cm. | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 220 V / 50 Hz. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) |  |  |

17.Inhalator - 5 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Inhalator siateczkowy. | Tak |  |
|  | Technologia wibrującej neutralnej membrany. | Tak |  |
|  | Wielkość cząsteczki ok. 3 m (MMAD). | Tak |  |
|  | Technologia MESH. | Tak |  |
|  | Waga max. 120 g (bez baterii). | Tak |  |
|  | Cicha praca poniżej 50 dB. | Tak |  |
|  | Zużycie energii 1,5 W. | Tak |  |
|  | Wymiaru max.: 75 mm x x130 mm. | Tak |  |
|  | Szybkość nebulizacji 0,2 ml/min. | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika na lek min. 10 ml. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) |  |  |

18.Termometr – 5 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Termometr nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | Tak |  |
|  | Bezdotykowy, zasilanie bateryjne czytelny wyświetlacz, etui transportowe. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mce. | Tak |  |
|  | Do każdego urządzenia dołączony uzupełniony paszport techniczny. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Dokumenty Okres w wersji papierowej i elektronicznej (instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, karty charakterystyki, wykazy zużywalnych i eksploatacyjnych części, które podlegają okresowej wymianie, wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych jakie należy wykonać w ramach okresowego przeglądu technicznego itp). | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych). | Tak |  |

19. Próba wysiłkowa bieżnia - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | System testów wysiłkowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 10. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim gotowe do instalacji w komputerze użytkownika. | Tak |  |
|  | Wymagane moduły oprogramowania. | Tak |  |
|  | Moduł podstawowy – dostarczany z modułem EKG, umożliwia wykonanie podstawowego EKG: -EKG 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG -Pobieranie danych z elektrokardiografów -Zarządzanie danymi dla wszystkich modalności. | Tak |  |
|  | Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu i ich wstawianie do raportu: -Ciągłe zapisywanie sygnału z 12 odprowadzeń -Kodowanie barwne zapisu arytmii -Możliwość powiększania i zapisywania segmentów zapisu EKG | Tak |  |
|  | Moduł diagnostyczny – automatycznie oblicza czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz zawału serca w oparciu o wytyczne American Heart Association (AHA): -Obliczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu -Wskaźnik bieżni ruchomej z Duke | Tak |  |
|  | Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: -Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych | Tak |  |
|  | Moduł analizy ST/HR – dwuwymiarowa prezentacja poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca w fazie wysiłku oraz odpoczynku: • Cztery dodatkowe parametry próby wysiłkowej: - Histereza ST/HR - Zmniejszenie HR w fazie odpoczynku - Wykorzystana rezerwa HR - Zmniejszenie FVE | Tak |  |
|  | Wydruk raportów | Tak |  |
|  | Wydruki raportów podczas testów. | Tak |  |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście. | Tak |  |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Raporty powinny zawierać między innymi: - Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) - Całkowity czas wysiłku - Czas trwania każdego etapu - Procent uzyskanego tętna docelowego - Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach - Prędkość bieżni na każdym etapie - Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie - Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi - Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Tak |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań. | Tak |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora. | Tak |  |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | Tak |  |
|  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń). | Tak |  |
|  | Próbkowanie sygnału minimum 8 000 próbek/s/kanał. | Tak |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz. | Tak |  |
|  | Filtracja FRF lub Cubic Spine. | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych. | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia. | Tak |  |
|  | CMRR > 140 dB. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią. | Tak |  |
|  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów. | Tak |  |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem. | Tak |  |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym. | Tak |  |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania. | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki. | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST. | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją. | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu. | Tak |  |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie. | Tak |  |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie. | Tak |  |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie. | Tak |  |
|  | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów. | Tak |  |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | Tak |  |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s. | Tak |  |
|  | Skala wysiłku według Borga. | Tak |  |
|  | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM, możliwość integracji z ergospirometrią. | Tak |  |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | Tak |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,2 km/h - 24,0 km/h (regulacja co 0,1 km/h). | Tak |  |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa. | Tak |  |
|  | Zakres kąta nachylenia 0 % - 25 % (regulacja co 0,5%). | Tak |  |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni. | Tak |  |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | Tak |  |
|  | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna. | Tak |  |
|  | Nośność bieżni ≥ 220 kg. | Tak |  |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥ 155 cm. | Tak |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥ 50 cm. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. | Tak |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu opcjonalnych poręczy o regulowanej wysokości. | Tak |  |
|  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu. | Tak |  |
|  | Wyposażona w kółka jezdne. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

20.Drewniana platforma do balansowa - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Materiał: drewno, ABS. | Tak |  |
|  | Średnica: 38 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Wysokość: 8 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: minimum120 kg. | Tak |  |
|  | Waga dysku: 1,5 kg (5 %). | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

21.Kule łokciowe - 8 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wysokość: min. 75 cm - 97 cm. | Tak |  |
|  | Waga jednej kuli: max. 0,6 kg. | Tak |  |
|  | Max waga użytkownika: min. 130 kg. | Tak |  |
|  | Dodatkowe funkcje: odblask, regulacja wysokości, nasadka antypoślizgowa. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

22.Mata równoważna - 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Mata nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia umożliwiająca dezynfekcje. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 mcy. | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat CE. | Tak, podać |  |

23.Półpiłka równoważna - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wymiary (D x S x G): 48 cm x 40 cm x 6 cm ( 5 %). | Tak |  |
|  | Poduszka produkowana jest w zgodzie z normami Unii Europejskiej oraz standardami 93/94 dla I klasy Urządzeń Medycznych. | Tak |  |
|  | Wykonane z wysokiej jakości pianki przyjemnej w dotyku. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

24. Wózki inwalidzkie stalowe – 4 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali precyzyjnej. | Tak |  |
|  | Hamulce oparte na systemie sprężynowym. | Tak |  |
|  | Widełki plastikowe, z wytrzymałego tworzywa, zmniejszające wagę wózka. | Tak |  |
|  | Kółka odbojowe zabezpieczające ściany przed niszczeniem podczas jazdy w pomieszczeniach. | Tak |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Waga całkowita max. 20 kg. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka: 110 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 56 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Szerokość po złożeniu: 28 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 40 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska: 50 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska: 43 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia: 42 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Wysokość podłokietnika: 23 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Odległość podnóżek - siedzisko: min. 38 cm - 45 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalne nachylenie 15° | Tak |  |
|  | Promień skrętu: min. 160 cm. | Tak |  |
|  | Maks. waga użytkownika: min.120 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

25. Chodziki – 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Chodzik nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
|  | Wykonana z aluminium. | Tak |  |
|  | Chodzik składany. | Tak |  |
|  | Waga: 3 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 130 kg (+/- 1,5 kg). | Tak |  |
|  | Wysokość: od 760 mm do 950 mm (+/- 15 mm). | Tak |  |
|  | Długość: 570 mm (+/- 15 mm). | Tak |  |
|  | Szerokość: 570 mm (+/- 15 mm). | Tak |  |
|  | Szerokość między uchwytami: 400 mm (+/- 15 mm). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mce. | Tak |  |

26. Podnośnik pacjenta – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak |  |
|  | Podnośnik umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka rehabilitacyjnego, wanny, brodzika, a także bezpośrednio z podłogi. | Tak |  |
|  | Udźwig maksymalny: min. 230 kg | Tak |  |
|  | Akumulator pozwalający na wykonanie około 20 pełnych cykli (podnoszenie – opuszczanie) przy maksymalnym obciążeniu. | Tak |  |
|  | Zawiesie stałe, czteropunktowe, wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium. | Tak |  |
|  | Minimum 4 punkty podparcia. | Tak |  |
|  | Obrót zawiesia o 360 z możliwością blokady min. w 4 pozycjach. | Tak |  |
|  | Koła manewrowe przystosowane do wąskich pomieszczeń (minimalny promień skrętu 72 cm). | Tak |  |
|  | Tylne koła wyposażone w hamulec postojowy. | Tak |  |
|  | Zakres podnoszenia min.: 68 cm – 196 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość podniesienia z podłogi. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota. | Tak |  |
|  | Mechanizm opuszczania awaryjnego dla pełnego bezpieczeństwa. | Tak |  |
|  | Wymiary podstawy max.: (D x S) 130 cm x 70 cm. | Tak |  |
|  | Waga podnośnika max.: 65 kg. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu max. 52 dB. | Tak |  |
|  | Do podnośnika dołączone kompatybilne podwieszki z wyściełanymi sekcjami nóg i regulowanym podparciem głowy. Rozmiary: M – 1 szt., L – 2 szt., XL – 1 szt. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) – podlega punktacji w kryterium oceny ofert | Tak |  |

27. Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa balkonik – 7 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Stały balkonik rehabilitacyjny, przestawny, składany. | Tak |  |
|  | Trójfunkcyjność: balkonik kroczący / stały / z kółkami. | Tak |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja. | Tak |  |
|  | Antypoślizgowe, gumowe nasadki zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. | Tak |  |
|  | Składana rama ułatwiająca przechowywanie balkonika. | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty. | Tak |  |
|  | Szerokość 60 cm (5 cm). | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: min. 85 cm – 95 cm. | Tak |  |
|  | Waga: max. 2,5 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 110 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

28.Platforma do balansowania – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Platforma pozwalająca na trening równowagi i proprioceptywny. | Tak |  |
|  | Stabilna podstawa połączona z powierzchnią użytkową oporową gumą. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń: - pojedynczych i w seriach - w dowolnych pozycjach: stojącej, siedzącej, w klęku, leżeniu, - jednonóż, obunóż, ręką, tułowiem i głową w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz skośnej | Tak |  |
|  | Regulacja stopnia trudności dzięki zmiany ustawień kąta zadziałania platformy. | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania testów i pomiarów rejestrujących maksymalne oraz średnie wychylenia platformy w każdym kierunku. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji przebiegu zmienności kąta wychylenia platformy/czujnika w trakcie pomiarów i testów. | Tak |  |
|  | Komunikacja przez Bluetooth. | Tak |  |
|  | Funkcja kalibracji dowolnego ustawienia pozycji „zerowej” (wypoziomowanie platformy) umożliwiająca prowadzenie zajęć korekcyjnych i ćwiczeń hiperkorekcyjnych. | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania dowolnymi grami komputerowymi (wykorzystanie wielu tysięcy łatwo dostępnych gier). | Tak |  |
|  | Funkcja dowolnego wypoziomowania platformy. | Tak |  |
|  | Funkcja emulacji klawiatury (w jednym lub dwóch kierunkach). | Tak |  |
|  | Możliwość odłączania czujnika balansowego sterującego od obudowy platformy celem poprowadzenia nim terapii ręki, nogi, tułowia. | Tak |  |
|  | Czujnik balansowy z możliwością przymocowania na dowolną inną platformę balansową. | Tak |  |
|  | Program konfiguracyjny pozwalający na niezależne ustawienie czułości zadziałania czujnika w kierunkach: przód, tył, prawo, lewo. | Tak |  |
|  | Gry freeware w zestawie: min. 10. | Tak |  |
|  | Gry wewnętrzne z różnymi poziomami trudności, wizualizacjami oraz współczynnikami treningu: min. 4. | Tak |  |
|  | Motywy graficzne: min. 5. | Tak |  |
|  | Poziomy trudności: min. 3. | Tak |  |
|  | Eksport statystyczny. | Tak |  |

29.Kabina UGUL - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Kabina do zawieszeń i ćwiczeń. | Tak |  |
|  | Wymiary segmentów Kabiny (5 %): Pole 200 x 100 x 3 cm Pole 200 x 100 x 3 cm Pole 200 x 100 x 3 cm | Tak |  |
|  | Osprzęt minimalny (wymiary 5 %). | Tak |  |
|  | Linka długość 160 cm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura. 8 sztuk. | Tak |  |
|  | Linka długość 96 cm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura. 2 sztuki. | Tak |  |
|  | Linka długość 245 cm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki. 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Linka długość 572 cm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Linka długość 375 cm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości. 2 sztuki | Tak |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi 10 cm x 42 cm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. 4 sztuki | Tak |  |
|  | Podwieszka ud i ramion 14,5 cm x 54 cm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. 4 sztuki | Tak |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 23 cm x 75 cm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej 22,5 cm x 67,5 cm / 34 cm x 10 cm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Podwieszka pod głowę 15 cm x 53 cm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 6,5 cm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Podwieszka stóp 7,5 cm x 61 cm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania. 2 sztuki | Tak |  |
|  | Podwieszka dwustawowa pelota 16 cm x 8 cm pas 4 cm x 135 cm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny. 2 sztuki | Tak |  |
|  | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 113 cm x 17 cm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg. 2 sztuki | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 1 kg. 2 sztuki | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5 kg. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 2 kg. 1 sztuka | Tak |  |

30. Rowerek rehabilitacji rąk – 1 sztuka Rowerek rehabilitacji nóg – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Rotor do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. | Tak |  |
|  | Urządzenie z certyfikatem medycznym. | Tak |  |
|  | Min. 4 tryby treningu w tym: trening aktywno-pasywny, trening wspomagany, trening symetryczny, trening izokinetyczny. | Tak |  |
|  | Min. 8-calowy kolorowy ekran z obrotem o min. 270°. | Tak |  |
|  | Prędkość obrotowa: min. 5 obr/min - 60 obr/min. | Tak |  |
|  | Poziom oporu: min. 0 - 24 (0 Nm - 12 Nm, 0,5 Nm/poziom). | Tak |  |
|  | Poziom spastyczności: min. 1 - 10 (1 Nm - 10 Nm, 1 Nm/poziom) lub WYŁĄCZONY. | Tak |  |
|  | Współczynnik łagodzenia spastyczności: min. 1 – 5. | Tak |  |
|  | Timer: min. 1 min - 120 min. | Tak |  |
|  | Wyposażony w kółka transportowe. | Tak |  |
|  | Gry motywacyjne wyświetlane na ekranie. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu zestaw uchwytów treningowych oraz zestaw mankietów treningowych. | Tak |  |
|  | Możliwość ćwiczenia dla pacjentów na wózku inwalidzkim. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

31.Aparat do masażu pneumatycznego BOA z mankietami do KD I KG – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Drenaż limfatyczny techniką Voddera, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego. | Tak |  |
|  | Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego. | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu. | Tak |  |
|  | 2 szt. mankietów kończyny dolnej, 1 szt. mankietu kończyny górnej. | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu min. od 20 mmHg do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia. | Tak |  |
|  | Obsługiwana liczba komór: min. 12 w pojedynczym mankiecie. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 2 mankietów jednocześnie. | Tak |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno. | Tak |  |
|  | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego. | Tak |  |
|  | Min, piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu. | Tak |  |
|  | Wydajność pompy min. 28 l/min, standardowy czas dopompowania komory około 3 s. | Tak |  |
|  | Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu. | Tak |  |
|  | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu. | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia min. 30 mmHg - 140 mmHg. | Tak |  |
|  | Wymiary aparatu max 38 cm x 45 cm x 14 cm. | Tak |  |
|  | Ciężar sterownika max 12 kg. | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Zgodność z MDR - Rozporządzenie (UE) 2017/745 (dotyczące wyrobów medycznych) z późniejszymi zmianami Zgodność z Dyrektywą 2011/65/EU z późniejszymi zmianami | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

32.Rower pionowy – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wirowy system hamulcowy. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 180 kg. | Tak |  |
|  | Waga maszyny: ok. 58 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia (D x S x W): 160 cm x 54 cm x 125 cm (2 cm) | Tak |  |
|  | Ilość programów: min. 4 programy treningowe, w tym 2 programy testowe | Tak |  |
|  | Komputer treningowy wyświetla (min.): - Zegar - Program treningowy - Liczba kilometrów - Prędkość - Zużycie energii - Monitorowanie tętna na pasie piersiowym | Tak |  |
|  | Układ hamulcowy: hamulec wiroprądowy. | Tak |  |
|  | Układ napędowy: napęd pasowy. | Tak |  |
|  | Zakres mocy: min. 15 W - 600 W | Tak |  |
|  | Stopnie regulacji: 5 W. | Tak |  |
|  | Dźwignia zmiany biegów. | Tak |  |
|  | Zakres prędkości: min. 20 U/min - 120 U/min. | Tak |  |
|  | Normy: EN 957 Sprzęt SA. | Tak |  |
|  | Odległość między pedałami: 19 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Zasilanie: zasilacz (230 V). | Tak |  |
|  | Do zastosowań profesjonalnych. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

33.Rower rehabilitacyjny poziomy - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg. | Tak |  |
|  | Poziomy oporu: min. 75. | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia (D x S x W): 160 cm x 54 cm x 125 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Ilość programów: min. 5 programów treningowych, w tym 1 sterowany tętnem. | Tak |  |
|  | Komputer treningowy wyświetla (min.): - Zegar - Program treningowy - Liczba kilometrów - Prędkość - Zużycie energii - Monitorowanie tętna na pasie piersiowym | Tak |  |
|  | Układ hamulcowy: hamulec wiroprądowy. | Tak |  |
|  | Układ napędowy: napęd pasowy. | Tak |  |
|  | Szerokość pasma mocy: min. 15 W - 600 W. | Tak |  |
|  | Stopnie regulacji: 5 W. | Tak |  |
|  | Dźwignia zmiany biegów. | Tak |  |
|  | Zakres prędkości: min. 20 U/min - 120 U/ min. | Tak |  |
|  | DIN EN Klasa: DIN EN 60335-I, EN 957, klasa SA - DIN EN 6060I-I, PL 957, wersja MED Class. | Tak |  |
|  | Med-klasyfikacja: 93/42/EWG, klasa IIa. | Tak |  |
|  | Zasilanie: zasilacz (230 V). | Tak |  |
|  | Ciężar sterownika max. 12 kg. | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

34.Bieżnia rehabilitacyjna - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Prędkość regulowana min. 0,2 km/h – 25 km/h. | Tak |  |
|  | Układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,1km/h do zadanej prędkości. | Tak |  |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 7". | Tak |  |
|  | Czas ćwiczenia max 120 minut. | Tak |  |
|  | Min. dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji nachylenia bieżni 0 % do 25 % (0 do 14). | Tak |  |
|  | Płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, min. 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Ćwiczenia zdefiniowane, min. 16 gotowych programów + trening wysiłkowy: Balke, Costill, Balke Modified, Balke Ware, Bruce, Bruce Modified, Gander Skinner, USAFSAM, USAFSAM 3.0, Weber. | Tak |  |
|  | Bieżnia z wbudowaną płytą stabilometryczną umożliwiającą (min.): - trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie i obserwację COP - możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu - skorzystanie z narzędzia do oceny chodu (parametry czasowo-przestrzenne) - biofeedback wzrokowy dla pacjenta w celu treningu symetrii wzorca chodu | Tak |  |
|  | Szerokość części użytkowej pasa min. 52 cm. | Tak |  |
|  | Długość części użytkowej pasa min. 140 cm. | Tak |  |
|  | Dopuszczalna masa ćwiczącego min. 200 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary bieżni: 217 cm x 73 cm x 150 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

35.Lampa Solux – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania. | Tak |  |
|  | Regulacja mocy promiennika min. co 10 %. | Tak |  |
|  | Regulacja długości trwania zabiegu min. co 1 min. | Tak |  |
|  | Programowanie sekwencji zabiegowej- różna moc w 5 - minutowych odcinkach czasu. | Tak |  |
|  | Emisja światła podczerwonego. | Tak |  |
|  | Min. 1 promiennik w głowicy. | Tak |  |
|  | Regulacja położenia głowicy. | Tak |  |
|  | Statyw jezdny z 4 kółkami skrętnymi (2 kółka z hamulcami). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |
|  | Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów. | Tak |  |
|  | Moc żarówki max. 375 W. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max. 395 W. | Tak |  |
|  | Moc ustawiana: min. 10 % - 100 %. | Tak |  |
|  | Filtr niebieski w zestawie, min. 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Filtr czerwony w zestawie, min. 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Okulary ochronne duże dla operatora, min. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Okulary ochronne małe dla pacjenta, min. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

36.Przenośny aparat combo do magneto lasero i elektro terapii – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Min. dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub dwóch pacjentach). | Tak |  |
|  | Aparat typu COMBO - elektroterapia, laseroterapia, ultradźwięki magnetoterapia w jednym. | Tak |  |
|  | Generowane prądy (min.): prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy. | Tak |  |
|  | Natężenie max. Pr. Interferencyjne, Kotza – 100 mA. | Tak |  |
|  | Natężenie max. Pr. TENS – 140 mA. | Tak |  |
|  | Natężenie max. Pr. Diadynamiczne, impulsowe – 60 mA. | Tak |  |
|  | Natężenie max. Pr. Galwaniczny – 40 mA. | Tak |  |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych. | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t. | Tak |  |
|  | Tryb programowy i manualny. | Tak |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów. | Tak |  |
|  | Programy zabiegowe wbudowane min. 371. | Tak |  |
|  | Programy użytkownika min. 130. | Tak |  |
|  | Sekwencje zabiegowe wbudowane min. 55. | Tak |  |
|  | Opcja definiowania programów ulubionych. | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz graficzny. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia płaskich aplikatorów do terapii polem magnetycznym. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia aplikatora skanującego i aplikatora prysznicowego do laseroterapii. | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe (min.): elektrody do elektroterapii 6 x 6, elektrody do elektroterapii 7,5 x 9. | Tak |  |
|  | Aplikator - sonda punktowa do laseroterapii punktowej IR o mocy 80 mW i długości fali 660 nm. | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4 cm2. | Tak |  |
|  | Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 1. | Tak |  |
|  | Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 2. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

37. Podwieszki do UGUL – 1 komplet

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Podwieszki nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
|  | W skład zestawu wchodzi min.: 1.PODWIESZKI DO REHABILITACJI STAWÓW RĄK ŁOKCIA BARKU PAP - linka 2,5m – 2 szt - Karabińczyk fi6 – 3 szt - Regulator wysokości - 2 szt. - Podwieszka naramienna, o wymiarach (63x16cm) - 1 szt. - Podwieszka ud i ramion 540x135 – 2 szt - Podwieszka dwu stawowa (taśma) z dwoma regulatorami (150cm x 4cm) - 1 szt. - Metalowe trójkąty - 3 szt. 2. PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ STAWÓW NÓG KOLAN BIODRA PODWIESZKA REHABILITACYJNA- PAP - linka 2,5m – 2 szt¦ - Karabińczyk fi 6 – 3 szt - Regulator wysokości - 2 szt - Podwieszka udowa o wymiarach 63 cm x 16 cm - 1 szt. - linka dł. 375 cm – 2 szt - linka dł. 160 cm – 4 szt | Tak |  |
|  | Instrukcja montażu i użytkowania. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 mcy. | Tak |  |

38. Rowerek do rehabilitacji barku – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rotor nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do terapii aktywnej i pasywnej wspomagającej kończyny dolne i górne. Urządzenie przyłóżkowe - przeznaczone do terapii pacjentów leżących. | Tak |  |
|  | Napięcie sieciowe: 230 V Częstotliwość: 50 Hz. | Tak |  |
|  | Wysokość rozsuwanej podstawy umożliwiająca ustawienie urządzenia pod łóżko max. 150mm. | Tak |  |
|  | Funkcja łatwego pozycjonowania rozstawu podstawy urządzenia, pozwalająca na odpowiednie ustawienia urządzenia przy różnych typach łóżek szpitalnych. | Tak |  |
|  | Max. waga użytkownika: 135 kg. | Tak |  |
|  | Możliwość dopasowania do wzrostu pacjenta. | Tak |  |
|  | Promień zamachu pedałów 70 mm ±2%. | Tak |  |
|  | Łatwy transport dzięki co najmniej 4 kołom o średnicy min. 70mm. | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy, obrotowy, przechyłowy Przekątna ekranu min. 7“. | Tak |  |
|  | Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. Wyświetlanie treningu symetrycznego za pomocą wykresu słupkowego oraz za pomocą piktogramów. | Tak |  |
|  | Łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia. | Tak |  |
|  | System szybkiej wymiany pedałów na stopy i uchwytów na kończyny górne bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Bezpieczne pedały kończyn dolnych pokryte materiałem specjalnym pozwalającym na stosowanie pełnej dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary (długość × szerokość × wysokość): 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm. | Tak |  |
|  | Uchwyt do transportu pokryty specjalnym materiałem, który pozwala na stosowanie pełnej dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Do każdego urządzenia dołączony uzupełniony paszport techniczny. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, karty charakterystyki, wykazy zużywalnych i eksploatacyjnych części, które podlegają okresowej wymianie, wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych jakie należy wykonać w ramach okresowego przeglądu technicznego itp). | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych). | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) – podlega punktacji w kryterium oceny ofert |  |  |

39.Tor do nauki chodu – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Tor do nauki chodzenia ze stalowymi poręczami, drewnianym torem z przeszkodami. | Tak |  |
|  | Stalowe poręcze oraz słupki, drewniana konstrukcja bieżni toru wraz z przeszkodami. | Tak |  |
|  | Bieżnia ze ścianami bocznymi z rzędami min. po 6 otworów wykonana ze sklejki | Tak |  |
|  | Poprzeczne przeszkody (min. 6 szt.) w postaci pałek około 2,5 cm mogą być umieszczone na min. pięciu różnych wysokościach. | Tak |  |
|  | Poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości i postury ćwiczącego. | Tak |  |
|  | Szerokość: 300 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Wysokość: 63 cm – 115 cm (2 cm) | Tak |  |
|  | Głębokość: 96 cm (2 cm) | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 150 kg. | Tak |  |
|  | Rozstaw pochwytów: 35 cm - 75/60 cm (2 cm). | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

40.Lustro korekcyjne ze składanymi skrzydłami bocznymi – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Lustro nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
|  | Składane. | Tak |  |
|  | Konstrukcja drewniana lub metalowa. | Tak |  |
|  | Wyposażone w cztery kółka ułatwiajcie transport. | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych). | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |

41.Reduktor tlenowy– 10 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Reduktor nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji 0-15 L. | Tak |  |
|  | Ciśnienie 200bar. | Tak |  |
|  | Rodzaj wtyku ”AGA „ | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych). | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |

42. Wózek pielęgniarski - 4

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wózek nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
|  | - Wykonany z połączenia konstrukcji aluminiowej, stalowej i tworzywa ABS. - Duży obszar roboczy. - 50 przegródek na leki rozmieszczonych w 10 szufladach. - Duża dolna szuflada z konfigurowalnymi przegrodami według potrzeb. - Kosz boczny na dokumenty z pokrywą. - 2 kosze na śmieci. - 4 potężne koła, w tym 2 z hamulcami. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 m | Tak |  |

Zadanie nr 2 – wyposażenie socjalno – bytowe

1.Stół – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stół fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, nierekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
| 2. | Rama: nogi metalowe, pomalowane proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 3. | Ilość nóg: 4. | Tak |  |
| 4. | Wykonanie blatu: płyta meblowa – kolor do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 5. | Wykończenie blatu: laminat, mat. | Tak |  |
| 6. | Obrzeża blatu: ABS. | Tak |  |
| 7. | Kształt: prostokątny. | Tak |  |
| 8. | Funkcja: nierozkładany. | Tak |  |
| 9. | Długość ok. 140 cm. Szerokość ok 80 cm. Wysokość ok. 80 cm. | Tak |  |
| 10. | Atest higieniczny: klasa E1 |  |  |

2. Lodówka do zabudowy – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Lodówka nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowa, nieużywana, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | Tak |  |
| 2. | Rodzaj – jednokomorowa do zabudowy. | Tak |  |
| 3. | Wysokość ok. 180 cm, Szerokość ok. 55 cm, Głębokość ok 55 cm. | Tak |  |
| 4. | Pojemność min. [l]: 300. | Tak |  |
| 5. | Szklane półki. | Tak |  |
| 6. | Rodzaj zawiasu: ślizgowe. | Tak |  |
| 7. | Sposób odszraniania: automatyczny. | Tak |  |
| 8. | Sterowanie: elektroniczne. | Tak |  |
| 9. | Wskaźnik efektywności urządzeń elektrycznych: od A do D. | Tak |  |
| 10. | Funkcja alarmu otwartych drzwi. | Tak |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 12. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny |  |  |

3. Kuchenka mikrofalowa – 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kuchenka mikrofalowa nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowa, nieużywana, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | Tak |  |
| 2. | Pojemność [l] max: 24 | Tak |  |
| 3. | Moc mikrofal [W]: 800 | Tak |  |
| 4. | Sterowanie: elektroniczne | Tak |  |
| 5. | Rodzaj: wolnostojąca | Tak |  |
| 6. | Funkcje: grillowania, podgrzewania, rozmrażania | Tak |  |
| 7. | Talerz: talerz obrotowy | Tak |  |
| 8. | Średnica talerza obrotowego: maksymalnie 30 cm | Tak |  |
| 9. | Wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna. | Tak |  |
| 10. | Funkcja oświetlenia wnętrza | Tak |  |
| 11. | Kolor do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji min. 24 mce | Tak |  |
| 13. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) | Tak |  |

4.Czajnik – 3 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Czajniki nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez zamawiającego. | Tak |  |
| 3. | Moc maksymalna [W]: 2200 | Tak |  |
| 4. | Pojemność [l]: 1,7 | Tak |  |
| 5. | Element grzejny: grzałka ukryta | Tak |  |
| 6. | Wykonanie: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne | Tak |  |
| 7. | Funkcje: obrotowa podstawa, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody. | Tak |  |
| 8. | Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody. | Tak |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 24 mce. | Tak |  |
| 10. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, BPA-free, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) | Tak |  |

5. Krzesła – 14 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Krzesła nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Rama: 4 nogi | Tak |  |
| 3. | Oparcie: Plastikowe | Tak |  |
| 4. | Siedzisko: Plastikowe | Tak |  |
| 5. | Stopki: GB: do miękkich powierzchni | Tak |  |
| 6. | Materiał elementów metalowych - rama: Stal malowana proszkowo | Tak |  |
| 7. | Kolor do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
| 8. | Wysokość całkowita max: 805 mm | Tak |  |
| 9. | Wysokość siedziska max: 440 mm | Tak |  |
| 10. | Szerokość całkowita max: 545 mm | Tak |  |
| 11. | Głębokość całkowita max: 570 mm | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |

- Kanapa – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kanapa nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowa, nieużywana, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna | Tak |  |
| 2. | Szerokość całkowita min. 185cm, max: 205 cm. | Tak |  |
| 3. | Kanapa z funkcją spania | Tak |  |
| 4. | Mebel wolnostojący | Tak |  |
| 5. | Pojemnik na pościel | Tak |  |
| 6. | Siedzisko z materiału łatwo zmywalnego | Tak |  |
| 7. | 3- osobowa | Tak |  |
| 8. | Kolor do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
| 10. | Atest higieniczny: klasa E1 | Tak |  |

- Zestaw Mebli Kuchennych – 1 komplet

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Meble fabrycznie nowe, wolne od wad | Tak |  |
| 2. | Zabudowa meblowa stojąca o wymiarach: długości całkowitej około 180cm, głębokości około 60cm, oraz wysokości ok 85 cm. | Tak |  |
| 3. | Zabudowa wisząca o długości całkowitej około 180cm, głębokości około 35 cm oraz wysokości około 70cm. | Tak |  |
| 4. | Fronty oraz korpusy z płyty wiórowej/MDF o grubości min. 18mm laminowanej/ laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. | Tak |  |
| 5. | Szafki dolne: szafka z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "60" - 3 szt. | Tak |  |
| 6. | Szafki górne: szafka "60" z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) - 3 szt. | Tak |  |
| 7. | Blat laminowany o grubości min. 28mm, o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, niewymagający oklejania obrzeży. | Tak |  |
| 8. | Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem. | Tak |  |
| 9. | Każda szafka posiada pełne, samodzielne boki konstrukcyjne po obu stronach, niezależnie od sąsiedztwa innych elementów zabudowy. | Tak |  |
| 10. | Meble oparte na nóżkach z możliwością poziomowania, umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni pod szafkami w celu usunięcia zanieczyszczeń. | Tak |  |
| 11. | Wszystkie widoczne krawędzie mebla zabezpieczone są okleiną PCV 1mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2mm. | Tak |  |
| 12. | Uchwyty szafek i szuflad do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 13. | Tył szafek wykonany z min. 3 mm HDF. | Tak |  |
| 14. | Zawiasy do drzwi o dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach, z cichym domykiem. | Tak |  |
| 15. | Kolor płyty, blatów, rodzaje uchwytów dostosowany do wymagań Zamawiającego (do wyboru z szerokiej gamy kolorystycznej min. 30 wzorów). | Tak |  |
| 16. | Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 17. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, regulacji, wypoziomowania oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | Tak |  |
| 18. | Podane w formularzu asortymentowo-cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent / Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% . | Tak |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 20. | Atest higieniczny: klasa E1. |  |  |
| 21. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel lub równoważny). |  |  |

- Lodówka – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Lodówka nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowa, nieużywana, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | Tak |  |
| 2. | Rodzaj: wolno stojąca, jednokomorowa. | Tak |  |
| 3. | Wysokość ok. 180 cm, Szerokość ok. 60 cm, Głębokość ok 60 cm. | Tak |  |
| 4. | Pojemność min. [l]: 300 | Tak |  |
| 5. | Bez zamrażarki | Tak |  |
| 6. | Sposób oszraniania: automatyczny | Tak |  |
| 7. | Sterowanie: elektroniczne | Tak |  |
| 8. | Wskaźnik efektywności urządzeń elektrycznych: od A do D. | Tak |  |
| 9. | Kolor do wyboru przez zamawiającego. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 11. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) |  |  |

- Lodówka – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Lodówka nie starsza niż 2025 r., fabrycznie nowa, nieużywana, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna. | Tak |  |
| 2. | Rodzaj – wolno stojąca, podblatowa. | Tak |  |
| 3. | Wysokość ok. 84 cm, Szerokość ok. 55 cm, Głębokość ok 55 cm. | Tak |  |
| 4. | Szklane półki. | Tak |  |
| 5. | pojemność min. [l]: 70. | Tak |  |
| 6. | Bez zamrażarki. | Tak |  |
| 7. | Sterowanie: elektroniczne | Tak |  |
| 8. | Wskaźnik efektywności urządzeń elektrycznych: od A do D. | Tak |  |
| 9. | Kolor do wyboru przez zamawiającego. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 11. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny) |  |  |

- Zestaw mebli medycznych – 1 komplet

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Meble nowe, wolne od wad. | Tak |  |
| 2. | Zabudowa meblowa stojąca o wymiarach: długości całkowitej około 420 cm, głębokości około 60cm oraz wysokości ok 85 cm, 7 szafek. | Tak |  |
| 3. | Zabudowa wisząca o długości całkowitej około 420 cm, głębokości około 35 cm oraz wysokości około 70cm. | Tak |  |
| 4. | Korpusy wykonane w technologii metalowej pełnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową z zabezpieczeniem antybakteryjnym, certyfikowanym przez akredytowane laboratorium. | Tak |  |
| 5. | Szafki podblatowe i szafa stojąca zamontowane na metalowej ramie stabilizującej wyposażone w nogi ok. Ø 50mm, pokryte proszkowo lakierem epoksydowym z ochroną antybakteryjną i stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, dł. nóżek ok. 230 mm. | Tak |  |
| 6. | Fronty i szuflady wykonane z paneli laminatu HPL osadzone na specjalnych ramach aluminiowych. | Tak |  |
| 7. | Szafki dolne: - szafka z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "60" - 3 szt. -szafka z szufladami (ilość szuflad do ustalenia z Zamawiającym) "60" – 4 szt. | Tak |  |
| 8. | Szafki górne: - szafka "60" z drzwiczkami i półkami zamykana na kluczyk (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) - 7 szt, | Tak |  |
| 9. | Zabudowa lodówki: - szafka z drzwiczkami pod zabudowę lodówki jednodrzwiowej o wys. ok. 180, szerokości ok. 60 cm, głębokości ok 60 cm. | Tak |  |
| 10. | Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem. | Tak |  |
| 11. | Każda szafka posiada pełne, samodzielne boki konstrukcyjne po obu stronach, niezależnie od sąsiedztwa innych elementów zabudowy. | Tak |  |
| 12. | Meble oparte na nóżkach z możliwością poziomowania, umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni pod szafkami w celu usunięcia zanieczyszczeń. | Tak |  |
| 13. | Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 14. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, regulacji, wypoziomowania oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | Tak |  |
| 15. | Podane w formularzu asortymentowo-cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent / Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%. | Tak |  |
| 16. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek w terminie do 14 dni od zgłoszenia. | Tak |  |
| 17. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 18. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel lub równoważny) |  |  |

- Blat roboczy do mebli medycznych – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Blat roboczy fabrycznie nowy, wolny od wad. | Tak |  |
| 2. | Długość blatu: ok 240 cm. | Tak |  |
| 3. | Wykonany z materiałów; Corian, stal nierdzewna, konglomerat zabezpieczeniem antybakteryjnym, certyfikowanym przez akredytowane laboratorium. – do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 4. | Blat zespolony z umywalką i zlewem jednokomorowym. | Tak |  |
| 5. | Grubość blatu min. 2 cm. | Tak |  |
| 6. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek w terminie do 14 dni od zgłoszenia. | Tak |  |
| 7. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
| 8. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel lub równoważny) |  |  |

- Zestaw mebli kuchennych do pokoju lekarskiego – 1 komplet

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Meble fabrycznie nowe, wolne od wad. | Tak |  |
| 2. | Zabudowa meblowa składająca się z dwóch części: I, II o sumarycznej długości około: 318 cm. | Tak |  |
| 3. | I: Zabudowa meblowa stojąca o wymiarach: długości całkowitej ok. 212 cm, głębokości ok. 60cm, oraz wysokości min. 86cm II: Zabudowa meblowa stojąca o wymiarach: długości całkowitej ok. 110 cm, głębokości min. 60cm oraz wysokości pozwalającej na umieszczenie pod blatem lodówki o wysokości ok. 85cm. | Tak |  |
| 4. | I: Zabudowa wisząca o długości całkowitej ok. 212cm, głębokości ok. 35cm oraz wysokości ok. 70cm. | Tak |  |
| 5. | I szafki dolne: - szafka z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "70" - 2 szt. - szafka z drzwiczkami i półkami, 1 górna szuflada (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "70" – 1 szt. | Tak |  |
| 6. | I szafki górne: - szafka z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "70" - 3 szt. | Tak |  |
| 7. | II szafki dolne: - szafka z drzwiczkami i półkami (ilość półek do ustalenia z Zamawiającym) "55" - 2 szt. | Tak |  |
| 8. | Fronty oraz korpusy z płyty wiórowej/MDF o grubości min. 18mm laminowanej/ melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. | Tak |  |
| 9. | Blat laminowany o grubości min. 28mm, o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, niewymagający oklejania obrzeży. | Tak |  |
| 10. | Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem. | Tak |  |
| 11. | Każda szafka posiada pełne, samodzielne boki konstrukcyjne po obu stronach, niezależnie od sąsiedztwa innych elementów zabudowy. | Tak |  |
| 12. | Meble oparte na nóżkach z możliwością poziomowania, umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni pod szafkami w celu usunięcia zanieczyszczeń. | Tak |  |
| 13. | Wszystkie widoczne krawędzie mebla zabezpieczone są okleiną PCV 1mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2mm. | Tak |  |
| 14. | Uchwyty szafek i szuflad do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 15. | Tył szafek wykonany z min. 3 mm HDF. | Tak |  |
| 16. | Zawiasy do drzwi o dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. | Tak |  |
| 17. | Zawiasy i prowadnice do szuflad z cichym domykiem. | Tak |  |
| 18. | Kolor płyty, blatów, rodzaje uchwytów dostosowany do wymagań Zamawiającego (do wyboru z szerokiej gamy kolorystycznej min. 30 wzorów). | Tak |  |
| 19. | Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 20. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, regulacji, wypoziomowania oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | Tak |  |
| 21. | Podane w formularzu asortymentowo-cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent / Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%. | Tak |  |
| 22. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek w terminie do 14 dni od zgłoszenia. | Tak |  |
| 23. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 24. | Atest higieniczny: klasa E1 |  |  |
| 25. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel lub równoważny) |  |  |

- Taborety na sale chorych – 19 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Taborety nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Rama: 4 nogi metalowe | Tak |  |
| 3. | Siedzisko: Plastikowe | Tak |  |
| 4. | Kształt siedziska: okrągłe | Tak |  |
| 5. | Stopki: antypoślizgowe nakładki | Tak |  |
| 6. | Wysokość całkowita max: 500 mm Szerokość całkowita max: 450 mm | Tak |  |
| 7. | Średnica siedziska max: 340 mm | Tak |  |
| 8. | Kolor do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |

- Rolety okienne – 20 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rolety nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez zamawiającego, wzór jednolity. | Tak |  |
| 3. | Rolety w kasetach z prowadnicą odstawną osobno na każde skrzydło okienne, kaseta nie wchodzi w światło szyby. | Tak |  |
| 4. | Rozmiary: - 53 cm szerokość x 186 cm wysokość – 20 szt | Tak |  |

- Regał magazynowy – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Regał nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 3. | Materiał regału: metal | Tak |  |
| 4. | Materiał półki: płyta MDF lub metal | Tak |  |
| 5. | Nośność na półkę: min. 350 kg. | Tak |  |
| 6. | Ilość półek: min. 4 | Tak |  |
| 7. | Wysokość: min 180 cm | Tak |  |
| 8. | Szerokość: ok 170 cm | Tak |  |
| 9. | Głębokość: ok 60 cm | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Regał magazynowy – 3 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Regał nie starszy niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny. | Tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 3. | Materiał regału: metal | Tak |  |
| 4. | Materiał półki: płyta MDF lub metal | Tak |  |
| 5. | Nośność na półkę: min. 350 kg. | Tak |  |
| 6. | Ilość półek: min 4 | Tak |  |
| 7. | Wysokość: min. 180 cm | Tak |  |
| 8. | Szerokość: ok. 130 cm | Tak |  |
| 9. | Głębokość: ok. 60 cm | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Krzesło obrotowe – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Krzesło nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 3. | Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. | Tak |  |
| 4. | Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan). | Tak |  |
| 5. | Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne lub chromowana stal, na kółkach. | Tak |  |
| 6. | Regulowana wysokość siedziska | Tak |  |
| 7. | Regulowana wysokość oparcia | Tak |  |
| 8. | Obrotowe | Tak |  |
| 9. | Mechanizm CPT | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Kabina prysznicowa z brodzikiem – 4 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kabina i brodzik nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Kształt brodzika: kwadratowy. | Tak |  |
| 3. | Wymiary brodzika: 90 cm x 90 cm x ok. 15 cm. | Tak |  |
| 4. | Kolor brodzika: biały. | Tak |  |
| 5. | Materiał brodzika: akryl sanitarny, wzmacniany spód. | Tak |  |
| 6. | Kształt kabiny: kwadratowa | Tak |  |
| 7. | Wymiary kabiny: 90 cm x 90 cm x 190 cm. | Tak |  |
| 8. | Wejście: drzwi rozsuwane. | Tak |  |
| 9. | Kolor szkła: do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
| 10. | Wykończenie: do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
| 11. | Rodzaj szkła: hartowane z powłoką ułatwiającą czyszczenie | Tak |  |
| 12. | Grubość szkła: min. 6 mm | Tak |  |
| 13. | Profil: aluminiowy | Tak |  |
| 14. | Komplet uszczelek odprowadzających wodę. | Tak |  |
| 15. | Aluminiowy próg uszczelniający drzwi. | Tak |  |
| 16. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Kosze na odpady medyczne i odpady mieszane – 16 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kosze nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał: tworzywo sztuczne, wzmocnione. | Tak |  |
| 3. | Kolor pojemnika: biały | Tak |  |
| 4. | Pojemność: 60 litrów | Tak |  |
| 5. | Kolor pokrywy i pedału: biały | Tak |  |
| 6. | Sposób otwierania: pedał nożny | Tak |  |
| 7. | Kosz wolnostojący | Tak |  |
| 8. | Wysokość: 52 cm | Tak |  |
| 9. | Szerokość: 32 cm | Tak |  |
| 10. | Głębokość: 42,5 cm | Tak |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Zestaw koszy do segregacji odpadów – 4 zestawy

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kosze nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Ilość koszy w jednym zestawie: 4. | Tak |  |
| 3. | Materiał: tworzywo sztuczne | Tak |  |
| 4. | Kolor pojemnika: srebrny | Tak |  |
| 5. | Kolory pokryw: pomarańczowy, niebieski, zielony, brązowy. | Tak |  |
| 6. | Sposób otwierania: ręczny, przy pomocy uchylnej pokrywy | Tak |  |
| 7. | Pojemność: 45 litrów. | Tak |  |
| 8. | Kosze wolnostojące | Tak |  |
| 9. | Wymiary: 294 x 376 x 643 mm | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Uchwyt łazienkowy prosty – 4 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Uchwyty nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał: stal nierdzewna | Tak |  |
| 3. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Montowany do ściany. | Tak |  |
| 5. | Rodzaj uchwytu: uchwyt prosty. | Tak |  |
| 6. | Wymiary: 600 × 120 mm | Tak |  |
| 7. | Średnica rury: ok. 30 mm | Tak |  |
| 8. | Informacje dodatkowe: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. | Tak |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |
| 10. | Certyfikat zgodności CE. | Tak |  |

- Uchwyt WC uchylny łukowy– 2 szt.

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Uchwyty nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał: stal nierdzewna. | Tak |  |
| 3. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 4. | Montowany do ściany. | Tak |  |
| 5. | Rodzaj uchwytu: uchwyt uchylny | Tak |  |
| 6. | Długość: ok. 80 cm | Tak |  |
| 7. | Średnica rury: ok. 30 mm | Tak |  |
| 8. | Obciążenie: min. 120 kg. | Tak |  |
| 9. | Informacje dodatkowe: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |
| 11. | Certyfikat zgodności CE. | Tak |  |

- Uchwyt WC stały łukowy – 2 szt.

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Uchwyty nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał: stal nierdzewna | Tak |  |
| 3. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Montowany do ściany, przy umywalce. | Tak |  |
| 5. | Rodzaj uchwytu: uchwyt stały. | Tak |  |
| 6. | Długość: ok. 85 cm. | Tak |  |
| 7. | Średnica rury: ok. 30 mm | Tak |  |
| 8. | Obciążenie: min. 120 kg. | Tak |  |
| 9. | Informacje dodatkowe: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |
| 11. | Certyfikat zgodności CE. | Tak |  |

- Fotel biurowy– 6 szt.

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Fotele nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał obicia: odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. | Tak |  |
| 3. | Kolor do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 4. | Norma BHP | Tak |  |
| 5. | Regulacja odcinka lędźwiowego. | Tak |  |
| 6. | Podparcie mięśni karku, regulowany zagłówek. | Tak |  |
| 7. | 2 regulowane podłokietniki. | Tak |  |
| 8. | Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne lub chromowana stal, na kółkach. | Tak |  |
| 9. | Regulowana wysokość siedziska | Tak |  |
| 10. | Regulowana wysokość oparcia | Tak |  |
| 11. | Obrotowe | Tak |  |
| 12. | Mechanizm CPT | Tak |  |
| 13. | Regulowany podnóżek | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji min. 2 lata | Tak |  |

- Biurka – 6 sztuk

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Biurka nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Blat prostokątny, grubości ok. 3 cm, z przelotem kablowym. | Tak |  |
| 3. | Materiał: płyta meblowa laminowana, min. grubość 1,8 cm. | Tak |  |
| 4. | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 5. | Długość blatu: max. 140 cm | Tak |  |
| 6. | Szerokość blatu: max. 75 cm | Tak |  |
| 7. | Wysokość biurka: max. 80 cm | Tak |  |
| 8. | Prowadnice i zawiasy z cichym domykiem. | Tak |  |
| 9. | Uchwyty do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 10. | Kontenerek pod biurkiem z trzema szufladami. | Tak |  |
| 11. | Jedna szuflada zamykana na kluczyk. | Tak |  |
| 12. | Wszystkie widoczne krawędzie mebla zabezpieczone są okleiną PCV 1mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2mm. | Tak |  |
| 13. | Stopki poziomujące: zakres regulacji + / - 1 cm. | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji min. 2 lata. | Tak |  |
|  | Atest higieniczny: klasa E1 |  |  |

- Szafa medyczna – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Szafa nowa, wolna od wad. | Tak |  |
| 2. | Korpus wykonany w technologii metalowej pełnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową z zabezpieczeniem antybakteryjnym, certyfikowanym przez akredytowane laboratorium. | Tak |  |
| 3. | Wysokość szafy: min. 180 cm. | Tak |  |
| 4. | Szerokość szafy: min. 100 cm. | Tak |  |
| 5. | Głębokość szafy: ok 60 cm | Tak |  |
| 6. | Szafa stojąca zamontowana na metalowej ramie stabilizującej wyposażone w nogi ok. Ø 50mm, pokryte proszkowo lakierem epoksydowym z ochroną antybakteryjną i stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, dł. nóżek ok. 230 mm | Tak |  |
| 7. | Fronty wykonane z paneli laminatu HPL osadzone na specjalnych ramach aluminiowych. | Tak |  |
| 8. | Ilość półek do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 9. | Mebel oparty na nóżkach z możliwością poziomowania, umożliwiający swobodny dostęp do przestrzeni pod szafą w celu usunięcia zanieczyszczeń. | Tak |  |
| 10. | Montaż mebla w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 11. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, regulacji, wypoziomowania oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | Tak |  |
| 12. | Podane w formularzu asortymentowo-cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent / Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%. | Tak |  |
| 13. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek w terminie do 14 dni od zgłoszenia. | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 15. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel lub równoważny) |  |  |

- Szafa uniwersalna – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Szafa fabrycznie nowa, wolna od wad. | Tak |  |
| 2. | Wolnostojąca o wymiarach: długości całkowitej około 180cm, głębokości około 60 cm oraz wysokości ok 200 cm. | Tak |  |
| 3. | Fronty oraz korpus z płyty wiórowej/MDF o grubości min. 18mm laminowanej/ laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. | Tak |  |
| 4. | Meble oparte na nóżkach z możliwością poziomowania, umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni pod szafkami w celu usunięcia zanieczyszczeń. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie widoczne krawędzie mebla zabezpieczone są okleiną PCV 1mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2mm. | Tak |  |
| 6. | Uchwyty szafy do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 7. | Tył szafy wykonany z min. 3 mm HDF. | Tak |  |
| 8. | Zawiasy do drzwi o dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach, z cichym domykiem. | Tak |  |
| 9. | Kolor płyty, rodzaje uchwytów dostosowany do wymagań Zamawiającego (do wyboru z szerokiej gamy kolorystycznej min. 30 wzorów). | Tak |  |
| 10. | Ilość półek do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 11. | Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 12. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, regulacji, wypoziomowania oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | Tak |  |
| 13. | Podane w formularzu asortymentowo-cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent / Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%. | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 15. | Atest higieniczny: klasa E1. |  |  |

- Dozowniki łokciowy – 4 sztuki

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Dozowniki nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Materiał: trwałe tworzywo sztuczne | Tak |  |
| 3. | Montowane do ściany. | Tak |  |
| 4. | Kolor: obudowa dozownika biała, pokrywa przeźroczysta. | Tak |  |
| 5. | Dedykowane do dozowania preparatów myjących i dezynfekujących. | Tak |  |
| 6. | Wymiary dozownika (wys. x szer. x głęb.): 200 mm x 100 mm x 110 mm. | Tak |  |
| 7. | Dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemności 700 ml. | Tak |  |

- Stolik– 4 szt.

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stoliki nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne. | Tak |  |
| 2. | Rama: nogi metalowe, pomalowane proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym | Tak |  |
| 3. | Ilość nóg: 4 | Tak |  |
| 4. | Wykonanie blatu: płyta meblowa – kolor do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 5. | Wykończenie blatu: płyta laminowana, matowa, nieporowata, odporna na czyszczenie i dezynfekcję. | Tak |  |
| 6. | Obrzeża blatu: ABS | Tak |  |
| 7. | Kształt: kwadratowy | Tak |  |
| 8. | Funkcja: nierozkładany. | Tak |  |
| 9. | Wymiary stołu: szerokość 60cm, głębokość 60 cm., wysokość ok. 80 cm. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 11. | Atest higieniczny: klasa E1. |  |  |

- Stolik okrągły– 1 szt.

| Producent: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stolik nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne | Tak |  |
| 2. | Rama: nogi metalowe, pomalowane proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym | Tak |  |
| 3. | Ilość nóg: 4 | Tak |  |
| 4. | Wykonanie blatu: płyta meblowa – kolor do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 5. | Wykończenie blatu: płyta laminowana, matowa, nieporowata, odporna na czyszczenie i dezynfekcję. | Tak |  |
| 6. | Obrzeża blatu: ABS | Tak |  |
| 7. | Kształt: okrągły | Tak |  |
| 8. | Funkcja: nierozkładany, 4 osobowy. | Tak |  |
| 9. | Średnica blatu: max. 100 cm. | Tak |  |
| 10. | Wysokość stołu ok. 80 cm. | Tak |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak |  |
| 12. | Atest higieniczny: klasa E1 |  |  |

Zadanie nr 3 – sprzęt IT

1. Komputer – 4 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Komputery nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel i7-13620H na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. | Tak |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM - Min. 16 GB DDR5-5200 MHz, 2 sloty na pamięć RAM z czego 1 slot wolny. Możliwość rozbudowy pamięci do min. 32 GB | Tak |  |
|  | Pamięć masowa - Min. M.2 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4 | Tak |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem. | Tak |  |
|  | Multimedia - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera: - głośniki stereo (2x3W), - wbudowana kamera o rozdzielczości 5MP | Tak |  |
|  | Obudowa zintegrowana z monitorem (AIO), trwale oznaczona nazwą producenta i numerem seryjnym komputera. Waga urządzenia z podstawą nieprzekraczająca 8 kg. Jednostka obliczeniowa zintegrowana z monitorem – nie dopuszcza się rozwiązań, w których komputer podłączany jest do monitora za pomocą złącza wideo oraz osadzony na jego nodze, obudowie itd. | Tak |  |
|  | Złącza: Z tyłu, boku lub u dołu urządzenia - 1x HDMI-in 1.4 - 1x HDMI-out 2.1 - złącze Gigabit Ethernet (RJ-45) - 2x USB 2.0 typu A - 1x USB 3.2 typu A - 1x USB 3.2 typu C - złącze audio combo 3,5 mm | Tak |  |
|  | Łączność - Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. WI-FI min. 6 oraz Bluetooth min. 5.1 | Tak |  |
|  | Układ TPM 2.0 | Tak |  |
|  | Mysz oraz klawiatura. Bezprzewodowa, dedykowana do zaoferowanego modelu komputera. | Tak |  |
|  | Zasilacz o mocy minimum 90W oraz cechujący się sprawnością na poziomie min. 89% | Tak |  |
|  | Ekran Matowy, matryca IPS, min. 27” z podświetleniem w technologii LED, rozdzielczość FHD 1920x1080, jasność min. 300 nits, kontrast min. 1300:1, odświeżanie min. 100Hz | Tak |  |
|  | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit | Tak |  |
|  | Certyfikaty: Dla producenta sprzętu: - Certyfikat ISO9001, - Certyfikat ISO14001 - Certyfikat ISO50001 Dla urządzenia: - Certyfikat EPEAT Silver dla kraju Polska - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 8.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |

2.Urządzenie wielofunkcyjne – 3 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Rodzaj drukarki – Laserowa, Mono | Tak |  |
|  | Funkcje - Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie | Tak |  |
|  | Wyświetlacz – Kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Komunikacja – USB 2.0, Gigabit Ethernet | Tak |  |
|  | Rozdzielczość skanowanie/drukowanie 1200x600 dpi/1200x600 dpi Skanowanie ADF 600x600dpi | Tak |  |
|  | Kopiowanie/skanowanie dwustronne | Tak |  |
|  | Drukowanie dwustronne | Tak |  |
|  | Szybkość kopiowania – mn 48 kopii na minutę | Tak |  |
|  | Szybkość drukowania – min 48 stron na minutę | Tak |  |
|  | Emulacja - PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, 850, PDF wersja 1.7, XPSwersja 1.0 | Tak |  |
|  | Skanowanie do folderu sieciowego, sFTP, USB | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia: 802.1X; ACTIVE DIRECTORY LDAP AUTHENTICATION; AUTOMATIC INTRUSION DETECTION; DIGITALLY-SIGNED FIRMWARE; FILTR IP; RESTRICT NETWORK PROTOCOLS; PORT BASED NETWORK ACCESS CONTROL; BLOKADA USTAWIEŃ; STORE PRINT LOG; SYSLOG. | Tak |  |
|  | Obsługa papieru: A4, Letter , B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270 mm), Folio, 16K; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |
|  | Certyfikaty: Dla producenta sprzętu: - Certyfikat ISO9001, - Certyfikat ISO14001 - Certyfikat ISO50001 Dla urządzenia: - Certyfikat EPEAT Silver dla kraju Polska - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 8.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |  |

3. Laptop – 3 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Laptopy nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel i7-1355U na podstawie PerformanceTest w teście CPU-Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. | Tak |  |
|  | Pamięć RAM – minimum 16GB DDR4 3200MHz, 2 gniazda pamięci (jedno wolne) możliwość rozbudowy do 32GB | Tak |  |
|  | Pamięć masowa SSD M.2 PCIe min. 512GB | Tak |  |
|  | Ekran LED, matowy o przekątnej 15,6 cala. Rozdzielczość min. 1920x1080 | Tak |  |
|  | Złacza: USB 2.0 – min 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - min 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Łączność – Wymagane - WI-FI min. 6 oraz Bluetooth min. 5.1 Opcjonalne - Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ45 | Tak |  |
|  | Multimedia - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Kamera internetowa, wbudowane głośniki, mikrofon. | Tak |  |
|  | Klawiatura podświetlana, wydzielona klawiatura numeryczna, touchpad wielodotykowy. | Tak |  |
|  | Dedykowany zasilacz do danego modelu, min 65W | Tak |  |
|  | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |
|  | Certyfikaty: Dla producenta sprzętu: - Certyfikat ISO9001, - Certyfikat ISO14001 - Certyfikat ISO50001 Dla urządzenia: - Certyfikat EPEAT Silver dla kraju Polska - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 8.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki | Tak |  |

4. Tablet medyczny – 2 sztuki

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Tablety nie starsze niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Procesor – min. Intel Core I5 11gen lub wyższej | Tak |  |
|  | Pamięć RAM – min 8GB | Tak |  |
|  | Ekran – min 13,3,cala; rozdzielczość 1920x1080; Corning® Gorilla® Glass 3; 10-point multi-touch P-CAP touch control; Normal (support under water puddle), Glove | Tak |  |
|  | Złącza – Gigabit LAN; HDMI; USB-A 1 x Gigabit LAN, 1 x HDMI, 2 x USB-A 3.1 Gen 2, 1 x Audio Jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (10Gb/s, HDMI Alt, 5V, 2A | Tak |  |
|  | Multimedia- Kamera przednia min 5Mpx, tylna min 8Mpx, głośniki wbudowane | Tak |  |
|  | System operacyjny – Windows 11 | Tak |  |
|  | Certyfikaty -FCC, CE, UKCA, IEC/EN/UL60601-1, EN 60601-1-2, WEEE | Tak |  |
|  | Zasilacz dedykowany do modelu urządzenia. | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność na terenie Polski autoryzowanych punktów serwisowych, uprawnionych do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji oferowanego wyrobu medycznego (dołączyć do oferty wykaz autoryzowanych punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |
|  | Certyfikaty: Dla producenta sprzętu: - Certyfikat ISO9001, - Certyfikat ISO14001 - Certyfikat ISO50001 Dla urządzenia: - Certyfikat EPEAT Silver dla kraju Polska - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 8.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki | Tak |  |

      - Zamawiający, realizując politykę zielonych zamówień publicznych, wymaga, aby oferowany sprzęt i wyposażenie były projektowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym: niskiego zużycia energii i wody, ograniczenia emisji hałasu, eliminacji substancji niebezpiecznych oraz zapewnienia możliwości recyklingu komponentów i opakowań.

      - Spełnianie wymagań odnośnie aspektów środowiskowych dla wybranego sprzętu i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę podlega punktacji w Kryterium oceny ofert -wiersz oznaczony kolorem zielonym.

      - Maksymalna osiągalna punktacja dla Zadania nr 1 wynosi 13 pkt.

      - Maksymalna osiągalna punktacja dla Zadania nr 2 wynosi 18 pkt.

      - Maksymalna osiągalna punktacja dla Zadania nr 3 wynosi 4 pkt.